## Sheet1
上海市老年医学中心医疗设备采购需求（第 1 包）
设备名称：基因分析系统
采购编号：0024-W00026697 预算总价：145万元
预算单价：145万元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：R是 ¨否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
肿瘤的发生发展和治疗监测与基因变异有着及其密切的关系，高通量测序仪可以在单个碱基水平上检测基因的异常，同时还可以用于肿瘤融合基因检测，甲基化和拷贝数变异的分析。NGS技术增加了疾病检测的深度和广度，近年来该方法也被写入肿瘤伴随诊断检测的指南。
二、主要技术参数
1 | 测序仪可进行大规模并行测序数百万个 DNA 片段，单个碱基会在合并到不断增长的DNA链时被检测到，碱基检出会直接从每个循环的信号强度测量进行； |  | 5 | 是
2 | 可实现单端读取序列和双端读物序列两种模式，双端读取序列的有效数据读长可达2×300个碱基，总数据量最高可达15Gb； |  | 5 | 是
3 | 仪器读取精度高：测序质量标准为Q30（即每个碱基的准确度为99.9％），当测序长度为2x150bp时，输出大于5千兆碱基，80%以上碱基数据质量高于Q30； |  | 5 | 是
4 | 高度准确的逐碱基测序，利用了所有四个已添加标签的核苷酸之间的自然竞争，这样既能减少结合偏倚，又可对重复区域和均聚物进行更稳定的测序； |  | 4 | 是
5 | 测序仪双系统模式，满足临床IVD和科研RUO两种需求，系统相互独立，使用界面切换方便； |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 22
三、一般技术参数
6 | 多种试剂规格，且每种读长下都具有超高的质量分数： IVD工作流程: 超过80%的碱基的Q值＞30（2×150 bp） RUO工作流程: • 超过90%的碱基的Q值＞30（1×36 bp） • 超过90%的碱基的Q值＞30（2×25 bp） • 超过85%的碱基的Q值＞30（2×75 bp） • 超过80%的碱基的Q值＞30（2×150 bp） • 超过75%的碱基的Q值＞30（2×250 bp） • 超过70%的碱基的Q值＞30（2×300 bp） |  | 2 | 否
7 | 灵活选择测序读长和序列标签设置，并可使用客户自定义引物进行测序。 |  | 2 | 否
8 | 使用预先装入试剂的即用型 试剂夹盒对制备的文库进行测序。只需解冻试剂夹盒，装入文库，插入仪器，点击按钮就能开始测序； |  | 2 | 否
9 | 试剂预分装，试剂槽即插即用，试剂耗材带有RFID（无线电射频识别）技术，便于追踪； |  | 2 | 否
10 | 测序系统主机内置服务器，主机同时具备样本文库克隆扩增、测序和数据分析功能；样本文库克隆扩增无需进行繁琐的油包水PCR反应； |  | 2 | 否
11 | 系统配置Intel Core i7-2710QE 2.10 GHz，内存：2 个 8 GB DDR3 SO-DIMM，固态驱动器：2 个 1 TB SATA，操作系统：Windows 7 Embedded Standard； |  | 1 | 否
12 | 仪器自带分析软件，可完成一级分析以及部分项目的二级分析，无需额外配备电脑和分析服务器； |  | 2 | 否
13 | 提供简单优化的生物信息学支持软件，可进行多种测序结果分析，如PCR扩增子测序，小基因组重测序，文库质控，靶向区域测序，16S测序，小RNA测序等； |  | 2 | 否
14 | 本地化运行管理，机载集成控制软件，具有创建运行、监测运行、分析测序数据和查看结果的功能； |  | 1 | 否
15 | 管理员权限下可以进行审计追踪记录关于特定操作的信息，例如用户访问、用户资料和系统修改、或分析参数； |  | 1 | 否
16 | 仪器使用期限为10年。 |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 18
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.UPS（1台）；2.磁力架（1台）;3.配套试剂（1批）,罗列今后会用到的试剂清单，并报出单价的最高限价（不计入本次报价），格式自拟。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数为2次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时电话响应，24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 设备整机保修≥5年，含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的7%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率