## Sheet1
上海市老年医学中心医疗设备采购需求（第 3 包）
设备名称：痕量分子靶标检测系统
采购编号：0024-W00026699 预算总价：100万元
预算单价：100万元/套 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：R是 ¨否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 可用于DNA序列测定和基因型自动分析SSR/STR、AFLP、SNP、甲基化、MSID、MLPA，MSI等多种分析
二、主要技术参数
1 | 支持在同一块反应板上同时进行测序和片段分析，进行DNA片段分析可同时检测并分析六种荧光染料，满足高通量片段分析应用； |  | 5 | 是
2 | 无线射频识别（RFID）技术追踪关键消耗品（毛细管、POP胶、阴极缓冲液、阳极缓冲液）数据并记录管理信息 |  | 5 | 是
3 | 8通道设备24小时测序检测通量最多可达368个样品； |  | 5 | 是
4 | 测序长度最长可达850 bp以上（碱基不间断），测序准确度大于98.5%； |  | 5 | 是
5 | 除去默认软件，应当提供至少提供3款下游分析软件。用于序列分析或片段分析。 |  | 5 | 是
6 | 激光波长≥500nm，固态激光光源 |  | 2 | 是
7 | 自动灌胶、上样、电泳分析、检测及数据分析，无需人工干预 |  | 2 | 是
8 | 系统支持 Sanger 测序(NGS 数据验证，插入缺失；杂合子检测；低频变异检测)，片段分析(微卫星分析，MLPA， SNaPshot 应用， 细胞系鉴定)； |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 31
三、一般技术参数
1 | 导热系统设计先进，更好满足DNA片段分析时对温度控制的严格要求 |  | 1 | 否
2 | 内置条形码识别系统，方便样本追踪， |  | 1 | 否
3 | 40分钟内可完成从样品放入到600 bp的序列分析 |  | 1 | 否
4 | 进行片段分析时对片段大小的分辨率为0.15bp |  | 1 | 否
5 | 采用固态涂层毛细管或毛细管阵列，支持至少两种长度毛细管，具有RFID标签，监控毛细管使用周信息 |  | 1 | 否
6 | 毛细管可支持的分离胶种类≥3种（其他品牌分离胶不计）性能优化高分子聚合物（分离胶） |  | 1 | 否
7 | 分离胶规格可变，适应不同通量，每种分离胶有三种规格：96个样品，384个样品和960个样品 |  | 1 | 否
8 | 基于毛细管凝胶电泳技术，≥8通道毛细管； |  | 1 | 否
9 | 配套数据分析工作站一台（CPU：i5，内存≥32G），硬盘：2×500 GB SATA 3.0 GB/s 及8 MB 数据高速缓存； |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 9
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.UPS（1台）；2.配套试剂（1批）,罗列今后会用到的试剂清单，并报出单价的最高限价（不计入本次报价），格式自拟。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数为2次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时电话响应，24小时到达现场
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 设备整机≥5年保修，含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的7%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率