## Sheet1
上海市老年医学中心医疗设备采购需求（第 4 包）
设备名称：基因分析系统
采购编号：0024-W00026700 预算总价：145万
预算单价：145万 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 □第二类 R 第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：£是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 支持测序应用包括：无创产前检测（NIPT）、染色体拷贝数变异检测（CNV-seq）、全外显子组检测、肿瘤靶向用药检测、肿瘤易感性检测、未知物种全基因组测序、病原微生物宏基因组测序（mNGS）、染色质免疫互沉淀（ChIP）研究、甲基化研究、转录组分析等。
二、主要技术参数
2.2 | 采取国际认可度最高的测序核心技术：桥式扩增成簇，边合成边测序（SBS） |  | 6 | 是
2.3 | 测序的模板扩增过程为自动化，无需手工操作，且在同一台仪器上完成，无需配置额外的设备 |  | 6 | 是
2.4 | 测序数据通量可选择两种通量的测序芯片：高通量芯片每次运行可生成>= 400M 条片段序列(Reads)120G 碱基数据；中通量芯片每次运行可生成>= 130M 条片段序列 (Reads)39G 碱基数据 |  | 6 | 是
2.5 | 测序时间需满足 75循环测序时时间低于 12 小时，300 循环测序时间可低于 26小时 |  | 5 | 是
2.6 | 仪器尺寸：仪器长宽高都不超过70cm |  | 4 | 是
2.7 | 适用试剂盒：在此设备上报证并获批的国械注册肿瘤基因体外诊断试剂盒，检测基因至少包括EGFR、ALK和ROS1 |  | 3 | 是
2.8 | 单张测序芯片有4个流道 (lane) |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
三、一般技术参数
3.1 | 测序通量需满足每24 小时可产出不少于 100Gb 数据量 |  | 0.5 | 否
3.2 | 可精确读取不少于 12 个连续单个重复碱基（如 AAAAAAAAAAAA) |  | 0.5 | 否
3.3 | 成像系统：含≥6组高分辨率CCD，可同时成像 |  | 0.5 | 否
3.4 | 样本标签序列大于等于8个 |  | 0.5 | 否
3.5 | 序列读长：可以提供全面的测序反应通用试剂盒，有3种及以上读长可选，包含SE75、PE75、PE150 |  | 0.5 | 否
3.6 | 自动化双端读取序列，读长最长为 2x150个碱基 |  | 0.5 | 否
3.7 | 使用双色荧光系统进行碱基识别，以提高测序速度 |  | 0.5 | 否
3.8 | 以 Q30为测序质量标准〔即每个碱基的准确度为 99.9%），标准品 Phix 在 2X75 测序模式下，80%以上的碱基比例可达到 Q30，2X150 测序模式下， 75%以上的碱基比例可达到 Q30 |  | 0.5 | 否
3.9 | 光学模块：发光二极管（LED）520nm，650nm、高级数码摄像机 |  | 0.5 | 否
3.10 | 试剂卡盒自带清洗试剂，测序完成后自动进行清洗，且自动收集残余试剂至废液槽，方便客户规范管理废液及耗材，提高操作人员的操作安全性 |  | 0.5 | 否
3.11 | 试剂预分装，试剂卡盒即插即用，带有 RFID（无线射频识别）追踪，采用便捷的图标触控式操作系统，一键式启动 |  | 0.5 | 否
3.12 | 具备实时分析软件，自动产生图像密度和质量评分的碱基检出 |  | 0.5 | 否
3.13 | 样本类型：仪器注册证检测范围内的样本类型包括组织标本与血液标本。 |  | 0.5 | 否
3.14 | 测序仪内置控制软件有药监相关证书，为最新注册版本 |  | 0.5 | 否
3.15 | 内存≥96GB RAM |  | 0.5 | 否
3.16 | 硬盘≥4T |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 配套试剂（1批）罗列今后会用到的试剂清单，并报出单价的最高限价（不计入本次报价），格式自拟
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，产品保修期内，用户享受应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级的服务，新增功能软件除外。
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 供货时每台设备随机提供一套完整的中文技术文件，包括产品合格证、中文使用说明书、保修卡等资料
4.6 | 培训 | 提供周密系统的培训，保证操作人员熟练掌握使用。培训包括：产品使用培训、提供操作及相关人员培训、提供免费技术咨询服务、提供原厂培训服务
4.7 | 验收方案 | 提供项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。主要设备在项目产品到货验收时，技术人员现场协助验收。验收完毕后，提供《验收报告》。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在接到用户的报修通知后，24小时内响应，保修期内全部免费。
5.2 | 服务内容与计划 | 包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 设备整机3年保修，含易损易耗配件；并提供出保后的年保修价格（≤设备采购价格的7%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率