## 冷冻消融仪
上海交通大学医学院附属瑞金医院冷冻消融仪采购需求
设备名称：冷冻消融设备
采购编号：0025-W00008960 预算总价：2500000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 设备与球囊型冷冻消融导管配套使用，用于药物难治性、复发性、症状性阵发性房颤的治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 冷冻剂:加压液体N20。 |  | 5 | 是
2.2 | 适用导管范围：（普通型）球囊型冷冻消融导管型号和（压力监测型）球囊型冷冻消融导管型号（提供同品牌球囊型冷冻消融导管注册证）。 |  | 5 | 是
2.3 | 可提供-40℃、-45℃、-50℃、-55℃、不控温五种模式。 |  | 5 | 是
2.4 | 设备可提供多路表面温度（提供医疗器械注册证）。 |  | 5 | 是
2.6 | 定量血流分数检测仪支持单体位和双体位X光冠脉造影图像对目标冠状动脉血管进行血流储备分数或者定量血流分数的计算，且单体位双体位计算在同一界面完成，无需切换软件。 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1 | 有中、英文系统。 |  | 0.5 | 否
3.2 | 球囊最小充气时间：≤10s，球囊最小排气时间：≤3s。 |  | 1 | 否
3.3 | 球囊降温至-30℃时间：≤30s；球囊降温至-40℃时间：≤60s；球囊回温至0℃时间：≤10s。 |  | 2 | 否
3.4 | 预警控制:如遇异常，设备具有及时停止消融的安全措施。 |  | 1 | 否
3.5 | 显示器:≥15英寸彩色触摸LED屏，实时显示冷冻消融的温度、时间、气体的流量、温度变动的曲线等。 |  | 1 | 否
3.6 | 消融时间可设置，最长消融持续时间不低于480秒。 |  | 1 | 否
3.7 | 满足0℃至-60℃进行冷冻消融。 |  | 0.5 | 否
3.8 | 血液到达消融导管手柄时血液检测器将停止消融以及真空作业。 |  | 1 | 否
3.9 | 系统可自动识别导管、球囊信息，自动软硬件故障检测及编码提示等。 |  | 1 | 否
3.10 | 双层球囊，内外层真空。 |  | 0.5 | 否
3.11 | 具有球囊泄漏检测功能。 |  | 1 | 否
3.12 | 具有球囊压力保护，球囊中压力过高时，气体将自动释放到空气中。 |  | 1 | 否
3.13 | 当消融结束或发生警告时，设备将抽出球囊中的气体。 |  | 0.5 | 否
3.14 | 定量血流分数检测仪可用于成人患者冠状动脉病变血管的功能学评价，对血管直径无限制。 |  | 1 | 否
3.15 | 定量血流分数或血流储备分数分析测定过程中无需使用任何耗材，也无需测量或手动输入血压、动脉压、血管内压力或主动脉压等参数。 |  | 2 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机*1台、脚踏开关*1套、排气软管*1套、夹式接地线*1根、电源线*1根、定量血流分数检测仪*1套、使用说明书*1本、监护仪*2台、心电图*2台、防辐射衣*2套、防辐射帽 *2套、防辐射围领*2套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 光学干涉断层成像系统
上海交通大学医学院附属瑞金医院光学干涉断层成像系统采购需求
设备名称：光学干涉断层成像系统
采购编号：0025-W00009015 预算总价：2500000
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概述 | 需采购冠脉光学干涉断层成像系统一套，主要需求：通过光学干涉断层成像系统与一次性使用血管内成像导管配合使用，适用于可进行腔内介入治疗的患者可用于冠状动脉的成像，且满足心内科临床应用需求
一、主要技术参数
1.1 | 识别脂质功能：带深度信息的易损斑块辅助识别 |  | 6 | 是
1.2 | 血流分数功能：基于OCT的血流储备分数计算功能及血流分数变化率 |  | 2 | 是
1.3 | 三维渲染功能：支持显示边支、可显示两根导丝或去除导丝 |  | 3 | 是
1.4 | 最大回撤距离不小于85mm |  | 6 | 是
1.5 | 具有不少于三档回撤速度，超长回撤模式2.5s内完成90mm血管的回撤，高清扫描模式3s内完成54mm血管的回撤，高速扫描模式2s内完成54mm血管的回撤 |  | 2 | 是
1.6 | 对血管影像最大不小于10倍，可以支持不同回撤双影像播放功能 |  | 4 | 是
1.7 | 内置不低于3T及以上硬盘，可外接移动式硬盘，还可连接DICOM网络进行远程数据的传输储存 |  | 4 | 是
1.8 | OCT导管一次回撤扫描即可实现DSA与OCT的双图像联合实时精准定位病变位置，直接反映血管壁及腔内情况 |  | 3 | 是
1.9 | 组织扫描深度不低于5mm |  | 2
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
二、一般技术参数
2.1 | 扫描激光终端输出功率：≤15mw |  | 1 | 是
2.2 | 中心波长1310±25nm，波长扫描宽度＞100nm。 |  | 1 | 是
2.3 | 光源扫描速率：＞99kHz |  | 1 | 是
2.4 | 主机光学灵敏度：＞100dB |  | 1 | 是
2.5 | 可见激光波长：655nm±10nm |  | 1 | 是
2.6 | 病例回收，可避免误操作，一键收藏病例，实时录屏 |  | 2 | 是
2.7 | 组织中分辨率小于等于10um |  | 1
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
| 技术参数总计分值 |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品附件要求 | 提供设备配置清单
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 投标人需提供工具释放杆、固定夹和固定夹扳手，提供产品版本内软件及组件免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
货物送达业主指定地点后，投标人指派工程技术人员7天内到达现场、所提供的产品现场搬运方案、产品安装方案、以及辅助材料安装的情况
3.4 | 调试 | 投标人所提供的调试专用工具、调试程序及关键方法
3.5 | 提供技术援助 | 投标人所提供的技术咨询服务的方式、响应速度及服务时限的长短
3.6 | 培训 | 投标人所提供的对临床操作及维修人员培训服务、提供免费技术咨询服务及其期限长短、提供原厂培训服务和培训相关设备设施等内容
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
4.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
4.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为72个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
4.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 多道电生理设备
上海交通大学医学院附属瑞金医院多道电生理设备采购需求
设备名称：多道电生理设备
采购编号：0025-W00008963 预算总价： 1800000元
采购数量： 3套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于电生理检查、射频消融治疗心律失常，包括室速、房扑、房颤，冠脉造影、PTCA、起搏等心脏介入手术。
二、主要技术参数
2.1 | 前置放大器：体表放大器（12道）、心内放大器（单/双极各50个通道可同时记录）、有创血压（4道），同设备具备1个血氧测量通道，1道无创压； |  | 4 | 是
2.2 | 体表输入阻抗：≥15MΩ，心内输入阻抗：≥24MΩ； |  | 4 | 是
2.3 | ≥50个心内通道，任意通道具备单极和双极的功能，并可以同步记录 |  | 4 | 是
2.4 | 单个心内盒接线盒≥50孔 |  | 4 | 是
2.5 | 具备心脏血流动力学检测系统功能，可以全面精确反映心脏血流动力学状态，具备压力调零操作；调零方式：软件调零，测量范围：-100～300mmHg；dP/dT波形显示范围自适应。 |  | 4 | 是
2.6 | 提供无创血压测量功能，测量范围0-300mmHg。 |  | 4 | 是
2.7 | 提供高精度血氧饱和度测量功能，测量范围0-100%，可显示PR（脉率）、PI(血流灌注指数)数值。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 符合I类，CF级医疗仪器，具有抗除颤保护功能； |  | 1 | 是
3.2 | 心率的显示范围不小于30—400bpm |  | 1 | 是
3.3 | 能兼容各品牌的三维标测系统；以后可以升级为同品牌具有128道多导仪功能的三维标测系统。 |  | 2 | 是
3.4 | 具备模板匹配的室性早搏判别功能：具有量化的形态学模板分析比较功能，对指定的波形进行实时比较，以百分比显示匹配度，主要用于室速、室早消融靶点的快速寻找； |  | 1 | 是
3.5 | 远距离视频输出与系统操作控制≧100米，远程支持键盘鼠标，U 盘，打印机等USB设备，可实现远程部署； |  | 2 | 是
3.6 | 具备全屏激动顺序对比功能：全屏自动对比时，前一幅波形由阴影线绘制，对所有导联的激动顺序进行自动比对，提供更全面的激动顺序信息，方便双径路的消融治疗； |  | 1 | 是
3.7 | 内置导管库，全图形化的导管设置配置页面操作简单高效； |  | 2 | 是
3.8 | 具备实时刺激探测与激动顺序对比功能：任意导联均可以在设定的刺激触发位置与选定的参数图自动对位，进行激动顺序比较，方便双径路的消融治疗； |  | 1 | 是
3.9 | 采样率：每通道 4K；共模抑制：体表≥100dB，心内≥103dB； |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 配置清单（单套）：主机*1、显示器*2、放大器*1、放大器床旁固定器组件*1、视频延长器接收端组件*1、无创血压线缆*1、血氧饱和度线缆*1、体表线*2、有创压力电缆*2、键盘*1、移动式台⻋*1、打印机*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 神经外科动力装置
上海交通大学医学院附属瑞金医院神经外科动力装置采购需求
设备名称：神经外科动力装置
采购编号：0025-W00008961 预算总价：1000000元
采购数量： 2套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 功能： | 利用超声完成骨组织的切割和破碎功能，同时具备冲洗的功能；适用于通道手术及椎间孔镜下手术；
二、主要技术参数
2.1 | 输出超声最大电功率：≤95W，功率可调节； |  |  | 3 | 是
2.2 | 超声最大振幅：≤124μm，超低振幅能够保证骨切割的精确性，更可以有效保护神经和血管不受损伤； |  |  | 3 | 是
2.3 | 安全特性：设备防电击类型和防电击程度为I类BF型或CF型，主机具有故障的自检功能，安全性能符合国内和国际标准； |  |  | 3 | 是
2.4 | 手柄的灭菌方式：所有手柄必须支持压力蒸汽方式灭菌。 |  |  | 3 | 是
2.5 | 切骨刀头种类：适配通道下及椎间孔镜下专用刀头，支持12种以上用于切割骨组织的刀头形状，应包括片形、匙形和钻形等10余种形状，所有形状的刀头型号必须在CFDA 注册证中列示； |  |  | 4 | 是
2.6 | 工作频率：≥35KHz，高打击力度，低噪音设计； |  |  | 3 | 是
2.7 | 手柄换能器：基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切骨，无旋转； |  |  | 3 | 是
2.8 | 切骨方式：切骨和磨骨使用同一手柄完成，术中更换刀头时无需更换手柄。 |  |  | 3 | 是
|  | 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 主机 | 支持汉语，英语等多种语言，可扩展至多国语言； |  | 0.5 | 是
3.1.2 |  | 操作方式：触摸屏，界面显示：功率，脉冲和液流参数 |  | 0.5 | 是
3.1.3 |  | 操作复杂性：单层界面显示； |  | 0.5 | 是
3.1.4 |  | 安全标准：GB 9706.1:2007、IEC60601-1第三版； |  | 0.5 | 是
3.1.5 |  | 电磁兼容：IEC60601-1-2:2012，YY0505-2012； |  | 0.5 | 是
3.1.6 |  | 状态显示：超声输出状态、液流输出状态、自检状态、脚踏连接状态、超声刀具连接状态； |  | 0.5 | 是
3.1.7 |  | 自由选择注水量：最大注水量不小于120 ml/分钟； |  | 2 | 是
3.1.8 |  | 故障自检系统，通过故障代码显示故障原因； |  | 0.5 | 是
3.1.9 |  | 蠕动泵：10档水量控制可调，由主机脚踏开关控制同步冲水，防止手术区过热； |  | 0.5 | 是
3.1.10 |  | 主机防尘防水等级：IPX0； |  | 0.5 | 是
3.1.11 |  | 冲洗方式：具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面。冲洗流量可调节； |  | 0.5 | 是
3.1.2 |  | 工作模式：具有连续工作和脉冲工作（50%—100%调节）两种方式，并可由操作者根据使用要求变换工作方式； |  | 0.5 | 是
3.1.13 |  | 显示和控制方式：通过触摸屏调节所有参数；通过液晶屏显示，具有自动记录手术时间功能； |  | 0.5 | 是
3.2.1 | 手柄 | 手柄装卸：手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装，可在术中迅速更换刀头； |  | 0.5 | 是
3.2.2 |  | 金属材质手柄，有握持感，便于操作。 |  | 0.5 | 是
3.3.1 | 刀具 | 刀头材质：采用钛合金材料，坚固耐磨，满足手术要求； |  | 0.5 | 是
3.3.2 |  | 刀头的灭菌方式：必须支持压力蒸汽方式灭菌； |  | 0.5 | 是
3.3.3 |  | 刀头安全性设计：钝性刀头设计，刀尖最薄处大于 0.5mm，防止锐性划伤软组织； |  | 2 | 是
3.3.4 |  | 切骨方式：切骨和磨骨使用同一手柄完成，术中更换刀头时无需更换手柄。 |  | 0.5 | 是
3.4.1 | 脚踏 | 脚踏开关防尘防水等级：IPX8 |  | 0.5 | 是
3.4.2 |  | 脚踏开关：通过脚踏按键直接进行液流管充水，无需主机上操作； |  | 0.5 | 是
3.4.3 |  | 输出控制方式：采用脚踏式控制方式，控制能量输出；并具有控制冲洗功能的独立脚踏按键 |  | 0.5 | 是
3.5.1 |  | 刀头扳手，简单易用，可快速安装刀头 |  | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 所有附件灭菌方式：可重复消毒，必须支持压力蒸汽方式灭菌； |  | 0.5 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置一要求 |  | 超声骨动力系统 2台、脚踏开关 2个、手柄 1个、消毒盒 1个、液流管套 1个、液流管道 1个、刀头扳手 1个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 |  | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 |  | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 |  | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 |  | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 |  | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 |  | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 |  | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 |  | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 |  | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修