## Sheet1
上海市特殊儿童康复中心设备采购需求（第1包）
设备名称：儿童数字化减重步态训练系统
采购编号： 0025-00012432 预算总价：145万元
预算单价： 145万元/台 采购数量：1 台
面向企业分类：□ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
☑ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ☑否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 数字化减重步态评估与训练系统是一款集评估、训练为一体的智能化设备,采用3D捕捉成像及足底压力传感模式,结合智能化采集分析步态信息、躯干和下肢关节活动信息采集、收集信息的数据化分析及实时的数据显示,让评估与训练实现量化及更匹配患者实际情况,提高训练的个性化及训练效果,同时使训练能够数据化、可视化,可广泛应用于步态评估及训练、姿势纠正、运动训练、科学研究等领域。
二、主要技术参数
2.1 | 扶手高度90cm～120cm范围可调，适用于不同身高的患者，且配备3档以上角度调节的儿童专用扶手； |  | 2 | 否
2.2 | 评估系统可通过时间、距离、程序三种不同模式进入步态分析，评估过程设备可自动识别患者运动过程中躯干、双下肢运动的角度及足底对传感器的压力，智能计算步态参数，包括下肢关节角度、负重、步长等步态数据，以及肩关节侧倾角度、与骨盆侧倾角度等躯干数据。“时间模式”开展步态评估可设置时间范围为1～30分钟，调节幅度1分钟/次；“距离模式”开展步态评估可设置距离范围为0～1800米，调节幅度20米/次；“程序模式”开展步态评估除可选择内置6分钟程序、巴克测试、库伯测试外可任意自定义程序。 |  | 2 | 否
2.3 | 动态下肢评估数据：双侧抬腿高度、双侧踝关节外旋角度、左右膝关节屈伸角度、左右髋关节屈伸角度以及骨盆左倾角度与右倾角度。 |  | 3 | 是（需提供系统软件评估报告界面图片）
2.4 | 具备≥6条可调节的激光投影辅助线，具备红外启动感应功能，可通过红外线实时捕捉患者步行位置，跑带智能调节匹配患者实际步行速度，进行患者训练指引。 |  | 3 | 是（提供生产厂家加盖公章的彩页或技术白书佐证）
2.5 | 配备迈步高度训练辅助模块，高度调节范围≥27cm，角度调节范围≥90度。 |  | 3 | 是（提供生产厂家加盖公章的彩页或技术白书佐证）
2.6 | 动态躯干评估数据分别显示重心位置、躯干左右侧屈角度、躯干前后倾角度与肩关节左倾角度与右倾角度。 |  | 3 | 是（需提供系统软件评估报告界面图片）
2.7 | 静态评估数据：颈椎侧屈、颈椎前屈后伸、颈椎旋转、骨盆水平位置、肩关节水平位置躯干前屈后伸、躯干侧屈，并生成静态评估报告储存于患者单独信息档案中。 |  | 3 | 是（需提供系统软件评估报告界面图片）
2.8 | 患者不同时间的任意两次评估报告可选择对比，对比结果显示两次评估报告差异，并可以一键打印，且报告名称可任意编辑。 |  | 3 | 是（需提供系统软件评估报告界面图片）
2.9 | 智能语音步态指导功能，训练过程中智能识别错误步态信息，并智能中文语音提示患者纠正运动姿态。 |  | 2 | 是（提供生产厂家加盖公章的彩页或技术白书佐证）
2.1 | 配备数字化减重设备，具有实时检测患者运动姿态并动态调节功能，根据参数设置与患者重心位置智能电动调节吊带长度，保持运动过程中与患者相对减重拉力恒定。 |  | 2 | 否
2.11 | 控制系统自带减重智能评估功能，设备可自动将评估减重数值导入训练处方，以实现精准减重数值设置；减重记录数值可存储，便于下次便捷使用。 |  | 2 | 否
2.12 | 减重设备可单独用作康复训练，具备至少三种训练模式：定点训练模式、步行训练模式与机器人训练模式，设备具有减重智能学习模块，根据智能学习结果自动生成运动轨迹和训练路径，可开展助力训练模式与被动训练模式开展康复训练； |  | 2 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 具有足底压力检测功能，可实时分析患者双侧足底压力并进行反馈 | 0.5 | 否
3.1.2 |  | 跑台坡度≥8档可调，调节范围0—10°，用于设置不同训练难度 | 0.5 | 否
3.1.3 |  | 时间模式”开展步态评估可设置时间范围为1～30分钟，调节幅度1分钟/次 | 0.5 | 否
3.1.4 |  | “距离模式”开展步态评估可设置距离范围为0～1800米，调节幅度20米/次 | 0.5 | 否
3.1.5 |  | 步态训练具有运动姿态纠正功能，可通过系统预设步长、支撑相时间、抬腿高度、踝关节外旋、膝关节屈伸、髋关节屈伸等标准数据，在训练过程中系统实时进行运动步态分析，对比预设标准数据并实时语音反馈 | 0.5 | 否
3.1.6 |  | 减重数值设定，智能动态减重范围：0KG—100KG，调节幅度：1KG | 0.5 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 抗干扰高速双目摄像头，视角范围0—120°，自动捕捉患者躯干及肢体的运动姿态并进行反馈 | 0.5 | 否
3.2.2 |  | 安全低速跑台速度范围0-5km/h（±0.1km/h），调节幅度每次0.1km/h | 0.5 | 否
3.2.3 |  | 减重设备具有水平位置自动跟随功能，自动检测判断患者运动方向和运动速度，实时调节机头位置，与患者运行方向与速度保持一致，最高跟随速度≥1m/s | 0.5 | 否
3.2.4 |  | 步态训练过程中抗干扰高速双目摄像头实时捕捉肩水平数据、躯干三维角度、骨盆水平、下肢，活动度的变化，采集并分析进行实时反馈，方便治疗师纠正患者步态训练过程中的姿势 | 0.5 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 具有≥3个安全保护装置，双侧急停开关与安全绳，确保患者训练应急安全 | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 减重设备具有智能防跌倒功能，可智能判断患者跌倒状态，对已发生跌倒患者进行姿态识别，并自动触发辅助站立机制，自动将患者拉起至恢复站立和训练 | 0.5 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 跑台最大承重：≥200kg | 0.5 | 否
3.4.2 |  | 减重设备提升减重值≥280KG，安全载重：≥350KG | 0.5 | 否
3.5.1 | 其他 | 步态分析数据可自动生成评估报告，提供≥20种以上运动姿态评估数据生成步态分析报告可一键打印 | 0.5 | 否
3.5.2 |  | 减重设备可以水平移动，移动距离≥5m，用于协助患者的上下跑台 | 0.5 | 否
3.5.3 |  | 步态评估结果数据可自动导入训练并生成训练处方，训练处方可在训练界面任意编辑 | 0.5 | 否
3.5.4 |  | 情景步态训练： 步态训练与虚拟情景反馈相结合，高度模拟现实环境引导患者进行步态评估及训练，在保证患者安全的条件下进行行走速度控制、负重时间控制、躲避障碍、跨越障碍等多种环境适应训练。 | 0.5 | 否
3.5.5 |  | 设备步态评估数据免费开放，可根据临床使用需求做步态评估数据输出 | 0.5 | 否
3.5.6 |  | 评估模式应至少具有静态评估与步态评估两种以上评估分析功能 | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 免费提供减重需要的不同型号配件
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如临床有需求，可进行针对性功能开发
4.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
供应商应根据现场条件，自行对减重设施的安装进行场地调整改造。
4.4 | 调试 | 无
4.5 | 提供技术援助 | 操作指引卡、操作使用说明书
4.6 | 培训 | 提供生产原厂对临床操作培训2次
4.7 | 验收方案 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间2小时、到场时间24小时
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期内包括所有配件的更换、人工费用均不收取费用，每年维护保养2次、保修期满后每次维修均只收取材料费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 包括质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率、相关耗材的清单、报价及扣率等