## 技术性能要求
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第3包）
项目名称：内镜清洗机（原2024）
采购编号：0025-W00018075 预算总价： 2300000 元
采购数量： 23 套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨√第二类 ¨√第三类
面向企业分类：¨ √面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ¨√否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息 |  | / | /
1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  | / | /
1.3 | 用途：用于软式内镜清洗、消毒、干燥等。 |  | / | /
1.4 | 获得有效的国家药品监督管理局（NMPA）颁发的中华人民共和国医疗器械注册证，并在投标文件内提供该证书的复印件 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 内镜清洗机A
2.1.1 | 容积：≥50L×2 |  | 0.5 | 是
2.1.2 | 清洗舱材质：厚度≥1.5mm的316不锈钢镜面板； 外装饰罩：厚度≥1.2mm 的304不锈钢板。 |  | 0.5 | 是
2.1.3 | 对接口：手动侧对接，一次性对接实现多管路连接 |  | 0.1
2.1.4 | 开门方式：自动开门 |  | 0.5 | 是
2.1.5 | 通道类型：双门通道型、双门可实现互锁 |  | 0.5 | 是
2.1.6 | 门玻璃：双层中空镀膜防爆钢化玻璃门，隔音隔热 |  | 0.1
2.1.7 | 门障碍：关门遇障碍可自动返回 |  | 0.2
2.1.8 | 压紧方式：门采用主动压紧方式，密封可靠 |  | 0.1
2.1.9 | 管路系统：不锈钢管路 |  | 0.2
2.1.10 | 干燥系统：噪音≤65dB，大风量风机，外接压缩气，内管腔压缩气干燥 |  | 0.2
2.1.11 | 计量泵：≥4个 至少包括（加清洗液泵 1个；加消毒液泵 1个；加酒精泵 1个；加上取样泵 1个） |  | 0.1
2.1.12 | 循环泵：不锈钢泵体，流量最大值≥150L/分钟 |  | 0.1
2.1.13 | 空气过滤器：过滤精度≤0.2 um，过滤效率≥99.99%； |  | 0.1
2.1.14 | 程序设置：至少具备软式内镜和器械两种负载程序可选，负载程序预设≥10个内置程序、≥10个自定义程序；具有故障自动检测、报警及故障记录； |  | 1 | 是
2.1.15 | 界面显示：≥7英寸彩色触摸屏显示，显示屏显示至少包括运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时，具有报警信息显示功能； |  | 0.5 | 是
2.1.16 | 流程控制：预洗、清洗、漂洗 、消毒、终末漂洗 、干燥全过程由控制器自动控制。 |  | 0.1
2.1.17 | 温度指示器：显示精确度≤0.1℃。 |  | 0.1
2.1.18 | 记录方式：可自动打印过程数据、并记录A0值。 |  | 0.1
2.1.19 | 安全保护：具备超温自动保护装置、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置 |  | 0.5 | 是
2.1.20 | 运行时间：≤20分钟(软式内镜程序)，≤55分钟(手术器械程序) |  | 0.5 | 是
2.1.21 | 最大装载量：≥2条软式内镜 |  | 0.1
2.1.22 | 外形尺寸(宽*高*深）≤800*2100*760mm |  | 0.2
2.1.23 | 清洗温度：可调，≤45℃ |  | 0.5 | 是
2.1.24 | 器械消毒温度：≥90℃，时间≥5分钟，或A0值≥3000 |  | 0.5 | 是
2.1.26 | 加热方式：电加热 |  | 0.1
2.1.27 | 内镜内腔清洗接头：可提供市场上主流品牌内镜内腔清洗接头； |  | 0.2
2.1.28 | 消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； |  | 0.1
2.1.29 | 测漏功能：具有全程适时内镜测漏监控装置； |  | 0.5 | 是
2.1.30 | 内管腔监测：内镜所有清洗通道具备水压力监测，确保足够的水压进入到每条内镜通道，防止水压不足而清洗不彻底 |  | 0.5 | 是
2.1.31 | 自身消毒：具备热力自身消毒+化学自身消毒，并且能够对终末漂洗滤芯进行化学消毒 |  | 0.2
2.1.32 | 清洗托盘：抑菌材质一体成型，对内镜无损伤。 |  | 0.1
2.2 | 内镜清洗机B
2.2.1 | 容积：≥200L |  | 0.5 | 是
2.2.2 | 清洗舱材质：厚度≥1.5mm的316不锈钢镜面板； 外装饰罩：厚度≥1.2mm的304不锈钢板 |  | 0.5 | 是
2.2.3 | 对接口：手动侧对接，一次性对接实现多管路连接 |  | 0.1
2.2.4 | 清洗舱保温：≥12mm橡塑海绵 |  | 0.1
2.2.5 | 开门方式：自动下开门 |  | 0.5 | 是
2.2.6 | 通道类型：双门通道型、双门可实现互锁 |  | 0.5 | 是
2.2.7 | 门玻璃：厚度≥22mm的双层中空镀膜防爆钢化玻璃门，隔音隔热 |  | 0.1
2.2.8 | 门障碍：关门遇障碍可自动返回 |  | 0.1
2.2.9 | 压紧方式：门具备主动压紧方式（电缸压紧），密封可靠 |  | 0.1
2.2.10 | 管路设计：不锈钢管路 |  | 0.1
2.2.11 | 干燥系统：噪音≤65dB，大风量风机，压缩气内管腔干燥 |  | 0.1
2.2.12 | 计量泵：≥4个 至少包括（加清洗液泵 1个；加消毒液泵 1个；加酒精泵 1个；加上油液泵 1个） |  | 0.1
2.2.13 | 循环泵：不锈钢泵体，流量最大值≥350L/分钟 |  | 0.1
2.2.14 | 空气过滤器：过滤精度≤0.2 um，效率≥99.99%； |  | 0.1
2.2.15 | 程序设置：具备软式内镜和手术器械两种负载程序，负载程序预设≥10个内置程序、≥10个自定义程序；具有故障自动检测、报警及故障记录； |  | 1 | 是
2.2.16 | 界面显示：≥8英寸彩色触摸屏显示，显示屏显示至少包括运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时 |  | 0.5 | 是
2.2.17 | 流程控制：预洗、清洗、漂洗一、消毒、漂洗二、干燥全过程由控制器自动控制。 |  | 0.1
2.2.18 | 温度指示器：显示精确度≤0.1℃。 |  | 0.1
2.2.19 | 记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值。 |  | 0.1
2.2.20 | 安全保护：具备超温自动保护装置、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置 |  | 0.5 | 是
2.2.21 | 运行时间：≤25分钟(标准程序)，≤55分钟(标准器械程序) |  | 0.5 | 是
2.2.22 | 最大装载量：≥3条软式内镜 |  | 0.2
2.2.23 | 外形尺寸(宽*高*深）≤1000*2100*780mm |  | 0.2
2.2.24 | 清洗温度：可调，≤45℃ |  | 0.5 | 是
2.2.25 | 器械消毒温度：≥90℃，时间≥5分钟，或A0值≥3000 |  | 0.5 | 是
2.2.27 | 加热方式：电加热 |  | 0.1
2.2.28 | 测漏功能：具有全程适时内镜测漏监控装置； |  | 0.5 | 是
2.2.29 | 内镜内腔清洗接头：可提供市场上主流品牌内镜内腔清洗接头； |  | 0.2
2.2.30 | 消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； |  | 0.1
2.2.31 | 清洗托盘： 抑菌材质一体成型，对内镜无损伤。 |  | 0.1
2.3 | 内镜清洗机C （核心产品）
2.3.1 | 消毒剂储存箱容量：≥12L |  | 0.1
2.3.2 | 适酶储存箱容量：≥2.5L |  | 0.1
2.3.3 | 酒精储存箱容量：≥1L |  | 0.1
2.3.4 | 排水装置采用泵强制排水的方式 |  | 0.1
2.3.5 | 水过滤器：设置3级水过滤器，过滤精度分别≤1.0μm、≤0.45μm和≤0.2μm |  | 0.5 | 是
2.3.6 | 清洗液、酒精计量装置：采用蠕动计量泵；计量精度≤1% |  | 0.1
2.3.7 | 每次处理软式内镜数量： ≥2条软式内镜/槽； |  | 0.2
2.3.8 | 外形尺寸(宽*高*深）≤610*1100*760mm |  | 0.2
2.3.9 | 全程清洗消毒时间：1-99分钟可调 |  | 0.1
2.3.10 | 全程适时内镜测漏监控装置； |  | 0.5 | 是
2.3.11 | 消耗水量：每缸每次清洗消毒，循环水耗量≤30L |  | 0.1
2.3.12 | 具备自身消毒功能：不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器消毒； |  | 0.1
2.3.13 | 具备加强消毒功能：可对消毒时间进行设置，可用于传染病人检查后的内镜，强化消毒效果； |  | 0.1
2.3.14 | 具有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气管腔、注水管腔、活检管腔、吸引管腔、辅助送水管腔和抬钳器管腔等； |  | 0.5 | 是
2.3.15 | 内管腔增压泵压力监测：通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格； |  | 0.5 | 是
2.3.16 | 具有空气干燥功能 |  | 0.1
2.3.17 | 空气过滤器：空气过滤器精度≤0.2μm，滤除率≥99.99% |  | 0.1
2.3.18 | 具有酒精干燥功能 |  | 0.1
2.3.19 | 内镜内腔清洗接头：可提供市场上主流品牌内镜内腔清洗接头； |  | 0.2
2.3.20 | 双级旋转喷淋清洗：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角； |  | 0.5 | 是
2.3.21 | 具有消毒剂自动取样功能 |  | 0.1
2.3.22 | 消毒剂添加排放：自动对消毒液进行添加和排放 |  | 0.1
2.3.23 | 全封闭消毒：洗消槽采用全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露 |  | 0.1
2.3.24 | 无菌水漂洗：内置≤0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用≤0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗。 |  | 0.1
2.3.25 | 具有消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警功能 |  | 0.5 | 是
2.3.26 | 消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； |  | 0.1
2.3.27 | 过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：至少包括操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件； |  | 0.1
2.3.28 | 中文触摸屏显示：≥5.0英寸彩色触摸屏显示； |  | 0.1
2.3.29 | 设备状态颜色识别：通过颜色控制，显示设备不同状态。 |  | 0.5 | 是
2.3.30 | 具备程序运行倒计时功能 |  | 0.1
2.3.31 | 具备一键启动功能 |  | 0.1
2.3.32 | 显示屏显示内容：显示屏显示至少包括运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时 |  | 0.1
2.3.33 | 具备4级管理员权限设置功能 |  | 0.2
2.3.34 | 玻璃门：采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； |  | 0.1
2.3.35 | 自动门、脚踏开门，通过电动推杆控制 |  | 0.1
2.3.36 | 具备关门保护功能：避免关门过程中夹伤人员或内镜； |  | 0.2
2.4 | 内镜清洗机D
2.4.1 | 消毒剂储存箱容量：≥12L |  | 0.1
2.4.2 | 适酶储存箱容量：≥2.5L |  | 0.1
2.4.3 | 酒精储存箱容量：≥1L |  | 0.1
2.4.4 | 排水装置采用泵强制排水的方式 |  | 0.2
2.4.5 | 水过滤器设置3级水过滤器，过滤精度分别≤1.0μm、≤0.45μm和≤0.2μm |  | 0.5 | 是
2.4.6 | 清洗液、酒精计量装置：采用蠕动计量泵；计量精度≤1% |  | 0.1
2.4.7 | 每次处理软式内镜数量：最大数量≥4条软式内镜； |  | 0.5 | 是
2.4.8 | 外形尺寸(宽*高*深）≤1200*1100*760mm |  | 0.2 | 是
2.4.9 | 全程清洗消毒时间：1-99分钟可调 |  | 0.1
2.4.10 | 具有全程适时内镜测漏监控装置； |  | 0.5 | 是
2.4.11 | 自身消毒功能：不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器消毒； |  | 0.5 | 是
2.4.12 | 加强消毒功能：可对消毒时间进行设置，可用于传染病人检查后的内镜，强化消毒效果； |  | 0.2
2.4.13 | 具有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气管腔、注水管腔、活检管腔、吸引管腔、辅助送水管腔和抬钳器管腔等； |  | 0.5 | 是
2.4.14 | 内管腔增压泵压力监测：通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格； |  | 0.5 | 是
2.4.15 | 具有空气干燥功能 |  | 0.1
2.4.16 | 空气过滤器：空气过滤器精度≤0.2μm，滤除率≥99.99% |  | 0.2
2.4.17 | 具有酒精干燥功能 |  | 0.1
2.4.18 | 内镜内腔清洗接头：可提供市场上主流品牌内镜内腔清洗接头，包括但不限于奥林巴斯、宾得、富士能、澳华、开立等品牌内镜； |  | 0.2
2.4.19 | 双级旋转喷淋清洗：设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角； |  | 0.5 | 是
2.4.20 | 具有消毒剂自动取样功能 |  | 0.2
2.4.21 | 消毒剂添加排放：自动对消毒液进行添加和排放 |  | 0.1
2.4.22 | 全封闭消毒：洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露。 |  | 0.1
2.4.23 | 无菌水漂洗：内置≤0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用≤0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗 |  | 0.1
2.4.24 | 具有消毒剂不足报警、清洗液不足报警、酒精不足报警、水压低报警功能 |  | 0.5 | 是
2.4.25 | 消毒次数记录：每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数； |  | 0.1
2.4.26 | 过程数据打印：打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间；并提供打印样品扫描件。 |  | 0.1
2.4.27 | 中文触摸屏显示：≥5.0英寸彩色触摸屏显示； |  | 0.1
2.4.28 | 设备状态颜色识别：通过灯带颜色控制，显示设备不同状态（待机状态、运行状态、结束状态） |  | 0.5 | 是
2.4.29 | 具备程序运行倒计时功能。 |  | 0.1
2.4.30 | 具有程序一键启动功能 |  | 0.1
2.4.31 | 显示屏显示内容：显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时 |  | 0.1
2.4.32 | 具备4级管理员权限设置功能 |  | 0.2
2.4.33 | 玻璃门：采用钢化玻璃门，可以清晰观察镜子的清洗消毒情况； |  | 0.1
2.4.34 | 自动门、脚踏开门，通过电动推杆控制 |  | 0.1
2.4.35 | 具备关门保护功能：避免关门过程中夹伤人员或内镜； |  | 0.1
2.5 | 回收、发放机器人
2.5.1 | 导航方式：采用雷达+视觉导航方式 |  | 0.5 | 是
2.5.2 | 车体结构：整机由外罩和底盘组成，车体由底盘及二层平台组成。 |  | 0.1
2.5.3 | 中央控制器：直接与用户驱动设备交互。提供外置接口和通讯总线，支持多传感器安全防护 |  | 0.5 | 是
2.5.4 | 充电方式：手动+自动 |  | 0.1
2.5.5 | 警示方式：声音 |  | 0.1
2.5.6 | 装载与拿取： 机器人自动关门转运物品。自动返回标定等待地点。 |  | 0.5 | 是
2.5.7 | 物流信息、人员信息全过程可追溯 |  | 0.1
2.5.8 | 语音播报：具有语音播报功能，可根据场景需求编辑语音播报内容 |  | 0.1
2.5.9 | 对接发放：机器人能够与调度系统，诊疗系统等无线对接，实现内镜的自动发放 |  | 0.5 | 是
2.5.10 | 智能分工：智能调度系统根据任务链智能选择路线、机器人 |  | 0.5 | 是
2.5.11 | 电池：可充电锂电池，具有自动充电功能 |  | 0.1
2.5.12 | 电机驱动方式：具备原地360°差速转向 |  | 0.1
2.5.13 | 显示屏：配置≥14英寸≥1080P高清屏幕，呈现控制软件界面 |  | 0.5 | 是
2.5.14 | 门体：全自动电动门，开门顺畅灵活，旋转半径最小≥ 80 cm |  | 0.1
2.5.15 | 续航：续航时间≥10小时 |  | 0.2
2.6 | 智能调度系统
2.6.1 | 具备集中监管、控制和调度≥24台机器人。 |  | 0.5 | 是
2.6.2 | 具备管理机器人的内镜回收、配送、接收程序 |  | 0.1
2.6.3 | 具备监控机器人的运行状态和任务信息。 |  | 0.1
2.6.4 | 可根据机器人的工作状态和运行情况进行智能分配任务。 |  | 0.1
2.6.5 | 具备规划机器人任务运行时的最优路线。 |  | 0.1
2.6.6 | 具备根据电量或预定时间进行自动充电。 |  | 0.1
2.6.7 | 具备无缝整合电动平移门控制，实现门体的智能自主开关。 |  | 0.5 | 是
2.6.8 | 具备感知环境能力，遇障碍时自动调整路径。 |  | 0.5 | 是
2.6.9 | 具备多种安全机制，包括但不限于紧急停机按钮等。 |  | 0.1
2.7 | 内镜清洗机可以接入内镜洗消追溯系统，费用包含在本次投标总价中。 |  | 1 | 是
2.8 | 内镜清洗机应符合《内镜自动清洗消毒机卫生要求》（GB 30689-2014）、《软式内镜清洗消毒技术规范》(WS 507-2016)的要求 |  | 1 | 是
三、配置要求
3.1 | 内镜清洗机A*2套
3.2 | 内镜清洗机B*6套
3.3 | 内镜清洗机C*11套
3.4 | 内镜清洗机D*4套
3.5 | 回收、发放机器人*4台
3.6 | 智能调度系统*1套
主要技术参数及配置要求 总计分值 |  |  | 40
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
投标人应根据国家法律法规、行业标准、医院规章制度 ，对现有场地的电源、水源、房屋（包括承重、防水等）等条件进行确认，明确升级或改造的内容，并体现在装机方案中。 升级或改造的工作由中标人负责，费用包含在投标总价中。 装机方案在实施前，必须通过医院认可。
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人需承诺中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，供货方应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。(必须提供由投标人出具的书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）：且必须在由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。