## 技术性能要求
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第2包）
项目名称：血液净化仪（CRRT）（2025）
采购编号：0025-W00018076 预算总价： 3500000 元
采购数量：10 套
所属医疗设备类别： √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息 |  | / | /
1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  | / | /
1.3 | 用途：适用于对患者进行连续性肾脏代替治疗、血浆置换治疗和血液灌流治疗 |  | / | /
1.4 | 获得有效的国家药品监督管理局（NMPA）颁发的中华人民共和国医疗器械注册证，并在投标文件内提供该证书的复印件 |  | / | /
二、主要技术参数
2.1 | 窗口显示：≥12英寸彩色液晶触摸屏； |  | 2 | 是
2.2 | 操作系统：采用中文引导式互动操作界面，图文并茂的操作指引。可一站式显示关键治疗数据：包含处方、流量、压力、抗凝等； |  | 0.5
2.3 | 具备以下CRRT治疗方式： 连续静脉静脉血液滤过（CVVH），连续静脉静脉血液透析（CVVHD）， 连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF），前+后稀释CVVH/CVVHDF治疗， 缓慢持续超滤（SCUF）。 |  | 2 | 是
2.4 | 具备血浆置换功能 |  | 2 | 是
2.5 | 在治疗中，投标产品能够实现前后稀释置换液的转换，使一个配套就可以用于所有治疗模式。 |  | 2 | 是
2.6 | 配有≥6个独立的治疗泵：至少包含血泵、透析液泵、肝素泵、置换液、血泵前泵、废液泵 |  | 2 | 是
2.7 | CRRT具有达成剂量和处方剂量显示 |  | 0.5
2.8 | 具备 ≥3个独立高精度电子秤。所有电子秤最大称重量总和≥48公斤。每个电子秤对应的称重单元，在称重范围内，均可挂≥2袋液体。 |  | 1 | 是
2.9 | 预冲自检：预充过程中会监测管路是否泄漏，是否正确安装，以保障病人安全 |  | 0.5
2.10 | 治疗界面：治疗历史屏至少能实时显示总滤过量、置换液量、透析液量、血泵前液量和治疗时间。主界面连续显示所有治疗参数，包括以图形显示的压力值如：滤器压力降和跨膜压。 |  | 0.5
2.11 | 抗凝系统：具备能够输入抗凝剂的补液泵。 |  | 0.5
2.11.1 | 抗凝剂连续输入设定精度 : 单次调节精度 ≤ 0.1毫升/小时，每小时总输入量误差： - 0.6 毫升/小时≤误差≤+ 0.6 毫升/小时； |  | 0.5
2.11.2 | 肝素泵注射器范围：容量覆盖20毫升到50毫升，规格可选；在使用枸橼酸盐进行枸橼酸抗凝治疗时，肝素泵可作为钙泵直接进行自动化补钙。 |  | 2 | 是
2.12 | 内置剂量计算器，帮助操作者制定治疗处方，可实时结算。 |  | 0.5
2.13 | 具有自动调节静脉壶液面高度功能 |  | 0.5
2.14 | 流速： |  | / | /
2.14.1 | 血泵流速范围：至少包含30-450ml/min, 增量≤1ml/min； |  | 0.5
2.14.2 | 置换液流速范围：至少包含60-8000ml/h, 增量≤10ml/h； |  | 0.5
2.14.3 | 透析液流速范围：至少包含60-8000ml/h, 增量≤10ml/h； |  | 0.5
2.14.4 | 脱水量：0，10-2000ml/h, 增量≤5ml/h； |  | 0.5
2.15 | 压力监测范围: |  | / | /
2.15.1 | 输入压: 至少包含(-) 250 mmHg 到 (+) 450mmHg， 精准度 ±15mmHg或更优； |  | 0.5
2.15.2 | 回输压 : 至少包含(-) 50 mmHg 到 (+) 350mmHg, 精准度 ±15mmHg或更优； |  | 0.5
2.15.3 | 滤器压 : 至少包含(-) 50mmHg 到 (+) 450 mmHg, 精准度 ±15mmHg或更优； |  | 0.5
2.15.4 | 废液压 : 至少包含(-) 350 mmHg 到 (+) 400 mmHg, 精准度 ±15mmHg或更优。 |  | 0.5
2.16 | 具备漏液监测功能。 |  | 0.5
2.17 | 能够精确控制回血温度，至少满足覆盖35-38℃，有助于降低连续性血液净化的低体温发生率。设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度，实现智能精准加温； |  | 2 | 是
2.18 | 具备LED分级报警功能，具备采用声音提示和灯光提示方式，安全保护系统至少包含更换液袋提示、滤器凝血预警、静脉压检测、超声空气探测器、漏血探测器。 |  | 0.5
2.19 | 后备电源：电池充满电可维持治疗≥30分钟；断电模式血泵、置换液泵、透析液泵、废液泵、血泵前泵、肝素泵均运转。 |  | 0.5
2.21 | 具备患者数据管理功能 |  | 0.5
主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 25
三、配置要求
3.1 | 血液净化仪（CRRT）A: 提供4套，要求投标产品具备儿童治疗模式，能够提供治疗儿童适用的耗材，满足治疗最低体重≤8kg的患儿。 |  | 6 | 是
3.2 | 血液净化仪（CRRT）B: 提供3套，要求投标产品在CVVH、CVVHD、CVVHDF模式间切换时，无需调整更换管路。 |  | 4.5 | 是
3.3 | 血液净化仪（CRRT）C: 提供1套，要求投标产品具备血液灌流（HP）、连续性血浆滤过吸附(CPFA)及血浆透析滤过（PDF）等人工肝治疗模式。 |  | 1.5 | 是
3.4 | 血液净化仪（CRRT）D: 提供2套，要求投标产品具备血液灌流（HP）、双重血浆置换(DFPP)、血浆透析滤过(PDF)、血浆吸附（PA）、连续性血浆滤过吸附(CPFA)、分子吸附再循环系统(MARS)、血浆分离吸附系统(FPSA)、单次白蛋白通过透析(SPAD)、重复白蛋白透析(RAD)等治疗模式，能够在缺少血浆的情况下，治疗风湿免疫性疾病 、神经免疫性疾病，能够进行人工肝胆红素吸附治疗。 |  | 3 | 是
配置要求 小计分值 |  |  | 15
主要技术参数及配置要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须根据院方提供的装机地点，提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中。投标人可向招标代理机构提出勘察现场的申请。），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人需承诺中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，供货方应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。(必须提供由投标人出具的书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。