## 技术性能要求
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第1包）
项目名称：血液透析机、血液透析滤过机（一批）（2025）
采购编号：0025-W00018077 预算总价：1348万元
采购数量：1批（血液透析机50套、血液透析滤过机36套（核心产品））
所属医疗设备类别： √ 第二类 √ 第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √ 否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息 |  | / | /
1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  | / | /
1.3 | 用途：用于血液净化，治疗急慢性肾功能衰竭，具有血液透析、单纯超滤透析多种透析治疗模式。 |  | / | /
1.4 | 获得有效的国家药品监督管理局（NMPA）颁发的中华人民共和国医疗器械注册证，并在投标文件内提供该证书的复印件 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 血液透析机A（提供10套）的主要技术参数要求 |  | / | /
2.1.1 | 支持血液透析、单纯超滤和序贯透析治疗模式。 |  | 0.1 | 是
2.1.2 | 设备屏幕：配置≥10英寸彩色液晶触摸显示屏，触摸屏操作，全中文操作系统。 |  | 0.1 | 是
2.1.3 | 报警指示灯要求至少3种颜色 |  | 0.1 | 是
2.1.4 | 具备透析液过滤功能。 |  | 0.1 | 是
2.1.5 | 能同时监测显示泵前动脉压、静脉压、跨膜压。 |  | 0.1 | 是
2.1.6 | 具有肝素泵，可设定快速注入，兼容不同规格注射器。 |  | 0.1 | 是
2.1.7 | 漏血检测器：红绿双色光学检测 |  | 0.1 | 是
2.1.8 | 具有气泡检测器、血液判别器、管路检测器、静脉夹和动脉夹。 |  | 0.1 | 是
2.1.9 | 浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗。 |  | 0.1 | 是
2.1.10 | B液浓度曲线：可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗。 |  | 0.1 | 是
2.1.11 | 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗。 |  | 0.1 | 是
2.1.12 | 先吸B液后吸A液，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制。 |  | 0.1 | 是
2.1.13 | 消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥85℃，消毒脱钙一体化完成。 |  | 0.1 | 是
2.1.14 | 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。 |  | 0.1 | 是
2.1.15 | 配置在线血压计组件，可通过联机袖带直接测量患者血压情况，并在设备界面上查看。 |  | 0.1 | 是
2.1.16 | 能够提供与投标产品同品牌的柠檬酸消毒液，且提供同品牌柠檬酸消毒液的医疗器械注册证 |  | 0.1 | 是
2.1.17 | 有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），与投标的血液透析管理系统兼容 |  | 0.1 | 是
2.1.18 | 每套血液透析机、每套血液透析滤过机均配置集中供液接口，连接集中供液设备提供浓缩液。 |  | 0.1 | 是
2.1.19 | 每套血液透析机、每套血液透析滤过机均提供与反渗水输水主管路之间的反渗水自循环装置，在该装置的作用下，血液透析（滤过）机关机或者不进水的时候，能时刻保持水的流动，避免死水。投标商应对提供的反渗水自循环装置避免死水的工作原理作出图文说明。（如附页说明，须注明所在页码） 每套血液透析机、每套血液透析滤过机与反渗水输水主管路之间的反渗水自循环装置能进行热消毒。 |  | 0.1 | 是
2.1.20 | 每套血液透析机、每套血液透析滤过机均提供与设备柜兼容的水源及排污接口面板。 |  | 0.1 | 是
2.1.21 | 透析液流速调节范围覆盖：300~700 mL/min。 |  | 0.1 | 是
2.1.22 | 透析液温度范围覆盖：35.0~39.0°C，可调，有超温报警。 |  | 0.1 | 是
2.1.23 | 超滤速度至少包含： 0.10~4.00L/h;精度：≤±30ml/h或≤±1%。 |  | 0.1 | 是
2.1.24 | 透析液浓度测量范围至少包含：13.0 ~15.0mS/cm。 |  | 0.1 | 是
2.1.25 | 跨膜压：测量范围覆盖：-50~+500mmHg； |  | 0.1 | 是
2.1.26 | 动脉压：测量范围覆盖：-300~+280mmHg。 |  | 0.1 | 是
2.1.27 | 静脉压：测量范围覆盖：-50~+300mmHg。 |  | 0.1 | 是
2.1.28 | 动脉血泵范围覆盖：50~600mL/min。 |  | 0.1 | 是
2.1.29 | 肝素泵：设置范围覆盖0.1~9.9mL/h； |  | 0.1 | 是
2.1.30 | 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.02mL |  | 0.1 | 是
2.1.31 | 具备全自动预充功能、全自动引血功能、全自动回血功能、全自动紧急补液功能。不同治疗阶段进入到下一个治疗阶段时，能够有效减少人为干预次数，有效减少医护对设备和管路、透析器的操作量，对于阳性患者透析治疗时，能够极大避免交叉感染。 |  | 1 | 是
血液透析机A（提供10套）的主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 4
2.2 | 血液透析机B（提供10套）的主要技术参数要求 |  | / | /
2.2.1 | 支持血液透析、单纯超滤和序贯透析治疗模式。 |  | 0.1 | 是
2.2.2 | 设备屏幕：配置≥10英寸彩色液晶触摸显示屏，触摸屏操作，全中文操作系统。 |  | 0.1 | 是
2.2.3 | 报警指示灯要求至少3种颜色 |  | 0.1 | 是
2.2.4 | 具备透析液过滤功能。 |  | 0.1 | 是
2.2.5 | 能同时监测显示泵前动脉压、静脉压、跨膜压。 |  | 0.1 | 是
2.2.6 | 具有肝素泵，可设定快速注入，兼容不同规格注射器。 |  | 0.1 | 是
2.2.7 | 漏血检测器：红绿双色光学检测 |  | 0.1 | 是
2.2.8 | 具有气泡检测器、血液判别器、管路检测器、静脉夹和动脉夹。 |  | 0.1 | 是
2.2.9 | 浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗。 |  | 0.1 | 是
2.2.10 | B液浓度曲线：可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗。 |  | 0.1 | 是
2.2.11 | 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗。 |  | 0.1 | 是
2.2.12 | 先吸B液后吸A液，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制。 |  | 0.1 | 是
2.2.13 | 消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥85℃，消毒脱钙一体化完成。 |  | 0.1 | 是
2.2.14 | 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。 |  | 0.1 | 是
2.2.15 | 配置在线血压计组件，可通过联机袖带直接测量患者血压情况，并在设备界面上查看。 |  | 0.1 | 是
2.2.16 | 能够提供与投标产品同品牌的柠檬酸消毒液，且提供同品牌柠檬酸消毒液的医疗器械注册证 |  | 0.1 | 是
2.2.17 | 有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），与投标的血液透析管理系统兼容 |  | 0.1 | 是
2.2.18 | 每套血液透析机、每套血液透析滤过机均配置集中供液接口，连接集中供液设备提供浓缩液。 |  | 0.1 | 是
2.2.19 | 每套血液透析机、每套血液透析滤过机均提供与反渗水输水主管路之间的反渗水自循环装置，在该装置的作用下，血液透析（滤过）机关机或者不进水的时候，能时刻保持水的流动，避免死水。投标商应对提供的反渗水自循环装置避免死水的工作原理作出图文说明。（如附页说明，须注明所在页码） 每套血液透析机、每套血液透析滤过机与反渗水输水主管路之间的反渗水自循环装置能进行热消毒。 |  | 0.1 | 是
2.2.20 | 每套血液透析机、每套血液透析滤过机均提供与设备柜兼容的水源及排污接口面板。 |  | 0.1 | 是
2.2.21 | 透析液流速调节范围覆盖：300~700 mL/min。 |  | 0.1 | 是
2.2.22 | 透析液温度范围覆盖：35.0~39.0°C，可调，有超温报警。 |  | 0.1 | 是
2.2.23 | 超滤速度至少包含： 0.10~4.00L/h;精度：≤±30ml/h或≤±1%。 |  | 0.1 | 是
2.2.24 | 透析液浓度测量范围至少包含：13.0 ~15.0mS/cm。 |  | 0.1 | 是
2.2.25 | 跨膜压：测量范围覆盖：-50~+500mmHg； |  | 0.1 | 是
2.2.26 | 动脉压：测量范围覆盖：-300~+280mmHg。 |  | 0.1 | 是
2.2.27 | 静脉压：测量范围覆盖：-50~+300mmHg。 |  | 0.1 | 是
2.2.28 | 动脉血泵范围覆盖：50~600mL/min。 |  | 0.1 | 是
2.2.29 | 肝素泵：设置范围覆盖0.1~9.9mL/h； |  | 0.1 | 是
2.2.30 | 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.02mL |  | 0.1 | 是
2.2.31 | 具备多阶梯流量调节功能，能够根据有效血流量实时调整透析液流速，针对血液粘稠度高血流流速低的患者，可以有效保护心脏。 |  | 1 | 是
血液透析机B（提供10套）的主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 4
2.3 | 血液透析机C（提供30套）的主要技术参数要求 |  | / | /
2.3.1 | 支持血液透析、单纯超滤和序贯透析治疗模式。 |  | 0.3 | 是
2.3.2 | 设备屏幕：配置≥10英寸彩色液晶触摸显示屏，触摸屏操作，全中文操作系统。 |  | 0.3 | 是
2.3.3 | 报警指示灯要求至少3种颜色 |  | 0.3 | 是
2.3.4 | 具备透析液过滤功能。 |  | 0.3 | 是
2.3.5 | 能同时监测显示泵前动脉压、静脉压、跨膜压。 |  | 0.3 | 是
2.3.6 | 具有肝素泵，可设定快速注入，兼容不同规格注射器。 |  | 0.3 | 是
2.3.7 | 漏血检测器：红绿双色光学检测 |  | 0.3 | 是
2.3.8 | 具有气泡检测器、血液判别器、管路检测器、静脉夹和动脉夹。 |  | 0.3 | 是
2.3.9 | 浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗。 |  | 0.3 | 是
2.3.10 | B液浓度曲线：可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗。 |  | 0.3 | 是
2.3.11 | 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗。 |  | 0.3 | 是
2.3.12 | 先吸B液后吸A液，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制。 |  | 0.3 | 是
2.3.13 | 消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥85℃，消毒脱钙一体化完成。 |  | 0.3 | 是
2.3.14 | 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。 |  | 0.3 | 是
2.3.15 | 配置在线血压计组件，可通过联机袖带直接测量患者血压情况，并在设备界面上查看。 |  | 0.3 | 是
2.3.16 | 能够提供与投标产品同品牌的柠檬酸消毒液，且提供同品牌柠檬酸消毒液的医疗器械注册证 |  | 0.3 | 是
2.3.17 | 有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），与投标的血液透析管理系统兼容 |  | 0.3 | 是
2.3.18 | 每套血液透析机、每套血液透析滤过机均配置集中供液接口，连接集中供液设备提供浓缩液。 |  | 0.3 | 是
2.3.19 | 每套血液透析机、每套血液透析滤过机均提供与反渗水输水主管路之间的反渗水自循环装置，在该装置的作用下，血液透析（滤过）机关机或者不进水的时候，能时刻保持水的流动，避免死水。投标商应对提供的反渗水自循环装置避免死水的工作原理作出图文说明。（如附页说明，须注明所在页码） 每套血液透析机、每套血液透析滤过机与反渗水输水主管路之间的反渗水自循环装置能进行热消毒。 |  | 0.3 | 是
2.3.20 | 每套血液透析机、每套血液透析滤过机均提供与设备柜兼容的水源及排污接口面板。 |  | 0.3 | 是
2.3.21 | 透析液流速调节范围覆盖：300~700 mL/min。 |  | 0.3 | 是
2.3.22 | 透析液温度范围覆盖：35.0~39.0°C，可调，有超温报警。 |  | 0.3 | 是
2.3.23 | 超滤速度至少包含： 0.10~4.00L/h;精度：≤±30ml/h或≤±1%。 |  | 0.3 | 是
2.3.24 | 透析液浓度测量范围至少包含：13.0 ~15.0mS/cm。 |  | 0.3 | 是
2.3.25 | 跨膜压：测量范围覆盖：-50~+500mmHg； |  | 0.3 | 是
2.3.26 | 动脉压：测量范围覆盖：-300~+280mmHg。 |  | 0.3 | 是
2.3.27 | 静脉压：测量范围覆盖：-50~+300mmHg。 |  | 0.3 | 是
2.3.28 | 动脉血泵范围覆盖：50~600mL/min。 |  | 0.3 | 是
2.3.29 | 肝素泵：设置范围覆盖0.1~9.9mL/h； |  | 0.3 | 是
2.3.30 | 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.02mL |  | 0.3 | 是
2.3.31 | 具备实时自动血压监测与报警功能。能够自动预防低血压，通过记录患者治疗过程中血压变化，调整透析过程中的超滤率，预防透析过程中发生低血压。 |  | 3 | 是
血液透析机C（提供30套）的主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 12
2.4 | 血液透析滤过机（提供36套）的主要技术参数要求 |  | / | /
2.4.1 | ≥15英寸彩色液晶触摸显示屏，屏幕可旋转≥220°屏幕两侧或屏幕顶端并配有报警指示灯，方便临床操作人员观察 |  | 0.4 | 是
2.4.2 | 可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，血路管、原液配方全开放 |  | 0.4 | 是
2.4.3 | 全中文操作系统，具有显示和复位报警功能，数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、碳酸电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量 |  | 0.4 | 是
2.4.4 | 透析液流量调节范围:最大≥800ml/min |  | 0.4 | 是
2.4.5 | 透析液温度控制范围:最大≥39℃ |  | 0.4 | 是
2.4.6 | 透析液导电率监测范围:最大≥16ms/cm |  | 0.4 | 是
2.4.7 | 透析液流量可调节精度≤1ml |  | 0.4 | 是
2.4.8 | 分别监测B液电导度与总电导度 |  | 0.4 | 是
2.4.9 | 待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取AB液 |  | 0.4 | 是
2.4.10 | 动脉压操作范围:最大≥+400mmHg |  | 0.4 | 是
2.4.11 | 动脉压精度: ≤±10 mmHg |  | 0.4 | 是
2.4.12 | 静脉压操作范围:最低≤-60mmHg |  | 0.4 | 是
2.4.13 | 静脉压精度: ≤±10 mmHg |  | 0.4 | 是
2.4.14 | 透析器动脉入口PBE范围:覆盖 0～700 mmHg |  | 0.4 | 是
2.4.15 | 跨膜压精度：≤±20 mmHg |  | 0.4 | 是
2.4.16 | 血泵流量： 0，覆盖 50～600ml/min可调 |  | 0.4 | 是
2.4.17 | 血流量调节梯度（步长）≤10ml/min |  | 0.4 | 是
2.4.18 | 肝素注射:设置范围覆盖0.1～9.9mL/h，读取累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能 |  | 0.4 | 是
2.4.19 | 具备漏血检测与报警 |  | 0.4 | 是
2.4.20 | 超滤率: 覆盖 0～4000ml/h |  | 0.4 | 是
2.4.21 | 超滤泵误差 ≤1% |  | 0.4 | 是
2.4.22 | 超滤曲线:可存储设定曲线，在治疗界面显示≥10种固定曲线，≥20种自定义曲线，满足个性化透析 |  | 1 | 是
2.4.23 | 所有曲线可在治疗界面直接编辑，并可直接储存编辑曲线，方便医护操作 |  | 0.4 | 是
2.4.24 | 可设置曲线功能≥6种。至少包含：超滤曲线、钠离子曲线、碳酸氢盐曲线、肝素曲线、透析液温度曲线、透析液流量曲线，满足个性化治疗 |  | 1 | 是
2.4.25 | 具有透析过程中快速补液功能，能够自动累计计算总补液量 |  | 0.4 | 是
2.4.26 | 具备同品牌透析液过滤器，且提供同品牌透析液过滤器的产品注册证，每支透析液过滤器可使用150次或≥900小时 |  | 0.4 | 是
2.4.27 | 能够提供与投标产品同品牌的柠檬酸消毒液，且提供同品牌柠檬酸消毒液的医疗器械注册证 |  | 0.4 | 是
2.4.28 | 消毒及清洗: 具备化学方式消毒，热消毒，可脱钙消毒同时完成 |  | 0.4 | 是
2.4.29 | 消毒记录：机器自动存消毒记录≥150次 |  | 0.4 | 是
2.4.30 | 热消毒温度≥85℃ |  | 0.4 | 是
2.4.31 | 具有中央热消毒和中央化学消毒功能 |  | 0.4 | 是
2.4.32 | 具有原装在线电子血压计监测模块, 有实时自动血压监测与报警功能。配置自动预防低血压模块，通过记录患者治疗过程中血压变化，调整透析过程中的超滤率，预防透析过程中发生低血压 |  | 0.4 | 是
2.4.33 | 血压计袖带具备小号、中号、大号选择 |  | 0.4 | 是
2.4.34 | 具有透析充分性功能: 配置透析充分性监测装置: 精确监测透析剂量，测定并显示URR值，spKt/V或eKt/V值，显示实际spKt/V或eKt/V趋势图（曲线显示）。有实时曲线显示功能及达标预测功能; 允许随时修改治疗参数 |  | 1 | 是
2.4.35 | 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录 |  | 0.4 | 是
2.4.36 | 具有自检功能，维修菜单，故障自我诊断 |  | 0.4 | 是
2.4.37 | 具有图标释义功能，可点击“帮助”按键，查看该图标功能释义 |  | 0.4 | 是
2.4.38 | 具有定时提醒功能, 可输入提醒信息 |  | 0.4 | 是
2.4.39 | 后备电池: 内置电池, 保证机器停电后最少使用≥20分钟,并且不丢失数据 |  | 0.4 | 是
2.4.40 | 后备电池启用期间：压力监测，漏血和气泡检测正常工作 |  | 0.4 | 是
2.4.41 | 后备电池更换时间不小于5年 |  | 0.4 | 是
2.4.42 | 有数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口），与投标的血液透析管理系统兼容 |  | 0.4 | 是
2.1.18 | 每套血液透析机、每套血液透析滤过机均配置集中供液接口，连接集中供液设备提供浓缩液。 |  | 0.1 | 是
2.1.19 | 每套血液透析机、每套血液透析滤过机均提供与反渗水输水主管路之间的反渗水自循环装置，在该装置的作用下，血液透析（滤过）机关机或者不进水的时候，能时刻保持水的流动，避免死水。投标商应对提供的反渗水自循环装置避免死水的工作原理作出图文说明。（如附页说明，须注明所在页码） 每套血液透析机、每套血液透析滤过机与反渗水输水主管路之间的反渗水自循环装置能进行热消毒。 |  | 0.1 | 是
2.1.20 | 每套血液透析机、每套血液透析滤过机均提供与设备柜兼容的水源及排污接口面板。 |  | 0.1 | 是
血液透析滤过机（提供36套）的主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 18.6
2.5 | 血液透析管理系统的主要功能要求 |  | / | /
2.5.1 | 具备基础数据管理功能：包含用户管理，权限管理，角色管理，病区床位，默认透析排班，医嘱项目，检验项目配置，字典集合 |  | 0.1 | 是
2.5.2 | 具备工程管理功能：包含设备管理，设备维修，设备数据采集 |  | 0.1 | 是
2.5.3 | 具备患者管理功能：包含患者建档，患者首页信息管理，血管通路，透析方案，长期医嘱，患者排班。 |  | 0.1 | 是
2.5.4 | 透析治疗医生端：包含透析预检，床位图，本次透析查看，医嘱开具，查房记录，护士记录查看，检验检查查看 |  | 0.1 | 是
2.5.5 | 透析治疗护士端：包含透前准备，患者签到，床位图，本次透析查看，透前护士评估，上机操作，血管通路检查，透析监测与记录，并发症，不良事件，机器故障，医嘱处理，下机操作，透后评估，小结，透析打印 |  | 0.1 | 是
2.5.6 | 具备透析管理功能：包含透析记录查看，病历书写，透析充分性评估，阶段小结，质控 |  | 0.1 | 是
2.5.7 | 具备质控统计分析功能：包含透析统计，检验指标达标率分析，检验趋势，患者统计，透析报表 |  | 0.1 | 是
2.5.8 | 具备科室管理功能：包含静脉制剂管理，库存查询，换药医嘱，耗材管理，费用管理 |  | 0.1 | 是
2.5.9 | 具备信息上报功能 |  | 0.1 | 是
2.5.10 | 具备CRRT管理：包含患者建档，患者首页信息管理，血管通路管理，CRRT长期透析方案，CRRT处方，CRRT治疗 |  | 0.1 | 是
2.5.11 | 能够与所有投标的血液透析机、每套血液透析滤过机实现数据互联互通。 |  | 0.1 | 是
2.5.12 | 投标的血液透析管理系统能够与医院现有的信息系统互联互通，其软件接口开发费用包含在投标总价中。 |  | 0.1 | 是
2.5.12 | 提供轮椅体重秤2套、隧道式血压计2套、动静脉内瘘穿刺定位装置2套、挂墙式电脑一体机4套、扫码装置4套、移动平板电脑17套、条码打印机1套、65寸智能电视机1套。 |  | 0.2
血液透析管理系统的主要功能要求 小计分值 |  |  | 1.4
主要技术参数及配置要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须根据院方提供的装机地点，提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中。投标人可向招标代理机构提出勘察现场的申请。），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人需承诺中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，供货方应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。(必须提供由投标人出具的书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）： 提供整机年保修价格； 质量保证期满后整机年保修价格≤5%投标总价； 且必须在由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。