## 普通病床
上海市第六人民医院普通病床采购需求
设备名称：普通病床
采购编号： 预算总价： 1000003.02元（最高限价1000000.00元）
预算单价： 3300.34 采购数量： 303
所属医疗设备类别：þ第一类 þ第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
普通病床需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 普通病床主要功能：背部升降、腿部升降、六档铝合金护栏、液压带阻尼装置翻板餐桌、中控刹车、床垫、床头柜。以上需求和功能临床灵活运用，方便操作，经久耐用。
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
2.1★ | 床头材质需为ABS。提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | / | 是
2.2★ | 粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99%。 提供具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | / | 是
2.3★ | 电泳涂层不含镉、铅、汞、六价铬重金属。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | / | 是
三、重要技术参数
3.1 | 床头ABS含量≥99.5%。提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 3 | 是
3.2 | 冷轧钢板喷涂根据GB/T 10125-2021通过乙酸盐雾试验，暴露168小时，外观等级≥10级（无破坏）。 提供具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 4 | 是
3.3 | 粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺，有效提高了产品涂层的质量和综合性能。 （提供投标单位或病床制造厂家电泳流水线、喷涂流水线采购或租赁发票复印件，租赁的日期至少覆盖自招标公告生效之日起90日） |  | 3 | 是
3.4 | 焊接工艺采用机器人焊接工艺。 （提供投标单位或病床制造厂家焊接机器人购置或租赁发票复印件，租赁的日期至少覆盖自招标公告生效之日起90日） |  | 3 | 是
3.5 | 护栏通过相关检测，上、下、左、右、前、后六个方向均可承受≥1000N的力。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 2 | 是
四、一般技术参数
床体要求
4.1 | 整床的外包：床体宽度≥980mm，常规床体长度≥2190mm，床高度≥540mm。 |  | 2 | 是
4.2 | 病床四角设有防撞轮（与床头尾一体）、床头及床尾架可以拆卸及锁定。 |  | 2 | 是
4.3 | 冷轧钢板冲孔床面，厚度≥1.0mm |  | 2 | 是
4.4 | 床框方管尺寸为：≥30*70*1.5mm（长*宽*厚度） |  | 2 | 是
4.5 | 床框方管根据GB/T 4336-2016/XG1-2017检测标准方法，元素“C”的含量≤0.05%，元素“Si”的含量≤0.30%，元素“Mn”的含量≤0.17%，元素“P”的含量≤0.016%，元素“S”的含量≤0.009%，元素“Cr”的含量≤0.30%，元素“Ni”的含量≤0.02%，元素“Cu”的含量≤0.02%。 提供具备CMA认证的第三方检测报告 |  | 2 | 是
4.6 | 护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置，使用更方便、安全。 |  | 2 | 是
4.7 | 床板均布≥260kg的安全工作载荷后应能顺利动作，各部位无异常现象。 提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 2 | 是
4.8 | 床板承载≥500kg载荷历时1h，卸载后各部位应无永久性变形现象。提供注册证附件“产品技术要求”文件或具备CMA认证的第三方检测报告证明 |  | 2 | 是
床垫要求
4.9 | 床垫的套子为防水布制作，床垫套防蛀、防腐、防水、透气，带有拉链，便于更换清洗。 |  | 1 | 是
4.1 | 床垫的厚度≥8cm，内芯为≥8cm全海绵，海绵密度≥35 |  | 1 | 是
附件要求
4.11 | 餐桌：采用液压带阻尼装置翻板餐桌，餐桌放下后起缓冲作用，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指。 |  | 1 | 是
4.12 | 床脚：≥125mm中控刹车轮（单面脚轮），使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。 |  | 1 | 是
4.13 | 需配备30套配双单背牵引架（双臂用≥38*1.8mm不锈钢圆管制作，双臂上配有二个拉手环，拉手环可供病人锻炼用；床脚端有牵引架，牵引架可上下左右调节，可根据不同病员的伤情作全方位、全角度的牵引） |  | 2 | 是
4.14 | 需配备23套龙门架（架体为≥40mm八角铝合金，材料厚为≥2mm，表面氧化、喷砂处理；十字架为高强度工程塑料，模压成型，安装、脱卸方便；手拉杆为双手拉环）。 |  | 2 | 是
4.15 | 摇臂为ABS固定式双摇手，与床头配套协调，全封闭丝杆。 |  | 1 | 是
五、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 普通病床303张； 海绵床垫303张； 输液杆303根； 30套关节外科用双单背牵引架 23套骨科用龙门架 塑钢床头柜303个 需要提供≥30套不低于同等配置普通病床及配套床头柜、海绵床垫、输液杆作为备品备件放于医院供维修周转使用。
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、如有随机装配工具，需提供。提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。 2.提出产品优化配置或升级方案，在不低于上述产品配置要求的基础上，可以对所投产品和作为备品备件放于医院供维修周转使用的产品进行特色响应，进行优化与升级配置。
3 | 物流保障与安装 | þ需要 ¨不需要
接到中标通知书后，中标单位需24小时内联系采购人，立即进场配合，配件等样式经采购人审核确认后立刻加工。供应商应当在合同签订后45个日历天内供货及安装完毕。具体送货及安装时间等待院方通知。 物流保障方案需明确从出厂到医院总体运送流程，确保货物安全运送到达。现场搬运方案需明确出厂搬运与现场搬运的方案，保证病床无损安全的搬运至院方指定的院内位置。
4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。在实际应用场景下进行货物每项功能的调试，提供完整的调试方案，需包含调试整体流程和调试过程中的关键点。
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务援助
6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。 提供针对临床操作及维修人员培训方案，对该设备进行≥2次/年免费培训，并提供具体涉及的培训内容。提供终身免费技术咨询服务。
7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。投标人代表、使用部门代表、相关职能部门代表共同验收。
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 具备售后服务维修点和维修人员，维修人员具备原厂售后资格证明，对故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,如不能及时修复提供备用设备。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 投标人按配置要求，提供原装全新设备，安装调试过程中所需零配件均由投标人承担。 投标人须确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。 安装、调试、培训、验收合格后，病床整机免费质保≥8年(由原厂提供售后服务承诺)，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件，保修期内免费更换零配件和免人工费，提供原厂服务承诺书。 对该设备进行≥2次/年免费巡检，整机清洁，并提醒买方该设备存在的问题或隐患。 提供故障解决方案，若遇设备故障且不能及时维修，需在24h内提供代用设备。提供技术保障团队人员清单及固定的售后服务机构的清单。
3 | 质保期外维保内容 | 保质期满后，投标方对仪器应提供终身维修，免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用，维修采用先修后结的方式。每年定期两次免费巡检。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 应提供厂家的售后服务承诺：质保期外（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3）提供投标产品在质保期外的主要零配件和易损件价格清单