## 第1包
上海交通大学医学院附属瑞金医院彩色超声诊断系统采购需求（第1包）
设备名称：彩色超声诊断系统
采购编号：0023-00043792 预算总价： 3000000
预算单价：3000000 采购数量：1套
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概述 | 瑞金医院需采购彩色超声诊断系统1套，主要用于指导心脏射频消融、引导结构性心脏病心脏干预、瓣膜成形术和瓣膜植入监测以及LAA介入封堵等。
一、主要技术参数
1.1 | 数字处理通道数>=700万 |  | 3 | 是
1.2 | LGC侧向增益补偿≥8段，可视可调，附图证明 |  | 4 | 是
1.3 | 单晶体矩阵探头， 3000个振元同时发射声束，提供实时三维成像。全功能，单探头解决方案，包括二维及三维,结构和功能定量。 |  | 4 | 是
1.4 | 心腔镜成像：可以逼真的显示三维容积图像，同时支持用户在此容积图像的任何角度应用虚拟光源技术。全方位光源移动，帮助医生深入了解解剖信息。可以光源深度调节，心腔镜技术可用于实时成像。 |  | 4 | 是
1.5 | 三维自动右室定量：超声切面自动识别，智能化追踪右心室边界，结合斑点追踪技术，15s内快速获得标准化右心室量化参数。 |  | 4 | 是
1.6 | 动态心脏模型：同步分析左室和左房容积，1-5心动周期分析。 分析左室容积时间曲线，显示射血和充盈动态指标相关结果；分析左房容积时间曲线，显示充盈和排空动态指标相关结果。 |  | 4 | 是
1.7 | 三维自动左心耳定量：可以从3D TEE数据中获得LAA开口区域的面积、周长、最小和最大径。 |  | 4 | 是
1.8 | 可支持单晶体探头≥10把 |  | 4 | 是
1.9 | 可支持小儿经胸心脏单晶体实时三维矩阵探头 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 35
二、一般技术参数
2.1 | 主机可搭载无针式探头接口≥4个，全激活可互换通用，接口有背景光设计。 |  | 1 | 是
2.2 | 单晶体三维矩阵心脏探头：频率 1-5MHZ,3000阵元， 单探头解决方案。 |  | 1 | 是
2.3 | 单晶体三维经食道矩阵探头：超声频率 2-8MHZ，带自定义中央按键 |  | 1 | 是
2.4 | 单晶体相控阵心脏探头：频率1-5MHZ |  | 1 | 是
2.5 | 频谱多普勒：取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 5
| 技术参数总计分值 |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品附件要求 | 提供配置清单表
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供产品软件的免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
货物送达业主指定地点后，投标人指派工程技术人员7天内到达现场、所提供的产品现场搬运方案、产品安装方案、以及辅助材料安装的情况
3.4 | 调试 | 投标人所提供的调试专用工具、调试程序及关键方法
3.5 | 提供技术援助 | 投标人所提供的技术咨询服务的方式、响应速度及服务时限的长短
3.6 | 培训 | 投标人所提供的对临床操作及维修人员培训服务、提供免费技术咨询服务及其期限长短、提供原厂培训服务和培训相关设备设施等内容
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时，以及配套服务免人工费
4.2 | 服务内容与计划 | 投标人提供产品相关技术文件完备程度，提供终身免费升级服务、提供固定的售后服务人员配置情况，以及提供除设备维护保养服务以外的专业服务内容
4.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期不少于36个月。(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求投标人提供承诺：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
4.4 | 备品备件供货与价格 | 投标人提供本项目中涉及的主要零配件、耗材、易损件和备品备件的清单、价格及服务方案，承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修
第一类
第二类
第三类

## 第2包
上海交通大学医学院附属瑞金医院彩色多普勒超声系统采购需求（第2包）
设备名称：彩色多普勒超声系统
采购编号：0023-00043798 预算总价：2500000
预算单价：2500000 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 瑞金医院采购彩色多普勒超声系统1套，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。
二、主要技术参数
2.1 | 液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥50度） |  | 4 | 是
2.2 | 配置内置电池，不插电状态下，支持60分钟超声检查。 |  | 4 | 是
2.3 | 支持高帧率剪切波弹性成像，剪切波ROI大小为4cm*2.5cm时，帧率≥5帧/秒 |  | 4 | 是
2.4 | 支持在机实现微米级的超高分辨率造影成像技术，可显示出＜100um以下直径的微小血管 |  | 4 | 是
2.5 | 支持腹部粘度系数和频散系数测量 |  | 4 | 是
2.6 | 支持多参数成像，可同屏实时进行粘弹性，剪切波弹性和声衰减成像 |  | 4 | 是
2.7 | 支持当前实时超声图像与历史保存的DICOM 格式CT/MRI/ 钼钯/X 光/ 超声图像进行比较, 同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 高分辨率成像，可清晰显示直径≤100um的血管内膜 |  | 1 | 否
3.2 | 超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力 |  | 1 | 否
3.3 | 支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图 |  | 1 | 否
3.4 | 具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置。 |  | 1 | 否
3.5 | 支持不同成像技术实时的，同一切面同屏诊断和联合定量分析。 |  | 1 | 否
3.6 | 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线 |  | 1 | 否
3.7 | 超高频探头，最高频率 ≥30MHz |  | 2 | 是
3.8 | 单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz |  | 1 | 否
3.9 | 线阵探头频率：5.0-18.0 MHz |  | 1 | 否
3.10 | 单晶体线阵探头频率：4.0-10.0MHz |  | 1 | 否
3.11 | 单晶体介入探头频率：1.2-6.0MHz |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机×1，单晶体腹部探头×2，高频线阵探头×1，单晶体线阵探头×1，单晶体介入探头×1，超高频探头×2
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供超高频探头24个月保修，其余整机与探头免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 第3包
上海交通大学医学院附属瑞金医院超声诊断仪采购需求（第3包）
设备名称：超声诊断仪
采购编号：0023-00043791 预算总价： 2500000
预算单价：2500000 采购数量：1套
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概述 | 瑞金医院需采购超声诊断仪一套，主要需求：科研型专业彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、浅表小器官、儿科、肌骨神经、介入、重症科临床应用及科研等
一、主要技术参数
1.1 | 二维灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，可支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵及介入探头等 |  | 3 | 是
1.2 | 穿刺针增强显示功能：多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示,相控阵探头扫查角度≥120° |  | 3 | 是
1.3 | 剪切波弹性成像针对困难病人可提供“穿透模式”，提高困难病人检查成功机率 |  | 3 | 是
1.4 | 智能随访技术，可一键将既往存储图像的成像参数、体标、注释等负责到当前正在进行的扫描，保证对比观察的科学性和准确性，为临床诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息 |  | 3 | 是
1.5 | B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量 |  | 3 | 是
1.6 | 移动控制：借助连接的移动设备完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作 |  | 3 | 是
1.7 | 多普勒血流定量分析，通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可以数据、曲线的形式显示。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
二、一般技术参数
2.1 | ≥23英寸高分辨率、广域视野HDU显示屏，分辨率≥1920×1080，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 |  | 1 | 是
2.2 | 液晶触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示超声实时图像，支持滑动翻页功能 |  | 0.5 | 否
2.3 | 彩色、频谱、能量、组织多普勒成像单元等 |  | 0.5 | 否
2.4 | 组织谐波成像, 可用于全部成像探头 |  | 0.5 | 否
2.5 | 组织声束矫正技术，适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 |  | 1 | 是
2.6 | 原始数据储存，可对回放的常规图像进行多参数调节 |  | 1 | 是
2.7 | 主机一体化耦合剂加热装置，温度可调 |  | 1 | 是
2.8 | 血管内中膜自动测量技术，可测量血管前、后壁内中膜厚度 |  | 0.5 | 否
2.9 | 宽景成像技术，支持所有2D成像探头，扫描长度≥110cm |  | 0.5 | 否
2.1 | 智能多普勒技术，能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度 |  | 1 | 是
2.11 | 2个独立造影计时器，配置高级心血管分析工作站系统 |  | 1 | 是
2.12 | 具备参量成像功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点 |  | 0.5 | 是
2.13 | 造影成像技术 |  | 0.5 | 是
2.14 | 应变式弹性成像 |  | 0.5 | 是
2.15 | 剪切波弹性成像 |  | 1 | 是
2.16 | 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号，支持凸阵、面阵、线阵、高频线阵等，适用探头≥6支。 |  | 0.5 | 是
2.17 | 即时影像捕获：移动设备通过无线连接方式连接到主机系统，移动设备拍摄的图片无需任何操作、可瞬时上传至超声设备，图片可单独或与超声影像同屏显示 |  | 1 | 是
2.18 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |  | 0.5 | 是
2.19 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |  | 0.5 | 是
2.2 | 输入/输出信号：HDMI、USB等 |  | 0.5 | 是
2.21 | 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像) |  | 0.5 | 是
2.22 | 具备固态硬盘容量≥1TB |  | 0.5 | 是
2.23 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。 |  | 1 | 是
2.24 | 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |  | 0.5 | 是
2.25 | 支持探头的频带范围1-23MHz |  | 0.5 | 是
2.26 | 支持选配多种类型探头，包括凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内、容积、术中、经食道探头等。 |  | 0.5 | 是
2.27 | 探头规格：凸阵探头：频率1.0-6.0 MHz，单晶体，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性；相控阵探头：频率1.0-5.0MHz，单晶体，扫查角度≥115°；线阵探头：频率2.0MHz-11.0MHz；经食道探头：频率2.0-8.0MHz； |  | 2 | 是
2.28 | 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
| 技术参数总计分值 |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品附件要求 | 主机1套，高级心血管分析工作站系统1套，凸阵探头1把，线阵探头1把，相控阵探头1把，经食道探头1把
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 投标人需提供工具释放杆、固定夹和固定夹扳手，提供产品版本内软件及组件免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
货物送达业主指定地点后，投标人指派工程技术人员7天内到达现场、所提供的产品现场搬运方案、产品安装方案、以及辅助材料安装的情况
3.4 | 调试 | 投标人所提供的调试专用工具、调试程序及关键方法
3.5 | 提供技术援助 | 投标人所提供的技术咨询服务的方式、响应速度及服务时限的长短
3.6 | 培训 | 投标人所提供的对临床操作及维修人员培训服务、提供免费技术咨询服务及其期限长短、提供原厂培训服务和培训相关设备设施等内容
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤2小时，以及配套服务免零件费和人工费
4.2 | 服务内容与计划 | 投标人提供产品相关技术文件完备程度，提供终身免费升级服务、提供固定的售后服务人员配置情况，以及提供除设备维护保养服务以外的专业服务内容
4.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期不少于36个月（其中经食道探头不少于24个月），并提供原厂提供售后服务承诺书 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求投标人提供原厂承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
4.4 | 备品备件供货与价格 | 投标人提供本项目中涉及的主要零配件、耗材、易损件和备品备件的清单、价格及服务方案，承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供原厂承诺书，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修
第一类
第二类
第三类

## 第4包
上海交通大学医学院附属瑞金医院彩色超声诊断系统采购需求（第4包）
设备名称：彩色超声诊断系统
采购编号：0023-00043793 预算总价： 1000000
预算单价：1000000 采购数量： 1套
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概述 | 瑞金医院需采购彩色超声诊断系统1套，主要用于指导心脏、血管等部位疾病的诊断筛查，引导结构性心脏病心脏干预、瓣膜成形术和瓣膜植入监测以及LAA介入封堵等。
一、主要技术参数
1.1 | 主机系统，动态范围>=280db |  | 5 | 是
1.2 | LGC侧向增益补偿≥8段，可触摸屏调节，附图证明 |  | 5 | 是
1.3 | 智能优化技术自动优化彩色血流，单键自动调整取样框角度、位置 |  | 5 | 是
1.4 | 感兴趣区域自动跟踪定量分析(可对灰阶、彩色、能量及造影图像进行分析,取样框≥10,附图证明)) |  | 5 | 是
1.5 | 可以左心室造影和低机械指数造影成像 |  | 5 | 是
1.6 | 频谱多普勒：取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm， 多级可调 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
二、一般技术参数
2.1 | 具备液晶触摸屏≥10英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可俯仰调节角度≥60° |  | 2 | 是
2.2 | >=15.6英寸高分辨率彩色超薄液晶监视器，分辨率1920×1080,亮度可调 |  | 2 | 是
2.3 | 超宽频带线阵探头：频率3-12MHZ |  | 2 | 是
2.4 | 单晶体电子相控阵探头：频率 1-5MHZ |  | 2 | 是
2.5 | 组织多普勒帧频：60度，17cm深度，帧频>＝100帧/秒 |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
| 技术参数总计分值 |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品附件要求 | 提供配置清单表
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供产品软件的免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
货物送达业主指定地点后，投标人指派工程技术人员7天内到达现场、所提供的产品现场搬运方案、产品安装方案、以及辅助材料安装的情况
3.4 | 调试 | 投标人所提供的调试专用工具、调试程序及关键方法
3.5 | 提供技术援助 | 投标人所提供的技术咨询服务的方式、响应速度及服务时限的长短
3.6 | 培训 | 投标人所提供的对临床操作及维修人员培训服务、提供免费技术咨询服务及其期限长短、提供原厂培训服务和培训相关设备设施等内容
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时，以及配套服务免人工费
4.2 | 服务内容与计划 | 投标人提供产品相关技术文件完备程度，提供终身免费升级服务、提供固定的售后服务人员配置情况，以及提供除设备维护保养服务以外的专业服务内容
4.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期不少于36个月。(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求投标人提供承诺： （1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
4.4 | 备品备件供货与价格 | 投标人提供本项目中涉及的主要零配件、耗材、易损件和备品备件的清单、价格及服务方案，承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修
第一类
第二类
第三类