## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：音视频转播及控制设备
采购编号：0024-W00036649 预算总价：1,000,000.00 元
预算单价：1,000,000.00 元/套 采购数量： 1 套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（音视频转播及控制设备）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 在手术室内通过数字化手术室为医生、护士、患者、专家提供了高效的临床医疗相关数字化信息的获取方式，并以人体工学的方式实现使用交互，其中囊括了病人基本信息、生理体征、手术参数、医学影像等信息。在手术室内的相关医疗设备均可联入数字化手术室系统，如：全景摄像、术野摄像、腔镜设备、显微镜、监护仪等各种信号以实现医疗设备的信息一体化集成，并能够将外部视频设备及医院现有信息系统整合到数字一体化手术室系统。用户可通过嵌墙触控终端或移动终端对诸多信号进行路由显示、保存和管理。此外用户还可通过光纤、网络等媒介将手术信息拓展到手外区域，例如科室、会议室、MDT和其他院区，实现视频会议及院内4K远程会诊等功能。
二、主要技术参数
2.1 | 可实现与院方HIS系统的软件对接，一键通过HIS读取病人的手术基本信息，并形成病人手术基本型信息页签卡，支持后期数据的快速检索。（提供HIS的软件对接原理说明文件，提供HIS对接效果证明文档以及不少于20家的HIS对接用户名单，名单需包含用户及对接HIS厂家的名单列表。） |  | 4 | 是
2.2 | 系统可将信号源输出的视频影像进行保存，并支持后期回放。系统可支持同时≥4路录制，同时录制视频的分辨率均≥3840×2160P，刷新率≥60fps。（提供三方检测报告证明文件） |  | 4 | 是
2.3 | 可将手术室显示器图像、同品牌手术灯、手术床、腔镜、气腹机、能量平台等设备的参数控制融合集成，在同一软件界面上快速调节；支持手术室常用场景的设置和保存。（提供数字化手术室系统设备控制软件界面场景截图（新建场景、保存场景、应用场景），场景截图需包含手术灯、手术床、腔镜、气腹机、能量平台等设备，以证明可完成场景的一键预设功能。） |  | 4 | 是
2.4 | 数字化手术室的医疗设备控制界面与被控设备操作界面UI风格、图标样式和操作逻辑保持一致（提供图片证明） |  | 4 | 是
2.5 | 数字化手术室可控制功能包含但不限于手术灯照度调节、气腹机流量设置，手术床升台面动作控制、内窥镜摄像系统的白光亮度调节、荧光亮度调节。（提供第三方检测报告证明） |  | 4 | 是
2.6 | 系统能通过触摸屏操作终端发起视频会议，可查看视频会议列表，创建、加入、离开视频会议。新建一场会议步骤≤3步。至少支持四方会议。会议室显示画面的分辨率均≥3840×2160P，刷新率≥60fps，画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准。（提供四方头像会议界面截图，提供建立新会议的3步软件截图。提供第三方检测报告证明分辨率、刷新率、画面色度采样） |  | 4 | 是
2.7 | 手术室视频画面处理器采用硬件画中画，至少支持PIP和PBP两种画中画格式，画面来源于视频源。画中画大画面输入输出≥3840x2160@60fps，支持YCbCr4:4:4。（提供第三方检测报告证明） |  | 4 | 是
2.8 | 视频编码器可在吊塔托盘下侧隐蔽式安装；（提供实际装机照片）。通过网络控制解码器可指定接收网络中任意编码器发送的视频图像；支持≥3840x2160P@60fps视频图像的传输，色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于32ms；编码器接口至少包含HDMI、DP、12G-SDI，解码器接口至少包含HDMI、DP。（提供第三方检测报告证明） |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
三、一般技术参数
3.1 | 视频处理架构采用流媒体编解码技术，将所有医疗设备输出信号全部转换成光信号流，再将信号通过光纤输出给万兆交换机，再通过手术室嵌墙中控触屏将信号流分配给手术室及会议室显示器。（提供系统架构图证明以上环节实现的模式符合4K光纤流媒体架构的要求） |  | 1 | 是
3.2 | 视频路由可将识别到的信号源任意分配到其识别到的显示终端。本地视频路由切换时间≤0.1秒。（提供第三方检测报告证明） |  | 1 | 是
3.3 | 系统界面实时显示录制过程中服务器硬盘及外接USB设备剩余录制空间。当磁盘空间不足时，及时提醒医护人员更换磁盘。（提供系统界面截图证明） |  | 1 | 是
3.4 | 手术视频录制可根据磁盘容量大小以及临床需求，选择所要录制影像的清晰度。（提供清晰度调节界面截图证明） |  | 1 | 是
3.5 | 可通过病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字对服务器存储的文档进行快速检索和排序。（提供文档检索界面截图证明） |  | 1 | 是
3.6 | 术中存储的数据在设备关机后，仍可通过PC端快速访、编辑、管理术中存储的数据（提供术外PC端访问术中视频文档UI截图） |  | 1 | 是
3.7 | 支持设备故障、操作失败、录制异常、连接异常情况下的报警功能。报警功能至少分为三级，并以不同颜色示例。（提供报警功能提示界面截图及报警触发事件清单） |  | 1 | 是
3.8 | 音乐播放功能：实现通过USB接口将外部存储设备中的音乐文件导入数字化手术室系统中，通过系统内置播放器进行播放，支持文件排序、顺序播放、随机播放等模式。（提供截图证明可在数字化手术室界面下完成音乐导入和不同曲目的播放） |  | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 8
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 一、数字一体化手术室*2间（每间包含以下配置） 1、中央处理系统 1.1、4K数字一体化手术室系统主机(手术室)*1 1.2、中央触控终端（嵌入式）*1 1.3、交换机*1 2、视频处理模块 2.1、4K全景摄像机*1 2.2、视频编码器*6 2.3、视频解码器*3 2.4、视频画面处理器*1 2.5、无线中置摄像*1 3、视频显示模块 3.1、31英寸4K医用显示器*2 3.2、65英寸4K触控显示器（嵌墙式) *1 4、音频处理模块 4.1、领夹无线麦克风*1 4.2、音频功放*1 4.3、吸顶音箱*1 5、手术室设备集总控制系统模块 5.1、非医疗设备控制模块*1 5.2、医疗设备控制模块*1 6、移动触控模块 6.1、移动控制终端*1 6.2、无线AP*1 6.3、移动端软件*1
二、光纤示教会议室*1间 1、中央处理系统 1.1、数字一体化手术室系统主机(示教/会议室) *1 1.2、中央触控终端（示教/会议室）*1 1.3、交换机*1 1.4、示教会议机柜*1 2、视频处理模块 2.1、4K全景摄像机*1 2.2、视频解码器*1 3、视频显示模块 3.1、65英寸4K显示器（挂墙式) *1 4、音频处理模块 4.1、音频处理器*1 4.2、手持无线麦克风*1 4.3、音频功放*1 4.4、壁挂音箱(表面安装) *1 三、网络示教会议室*1 1、触控会议终端*1 2、PC端软件*1 四、存储服务站*1套 1、服务工作站（12TB）*1 2、服务器机柜*1 3、HIS对接模块*1 4、PC端软件*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于4次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取