## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：高清腹腔镜系统
采购编号：0024-W00036650 预算总价：3,600,000元
预算单价：1,200,000元/套 采购数量：3 套
1、摄像主机、3D内窥镜摄像头、医用内窥镜冷光源、气腹机、3D腹腔镜、4K内窥镜摄像头和4K腹腔镜所属医疗设备类别：第二类 2、能量发生器所属医疗设备类别：第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 本系统可作为4K的2D及4K的3D腹腔镜使用，适用于妇科开展腹腔镜手术用，具有升级功能，可以升级4K3D荧光
二、主要技术参数
2.1 | 3D摄像头和2D摄像头均可通过摄像头上的调焦环进行调焦 |  | 4 | 是
2.2 | 可实现三维腹腔镜与摄像头拆分功能，适用于高温高压灭菌或低温等离子灭菌（含配套导光束及消毒盒） |  | 4 | 是
2.3 | 双光路三维光学腹腔内窥镜，与摄像系统主机为同一制造商，且为光学硬质内窥镜，非三维电子腹腔镜，提供医疗器械注册证产品技术要求证明 |  | 4 | 是
2.4 | 三维腹腔内窥镜系统的腹腔镜镜头具备光学双光路功能，光学镜视向角≥30°，视野角≥70° |  | 4 | 是
2.5 | 支持接驳同品牌开放手术摄像头，可安装同品牌影像工作站软件 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 三维腹腔内窥镜摄像头重量≤300g，便于术中操作，减轻扶镜医生长时间工作的疲劳 | 2 | 是
|  | 三维腹腔内窥镜系统配置全数字化超高清芯片，用于实现三维超高清摄像，视频输出分辨率≥3840*2160 | 1 | 是
3.1.2 |  | 三维腹腔内窥镜摄像头具备快捷键≥3个，设置功能至少包含：荧光模式切换、荧光亮度调节、白平衡、亮度调节、录像、拍照、电子放大功能、色调调节、一键切换二维/三维、增强模式切换 | 0.5 | 是
3.1.3 |  | 同主机平台可兼容同一制造商的超高清荧光、超高清白光（非荧光）摄像头，三维荧光、三维白光（非荧光）摄像头，提供医疗器械注册证产品技术要求证明 | 2 | 是
3.1.4 |  | 3D腹腔内窥镜系统色调选择≥3种，至少包含：自然色调、柔和色调、自定义色调等 | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 摄像主机与冷光源连接后，具备智能感光功能，对光源实施联动控制机制，具备摄像头感光强度自动调节光源亮度功能，亮度调节至少包含0-30级 | 1 | 是
3.2.2 |  | 摄像系统的左右的影像延迟时间≤10ms，提供国内具备CMA认证资质的第三方机构出具的检查报告证明 | 3 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 具备同品牌下升级功能：可升级为 4K3D 系统、4K 荧光系统、4K3D 荧光系统； | 2 | 是
3.3.2 |  | 三维腹腔内窥镜主机平台具备超高清和全高清输出三维与二维图像接口，三维输出接口≥2种，至少包含：HDMI、4*3G-SDI ，二维输出接口≥5种至少包含：HDMI、12G-SDI、DVI、4*3G-SDI、DP | 0.5 | 是
3.3.3 |  | 3D腹腔内窥镜录制格式至少包含：MP4、MKV或TS | 0.5 | 是
3.3.4 |  | 3D腹腔内窥镜图像处理器触控屏尺寸≥7英寸，具备防误触功能 | 0.5 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 摄像主机、冷光源、摄像头使用期限≥10年，提供使用设备白皮书及设备铭牌照片给予证明 | 2 | 是
3.4.4 |  | 3D腹腔内窥镜镜头为光学内窥镜 | 3 | 是
3.4.5 |  | 色调模式≥4种，至少包含：标准色调、自然色调、柔和色调、自定义色调模式，在摄像主机的触摸显示屏界面上具有选择按键，不需进入二级菜单，提供设备面板照片证明 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.摄像主机*3台 2.3D内窥镜摄像头*2个 3.医用内窥镜冷光源*3台 4.能量发生器*3台 5.气腹机*3台 6.3D腹腔镜（30度）*4根 7.3D医用监视器*2台、4K医用监视器*1台 8.导光束*8根 9.台车*3台 10.4K内窥镜摄像头*2个 11.4K腹腔镜（30度）*4根
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于4次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于24个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取