## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：中央监护系统4
采购编号：0024-W00036651 预算总价：3000000元
预算单价：1000000元/套 采购数量：3套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ 第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 提供了高敏锐度的连续监测、早期预警评分、移动性和数据安全性等基本功能。具有灵活的趋势分析和显示能力、先进的报警管理和数据回顾功能，在各种临床环境中对病人生命体征的实时监测保障生命安全。提供性能全面和高性价比的临床诊断数据，灵活访问危重患者数据，提供先进的临床决策支持，加强护理管理并简化工作流程。
二、主要技术参数
2.1 | 分析心律失常种类≥25种，具有起搏器未起搏、起搏器未夺获检测功能，具备ST段分析和趋势：储存≥24小时ST段和变化趋势，每床病人具备12导联ST段分析功能，ST段环状图具备同时显示ST段不同时间点变化趋势及阴影图。 |  | 5 | 是
2.2 | 床旁监护仪具备≤5电极测量同步12导联心电监护功能 |  | 5 | 是
2.3 | 单一模块具备同时监测有创压力、连续心排PICCO、呼末二氧化碳、体温等高级测量功能 |  | 5 | 是
2.4 | 具备可升级检测连续无创监测血红蛋白量 (SpHb)，总氧含量(SpOC)，碳氧血红蛋白(SpCO)，高铁血红蛋白（SpMet） |  | 5 | 是
2.5 | 具有呼气末二氧化碳功能：主路与旁路一体化设计，一个呼气末二氧化碳模块可使用主路与旁路两种监测方式，旁流法采样速率≤50ml/分钟；主流法监测潮气末二氧化碳,无须使用耗材。 |  | 5 | 是
2.6 | 传统心排C.O和连续心输出量PICCO监测功能具备在同一模块上，更换对应耗材可实现监测。PICCO监测适用于成人及儿童患者，可实现胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等血液动力参数 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1.1 | 显示器 | 病人监护仪≥15台，医用专业显示器：≥15寸，分辨率≥1280*768 。标配备≧ 3槽插件框，兼容单/多参数插件模块；内置ICU、新生儿、麻醉、心脏志科显示界面≥8种；内置电池插槽及软件功能，支持第二独立显示屏，可升级带屏模块实现插入主机后，实现两个屏幕显示不同内容，并可独立操作。 | 1 | 是
3.1.2 |  | 病人监护仪≥45台，医用专业显示器：≥12寸彩色触摸屏，WXGA TFT显示器, 分辨率≥1280*800，可用棉签操作屏幕，有效减少交叉感染。 | 0.5 | 是
3.1.3 |  | 单屏最大病人数可支持≥32 床，单屏最多显示64个实时波形 | 0.5 | 是
3.2.1 | 测量性能 | 病人心电监测仪标配12导联心电监护，心电监护带宽 0.05-150Hz，12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新 | 0.5 | 是
3.2.2 |  | 无创血压监测具有双参考点校正：血管内测量法和振荡测量法，可提供 自动/手动/序列/STAT四种模式测量，序列测量模式可根据患者的病情设定测量次数与间隔时间的组合 | 0.5 | 是
3.2.3 |  | 有创压力测压范围： -40至360mmHg，可提供每搏压力变异(PPV)实时显示，支持ABP、ART、Ao、CVP、ICP、LAP、压力（非特异的压力标名）、PAP、RAP、UAP、UVP、BAP、FAP、IC1、IC2、P1、P2、P3、P4等19种有创压力监测 | 0.5 | 是
3.3.1 | 用户界面 | 病人监护仪具有可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警，（联网情况下）可在任意床边机上显示至少2个其他床位的隔床跨视窗口，包括实时波形＆数值 | 0.5 | 是
3.3.2 |  | 具有12导联ST 环状图ST-MAP，以图形形式标记12导联ST值， 并用不同颜色标明不同时期变化，实时更新，可在该图形上显示趋势。ST环状图上增加区分性别的STEMI危急值区域，并可在同一环状图上用颜色标记区域。 | 1 | 是
3.4.1 | 临床决策支持 | 具备回顾单参数一定时间内以直方数列图方式按照1%变化率显示分布情况≥35列，实时直方图采样频率最低≤1s | 1 | 是
3.4.2 |  | 可使用箭头方式显示监测参数变化趋势，柱状图方式显示监测参数偏移程度、查看监护参数按时间分布情况，并可显示监测参数偏移程度，具有环状图显示ST段抬高和压低趋势 | 1 | 是
3.4.3 |  | 具备水平趋势图功能：可将单位时间生命体征变化以图形形式及时反馈 | 1 | 是
3.4.4 |  | 目标导向性治疗决策支持，可设置各个参数的治疗目标值，可创建并使用参照基线，方便医护人员观察到一项干预措施是否取得了理想的效果 | 0.5 | 是
3.4.5 |  | 可升级高级事件监测功能：可以自由创建多达6个不同的事件触发组，这些组可以采用正在监控的至少1个，或2、3个，甚至全部4个参数组合生成一项事件。每个事件触发信号的限值由用户来定义。 方便进行病情的早期预警评估。 | 0.5 | 是
3.4.6 |  | 每个事件可存储≥15S实时波形或≥4mins高精度趋势图或≥20mins平均趋势 | 0.5 | 是
3.4.7 |  | 中央信息中心支持最多25个病人简档，病人简档可预配置患者类型，监护，报警，起搏状态等 | 0.5 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 中央监护软件3套 、 病人监护仪60台、二氧化碳描记扩展件模块10个 、心输出量模块4个、转运病人监护仪模块2个、心电附件包60套、血氧附件包60套、血压附件包60套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于4次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起 不少于36个月。
6.6 | 质量保证金 | 不收取