## Sheet1
上海市第九人民医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：手术无影灯
采购编号：0025-W00016805 预算总价：3,600,000元
预算单价：120,000元/台 采购数量：30 台
所属医疗设备类别：□第一类 √第二类 □第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 手术无影灯主要用于手术室等临床抢救治疗中的照明使用。
二、主要技术参数
2.1 | 灯头具有良好的层流穿透效果，符合现代层流手术室感控要求，扰流指数≤20%。（提供第三方检测文件证明） |  | 4 | 是
2.2 | 手术灯灯头直径≥60cm，厚度≤6cm；（提供实物测量图片证明） |  | 3 | 是
2.3 | 手术灯灯头≥IP55或以上防水防尘等级。（提供第三方检测文件证明） |  | 5 | 是
2.4 | 照明深度要求： 20%光柱深度（大光斑）实测值≥1350mm，同时满足60%光柱深度（大光斑）实测值≥800mm。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 4 | 是
2.5 | 光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10实测值≤145mm，最大光斑直径d10实测值≥275mm，光斑均匀性：d50/d10≥55%。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 5 | 是
2.6 | 无影灯悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕小 C 臂旋转范围：无限位；（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 4 | 是
25
三、一般技术参数
3.1 | 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。 |  | 1 | 是
3.2 | 灯头采用一体化无螺钉设计，同时灯头操作扶手与灯头一体成型，中间无缝隙。（提供彩页及实物图片证明） |  | 1 | 是
3.3 | 150,000Lx≤手术灯中心照度实测值≤160,000Lx。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 2 | 是
3.4 | 母灯深腔照明率≥100%，子灯深腔照明率≥100%。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 2 | 是
3.5 | 显色指数Ra≥ 99，显色指数R9≥ 97。（提供使用说明书证明） |  | 1 | 是
3.6 | 具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。（提供使用说明书证明） |  | 2 | 是
3.7 | 无影灯照度≥10级可调节，同时具备一键腔镜模式。（提供使用说明书证明） |  | 1 | 是
3.8 | 无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。（提供相关证明文件） |  | 2 | 是
3.9 | 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。（提供相关证明文件） |  | 1 | 是
3.10 | 手术灯具备抗频闪功能，使用PWM调光技术，非DC调光方式（提供相关证明文件）。 |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 设备配置要求 | 天花吊顶装饰组件*1套、双灯悬吊系统*1套、灯头*2个、灭菌手柄*2个
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥6年；终身维修。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后90天内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起96个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无