## Sheet1
上海市第九人民医院医疗设备采购需求（第3包）
设备名称：移动式无影灯
采购编号：0025-W00016806 预算总价：1,000,000元
预算单价：50,000元/台 采购数量：20 台
所属医疗设备类别：√第一类 □第二类 □第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 移动式无影灯主要用于临床抢救治疗中的照明使用，并可根据手术需要进行移动和调整。
二、主要技术参数
2.1 | 移动式无影灯的光柱深度实测值≥1700mm。（提供医疗器械检测所提供的检测报告） |  | 5 | 是
2.2 | 色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96。（提供医疗器械检测所提供的检测报告） |  | 4 | 是
2.3 | 产品需通过电磁兼容性与生物相容性测试。（提供相关证明文件） |  | 3 | 是
2.4 | 最大光斑直径≥170mm。（提供医疗器械检测所提供的检测报告） |  | 4 | 是
2.5 | 移动式无影灯通过EMC测试。（提供医疗器械检测所提供的检测报告） |  | 4 | 是
2.6 | 深腔照明率≥100%。（提供医疗器械检测所提供的检测报告） |  | 5 | 是
25
三、一般技术参数
3.1 | 移动式无影灯配置充电电池，确保手术灯在无交流电源供电状态下工作，电池可提供≥10小时连续照明。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。（提供相关证明文件） |  | 1 | 是
3.2 | 移动式无影灯灯泡采用LED冷光源。（提供相关证明文件） |  | 1 | 是
3.3 | 灯头为中空造型，具有层流穿透效果。（提供相关证明文件） |  | 1 | 是
3.4 | 灯头重量≤3KG（提供相关证明文件） |  | 1 | 是
3.5 | 采用LED灯泡，灯泡寿命≥60000小时；每个灯泡可单独更换。 |  | 1 | 是
3.6 | 灯头光源功率≤28W。（提供相关证明文件） |  | 1 | 是
3.7 | 灯头辐照密度(Ee/Ec)≤4mW/（㎡·lx）（提供医疗器械检测所提供的检测报告） |  | 2 | 是
3.8 | 灯头最大照度实测值≥70,000lux。（提供医疗器械检测所提供的检测报告） |  | 1 | 是
3.9 | 色温实测值≥4350K。（提供医疗器械检测所提供的检测报告） |  | 1 | 是
3.10 | 医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 |  | 1 | 是
3.11 | 照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不小于对应光斑d10的50%，既d50:d10≥50%。（提供医疗器械检测所提供的检测报告） |  | 2 | 是
3.12 | 控制面板具备亮度提示和调节功能，照度≥5级可调。（提供相关证明文件） |  | 1 | 是
3.13 | 配有中置消毒手柄，手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 设备配置要求 | 灯头*1个、移动灯底座组件*1套、支撑杆组件*1套、电池盒组件*1套
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥6年；终身维修。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后90天内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起96个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无