## Sheet1
医疗设备采购需求（包件1）
设备名称：手术动力系统1
采购编号：0025-W00009303 预算总价： 197万元
预算单价：39.4万元 采购数量： 5套
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：þ是 ¨ 否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于口腔颌面、整形外科、眼科、耳鼻喉科、神经外科等科室进行精确截骨、精细打磨等手术
二、重要技术参数
1 | 马达前置，位于成角位置之前，和手柄一体化设计。 |  | 5 | 是
2 | 马达手柄配合专用清洗接头实现一体化清洁和酶洗，可直接浸泡处理，可高温高压灭菌（134°，2Bar） |  | 6 | 是
3 | 磨头锯片等配件为可重复使用设计；同一磨头，可匹配所有长度手柄；可高温高压消毒灭菌（134°，2Bar） |  | 4 | 是
4 | 马达电缆允许使用碱性清洁剂清洁表面；可高温高压灭菌（134°，2Bar）；一根电缆可兼容所有马达手柄。 |  | 4 | 是
5 | 往复锯连杆锯片总长≥85mm，刃长≥27mm，厚度≤0.25mm，切割宽度≤0.35mm |  | 6 | 是
三、一般技术参数
手术动力系统A
1 | 彩色液晶屏触摸控制；双马达接口；马达自动识别功能；实时显示马达转速、转动方向，可调节转速控制，满足不同入路需求； |  | 1 | 是
2 | 脚踏开关：可选择单、双脚踏开关；防水；可设置马达参数；可调节马达转动方向。 |  | 1 | 是
3 | 马达电缆线：全不锈钢接口；与马达连接位置具有安全锁定功能，可防止马达误启动 |  | 2 | 是
4 | 磨钻马达手柄：马达与手柄一体化，最高转速≥80000转/分钟 |  | 1 | 是
5 | 磨钻马达手柄：马达与手柄一体化，功率≥140W，扭矩≥2.2Ncm，重量≤89g |  | 3 | 是
6 | 往复锯马达手柄：马达与手柄一体化，功率≥180W，重量≤238g，往复幅度≥2.5mm |  | 2 | 是
7 | 西瓜磨头为碳化钨合金材质或更优材料，直径≥2.0mm、直径≥5.0mm |  | 2 | 是
手术动力系统B
1 | 自停开颅钻马达：马达与钻头为同一品牌，配合专用钻头实现自停功能，不损伤软组织 |  | 1 | 是
2 | 自停开颅钻马达：马达与手柄一体化，功率≥180W，重量≤410g，扭矩≥250Ncm |  | 2 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 手术动力系统A：主机*4，脚踏开关*4，马达电缆线*8，往复锯马达手柄*8，锯片连接器*4，往复锯锯片*12，磨钻马达手柄（7CM）*8，钨钢西瓜磨头（2mm）*16，钨钢西瓜磨头（5mm）*16，螺纹钻头*16，专用冲洗接口*4，保养油*4 手术动力系统B：主机*1，脚踏开关*1，马达电缆线*1，多功能马达手柄*2，铣刀保护鞘*1，磨头保护鞘*1，铣刀刀片*1，自停开颅钻马达*1，自停开颅钻钻头*1，磨钻马达手柄（10CM）*1，钨钢西瓜磨头（4mm）*1，钨钢西瓜磨头（5mm）*1，专用冲洗接口*1，保养油*1
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予5年免费升级和安装。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_4_小时内维修响应，专业维修工程师要求_12__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于 60 个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 其他 | 无