## Sheet1
上海市养志康复医院医疗设备采购需求
设备名称：磁刺激智能机器人系统
采购编号： 0025-W00009618 预算总价：231.65万元
预算单价：231.65万元/台 采购数量： 1 台
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 □第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨ 是 þ否
（磁刺激智能机器人系统）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 经颅磁刺激器结合机械臂辅助定位，精准刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及辅助治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 支持MRI数据及fMRI数据导入构建3D头模，实现大脑靶点和头皮刺激点的互相映射，可自动计算线圈目标位置和姿态，并通过机械臂将线圈送至目标位置（需提供系统操作界面截图） |  | 5 | 是
2.2 | 双通道运动诱发电位，采样率≥100KHz（提供佐证资料或图片） |  | 4 | 是
2.3 | 配备一体化床以及头枕，支持全程卧式治疗（提供佐证资料和床体图片） |  | 4 | 是
2.4 | 头模、脑模、线圈、靶点均支持三维可视化呈现，支持自由旋转，任意视角观察 |  | 4 | 是
2.5 | 通过视觉识别定位，非传感器测距，无需在患者头部佩戴追踪器即可定位，不依赖个体化追踪器定制（需提供系统操作界面截图） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 输出脉冲频率：0.1Hz-100Hz，±5%连续可调；磁感应强度：1.0T-6.0T；磁感应强度的最大变化率：20KT/s-80KT/s |  | 2 | 是
3.2 | 脉冲上升时间：60μs±10μs；输出脉冲宽度：340μs±20μs |  | 2 | 是
3.3 | 标配圆形或8字形线圈，实现双面双向刺激，刺激线圈无散热孔无风扇，防尘防水 |  | 2 | 是
3.4 | 采用液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷 |  | 2 | 是
3.5 | 具有单次刺激和连续程控刺激的功能，包含单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）的多种刺激模式自由调整 |  | 2 | 是
3.6 | 支持MEP检测，MEP数据可实时显示，并支持保存归档以便日后回放。 |  | 2 | 是
3.7 | 可一键检测阈值，通过调整刺激部位和刺激强度，自动完成阈值检测，并支持将阈值、测量部位同步保存至患者档案。 |  | 1 | 是
3.8 | 视觉传感器包含红外摄像头和全彩摄像头，可根据使用环境进行切换，环境依赖度低；摄像头分辨率≥1920*1080，刷新率≥30帧/秒 |  | 1 | 是
3.9 | 机械臂轴数≧6，配备线圈专用夹具，可适用于多种经颅磁线圈拍；机械臂动力部件采用≥20位高精度光电绝对值编码伺服电机 |  | 1 | 是
3.1 | 自动记忆患者刺激靶点的坐标和夹角数据，一键式重复，保证患者首次治疗和二次治疗的定位准确无误 |  | 1 | 是
3.11 | 患者头模数据管理：在操作过程中，医生若对患者头部刺激部位进行靶点坐标调整，可以在不影响标准靶点的情况下保存修正靶点，患者再次治疗时可直接选择使用修正后位置无需重新调整。 |  | 1 | 是
3.12 | 支持点云扫描自动配准，无需通过标记探针手工标定。支持全流程本地计算，非硬性要求用户数据云存储，保护用户数据的隐私。 |  | 1 | 是
3.13 | 支持通过3D头脑模建模系统实现头模与脑模重建，方便在无MRI情况下，以近似精准的方式快速建模。 |  | 1 | 是
3.14 | 支持MRI对接服务，MRI扫描、文件获取、靶点计算无缝衔接 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 磁刺激主机≥1台 磁刺激机械臂自动定位组件≥1套 磁刺激定位软件≥1套 8字线圈≥1个 圆形线圈≥2个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 □不需要
4.4 | 调试 | 供应商提供调试方案，包括产品的现场搬运方案、是否提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 1、中标人派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。 2、国内培训：提供 ≥2 人临床培训， 每人不少于2周，三甲级别医院培训；≥2 人维修工程师培训，每人不少于2周，工厂或培训班，中标人承担培训费、交通费、食宿费等，具体培训方案和细节，中标人与采购方最终确认。
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
4.8 | 科研支持 | 提供全面科研指导
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.可提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤1小时响应，≤12小时到达现场，中标人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。
5.2 | 服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试。 2.中标人必须免费提供该设备与医院信息系统HIS、PACS、HRP连接的软件、硬件及接口软件的修改与开发服务，开放设备接口参数，需提供专业服务以遵循采购人的唯一病人号标准，包括接收唯一病人号(UPID)和 PMI 的病人基本信息。无偿派人配合与医院信息系统的连接工作，直至该设备与医院信息系统可进行完整的数据边连接；在设备保修期内，当采购人信息系统变更并需要与该设备连接时，中标人需无偿派人配合直至该设备与采购人信息系统可进行完整的数据交换。 3.（1）所有设备及相关软硬件系统的安装、运维和管理，必须无条件遵守医院网络安全管理制度。 （2）进入医院的电脑、大屏等终端，均需进行报备审核。 （3）如确需联网的设备，设备厂商必须提前向信息中心申请。 （4）未经信息中心书面审核同意，设备厂商不得擅自变更系统架构和配置，不擅自调整物理位置，不擅自组网，不擅自加装上网卡，不擅自对设备远程控制，医院数据和存储介质不离院。 （5）遵守医院网络安全管理的其他要求，配合医院完成系统的整改和安全加固。 4.货物到货后，在设备验收前，设备属于检定或可校准的，投标方（中标方）必须完成首次检定或校准，并提供省级计量测试研究院或特种设备检验研究院或卫生监督所等相关检测、校准单位出具的《检定合格证书》或合格的《校准证书》，方可进行验收，首次检测或校准费用由投标方（中标方）承担，后期检定由甲方承担费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 1.质量保证期≥5年，质保期内提供设备整机、所有第三方配套设备免费全保维修保养服务，以及原厂标准的定期校准及保养服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 2.开机率：每年开机率不小于95%（全年工作日天数计算），累计故障不超过12天，每超过一天保修顺延三天；低于90%，将按合同总金额的5%赔偿给采购方；低于85%，除按合同总金额的5%赔偿给采购方外，还将重新计算保修期以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 3.服务期内，包含所有产品每年提供≥2次定期维护保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。 4.维修保养服务报告：每次保养、维修后，中标方工程师以邮件或Email或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告。 5.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具。 6.软件终身免费升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1.保修期后，供应商须承诺提供终身服务，储备足够的零配件备库。 2.质保期满后供应商可提供两种方式供采购人选择： （1）维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，并提供主要零配件和消耗品的价目清单，以不高于价目清单内75%的优惠价供应维修零配件； （2）提供质量保证期满后整机年保修价格，整机年保修价格不得超出设备中标金额的5%。