## 采购需求
移动式C型臂X射线机采购需求
设备名称： 移动式C形臂X射线机
预算总价：2500000元 预算单价：2500000元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 可用于内镜中心开展ERCP手术，为术者提供高清成像，从而实现检查及手术的精准定位需求。
二、主要技术参数
2.1 | C臂垂直移动≥46cm |  | 3 | 是
2.2 | 最大输出功率≥15kW |  | 3 | 是
2.3 | 具备球管与高压发生器分开 |  | 3 | 是
2.4 | 显示器最高分辨率≥3840x2160 |  | 3 | 是
2.5 | 受限于现有房屋条件：设备重量（工作站与C臂）≤539kg；最大电流≤150mA,最高电压≤120kv |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
3.1 | CMOS平板探测器
3.1.1 | 具备CMOS晶体硅材质平板探测器 |  | 0.5 | 是
3.1.2 | 探测器尺寸≥31 x 31cm |  | 0.5 | 是
3.1.3 | 图像采集最大像素矩阵≥1.5Kx1.5K |  | 0.5 | 是
3.1.4 | 图像采集灰阶≥16 bit |  | 0.5 | 是
3.1.5 | 具备可变三视野 |  | 0.5 | 是
3.1.6 | 支持任意模式下无像素合并 |  | 0.5 | 是
3.2 | C形臂
3.2.1 | SID≥100cm |  | 0.5 | 是
3.2.2 | C臂水平轴旋转角度≥360° |  | 0.5 | 是
3.2.3 | C臂水平移动≥20cm |  | 0.5 | 是
3.2.4 | 最低侧位投照高度≤101cm |  | 0.5 | 是
3.2.5 | L臂上下翻转角度≥360° |  | 0.5 | 是
3.2.6 | L臂轨道内最大旋转角度≥185°(97°/88°) |  | 0.5 | 是
3.2.7 | 开口≤79cm |  | 0.5 | 是
3.2.8 | 具备双轴联动L臂,可多向调节旋转角度，可满足手术对图像采集角度的特殊需求 |  | 0.5 | 是
3.3 | 高压发生器
3.3.1 | 发生器频率≥60kHz |  | 0.5 | 是
3.3.2 | 数字点片kV最小值≤40kV |  | 0.5 | 是
3.3.3 | 数字点片kV最大值≥120kV |  | 0.5 | 是
3.3.4 | 数字点片mA≥75mA |  | 0.5 | 是
3.3.5 | 支持内置电池缓冲设计，保证曝光可以输出15kW的功率输出 |  | 0.5 | 是
3.4 | 球管系统
3.4.1 | 双焦点设计，旋转阳极球管 |  | 0.5 | 是
3.4.2 | 小焦点≤0.3mm，大焦点≥0.6mm |  | 0.5 | 是
3.4.3 | 管套热容量≥1,600,000HU |  | 0.5 | 是
3.4.4 | 管套散热率≥22,500HU/min |  | 0.5 | 是
3.4.5 | 阳极热容量≥300,000HU |  | 0.5 | 是
3.4.6 | 阳极散热率≥85,000HU/min |  | 0.5 | 是
3.4.7 | 具备主动多通道油冷+风冷+热管三重散热技术 |  | 0.5 | 是
3.5 | 显示器
3.5.1 | 医用4K UHD平板显示器≥32英寸 |  | 0.5 | 是
3.5.2 | 支持显示器支架可旋转拉伸万向臂设计 |  | 0.5 | 是
3.5.3 | 工作站固定时，显示器可水平前伸距离≥69cm |  | 0.5 | 是
3.5.4 | 显示器水平垂直可视角≥170° |  | 0.5 | 是
3.5.5 | 显示器最大亮度≥600 cd/m2 |  | 0.5 | 是
3.5.6 | 显示器具备触摸屏系统操控 |  | 0.5 | 是
3.5.7 | 提供显示器防眩光防指纹防水雾设计 |  | 0.5 | 是
3.6 | 操控系统
3.6.1 | 具备多功能C形臂控制面板 |  | 0.5 | 是
3.6.2 | 触控屏控制面板尺寸≥15.6” |  | 0.5 | 是
3.6.3 | 触控屏控制面板分辨率优于1366 x 768 |  | 0.5 | 是
3.6.4 | 触控屏可显示角度范围≥160° |  | 0.5 | 是
3.6.5 | 触控屏基底旋转角度≥ 270° |  | 0.5 | 是
3.7 | 图像处理
3.7.1 | 具备原厂工作站 |  | 0.2 | 否
3.7.2 | 具备GDRM图像处理引擎 |  | 0.2 | 否
3.7.3 | 具备大视野显示，旋转图像无切角变圆 |  | 0.2 | 否
3.7.4 | 具备智能亮度均衡稳定技术 |  | 0.2 | 否
3.7.5 | 图像放大及游走≥400%，具备动态视频放大功能 |  | 0.2 | 否
3.7.6 | 具备实时图像边缘增强技术 |  | 0.2 | 否
3.7.7 | 具备智能数字画笔技术 |  | 0.2 | 否
3.7.8 | 具备末帧图像优化 |  | 0.2 | 否
3.7.9 | 具备图像左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能 |  | 0.4 | 否
3.7.10 | 同屏图像显示≥9幅 |  | 0.5 | 否
3.7.11 | 具备UPS不间断电池供电 |  | 0.5 | 否
3.7.12 | 具备放射剂量分类统计及打印 |  | 0.5 | 否
3.7.13 | 具备DICOM3.0接口 |  | 0.5 | 否
3.7.14 | 图像处理像素矩阵≥1.5Kx1.5Kx16bit |  | 0.5 | 否
3.7.15 | 具备DVI图像输出 |  | 0.5 | 否
3.7.16 | 具备Linux操作系统 |  | 0.5 | 否
3.7.17 | 具备平板端激光定位器 |  | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 25
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1、手术床1套 2、铅衣3套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供；已购买功能软件终身免费升级。
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
4.4 | 调试 | 中标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由中标人承担）
4.5 | 联机 | 医疗设备必须符合IHE医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，医学影像设备须提供DICOM软硬件接口，数字化医疗设备须提供HL7软硬件接口，并由中标方承担相应信息系统联机费用。
4.6 | 培训 | 中标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训
4.7 | 验收方案 | 中标人代表、使用部门代表、相关职能部门代表共同验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 开机率及响应时间：开机率≥95 %（以365天/年计）； 故障紧急叫修时，维修响应时间≤2小时； 专业维修工程师到达现场时间≤24小时，24小时内排除故障或提供应急措施； 如在7天内无法修复，则提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 中标人按配置要求，提供原装全新设备，安装调试过程中所需零配件均由中标人承担。 中标人须确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向中标人提出退换或索赔的要求。 安装、调试、培训、验收合格后，整机免费质保≥6年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。提供原厂服务承诺书。 对该设备进行≥2次/年免费巡检，整机清洁，并提醒招标人该设备存在的问题或隐患。 中标人需承担现有设备的拆除及清运工作，须安放至指定地点。
5.3 | 质保期内维保 | 在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工费用等）均由中标方承担。
5.4 | 质保期外维保 | 保质期满后，若签订保修合同，年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的3.5%。 若不签订保修合同，免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用，维修采用先修后结的方式。 提供投标产品在质保期外的主要零配件和易损件清单并进行报价，出保后零件费用不高于市场价的80%收取。
5.5 | 备品备件供货 | 在中国境内设有专门的备品备件仓库，保证备件供应及时、充足。