## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求
设备名称：脉动真空灭菌器
采购数量：4
预算总价：120
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 1.专用于实验动物中心对动物饲料、饮用水、笼盒、衣物及其他饲养用品的灭菌处理。 2.彻底灭杀实验动物房内器械、笼具、垫料及废弃物表面或内部的细菌、病毒、真菌及芽孢等微生物，确保实验环境生物安全。
二、主要技术参数
2.1 | 容积：≥1670L |  | 1
2.1 | 设计压力：-0.1~0.3Mpa |  | 1
2.2 | 设计温度：144°C |  | 1
2.3 | 安全阀开启压力：0.28MPa |  | 1
2.4 | 主体材质：内壳及门板均为SUS304不锈钢 |  | 1
2.5 | 控制功能：控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能；需提供校正程序界面照片 |  | 5 | 是
2.6 | 记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，可配监控电脑，程序运行中参数可以永久保存在电脑中，并配有打印机打印工作过程参数和曲线 |  | 5 | 是
2.7 | 程序选择：设备具有 织物、器械、BD、液体、泄露测试、自定义一和自定义二程序等基本程序。整个过程自动控制、有低温、高温报警和误操作保护。具有 PCD、快速、橡胶、重负载等特殊程序 |  | 5 | 是
2.8 | 内室疏水装置 |  | 1
2.9 | 设备保温：要求灭菌器主体有良好保温措施，保温层厚度 ≥60mm其表层温度不得高于 45°C |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 26
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 灭菌温度范围：105℃～134℃ | 2
3.1.2 |  | 压力要求：夹套耐压试验压力≥0.52Mpa | 2
3.2.1 | 灵敏度 | 压缩气压力检测：气源低于0.4MPA，自动报警并退出程序 | 2
3.3.1 | 稳定性 | 最高工作温度：139℃ | 2
3.3.2 |  | 工作压力：-0.1/0.25MPa | 2
3.4.1 | 耐用度 | 使用寿命：≥10年/≥20000次灭菌循环 | 2
3.5.1 | 其他 | 密封胶条：圆形空心结构 | 2
|  | 一般技术参数小计分值 | 14
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 按厂家标准配置提供。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供器械设备的技术文件
4.3 | 安装 | ¨需要 ¨不需要
按合同规定的时间内发货到甲方指定地点，并完成安装。
4.4 | 调试 | 设备安装后，由卖方进行调试直至验收合格
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年技术回访1-2次。
4.6 | 培训 | 提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 24小时内响应
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单
5.3 | 维保内容与价格 | 出保后，年保修价格不超过10%
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件价格不高于市场价
第一类
第二类
第三类