## Sheet1
上海市胸科医院医疗设备采购需求
设备名称：电动液压手术床
采购编号： 预算总价：3800000元
预算单价：200,000.00元/台 采购数量：19套
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 ¨第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 √否
（电动手术床16台）需求内容及描述（核心产品） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于在手术过程中，调整病人体位，暴露手术视野。使用电动控制形式方便、快捷地调整到各种手术所需要的体位，帮助手术室医护人员提升手术的质量、节约时间及提高效率。
二、主要技术参数
2.1 | 床面骨架和升降柱外壳及侧导轨为≥18:10镍铬合金材料制成，手术床的防电击保护类型保护等级≥II级，B 类 |  | 3 | 是
2.2 | 手术床腿板内侧有斜切角处理，外展关节锁扣采用按键按压式，按钮有明显颜色标记。单只腿板可实现外展90°的同时下折90°。 |  | 3 | 是
2.3 | 床面最低水平高度≤600mm；高度调节范围≥350mm，手术床承重≥360Kg。当磨损、腐蚀、材料疲劳和老化不可能损害支承的性能时，所有支承件的安全系数应不低于4（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检验报告） |  | 3 | 是
2.4 | 产品符合GB 9706.1-2020安全认证：10°运输斜坡零倾覆，5°手术倾斜零位移，150N外力冲击位移＜50mm，耐受0.8m/s台阶冲击。 |  | 3 | 是
2.5 | 采用脚踏板解锁和中控刹车，档位切换数量≥3个。配有4个四个双旋转万向轮：直径≥120mm，可以将万向轮切换成定向轮。 |  | 3 | 是
2.6 | 手术床底座离地高度≥200 mm，底座外壳材料为非金属高强度复合材料。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 17
三、一般技术参数
3.1 | 操作系统 | 采用电动液压驱动，为2021年1月1日之后注册的型号，所配套软件版本必须为原厂最新版本，立柱控制面板采用单独电路连接，中间没有软件 | 2 | 是
3.2 | 联合倾斜 | 手术床在前后倾至极限角度时，可同时进行左右倾斜至极限位（提供实拍图片） | 2 | 是
3.3 | 麻醉架 | 每个麻醉屏架配两个水平转动收缩杆，单个长度≥300mm,可以围绕麻醉杆360度旋转，180度打开，扩展麻醉单巾空间（提供收缩杆安装实拍照片） | 2 | 是
3.4 | 独特的固定方式 | 头板上配有带有 2 个环形槽的安装栓，可以调节头板与床面的间距；延长板两侧配有手螺钉和按压锁定杆，可双重固定头板。 | 1 | 否
3.5 | 背板 | 手术床为五段式模块结构，背板由单独可拆卸的上、下背板（大小规格接近）组成。（提供图片并分别标示出上、下背板） | 1 | 是
3.6 | 遥控器 | 遥控器控制按钮带有背景灯，具有一键折刀位和一键反折刀位功能，具有手术床头脚互换后，正向、反向切换按钮（提供遥控器操作指南） | 1 | 是
3.7 | 床垫材质 | 床垫要求：采用特殊泡沫海棉芯制成，总厚度≥80mm，上层为≥60mm记忆垫，下层为≥20mm减压垫，可依照病人体温和体形重新自然塑形，避免病人点受力。接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性（提供床垫照片及材质剖析照片） | 1 | 是
3.8 | 背板 | 背板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构（提供实拍图片证明） | 1 | 是
3.9 | 倾斜角度 | 前后倾斜：≥+25°/-25°；左右斜：≥+15°/-15；头板：≥+45° / -60°；背板：≥+75°/-40°；腿板≥ -90°；折刀位（FLEX）≥220°；反折刀位（REFLEX）≥110°。 | 1 | 否
3.10 | 手术床保护功能 | 当蓄电池电量低于10%，则电动液压手术床将自动关闭。一次充电可以持续一周左右。 | 1 | 否
3.11 | 工作性能 | 手术床在工作时噪声≤53分贝，手术床的输入(最大)功率≤400VA（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检验报告） | 1 | 是
3.12 | 安全承重 | 手术床和传动装置在承受超过2倍以上安全工作负荷时不会发生失效或永久变形。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检验报告） | 1 | 是
3.13 | 摆动量幅度 | 手术床在水平最高位时，纵向摆动量≤4mm，横向摆动量≤2.5mm.水平侧向摆动量≤6mm。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检验报告） | 2 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 17
技术参数总计分值 |  |  | 34
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 电动手术床16套，总配置为： 电动手术床主机及配套床垫，16台 头板，16个 分体式腿板，32个 夜光型遥控器，18个 手板（含垫子），16对 分体式麻醉头架 16套 通用万向夹头 16个 配套体位架和体位垫 16套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 若有则免费提供特殊随机工具，系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新，终身软件免费升级（若有）
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访≥1次
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，12小时内抵达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单，提供固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于36个月。质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，且零配件费用至少打8折，不收取维修、差旅费等其他费用。每年不少于1次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格8折优惠，配件供应10年以上
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 浦东新区玉盘南路57号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内完成交付和验收
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于36个月。
6.6 | 履约保证金 | 不收取。
（电动综合手术床3台）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 电动综合手术床主要用于手术过程中的病人承载及体位调整使用。
二、主要技术参数
2.1 | 手术床在5米范围内可通过无线蓝牙功能遥控，同时手术床具备无线充电器可对遥控器进行无线充电。 |  | 0.5 | 是
2.2 | 手术床立柱护罩顶端采用硬顶式非软质皮老虎设计，无褶皱便于清洁消毒，同时立柱式备用面板与硬顶式立柱护罩位于同一平面，不得凸出立柱护罩表面，降低感控风险（提供实物图片） |  | 0.5 | 是
2.3 | 手术床床垫厚度≥80mm，手术台床垫皮层通过防火等级测试：闷烧时间≥30分钟，垂直炭化长度≤20mm。 |  | 0.5 | 是
2.4 | 手术床底罩采用大平板底罩设计（提供实物图片证明），底座厚度≤140mm |  | 0.5 | 是
2.5 | 手术床承重：≥400kg。（提供医疗器械注册证附页产品技术要求证明） |  | 0.5 | 是
2.6 | 手术床可通过数字化手术室实现手术床台面动作控制、锁定控制、复位控制功能； |  | 0.5 | 是
2.7 | 手术床防水测试等级≥IPX5。 |  | 0.5 | 是
3.5
三、一般技术参数
3.1 | 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁和锁定，平移。同时手术床具备多种控制系统可选，包括线控器、遥控器、备用面板、脚踏开关 |  | 0.2 | 是
3.2 | 手术床腿板采用一键拆装设计，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计。 |  | 0.2 | 是
3.3 | 手术床具备四个万向脚轮，方便原地旋转和移动。手术床具有四个独立的电动支脚刹车，非轮式刹车设计 |  | 0.2 | 是
3.4 | 手术床底座在腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶，同时手术床开关、等电位柱及电源接口处具备防水盖（提供实物图片证明） |  | 0.2 | 是
3.5 | 技术参数
3.51 | 手术床宽度：≥520mm，≥长度2080mm。 |  | 0.1 | 是
3.52 | 纵向最大倾斜角度（头倾）：≥36° |  | 0.2 | 是
3.53 | 纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25° |  | 0.2 | 是
3.54 | 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥21° |  | 0.2 | 是
3.55 | 头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥90° |  | 0.2 | 是
3.56 | 背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥45° |  | 0.2 | 是
3.57 | 腿板最大倾斜角度：上折≥36°；下折≥85° |  | 0.2 | 是
3.58 | 手术床最低台面：≤595mm，手术床最高台面：≥950mm |  | 0.2 | 是
3.59 | 台面平移距离：≥320mm |  | 0.2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 2.5
技术参数总计分值 |  |  | 6
四、伴随服务要求
4.1 | 设备配置要求 | 电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板*3，备用面板*3，无线遥控器*3，托手架三对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器）*3
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥5年；终身维修。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 浦东新区玉盘南路57号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内完成交付和验收
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
6.6 | 履约保证金 | 不收取。