## Sheet1
上海市胸科医院医疗设备采购需求
设备名称：手术无影灯
采购编号： 预算总价：3000000元
预算单价：150,000元/台 采购数量：20 套
所属医疗设备类别：□第一类 √第二类 □第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
采购需求填写说明： 1、填写技术需求时，应避免出现歧视性、倾向性条款，避免出现生产厂家、品牌、型号、进口、专利、国外标准等要求，出现西文字符时要求附带中文解释。 2、本项目技术分总分为40分，为更有效地落实评标办法的量化与细化，填写各类技术要求时请逐条设置相应的评分分值，主要技术参数分值+一般技术参数分值=技术总分 3、下表所列伴随服务要求、售后服务要求及商务需求内容仅供参考，采购人可根据实际需要增减相关内容。
（无影灯：包括无影灯A和无影灯B）需求内容及描述（核心产品） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 无影灯主要提供手术过程中的照明，确保医生有清楚的视野和充足的照明，同时保证定位稳定和操作便捷。
二、关键技术指标（包括无影灯A和无影灯B）
1 | 圆形灯盘，非镂空设计，灯盘采用一体化的铝合金铸件，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，易擦洗，耐酸碱腐蚀，控制面板位于灯头上，提供实物照片及证明材料 |  | 3 | 是
2 | 灯盘直径≤620mm，无影灯子灯照度≥120,000Lux，母灯照度≥160,000Lux，具备亮度提示和调节功能，照度至少12级可调 |  | 2 | 是
3 | 灯头外壳及面板均为一体成型，无拼接方便清洁，灯盘外周配有防撞橡胶装置，防水防尘等级≥IP55，设备使用期限≥10年 |  | 3 | 是
4 | 高档无影灯配置高清摄像头不安装在灯头正中，以保证术中360度无死角拍摄，不小于10倍光学变焦，不小于12倍数码变焦，提供实物照片及证明材料 |  | 3 | 是
5 | 高档无影灯配置灯盘内置高清摄像功能，高清摄像头不伸出灯罩表面，小巧不易损坏，灯头内摄像无线传输，提供实物照片及证明材料 |  | 3 | 是
6 | 常规20%光柱深度，非特定大光斑时≥1300mm |  | 3 | 是
7 | 最高配置同轴四臂，弹簧臂绕旋转臂旋转范围：≥360。灯头绕C臂旋转范围：≥330 |  | 3 | 是
8 | 悬臂系统确保安全性和可靠性，弹簧臂外观无螺丝，弹簧臂调节角度: 向下≥70°，向上≥45°；显示器旋转范围：横向≥+10°/-60°，纵向360° |  | 3 | 是
关键技术参数小计分值 |  |  | 23
三、一般技术指标
无影灯A
1 | 具有良好的层流效果，双灯均符合DIN1946-4层流净化手术室感控的要求 |  | 0.8 | 是
2 | 灯盘厚度不大于8cm，灯盘重量: 双灯相等≤13kg |  | 0.8 | 是
3 | LED光源数量，子灯≥48个，母灯均≥66个，多个光源为一组，叠加形成均匀复合光斑，即使术者头部或身体遮挡部分光线，光斑依然保持均匀完整的圆形 |  | 0.8 | 是
4 | LED采用透镜反射原理，每组光源，可独立更换，光源寿命≥5万小时 |  | 0.6 | 是
5 | 无影灯具备一键腔镜光模式，腔镜模式照度≥300lux |  | 0.6 | 是
6 | 光斑直径d10≥200mm，光斑均匀度d50/d10≥55%，色彩还原指数Ra: ≥95, R9: ≥95 |  | 0.6 | 是
7 | 单板+单管(%)无影率：所有光斑设置时≥50% |  | 0.6 | 是
8 | 消毒手柄采用PPSU材质，材料安全无毒、环保，耐高温、稳定性强不易受到腐蚀，灭菌手柄最大安装力和拆卸力≤10N，提供实物照片及证明材料 |  | 0.5 | 是
无影灯B
1 | 灯盘厚度不大于9cm，灯盘重量: 双灯相等≤16kg |  | 0.8 | 是
2 | LED光源数量，单灯均≥90个，多个光源为一组，叠加形成均匀复合光斑，即使术者头部或身体遮挡部分光线，光斑依然保持均匀完整的圆形。 |  | 0.8 | 是
3 | 同一手术间无影灯有同步调节功能 |  | 0.8 | 是
4 | 光斑直径可调,调节范围: 最小≤20cm，最大≥28cm，光斑均匀度d50/d10≥60% |  | 0.8 | 是
5 | 具备色温四档可调功能，调节范围3800K--5600K |  | 0.8 | 是
6 | 双板+单管(%)无影率：所有光斑设置时≥55% |  | 0.6 | 是
7 | 中置PPSU材质手柄具备触摸式调节无影灯功能.可控制无影灯亮度和光斑大小, 可灭菌,可徒手拆卸，提供实物照片及证明材料 |  | 0.6 | 是
8 | 安装显示器的挂架需配置消毒手柄，提供实物照片 |  | 0.5 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 11
技术参数总计分值 |  |  | 34
四、详细配置
详细配置 |  |  | 数量 | 单位
（一） | 无影灯A：子母灯
1 | 天顶底座及预埋件 |  | 14 | 套
2 | 中心轴 |  | 14 | 套
3 | 无影灯弹簧臂 |  | 28 | 套
4 | 无影灯子灯头 |  | 14 | 套
5 | 无影灯母灯头 |  | 14 | 套
6 | 电源盒 |  | 28 | 套
7 | 可消毒手柄 |  | 56 | 个
（二） | 无影灯B1：双头无影灯
1 | 天顶底座及预埋件 |  | 1 | 套
2 | 中心轴 |  | 1 | 套
3 | 无影灯弹簧臂 |  | 2 | 套
4 | 无影灯灯头 |  | 1 | 套
5 | 无影灯灯头带摄像 |  | 1 | 套
6 | 摄像无线遥控器 |  | 1 | 套
7 | 红外接收器 |  | 1 | 套
8 | 电源盒 |  | 2 | 套
9 | 可消毒手柄 |  | 6 | 个
10 | 显示器弹簧臂 |  | 1 | 套
11 | 单显示器适配器(显示器端) |  | 1 | 套
12 | 显示器手柄适配器 |  | 1 | 套
13 | 附件收纳盒 |  | 1 | 套
（三） | 无影灯B2：三灯头无影灯
1 | 天顶底座及预埋件 |  | 2 | 套
2 | 中心轴 |  | 2 | 套
3 | 无影灯弹簧臂 |  | 6 | 套
4 | 无影灯灯头 |  | 4 | 套
5 | 无影灯灯头带摄像 |  | 2 | 套
6 | 摄像无线遥控器 |  | 2 | 套
7 | 红外接收器 |  | 2 | 套
8 | 电源盒 |  | 6 | 套
9 | 可消毒手柄 |  | 18 | 个
10 | 显示器弹簧臂 |  | 2 | 套
11 | 单显示器适配器(显示器端) |  | 2 | 套
12 | 显示器手柄适配器 |  | 2 | 套
13 | 附件收纳盒 |  | 2 | 套
（四） | 独立显示器支臂
1 | 天顶底座及预埋件 |  | 3 | 套
2 | 中心轴 |  | 3 | 套
3 | 显示器弹簧臂 |  | 3 | 套
4 | 单显示器适配器(显示器端) |  | 3 | 套
5 | 显示器手柄适配器 |  | 3 | 套
6 | 附件收纳盒 |  | 3 | 套
7 | 显示器消毒手柄 |  | 6 | 个
（手术无影灯）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 手术无影灯主要用于手术室等临床抢救治疗中的照明使用。
二、主要技术参数
2.1 | 照明深度要求： 20%光柱深度（大光斑）≥1350mm，同时满足60%光柱深度（大光斑）≥800mm。 |  | 0.6 | 是
2.2 | 光斑直径≥5级可调（提供使用说明书证明），母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤150mm，最大光斑直径d10为≥270mm，光斑均匀性：d50/d10≥55%。 |  | 0.6 | 是
2.3 | 手术灯悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，C臂绕弹簧臂旋转范围：无限位，小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕小 C 臂旋转范围：无限位； |  | 0.6 | 是
2.4 | 手术无影灯可通过数字化手术室控制模块实现手术灯照度调节、术野摄像头调节等控制功能； |  | 0.6 | 是
2.5 | 灯头具有良好的层流穿透效果，扰流指数≤23%。 |  | 0.6 | 是
2.6 | 手术灯灯头≥IP55防水防尘等级。 |  | 0.6 | 是
2.7 | 母灯及子灯偏置单遮板深腔无影率≥71%，同时双遮板深腔无影率≥51%。 |  | 0.6 | 是
4.2
三、一般技术参数
3.1 | 手术灯采用冷白暖白两色LED冷光技术，同时每组LED光源都有单独的透镜聚光，LED数量≤40个。（提供实物图片证明） |  | 0.2 | 是
3.2 | 灯头采用一体化无螺钉设计，灯头操作扶手与灯头一体成型中间无缝隙，同时灯头玻璃采用一体化弧面设计，避免无效眩光。（提供证明材料及实物图片） |  | 0.2 | 是
3.3 | 手术灯显色指数Ra≥ 99，R9≥ 97，同时具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。 |  | 0.2 | 是
3.4 | 手术灯照度≥10级可调节，同时具备一键腔镜模式。同时腔镜模式环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔，同时光斑均匀性不低于60%，照度不低于3000lux |  | 0.2 | 是
3.5 | 手术灯具备模块化接口功能，产品结构上可提供外部模块安装接口，接口承载力矩≥ 960Nm。 |  | 0.2 | 是
3.6 | 手术灯具备抗频闪功能，使用PWM调光技术，非DC调光方式 |  | 0.2 | 是
3.7 | 手术灯具备在术中手术灯被医生的头部遮挡，术野区光斑形状、位置和相对均匀性保持不变的光学特性 |  | 0.2 | 是
3.8 | 手术灯采用超薄三叶型灯头设计，灯头直径≤65cm，厚度≤6cm，带大、小C臂单灯头重量≤14Kg。（提供实物测量图片证明） |  | 0.2 | 是
3.9 | 具有多功能操作手柄，能够通过操作手柄实现光斑和照度调节，同时支持无线摄像与多功能手柄无工具快速更换 |  | 0.2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 1.8
技术参数总计分值 |  |  | 6
四、详细配置
详细配置 |  |  | 数量 | 单位
1 | 三灯悬吊系统 |  | 3 | 套
2 | 灯头 |  | 9 | 套
3 | 天花吊顶装饰组件 |  | 3 | 套
4 | 显示器挂架 |  | 6 | 套
5 | 灭菌手柄 |  | 9 | 个
五、伴随服务要求（以上所有设备）
5.1 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
5.2 | 安装 | R需要 口不需要
5.3 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5.4 | 提供技术援助 | 卖方须支持医院维修或与其合作维修；
5.5 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
5.6 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥5年；终身维修。
六、售后服务要求（以上所有设备）
6.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
6.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
6.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
6.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
七、商务要求（以上所有设备）
7.1 | 交付地址 | 浦东新区玉盘南路57号
7.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内完成交付和验收
7.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
7.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
7.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。
7.6 | 履约保证金 | 不收取。