## 包1
彩色多普勒超声诊断仪采购需求-包1
设备名称：彩色多普勒超声诊断仪采购需求
采购编号：0025-W00015611 预算总价：200万元
预算单价： 100万元 采购数量：2套
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类：R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于腹部、心脏、妇科、泌尿科、 浅表组织、小器官、肌骨骨骼、外周血管等疾病诊断。
二、主要技术参数
2.1 | 采用≧23英寸液晶显示器（分辨率至少满足1920 X 1080） |  | 2 | 是
2.2 | 采用≧13英寸液晶触摸屏，用于操作控制台。 |  | 2 | 是
2.3 | 具备超微细血流成像技术，显示超微细血流、低速血流信号。 |  | 2 | 是
2.4 | 具备二维灰阶成像及分析单元。 |  | 2 | 是
2.5 | 具备二维立体血流显示技术：二维血流显示达到三维显示效果，立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。 |  | 2 | 是
2.6 | 具备应变式弹性成像及定量分析技术，至少可获得8组测量参数。 |  | 2 | 是
2.7 | 具备超声造影成像及定量分析技术，至少可支持探头：凸阵探头、线阵探头、相控阵、腔内探头、超高频探头。 |  | 5 | 是
2.8 | 造影功能具有全套机载一体化时间-强度曲线分析软件及后处理功能：感兴趣区域≥8个，可分析项目至少包括：均方误差、到达时间、曲线下面积、梯度、最大强度等。 |  | 2 | 是
2.9 | 系统最大动态范围≧400db。 |  | 4 | 是
2.1 | 主机系统固态硬盘≧1TB。 |  | 5 | 是
2.11 | 扫描深度≥50cm。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 31
三、一般技术参数
3.1 | 具备提高二维图像质量及彩色图像质量的技术：包括但不限于空间复合成像、声速矫正等。 |  | 0.5 | 否
3.2 | 支持探头类型：包括但不限于凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头。 |  | 0.5 | 否
3.3 | 具备血管内中膜自动测量技术，至少可同时测量血管前、后壁内中膜厚度。 |  | 0.5 | 否
3.4 | 具备宽景成像技术：扫描长度≥90cm，可支持所有成像探头。与空间复合成像功能联合使用时，可自动检测扫描方向，支持旋转及测量。 |  | 0.5 | 否
3.5 | 具备穿刺针增强显示功能：可独立调整穿刺针的显示增益，并且多角度可调，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率。 |  | 0.5 | 否
3.6 | 具备智能多普勒检查技术，包括但不限于一键自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒功能、自动启动频谱多普勒、自动优化频谱并自动测量等。 |  | 0.5 | 否
3.7 | 具备心肌组织多普勒速度成像技术，可在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型。 |  | 0.5 | 否
3.8 | 具备组织谐波成像技术：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示。 |  | 0.5 | 否
3.9 | 具有超声图像存档与病案管理系统。 |  | 0.5 | 否
3.1 | 在显示器上可存储和回放动态及静态图像，可直接进行图像删除、转存或进入病案系统等操作。 |  | 0.5 | 否
3.11 | 所有提供的成像探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示。 |  | 0.5 | 否
3.12 | 具有医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件。 |  | 0.5 | 否
3.13 | 具备耦合剂加热装置，温度可调。 |  | 0.5 | 否
3.14 | 主机≧4个探头接口。 |  | 0.5 | 否
3.15 | 凸阵探头，超声频率1.0-6.0MHz。 |  | 0.5 | 否
3.16 | 线阵探头：超声频率2.0-11.0MHz。 |  | 0.5 | 否
3.17 | 相控阵探头，超声频率1.0-5.0MHz |  | 0.5 | 否
3.18 | 腔内探头：超声频率3.0-10.0MHz |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 9
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 每台设备配置：包括但不限于4把超声探头、专用床、椅、电脑工作站、申康数据采集盒。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级 投标人需承诺：承担投标设备与医院其他平台对接所产生的平台接口费用。
4.3 | 安装 | R需要 £不需要
设备运抵现场后，医院即通知供应商。供应商在接到通知后3 个工作日内，派工程技术人员抵达现场，在医院安装场地准备完成并进行设备安装，并制定安装计划提供给医院。
4.4 | 调试 | 厂家工程师根据安装计划完成设备安装、调试，并确保设备移交给医院能达到其正常的运行性能。
4.5 | 提供技术援助 | 随设备附带有装机手册、使用说明书等。
4.6 | 培训 | 设备安装后，厂家需对医院使用人员进行正规的设备操作使用培训，培训次数不少于2次，并提供长期免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 依据医院要求准备，安装调试后，双方对设备进行性能考核，双方都认可性能考核通过视为正式验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2 小时或以内电话响应，24 小时或以内到达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | （1）包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构； （2）免费提供不限次数移机服务。
5.3 | 维保内容与价格 | 整机全保修期≥7年。 ★投标人承诺： 提供整机定期保养不少于4次/年；并提供出保后的年保修价格承诺（≤设备采购价格的3%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥ 10 年，提供配件报价清单及折扣率。

## 包2
彩色多普勒超声诊断仪采购需求-包2
设备名称：彩色多普勒超声诊断仪采购需求
采购编号： 0025-W0005612 预算总价：150万元
预算单价： 150万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 R第三类
面向企业分类：R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于腹部、妇科心脏、泌尿科、浅表组织、小器官、外周血管、肌肉骨骼等疾病诊断。同时至少可满足介入治疗用途。
二、主要技术参数
2.1 | 超高频线阵探头：超声频率6.0-24.0MHz。 |  | 3 | 是
2.2 | 腔内微凸探头可同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像。 |  | 5 | 是
2.3 | 具备高帧率剪切波弹性成像及定量分析技术，剪切波弹性成像速度≧5帧/秒。 |  | 1 | 是
2.4 | 主机系统固态硬盘≧1TB。 |  | 4 | 是
2.5 | 具备二维立体血流显示技术；立体程度可调节及支持测速。 |  | 1 | 是
2.6 | 剪切波弹性成像技术至少可支持凸阵、线阵、面阵、腔内探头。剪切波弹性成像时，屏幕可显示剪切波频率范围，确保测量的准确性。 |  | 2 | 是
2.7 | 具备脂肪肝定量评估技术，可获得肝衰减系数及衰减率。 |  | 5 | 是
2.8 | 具备超声造影成像及定量分析技术，至少可支持探头：凸阵探头、线阵探头、相控阵、腔内探头、超高频探头。 |  | 5 | 是
2.9 | 造影功能具有全套机载一体化时间-强度曲线分析软件及后处理功能：感兴趣区域≥8个，可分析项目至少包括：均方误差、到达时间、曲线下面积、梯度、最大强度等。 |  | 1 | 是
2.1 | 具备参量成像功能；使用不同颜色标记造影剂到达时间，可观察及比较病灶、组织的造影剂灌注特点。 |  | 2 | 是
2.11 | 系统最大动态范围≧400db。 |  | 1 | 是
2.12 | 扫描深度≥50cm。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
三、一般技术参数
3.1 | 采用≧23英寸液晶显示器（分辨率至少满足1920 X 1080）。 |  | 0.2 | 否
3.2 | 采用≧12英寸液晶触摸屏，用于操作控制台。 |  | 0.2 | 否
3.3 | 主机≧4个无针式探头接口。 |  | 0.5 | 否
3.4 | 支持探头类型：包括但不限于凸阵探头、线阵探头、相控阵、腔内探头、超高频探头。 |  | 0.2 | 否
3.5 | 设备系统软件全开通。 |  | 0.5 | 否
3.6 | 具备宽频可变频成像技术：至少包含灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率数值可视可调。 |  | 0.5 | 否
3.7 | 具备血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围。 |  | 0.5 | 否
3.8 | 具备宽景成像技术：扫描长度≥90cm，可支持所有成像探头。与空间复合成像功能联合使用时，可自动检测扫描方向，支持旋转及测量。 |  | 0.5 | 否
3.9 | 具备穿刺针增强显示功能：可独立调整穿刺针的显示增益，并且多角度可调，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率。 |  | 0.5 | 否
3.1 | 具备智能多普勒检查技术，包括但不限于一键自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒功能、自动启动频谱多普勒、自动优化频谱并自动测量等。 |  | 0.5 | 否
3.11 | 具备甲状腺、乳腺检查自动分析功能，可自动勾勒病灶的边界。 |  | 0.5 | 否
3.12 | 具备斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调。至少可支持彩色血流、能量多普勒、宽景成像、造影成像。 |  | 0.2 | 否
3.13 | 具备空间复合成像技术：支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数，具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节。 |  | 0.5 | 否
3.14 | 具备组织谐波成像技术：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示。 |  | 0.5 | 否
3.16 | 具备耦合剂加热装置，温度可调。 |  | 0.2 | 否
3.17 | 具备灰阶血流成像技术。该技术支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵及介入探头等。 |  | 0.5 | 否
3.18 | 凸阵探头，超声频率1.0-6.0MHz。 |  | 0.2 | 否
3.19 | 线阵探头：超声频率2.0-11.0MHz。 |  | 0.2 | 否
3.2 | 相控阵探头，超声频率1.0-5.0MHz。 |  | 0.5 | 否
3.21 | 腔内探头：超声频率3.0-10.0MHz。 |  | 0.1 | 否
3.22 | 具备超微细血流成像技术，显示超微细血流、低速血流信号。 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 包括但不限于：5把超声探头、专用床、椅、电脑工作站、申康数据采集盒
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级 投标人需承诺：承担投标设备与医院其他平台对接所产生的平台接口费用。
4.3 | 安装 | R需要 £不需要
设备运抵现场后，医院即通知供应商。供应商在接到通知后3 个工作日内，派工程技术人员抵达现场，在医院安装场地准备完成并进行设备安装，并制定安装计划提供给医院。
4.4 | 调试 | 厂家工程师根据安装计划完成设备安装、调试，并确保设备移交给医院能达到其正常的运行性能。
4.5 | 提供技术援助 | 随设备附带有装机手册、使用说明书等。
4.6 | 培训 | 设备安装后，厂家需对医院使用人员进行正规的设备操作使用培训，培训次数不少于2次，并提供长期免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 依据医院要求准备，安装调试后，双方对设备进行性能考核，双方都认可性能考核通过视为正式验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2 小时或以内电话响应，24 小时或以内到达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | （1）包括提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构； （2）免费提供不限次数移机服务。
5.3 | 维保内容与价格 | 整机全保修期≥7年。 ★投标人承诺： 提供整机定期保养不少于4次/年；并提供出保后的年保修价格承诺（≤设备采购价格的3%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥ 10 年，提供配件报价清单及折扣率。