## 包件1
上海交通大学医学院附属瑞金医院医用血管造影X射线机采购需求
设备名称：医用血管造影X射线机
采购编号： 0024-W000125048 预算总价：6000000元
预算单价：6000000元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。要求图像质量好，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。
二、主要技术参数
2.1 | 机架为悬吊式C臂，机架C臂在头位时: CRA≥100°, 要求悬吊机架具备伺服旋转技术：在机架运动过程中，投照角度可保持不变，减少机架反复摆位时间 |  | 4 | 是
2.2 | 球管阳极热容量≥3.3MHU，大焦点功率≥90KW |  | 4 | 是
2.3 | 球管阳极最大散热功率≥6650W, 球管阳极靶面角度≥12° |  | 4 | 是
2.4 | X线高压发生器最短曝光时间≤0.5ms |  | 4 | 是
2.5 | 球管最大透视管电流≥250mA |  | 4 | 是
2.6 | 球管阳极连续高速旋转，转速≥9500转/分钟 |  | 4 | 是
2.7 | 焦点个数≥3个，最小焦点≤0.3mm，最大焦点≥1mm，要求中焦点具备平板灯丝技术，而非传统钨丝技术 |  | 4 | 是
2.8 | 具备独立的原厂三维后处理工作站，具备CBCT成像功能，CBCT最快扫描速率≥75帧/秒 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
三、一般技术参数
3.1 | 悬吊C臂旋转采集速度≥60°/s |  | 1 | 是
3.2 | 平板探测器有效探测面积≥38cm×29cm，具备独立的平板探测器液态冷却系统，平板探测器内要求具备可抽取滤线栅 |  | 1 | 是
3.3 | 平板探测器空间分辨率≥3 LP/mm， 最小视野≤8×8cm |  | 1 | 是
3.4 | 导管床的最大物理承重≥390KG，床面的垂直升降范围≥32cm ，床面上下运动速度≥40mm/s |  | 1 | 是
3.5 | 低剂量技术：提供的平台必须与投标设备datasheet中关于平台的描述相一致，并提供官方datasheet证明材料，要求具备专门低剂量曝光脚闸开关 |  | 1 | 是
3.6 | 自动插入铜滤片数≥5片，球管内金属铜滤片最小厚度≤0.1mm，球管内金属铜滤片最大厚度≥0.9mm |  | 1 | 是
3.7 | 数字脉冲透视：至少包括0.5幅/秒-30幅/秒，且≥9档 |  | 1 | 是
3.8 | 具备三维/三维融合功能：CT, MR和PET影像均可作为融合影像，与DSA三维影像或CBCT影像进行融合处理 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 高压注射器、数据采集盒
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
4.4 | 调试 | 中标供应商派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障紧急叫修时，要求2小时内维修响应，专业维修工程师4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为24个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%并报价，包括平板探测器、球管和第三方产品。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 包件2
上海交通大学医学院附属瑞金医院DSA采购需求
设备名称：医用血管造影X射线机
采购编号：0024-W000125052 预算总价：6000000元
预算单价：6000000元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于心、脑、全身血管及非血管疾病的诊断和治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 机架旋转角度，RAO≥185° |  | 4 | 是
2.2 | 导管床长度：≥319cm |  | 4 | 是
2.3 | 球管阳极热容量：≥3.8MHU |  | 4 | 是
2.4 | 球管管套热容量：≥6.9MHU |  | 4 | 是
2.5 | 球管阳极散热率≥6720W |  | 4 | 是
2.6 | 平板≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 |  | 4 | 是
2.7 | 平板最大图像矩阵灰阶输出≥1904 x 2580 x 16 bits |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 机架旋转采集角度≥240° |  | 1 | 是
3.2 | 等中心到地面的距离：≥80cm |  | 1 | 是
3.3 | 最大阳极冷却速率：≥1700kHU/min |  | 2 | 是
3.4 | 球管阳极转速：≤5000转/分钟 |  | 2 | 是
3.5 | 球管最小焦点≥0.4mm |  | 1 | 是
3.6 | 球管最小焦点功率≥30kW |  | 1 | 是
3.7 | 球管阳极靶边直径：≥180mm |  | 2 | 是
3.8 | 为避免球管水冷装置故障，球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统 |  | 1 | 是
3.9 | 提供可操作主机的遥控器数量≥2个 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 高压注射器、数据采集盒
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
4.4 | 调试 | 中标供应商派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障紧急叫修时，要求2小时内维修响应，专业维修工程师4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为24个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%并报价，包括平板探测器、球管和第三方产品。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修