## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：3.0T磁共振成像系统
报价：
数量：1套
所属医疗设备类别：£第一类 £第二类 R第三类
制造商企业分类： R大型企业 £中小企业 £小微企业
是否进口产品：£是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 3.0T磁共振成像系统，用于肿瘤、儿科、骨伤科、神经等疾病，帮助开展疑难疾病诊疗工作，提高临床疗效，帮助医院诊疗中心建设。为保证设备的先进性，投标机型须为投标供应商最新3.0T磁共振机型及相应最新技术平台。
二、关键技术参数
1 | 投标机型为各公司3.0T磁共振机型： 投标品牌须提供相应最新技术平台； |  |  | ★ | 是
2 | 磁体、梯度放大器、射频放大器和磁共振主机为同一生产商品牌 |  |  | ★ | 是
3 | 最大单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值、非峰值）≥60 mT/m，最大单轴梯度切换率（非有效值) ≥200 T/m/s |  |  | ★ | 是
三、重要技术参数
1 | 磁体内径（患者检查孔径）≥70cm |  |  | 4 | 是
2 | 射频放大器最大功率≥37kW |  |  | 4 | 是
3 | 独立射频放大器个数（非转换器）≥2个 |  |  | 4 | 是
4 | 梯度放大器X、Y、Z三轴各轴输出电流≥1200A |  |  | 4 | 是
5 | 原厂乳腺专用线圈（非组合）≥18通道 |  |  | 4 | 是
四、一般技术参数
1 | 磁场均匀度典型值10cm DSV≤0.002ppm |  |  | 1 | 是
2 | 磁场均匀度典型值20cm DSV≤0.02ppm |  |  | 1 | 是
3 | 磁体长度（不含外壳）≤172cm |  |  | 1 | 是
4 | 磁体重量 (含液氦)≤5500kg |  |  | 1 | 是
5 | 最大扫描视野（X轴）≥50cm |  |  | 1 | 是
6 | 最大扫描视野（Y轴）≥50cm |  |  | 1 | 是
7 | 匀场线圈组数≥8个 |  |  | 1 | 是
8 | 5GS磁力线轴向≤4.70m |  |  | 1 | 是
9 | 5GS磁力线径向≤2.7m |  |  | 1 | 是
10 | 梯度放大器最大输出电压≥2250V |  |  | 1 | 是
11 | 最大梯度场强（有效值或峰值）≥100 mT/m |  |  | 1 | 是
12 | 射频发射频率稳定性（5分钟）≤4×10-10 |  |  | 1 | 是
13 | 全脊柱相控阵线圈长度≥1.1m |  |  | 1 | 是
14 | 射频接收系统最大通道数≥146通道 |  |  | 1 | 是
15 | 原厂神经科研专用线圈通道数≥48通道 |  |  | 1 | 是
16 | 射频放大器发射带宽≤800kHz |  |  | 1 | 是
17 | 扫描床最低床位≤52cm |  |  | 1 | 是
18 | 垂直移动时扫描床最大承重≥250Kg |  |  | 1 | 是
19 | 最大水平移动范围≥280cm |  |  | 1 | 是
20 | 线圈接口数目≥7个 |  |  | 1 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 磁共振系统及软件 |  | 1套
|  | 2 | 头颈部相控阵线圈（头线圈） |  | 1套
|  | 3 | 腹部矩阵线圈 |  | 1套
|  | 4 | 全脊柱线圈 |  | 1套
|  | 5 | 专用乳腺线圈 |  | 1套
|  | 6 | 多功能柔性线圈 (大号) |  | 1套
|  | 7 | 多功能柔性线圈 (小号) |  | 1套
|  | 8 | 膝关节线圈 |  | 1套
|  | 9 | 颈动脉线圈 |  | 1套
|  | 10 | 小鼠线圈 |  | 1套
|  | 11 | 线圈储藏车 |  | 1套
|  | 12 | 最新版本原厂独立图像后处理工作站（2个工作点） |  | 1套
|  | 13 | 冷水机 |  | 1套
|  | 14 | 精密空调 |  | 1套
|  | 15 | MR专用高压注射器 |  | 1套
|  | 16 | MR专用铁磁探测器系统 |  | 1套
|  | 17 | MR专用无磁摄像系统（带存储功能） |  | 1套
|  | 18 | 阅片工作站（包含彩色医用显示器+专业阅片桌+电脑） |  | 4套
|  | 19 | 数据采集器 |  | 1套
|  | 20 | 转运床 |  | 1套
|  | 21 | 转运轮椅 |  | 1套
2 | 随机工具要求 | 提供以下操作技术资料各一套，其费用包含在投标总价内:(1)用户手册;(2)备品及易损件清单;(3)提供完整的操作使用手册;(4)货物制造厂检验报告、合格证书、装箱单等。 2、联机费用需要包含在项目总价里，由中标单位承担。
3 | 安装 | R需要 £不需要
需要，供应商负责现场搬运、产品安装服务、提供维修所需的专用工具和辅助材料安装等，并协助医院完成机房拆墙及恢复工作
4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，要求7天内负责调试至合格。
5 | 提供技术援助 | 1.提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本，提供电子和纸质各一份，并提供完整的校验检测专用模具和工具，为采购人制作操作流程和注意事项提示牌； 2.搭建专属技术小组，协助临床开展科研课题。
6 | 培训 | 1.维保期内提供免费咨询服务及原厂技术培训服务； 2.根据临床要求对设备操作及医学装备运行部维修人员进行技术培训指导;进行现场定期培训>3次，直至完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。 3.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划； 4.对于优势学科(如中医乳腺、中医肿瘤、中医骨伤、中医肛肠等)提供原产科研团队专家级科研平台支持； 5.免费提供核磁共振专业技能培训名额不少于2人次。
7 | 验收方案 | 按照招标文件、投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 1.提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等方式获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通 2.响应时间：每年响应时间为全年24小时*365天，≤2小时响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1.提供专业工程师免费现场安装调试 2.保修期内免费更换零配件及免收工时费 3.维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修 4.维修保养服务报告：每次保养、维修后，投标公司工程师以邮件或E-mail或现场汇报的形式为甲方提供服务报告，每年提供一份服务项目内设备的年度性维修保养服务总结报告 5.质量保证期内免费提供货物维修保养必须的备件和专用工具 6.软件终身免费安全性升级服务；有固定的维修工程师并提供名单和资质等
3 | 质保期外服务内容与计划 | 提供设备终身维修并继续提供优质的服务，储备十年以上的零配件备库。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1.签署整机保修合同的维修服务： （1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6% （2）报出具体金额或比例。 2.未签署保修合同的维修服务： （1）仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用，零配件保证为原厂产品。所提供的零配件、易损件、备品备件、相关耗材价格不高于市场价的8折。 （2）报出以上零配件、易损件、备品备件、相关耗材的清单及价格。