## 3D腹腔镜
上海交通大学医学院附属瑞金医院3D腹腔镜采购需求
设备名称：3D腹腔镜
采购编号：0025-W00008986 预算总价：6000000元
采购数量： 3套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于普外科、胸外科、泌尿外科等多科室的微创手术治疗，在术中提供实时三维成像画面。
二、主要技术参数
2.1 | 主机模块化设计，可同时连接≥3种功能的模块，可搭载硬镜模块，软镜模块，至少包含同品牌电子软镜：电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  |  | 6 | 是
2.2 | 主机可兼容同品牌3D外视镜和4mm3D电子鼻窦镜（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  |  | 6 | 是
2.3 | 主机可实现单平台双镜联合，利用同一台主机同时处理两路信号，实现两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示 |  |  | 6 | 是
2.4 | 主机正面具有“白平衡”实体按键，可一键对白，在佩戴防护手套时仍可保证对白成功，保证手术效率（提供产品说明书文件证明或产品实物界面图片） |  |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 24
三、一般技术参数
3.1.1 | 影像主机 | 主机可同时处理3D和2D画面信号，双路分辨率均需达到1920*1080，逐行扫描 |  | 0.5 | 是
3.1.2 |  | 集成图文工作站功能，可术中记录1920x1080全高清录像及1920x1080高清图片 |  | 0.5 | 是
3.1.3 |  | ≥2种纤维镜去网格功能，减少网格效应对手术影响（提供产品说明书证明文件） |  | 2 | 是
3.1.4 |  | ≥4个USB接口，可连接外接存储设备（U盘和移动硬盘），控制设备（键盘、鼠标、脚踏） |  | 0.5 | 是
3.1.5 |  | ≥5种影像增强功能，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益 |  | 0.5 | 是
3.1.6 |  | ≥2种电子光谱染色技术，至少包含突出显示黏膜下血管和细微血管功能 |  | 1 | 是
3.1.7 |  | 主机用户界面比例≥2种可选，至少包含16：9和4：3可选 |  | 1 | 是
3.1.8 |  | 3D信号输出端口至少包含：3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥2个（提供产品说明书证明文件） |  | 2 | 是
3.2.1 | 摄像头 | 摄像头≥3个CCD图像传感器（提供产品说明书证明文件） |  | 1 | 是
3.2.2 |  | ≥2倍光学变焦，变焦距离范围不小于15-31mm |  | 0.5 | 是
3.2.3 |  | 摄像头重量≤270g，握持轻便（提供产品说明书证明文件） |  | 1 | 是
3.3.1 | 医用冷光源 | 色温≥6500K，接近自然光，输出总通光量≥1400流明 |  | 0.5 | 是
3.3.2 |  | LED灯泡，具备灯泡寿命警示功能 |  | 0.5 | 是
3.3.3 |  | 具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示（提供产品说明书证明文件） |  | 0.5 | 是
3.4.1 | 医用监视器 | ≥31寸医用级全高清监视器，能提供高分辨率的3D与2D图像 |  | 0.5 | 是
3.4.2 |  | 分辨率≥1920x1080，宽高比16：9 |  | 0.5 | 是
3.5.1 | 白光镜头 | 视向角≥30°，镜体外径≤10mm |  | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 工作长度≥310mm，可高温高压消毒 |  | 0.5 | 是
3.6.1 | 纤维导光束 | 直径≤4.8mm，长度≥250cm |  | 0.5 | 是
3.7.1 | 气腹机 | 气腹机最大流量≥50L/min |  | 0.5 | 是
3.7.2 |  | 可与加热气腹管联合使用，对输出气体进行加热 |  | 0.5 | 是
3.7.3 |  | 至少包含成人模式、儿童模式和气腹针模式 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 16
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 |  | 影像主机*3台、摄像头*3个、医用冷光源*3台、医用监视器*3台、白光镜头*3根、纤维导光束18根、气腹机*3台、台车*3台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 |  | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 |  | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 |  | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 |  | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 |  | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 |  | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 |  | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 |  | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 |  | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 超声诊断仪
上海交通大学医学院附属瑞金医院超声诊断仪采购需求
设备名称：超声诊断仪
采购编号：0025-W00008883、0025-W00008890 预算总价：4500000元
采购数量： 3套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
项目概述 | 主要用于临床科室的日常检查所需。
一、主要技术参数
1.1超声A（1套）：
1.1.1 | 数字处理通道数>=700万，动态范围>=320DB，TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节，可视可调，附图证明，取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调 |  | 2 | 是
1.1.2 | 血流参数定量分析技术：可对感兴趣区彩色血流像素及3D血流体素等多参数进行定量分析，帮助判断肿瘤、移植肾等内部血供情况，测量结果需包含VI/FI/VFI。 |  | 2 | 是
1.1.3 | 具有微血流成像技术，支持凸阵、线阵探头，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。附图证明 |  | 4 | 是
1.1.4 | 超微造影及超微造影时间到达成像：使用超分辨率处理方法和高级运动补偿技术来提高血管空间分辨率和减少运动伪像。可用于评估组织内微血管架构和微循环血流灌注情况。 |  | 6 | 是
1.1.5 | 高帧频造影：单独开关，极大提高时间分辨率，更精确追踪造影剂微泡运动轨迹、灌注顺序。 |  | 2 | 是
1.1.6 | 凸阵剪切波弹性成像：多种ROI形状可选（方形、圆形、不规则形状、点状），取样框面积最大达6*5cm，原始数据获取及测量。置信图同屏显示保证测量是基于可靠的剪切波数据,从而提高了测量的准确度。双侧肾脏对比报告模式。 |  | 4 | 是
1.1.7 | 可支持单晶体探头≥10把 |  | 5 | 是
1.2超声B（2套）：
1.2.1 | 数字处理通道数>=470万，动态范围>=320DB，TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节，可视可调，附图证明， 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调 |  | 2 | 是
1.2.2 | 智能多普勒技术, 实时自动调节取样框位置和偏转，实时自动调节多普勒取样容积位置和取样线角度。使用年限≥10年（提供设备出厂标签照片证明） |  | 2 | 是
1.2.3 | 自动左房应变定量：专用LA模型，一键式左房不同时相及LA功能分析，如储备功能LASr、导管功能LAScd和收缩功能LASct等。自动左心房功能定量分析，提供2D图像上左心房的自动和半自动边界检测，生成左心房的容积曲线，并提供左心房最大、最小体积和LAEF等测量值。 |  | 2 | 是
1.2.4 | 可支持单晶体探头≥8把 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 36
二、一般技术参数
2.1超声A（1套）：
2.1.1 | 主机可搭载无针式探头接口≥4个，全激活可互换通用，接口有背景光设计。超高频线阵肌骨探头频率：8-26MHz。 |  | 1 | 是
2.1.2 | ROI感兴趣区域自动跟踪定量分析(可对灰阶、彩色、能量及造影图像进行分析),取样区域>=10个，附图证明。 |  | 1 | 是
2.2超声B（2套）：
2.2.1 | 单晶体经食道矩阵探头：超声频率2-7MHZ，抗电刀干扰，加长缆线。 |  | 1 | 是
2.2.2 | 心肌应变成像定量(包括速度、应变和应变率等),心肌取样最多可到32节段,附图证明。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 4
| 技术参数总计分值 |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品配置要求 | 超声A:主机1台，单晶体凸阵探头1把；超宽频线阵探头1把；单晶体线阵探头1把；超高频线阵肌骨探头1把； 超声B:主机2台，单晶体相控阵探头2把，超宽频带线阵探头1把，单晶体经食道探头1把，单晶体凸阵探头1把，超宽频带线阵血管探头2把，掌上超声2个
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供产品软件的免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
3.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
4.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
4.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
4.4 | 备品备件供货与价格 | 投标人提供本项目中涉及的主要零配件、耗材、易损件和备品备件的清单、价格及服务方案，承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修