## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 自动心肺复苏机
采购编号： 预算总价：3080000.00
预算单价：110000.00 采购数量： 28
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 £第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 院前急救必须设备，能有效提高胸外按压质量、提高复苏时血液灌注、改善复苏效果、提高生存率
二、关键技术参数
1 | ★电动型胸腔按压机，配置电池、电源适配器、电池充电器（佐证资料：包含在注册证结构与组成内）。主机连接电源适配器与外置式电池充电器两种充电方式，可同时对2个电池充电，以确保全天候备用状态。 |  | /
三、重要技术参数
1 | 主机应与平板电脑建立蓝牙连接，平板电脑能接收并显示按压数据，为建设无线智慧急救医疗系统提供合规性技术方案（佐证资料：注册证附件技术要求） |  | 4 | 是
2 | 最大工作倾斜度：≥45°，工作状态下，主机倾斜角度不大于最大工作倾斜度时，仍应能够正常工作，按压头按压位置应无明显改变，实际按压深度误差≤±0.2厘米、实际按压频率误差≤±1次/分钟，抬动、移动及转运患者时，无须中断按压，确保高质量按压的连续性。（佐证资料：注册备案的说明书） |  | 3 | 是
3 | 技术领先：按压技术：采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少因复苏引起的损伤 |  | 3 | 是
四、一般技术参数
1 | 快速响应，开关机按键启动和关闭时间≤2秒。（佐证资料：注册证附件技术要求或注册备案的说明书） |  | 2 | 是
2 | 按压频率：在100-120次／分钟范围内，设置范围为100-120次／分钟，连续可调；实际按压频率误差≤±1次/分钟。（佐证资料：注册证附件技术要求或注册备案的说明书） |  | 2 | 是
3 | 按压频率调节步长：<2次/分钟（佐证资料：注册备案的说明书） |  | 1 | 是
4 | 按压深度：设置范围为3.0-5.5厘米，连续可调，且实际按压深度误差≤±0.2厘米。（佐证资料：注册证附件技术要求或注册备案的说明书） |  | 2 | 是
5 | 按压深度调节步长：<0.2厘米（佐证资料：注册备案的说明书） |  | 2 | 是
6 | 配置按压智能终端，显示实时按压数据，支持热插拔（带电插拔），满足心肺复苏质量监测率的要求。 |  | 2 | 是
7 | 按压智能终端能显示实时按压深度、按压频率、累计急救时间、按压时间、暂停时间和使用胸腔按压机全程的按压指数CCF值，可通过WIFI导出主机传输的数据（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料）。 |  | 1 | 是
8 | 固定绷带采用无硬质背板的全柔性材料，辅助全胸同步收缩及回弹，固定绷带强度：固定绷带在承受≥250N 拉力的情况下，不会断裂脱落影响使用。 |  | 1 | 是
9 | 固定绷带粘扣强度：绷带连接粘扣能承受的最大纵向拉力≥50N（提供医疗器械注册证附件产品技术要求复印件证明资料） |  | 1 | 是
10 | 电池最大运行时间：新电池充满电的情况下，电池可以连续运行的时间≥60分钟。 |  | 1 | 是
11 | 电池充电时间：≤4小时。（佐证资料：注册备案的说明书） |  | 1 | 是
12 | 工作温度：最低工作温度≤-5℃。最高工作温度≥45℃。（佐证资料：注册证附件技术要求或注册备案的说明书） |  | 2 | 是
13 | 存储温度：最低存储温度≤-40℃。最高存储温度≥70℃。 |  | 1 | 是
14 | 最高工作相对湿度：≥93%，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求 （佐证资料：注册证附件技术要求或注册备案的说明书）。 |  | 2 | 是
15 | IP等级：IP33 |  | 1 | 是
16 | 主机高度不超过17.8cm，便于在负压隔离仓内及狭窄空间实施心肺复苏。 |  | 2 | 是
17 | 具备WiFi数据传输功能。（佐证资料：注册证附件技术要求或注册备案的说明书） |  | 3 | 是
18 | 可记录不少于9999例急救事件。（佐证资料：注册证附件技术要求或注册备案的说明书） |  | 1 | 是
19 | 主机（含动力电池）重量≤3.1Kg，以减少一线人员负担；（佐证资料：注册备案的说明书） |  | 2 | 是
| 总计 |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 主机1台 按压智能终端（深度、频率可调节）1个 锂电池2个 电源适配器（含电源线）1个 电池充电器1个 通信数据线1根 按压头护套1套 固定绷带（大号1套） 固定绷带（中号2套） 固定绷带（小号1套） 心肺复苏数据软件1套 急救包1个 中文使用说明书1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 厂家工程师现场调试
5 | 提供技术援助 | 配有专业、专职工程师在工作日内提供技术援助
6 | 培训 | 提供不少于2次的技术培训
7 | 验收方案 | 1.提供产品合格证、质量保证书、售后服务承诺 2.提供验收单详细记载项目名称、数量、单价、总价、规格、型号、主要技术参数和设备配置等内容事项
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）是否提供所投设备的终身免费软件升级； （2）是否提供详细配置清单和技术手册； （3）是否具有固定的售后服务机构和售后人员。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 周期维护保养计划内容与次数；
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | （1）保修期满后整机年保修价格； （2）预防性维护保养单价; （3）保修期满后每次维修的工时的单价； （4）主要零配件价格; （5）所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率； （6）相关耗材的清单、报价及扣率；