## Sheet1
医疗设备采购需求（包件2）
设备名称：有创呼吸机3
采购编号：0025-W00017260 预算总价：6000000元
预算单价：200000元 采购数量：30台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 主要用于治疗急危重症，呼吸衰竭的患者的机械通气治疗；适用于成人、小儿患者；整机为气动电控设计（空、氧双气源）。
二、主要技术参数
1 | 具备动态肺视图，能实时图形化显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示 |  |  | 4 | 是
2 | 具备自适应分钟通气功能，要求有≥3个调节表盘直观进行通气提示；具备一体化模块插件箱，支持呼吸机功能升级和扩展 |  |  | 4 | 是
3 | 配备集中监测控制系统，支持有线和无线方式直联，远程实时监测呼吸机参数和波形并能调节通气参数 |  |  | 4 | 是
4 | 具有机械能监测，监测范围至少包含0.00～100.00 J/min |  |  | 4 | 是
5 | 具备人机不同步事件自动识别功能，人机不同步事件自动识别可以实时自动识别并标注无效触发、双触发、反向触发、误触发和流速饥渴中的不少于3种 |  |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 20
三、一般技术参数
1 | 系统要求
1.1 | 显示屏≥15英寸全屏电容触摸屏，分辨率≥1920*1080像素，具有屏幕视频录制功能，可存储≥10段视频 |  |  | 1 | 是
1.2 | 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕截屏文件，支持显示历史监测参数≥190小时的趋势图，≥15000条报警和操作日志记录 |  |  | 1 | 是
1.3 | 具备实时气源压力电子显示功能 |  |  | 1 | 是
1.4 | 吸气阀、呼气阀组件可徒手拆卸，支持高温高压蒸汽消毒（≥134℃），并且吸气阀、呼气阀物理结构不同避免消毒后误装引起风险。 |  |  | 1 | 是
1.5 | 具备双通道辅助压监测升级接口，实时监测食道压和胃内压变化趋势 |  |  | 1 | 是
1.6 | 机器表面具有操作视频二维码，可随时扫码查看机器操作视频。（提供机器带可扫描的二维码照片） |  |  | 1 | 是
1.7 | 呼吸机与监护仪统一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数 |  |  | 1 | 是
1.8 | 支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到监测系统上，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息 |  |  | 1 | 是
2 | 呼吸模式和辅助决策等功能
2.1 | 具备通气模式：至少包含V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、PRVC、PRVC-SIMV、DuoLevel、APRV、AMV、VS等，具备氧疗模式，最大氧疗流速≥80L/min |  |  | 1 | 是
2.2 | 具备呼吸同步技术，自动调节吸气、呼吸触发灵敏度和压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数 |  |  | 1 | 是
2.3 | 具有脱机辅助工具，一键启动SBT（自主呼吸试验） |  |  | 1 | 是
3 | 参数设置
3.1 | 呼气触发灵敏度可调：Auto, 1～85% |  |  | 1 | 是
3.2 | 潮气量：至少包含20ml～4000ml |  |  | 0.5 | 是
3.3 | 压力触发灵敏度可调：-20～ - 0.5cmH2O，或 OFF；流速触发灵敏度可调：0.5～20L/ min，或 OFF |  |  | 0.5 | 是
4 | 监测参数
4.1 | 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测 |  |  | 1 | 是
4.2 | 具备牵张指数和肺过度膨胀系数监测 |  |  | 1 | 是
4.3 | 潮气量监测：至少包含吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量 |  |  | 1 | 是
5 | 报警功能
5.1 | 具备人机不同步过多报警功能 |  |  | 2 | 是
5.2 | 具备湿化器高低水位报警功能 |  |  | 1 | 是
5.3 | 具备管路积水报警功能 |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共30套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 主机（含招标要求的呼吸模式和功能） |  | 1套
|  | 2 | 气源软管 |  | 1套
|  | 3 | 电源线 |  | 1套
|  | 4 | 台车 |  | 1套
|  | 5 | 备用气体模块 |  | 1套
|  | 6 | 功能模块插件箱 |  | 1套
|  | 7 | 顺磁氧浓度监测 |  | 1套
|  | 8 | 支撑臂 |  | 1套
|  | 9 | 模拟肺 |  | 1套
|  | 10 | 细菌过滤器 |  | 1套
|  | 11 | 湿化器 |  | 1套
|  | 12 | 无创呼吸面罩 |  | 1套
|  | 13 | 内置无线WIFI模块 |  | 1套
|  | 其他 | 按需提供配套65英寸大屏一体机（含呼吸机原厂监测控制软件），不少于二套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1* | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3* | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月（加分项，最多2分，5年起每多1年加1分）。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8★ | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或使用/技术手册或制造商的承诺书）。