## Sheet1
有创呼吸机采购需求（包件3）
设备名称：有创呼吸机高档1
采购编号：0025-W00017262 预算总价：3600000元
预算单价：300000元 采购数量：12台
所属医疗设备类别：□第一类□第二类 R第三类
面向企业分类：R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□专门面向中小企业采购
□专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 能用于小儿、成人的危重症患者提供通气辅助及呼吸支持，具备有创、无创通气模式及高流量氧疗。
2 | 适用环境为专业医疗机构内的急救、病房、及重症监护环境，能满足临床各科的使用需求。
3 | 可升级用于新生儿危重症患者提供通气辅助及呼吸支持，具备有创、无创通气模式及高流量氧疗。
二、主要技术参数
2.1 | 具备无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式。无创压力支持或容量支持过程中流量的最大吸气时间Timax可设置范围至少包括：0.1～4s。 |  |  | 4 | 是
2.2 | 具备一体化内置高流量氧疗功能，可以设置氧疗的吸气压力限值且范围至少包括：4～55mbar(cmH2O)。 |  |  | 4 | 是
2.3 | 具备高流量氧疗平均气道压力监测功能,监测范围至少包括：3～55mbar(cmH2O)。 |  |  | 4 | 是
2.4 | 具备肺复张趋势；图形趋势≥30天。 |  |  | 4 | 是
2.5 | 具备表格趋势功能，记录时间≥30天，记录条数≥5000条。 |  |  | 4 | 是
2.6 | 可以测量最大吸气负压NIF，范围至少满足：–80～0mbar。 |  |  | 3 | 是
2.7 | 可以测量口腔闭合压P0.1,并可自动重复测量，范围至少满足：–25～0mbar。 |  |  | 3 | 是
2.8 | 呼出端采用非压差式流量传感器，通气过程中可随时标定，无需暂停通气治疗。 |  |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；辅助间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气+压力支持，可容量控制或压力控制；持续气道正压+压力支持；持续气道正压+容量支持；压力限制通气；叹息；窒息通气；自动流速调节/容量保证功能，自动流速调节叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；容量保证叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量。双水平气道正压通气；具备雾化功能。 |  |  | 0.5 | 是
3.2 | 高流量氧氧疗可以使用单回呼吸管路路或双回路呼吸管路。 |  |  | 1 | 是
3.3 | 具备关联参数设置功能和关联标示：可以实现PEEP和吸气压力参数关联保持两个参数调整时的压差不变；具备快速设置参数功能。 |  |  | 1 | 是
3.4 | 有创通气下支持压力控制下的压力支持通气模式，可设置压力支持通气频率，当无自主呼吸时压力支持通气模式可按照预设频率送气，确保患者通气安全。 |  |  | 0.5 | 是
3.5 | 可以显示呼吸环至少包括：压力～容量环，流速～容量环，压力～流速环。三种环图可以放大、可设定参考环进行不同时间的比较以及可冻结环图。 |  |  | 0.5 | 是
3.6 | 窒息通气报警设置范围至少包括：5～60s。 |  |  | 0.5 | 是
3.7 | 顺磁式氧浓度监测技术，监测吸入氧浓度。 |  |  | 0.5 | 是
3.8 | 具备手动吸气/吸气保持设置范围至少40s。 |  |  | 1 | 是
3.9 | 具备呼气保持设置范围至少45s。 |  |  | 1 | 是
3.1 | 呼吸频率设置范围至少包括：0.5～150bpm |  |  | 0.5 | 是
3.11 | 吸气压力设置范围至少包括：3～95mbar/cmH2O；呼气末正压设置范围至少包括:0～50mbar/cmH2O |  |  | 0.5 | 是
3.12 | 触发灵敏度设置范围至少包括：0.2～15L/min |  |  | 0.5 | 是
3.13 | 内置全本中文操作指南，可检索模式介绍、参数设置、报警处理等信息。主机内置小屏幕，可监测分钟通气量，吸入氧浓度等重点呼吸参数。 |  |  | 0.5 | 是
3.14 | 显示屏幕：≥15英寸彩色触摸显示控制屏。具备白天和夜间两种模式并且屏幕上具备快捷键：即屏幕从明亮到深色可调，而且可手动和自动进行模式切换，手动设置时屏幕亮度以百分比表示。 |  |  | 0.5 | 是
3.15 | 具备智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气无报警，吸痰前提供纯氧≥3min，允许吸痰≥2min，吸痰后提供纯氧≥2min |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 10
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下，共12套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | 具备有创呼吸、无创呼吸及高流量氧疗的主机 |  | 1台
|  | 2 | 台车 |  | 1台
|  | 3 | 湿化器 |  | 1个
|  | 4 | 耐高温高压灭菌的可重复使用呼吸管路及配件 |  | 1套
|  | 5 | 模拟肺 |  | 1个
|  | 6 | 呼吸机支臂 |  | 1套
|  | 7 | 流量传感器 |  | 5个
|  | 8 | 呼出阀 |  | 1个
|  | 9 | 氧电池 |  | 1个
|  | 10 | 配套维护耗材（过滤片等） |  | 1批
|  | 11 | 气管延长管 |  | 50根
|  | 12 | 一次性细菌过滤器 |  | 50个
|  | 13 | 鼻氧管 |  | 25套
|  | 14 | 中心供氧管道、中心供气管道 |  | 1套
|  | 15 | 无创呼吸面罩 |  | 1个
|  | 16 | 有创呼吸模式（包含但不限于招标参数中要求模式） |  | 1套
|  | 17 | 无创呼吸模式（包含但不限于招标参数中要求模式） |  | 1套
|  | 18 | 气管插管气囊压力监测表 |  | 1个
|  | 19 | 空压机及配套 |  | 1套
以下需3套
|  | 1 | 新生儿模式套包，包括但不限于：新生儿呼吸模式功能、流量传感器、呼出阀、湿化器、管路及附件 |  | 3套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3 | 安装 | R需要□不需要
4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有本地服务团队。设备年开机率≥95%，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
1 | 交付地址 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区。
2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月（加分项，最多2分，5年起每多1年加1分）。
6 | 质保金 | 不收取。
7 | 履约保证金 | 不收取。
8★ | 其他 | ★设备设计使用年限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商承诺）。