## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求
设备名称：4K超高清荧光多模态联合影像平台
采购数量：1
预算总价：250万
所属医疗设备类别：第二类或第三类医疗器械
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 1.4K超高清荧光多模态联合影像平台由4K荧光腔镜系统、术中超声系统和胆道镜系统按照普外科专科需求有机组合，适应专科多种术式需求，同品牌设备同源兼容。 2.荧光导航内窥镜结合ICG荧光显影剂，在术中随时切换4K白光、荧光及伪彩图像等模式，实时示踪淋巴系统、观察组织血流灌注和精确定位肿瘤边界，助力精准微创外科。 3.术中超声系统可发现微小卫星灶和转移灶，标记重要管道结构、确定切缘、引导穿刺，真正弥补腹腔镜手术触觉丧失，探查显露受限以及不能辨识脏器内部重要结构的“盲区”。同时，腔镜与术中超声的联合应用，实现超腹联合升级，保证深部解剖提前可视化，协助实现手术精准引导。 4.胆道镜系统联合应用，不同尺寸镜体及特殊光染色选择，助力胆道结石、狭窄、肿瘤治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 摄像系统主机支持连接2D摄像头实现2D图像，支持连接3D电子镜实现3D图像，能够处理4K信号、3D信号、荧光信号，满足有效像素≥3840×2160 |  | 2 | 是
2.2 | 具有≥4种色调风格，具有防红失真功能，提供高色彩还原图像，满足不同临床医生需求 |  | 1.5 | 是
2.3 | 支持图像左右翻转、上下翻转功能和中心对称 |  | 1.5 | 是
2.4 | 具有≥10种图像模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光、四分屏、画中画多种显示模式，支持快速切换 |  | 1.5 | 是
2.5 | 支持多源显示，超声/内镜等外源信号输入后同屏显示≥2种动态图像，可以通过电子镜或摄像头快速切换显示模式，支持一键同时完成3D切换2D和单画面切换到腔镜+超声/软镜同屏双画面 |  | 1.5 | 是
2.6 | 支持光电复合染色成像、聚谱成像等特殊光染色成像技术 |  | 1.5 | 是
2.7 | 具有电子除烟功能、去摩尔纹功能；主机具备光源联动功能，光源可进行20级亮度调节 |  | 1.5 | 是
2.8 | 支持连接多种定焦和变焦摄像头，支持光学变焦，≥6种摄像头可选 |  | 1.5 | 是
2.9 | 支持内部/外部存储，内部存储空间≥2TB，两个存储设备连接时，支持自动交替刻录 |  | 1.5 | 是
2.1 | 台式超声主机，≥21英寸高分辨率1920*1080医用液晶显示器、触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏、控制面板可升降、旋转，≥13英寸彩色液晶触摸屏,触摸屏可独立调整角度，机探头接口≥4 个，全激活、大小一致、互通互用 |  | 1.5 | 是
2.11 | 二维宽景成像，具备速度提示、图像旋转功能、支持测量；彩色血流宽景成像：至少包含能量多普勒宽景成像、彩色多普勒宽景成像；线阵探头、凸阵探头均支持宽景成像，造影成像单元，造影连续采集时间≥9分钟；动态范围：≥275db，可视可调；PW≥4段变频 |  | 1.5 | 是
2.12 | 具有台式腹腔镜术中探头：探头最低频率≤3MHZ，最高频率≥15MHZ，探头先端扫描阵列可至少4方向弯曲，最大弯曲角度≥90°，扫查宽度≥39mm，至少适用于12mm戳卡，支持术中超声造影及弹性成像，支持低温等离子消毒，可实时显示探头温度 |  | 1.5 | 是
2.13 | 医用内窥镜图像处理器采用集成光源的一体式设计，前面板具备≥8英寸触摸屏，支持同一台主机兼容软镜和硬镜摄像头 |  | 1.5 | 是
2.14 | 医用内窥镜图像处理器连接软硬镜时分别支持≥3种测光模式，内置光源工作寿命≥50000小时 |  | 1.5 | 是
2.15 | 医用内窥镜图像处理器电子放大倍数≥4倍，支持镜体热插拔，支持去摩尔纹功能 |  | 1.5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 23
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 主机支持在触摸屏上进行功能和参数的设置 | 1 | 是
3.1.2 |  | 具有高亮控制、高动态范围（HDR）显示、图像降噪、轮廓增强、对比度增强等多种功能，具有荧光显影饱和度、对比度调节 | 0.5 | 否
3.1.3 |  | 具有自动白平衡，支持记忆白平衡，支持2.3 倍光学放大，可设置全景、中景、近景进行调节 | 1 | 是
3.1.4 |  | 支持自动和手动等多种调光方式，具备自动增益功能，图像增益调节：1~10级调节；图像亮度调节：1~10级调节，支持进行逐级调节 | 0.5 | 否
3.1.5 |  | 存图格式支持进行设置：jpg、bmp，截图画质支持≥3种设置；支持进行录像分辨率、帧率设置，录像画质支持≥3种设置； | 0.5 | 否
3.1.6 |  | 视频信号输入接口：HDMI*1、SDI*1、DVI*1；视频信号输出接口：HDMI*2，12G-SDI*1，DP*1，DVI*1 | 0.5 | 是
3.1.7 |  | 具有≥11种手术模式，支持一键切换，防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分 | 0.5 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 摄像头支持自动对焦功能，可通过摄像头的快捷键实现一键对焦，具有≥4个自定义按键，可进行白平衡、录像、切换显示模式等功能设置 | 1 | 是
3.2.2 |  | 摄像头防护等级：≥IPX7，摄像头支持戊二醛消毒和低温等离子灭菌，摄像头防电击程度分类防除颤 CF 级别 I 类 | 0.5 | 是
3.2.3 |  | 荧光腹腔镜视场角：≥78°；直径：10mm，工作长度≥307mm，高温高压灭菌及低温等离子体灭菌（≥500次） | 0.5 | 否
3.2.4 |  | 荧光腹腔镜景深3mm-200mm，设计光学工作距d0处时，中心角分辨力：≥9C/(°)，与主机为同一生产厂家 | 0.5 | 否
3.2.5 |  | 防电击类型：I类设备，电击防护程度：防除颤CF型应用部分 | 0.5 | 是
3.2.6 |  | 支持同时输出近红外激光和白光，且激光为 3R 级医用激光光源，荧光模式下激光部分的峰值波长为787nm | 1 | 是
3.2.7 |  | 光源的输出总光通量应≥1000lm；LED灯泡工作寿命≥40000小时；色温在3000~7000K，显色指数≥90；冷光源 300nm-1700nm 波长范围内的辐射通量和光通量比值≤6mW/lm | 0.5 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 术中超声支持弹性成像，具备压力曲线显示，组织弹性测量分析功能 | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 内置教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，至少包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫切面 | 0.5 | 否
3.3.3 |  | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示 | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 探头规格：支持探头类型：至少包含凸阵、相控阵、线阵、腔内、容积探头、腹腔镜术中探头等,具备腔内实时温控技术，温度值在显示器上体现 | 1 | 是
3.3.5 |  | 具备灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，将造影剂到达血管腔内的时间作为研究对象，以不同颜色对不同到达时间进行彩色编码，并叠加成像，直观地显示组织内血流灌注的时间先后信息 | 0.5 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 医用内窥镜图像处理器支持手动与自动亮度调节，调光级别≥19级；支持自动白平衡与白平衡记忆功能；支持图像增强及色彩增强，3档8级可调；支持增强白光，提高浅层血管辨识度；支持≥10种手术模式选择 | 0.5 | 是
3.4.2 |  | 支持图像冻结，并支持≥5种方式实现（镜体按钮、脚踏开关、触摸屏、键盘、摄像头按钮）；具备DVI和SDI信号输出接口各≥2个，USB接口≥3个 | 1 | 是
3.4.3 |  | 支持透光功能，持续时间大于6秒，光源总通光量≥1500lm | 1 | 是
3.4.4 |  | 电子胆道镜光学分辨率：7mm工作距离下，≥7.5 lp/mm，视场角≥90°，景深：2-100mm，上、下弯曲角度：160°/130°，工作长度≥670mm，头端部外径≤2.8mm，最大插入部外径≤3.3mm，器械通道直径≥1.2mm，不少于4个功能自定义按键，具备角度锁定拨杆，支持低温等离子灭菌 | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 最大气腹压力≥30mmHg，压力控制范围1-30mmHg，调节精度1mmHg； 最大进气速度>50L/min，流速范围0.1-52L/min，调节精度0.1L/min；电气安全等级为CF型；具有气体加热功能，气体加热：37℃±4℃；具有控制排烟功能，气腹机与摄像主机系统为同一生产厂家，具有声光报警功能，支持过压和过温报警提示 | 0.5 | 否
3.5.2 |  | 监视器尺寸：≥32英寸，分辨率≥3840*2160；信号输入接口包括HDMI、DP、DVI、SDI；信号输出接口包括12G-SDI、3G-SDI、CLONE输出；具备高级影像多重增强功能，包括≥6级结构增强，≥8级色彩增强，大于等于6级阴影增强；支持多种显示模式，包括画中画、画外画和图像翻转，图像翻转包括镜像和旋转 | 0.5 | 否
3.5.3 |  | 原厂高性能台车，自带隔离电源模块 | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 17
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 4K多维超高清荧光摄像系统1台；冷光源1根；4K荧光摄像头1根；胸腹腔镜2根；导光束 2根；监视器2台；台车 1台；消毒盒2个；气腹机 1台；台式超声主机 1台； 凸阵探头1把；腹腔镜探头（含消毒篮）1把；高频线阵探头1把；医用内窥镜图像处理器1台；电子胆道内窥镜1根；软镜台车1台。 以上附件除导光束、监视器、台车、消毒盒、医用内窥镜图像处理器、软镜台车外，其余均需提供注册证。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 免费软件升级
4.3 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
对产品的现场搬运方案、供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料由中标人提供
4.4 | 调试 | 对产品调试方法、程序及关键点等需提供说明文件，必要时厂家工程师到场调试
4.5 | 提供技术援助 | 能够提供样机或样品等辅助培训有效开展，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等
4.6 | 培训 | 在设备安装，调试，验收合格后，免费负责临床医生及维修人员的操作培训≥2次/年，按临床需求予以跟台
4.7 | 验收方案 | 签约后60天内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试。须配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间4小时内、到场时间48小时内
5.2 | 服务内容与计划 | 终身免费软件升级、提供详细配置清单、有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 摄像系统主机5年，镜子3年；超声主机3年，探头2年，保修期满后整机年保修价格不超过合同总价的5%、周期维护保养计划内容与次数每年固定≥4次、保修期满后每次维修的工时的单价不收取
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备品备件按市场价8折供货