## Sheet1
上海交通大学医学院附属瑞金医院一代测序仪采购需求
设备名称：一代测序仪
采购编号：0025-W00008967 预算总价：1500000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 采用金标准的桑格测序原理，读取核酸序列或者核酸片段的大小，从而对长片段的核酸进行测序、快速重测序和片段分析，进行肿瘤相关基因的测序、突变分析和微卫星不稳定性检测分析。
二、主要技术参数
2.1 | 可适配耗材：包括但不限于8连排管、96孔板和384孔板 |  | 5 | 是
2.2 | 毛细管通道数：不低于8个通道，后续还可根据需要升级 |  | 5 | 是
2.3 | 片段筛分精确度≤0.15 bp |  | 5 | 是
2.4 | 能够准确检测丰度≤5%的体细胞突变 |  | 5 | 是
2.5 | 可稳定输出的测序读长≥850 bp |  | 5 | 是
2.6 | 能够明确适用于不少于3个厂家的已获批的人类微卫星不稳定性（MSI）体外诊断试剂盒，并提供试剂盒原厂或权威第三方的官方材料证明 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 不少于6色荧光分析能力，可检测FAM，HEX，TAMRA，NED，VIC，ROX等通用荧光染料 |  | 1 | 否
3.2 | 可对核酸片段进行不少于6种不同荧光染料的多重检测 |  | 1 | 否
3.3 | 可在40分钟内完成不少于8个样品的DNA序列检测，一天内可以完成不少于280个测序反应 |  | 1 | 是
3.4 | 片段分析的一次电泳运行时间在30分钟之内，每天可以处理不少于360个样品的片段分析 |  | 1 | 是
3.5 | 可调电泳电压，能达到20KV；电泳温度从18℃～70℃可调；适应半变性，全变性等各种片段分离和测序试验 |  | 1 | 否
3.6 | 使用单波长固态长寿激光源，采用标准电源供电，无需散热 |  | 1 | 否
3.7 | 具备无线射频识别（RFID）功能，能够追踪关键消耗品数据并记录管理信息 |  | 1 | 否
3.8 | 进行测序分析和片段分析时可以使用同一种毛细管阵列和聚合物分离胶，可在同一反应板上同时进行测序和片段分析 |  | 1 | 否
3.9 | 适配不少于3种高分子聚合物试剂，以满足多种不同的应用检测需求 |  | 1 | 是
3.10 | 检测器为低温CCD |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机*1、台式机电脑及显示器*1、仪器安装试剂盒*1、测序分析软件*1、片段分析软件*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修