## 参数参考
危重孕产妇会诊抢救中心医疗设备采购项目 采购需求
设备名称：彩色超声多普勒诊断仪、婴儿辐射保暖台、呼吸机等
采购数量：11项18台
预算总价：419.9万元
所属医疗设备类别（可多选）：
设备一、彩色超声多普勒诊断仪A，1套（核心产品） （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。
二、主要技术参数
2.1 | 二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量。 |  | 2 | 是
2.2 | 具备胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。 |  | 2 | 是
2.3 | 具有超低速血流显示技术，可支持探头至少包含二维凸阵探头、二维腔内微凸阵探头、二维高频线阵探头、三维凸阵容积探头、三维腔内容积探头五种类型。 |  | 2 | 是
2.4 | 具备二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。 |  | 2 | 是
2.5 | 系统最大扫描深度至少为48cm，系统动态范围至少为410 dB |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | 其他 | 主机具备一体化LCD显示器至少为22英寸，液晶触摸屏至少为12.1英寸，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 | 1 | 是
3.2 |  | 面阵凸阵容积探头：超声频率至少涵盖2.0 — 8.0 MHz，最大扫查深度至少为25cm，最大扫查角度至少为90度，阵元数至少为550。腔内微凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz，最大扫查深度至少为15cm，最大扫查角度至少为181度，阵元数至少为192。 腹部二维凸阵探头：超声频率至少涵盖2.0 — 5.0 MHz，最大扫查深度至少为48cm, 最大扫查角度至少为110度，阵元数至少为192。 腔内三维容积探头：超声频率至少涵盖4.0 — 9.0 MHz，最大扫查深度至少为15cm, 最大扫查角度至少为181度，阵元数至少为192。 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 2
设备二、彩色超声多普勒诊断仪B，1套 （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要在妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官的高档次彩色多普勒超声诊断仪，尤其在产晒、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断要求。
二、主要技术参数
2.1 | 具备二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。 |  | 2 | 是
2.2 | 具有专门的高分辨率血流成像模式（HD-FLow），显示模式支持双同步、三同步及容积模式，支持所有探头 |  | 2 | 是
2.3 | 具有阵元偏转成像技术，最大偏转角度可达±60度。 |  | 2 | 是
2.4 | 支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式。 |  | 2 | 是
2.5 | 系统最大扫描深度至少为40cm，系统动态范围至少为265dB |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | 其他 | 主机具备高清显示器 至少为22英寸，液晶触摸屏至少为10英寸 | 1 | 是
3.2.1 |  | 三维凸阵容积探头：超声频率至少涵盖2.0 — 8.0 MHz，最大扫查深度至少为25cm，最大扫查角度至少为90度，阵元数至少为192。 腔内微凸阵探头：超声频率至少涵盖3.0 — 9.0 MHz，最大扫查深度至少为15cm，最大扫查角度至少为181度，阵元数至少为192。 腹部二维凸阵探头：超声频率至少涵盖2.0 — 5.0 MHz，最大扫查深度至少为40cm, 最大扫查角度至少为110度，阵元数至少为192。 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 2
设备三、婴儿辐射保暖台，1套（三类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节，以及动脉血氧饱和度(SpO₂)和脉搏率(PR)的连续无创测量。
二、主要技术参数
2.1 | 肤温模式的温度显示范围至少包含：5℃～65℃ |  | 0.5 | 是
2.2 | 内置电子秤，测量范围至少200-8000克 |  | 0.5 | 是
2.3 | 电动摇床倾斜角度至少15°，精度±1° |  | 0.5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 1.5
三、一般技术参数
3.1 | 其他 | 温度控制模式：预热模式、手控模式和肤温模式 | 0 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 0
设备四、新生儿便携式心电血压 监护仪，2套（三类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 对病人生命体征实时监测。
二、主要技术参数
2.1 | ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。 |  | 0.5 | 是
2.2 | 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 |  | 0.5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 1
三、一般技术参数
3.1 | 其他 | 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 | 0 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 0
设备五、新生儿黄疸仪，1套 （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于测量新生儿在光疗前、光疗期间及光疗后的血清胆红素水平
二、主要技术参数
2.1 | 光源寿命：不低于150000次 |  | 0.5 | 是
2.2 | 数据传输和保存：可导出一份包含所有历史数据的TXT文件，可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志的标记 |  | 0.5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 1
三、一般技术参数
3.1 | 其他 | 光源: 氙闪光灯 | 0 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 0
设备六、新生儿光疗毯，1套 （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 通过发射的主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿 体内的胆红素浓度
二、主要技术参数
2.1 | 光纤毯总体长度：180cm±5cm |  | 0.5 | 是
2.2 | 胆红素总辐照度最大值不小于5.0mW/cm2 |  | 0.5 | 是
2.3 | 光源使用寿命：≥ 50000 小时 |  | 0.5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 1.5
三、一般技术参数
3.1 | 其他 | 治疗光源：蓝光LED，主波长：430～470nm (波峰 440～460nm) | 0 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 0
设备七、输液泵，6套（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 为患者精准控制输液的速度
二、主要技术参数
2.1 | 输液精度≤±5%，速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h，压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 其他 | 电池工作时间≥5小时@25ml/h，整机重量不超过1.5kg | 0 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 0
设备八、注射泵，2套（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 为患者精确给药量注射治疗
二、主要技术参数
2.1 | 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%，压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg |  | 0 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 0
三、一般技术参数
3.1 | 其他 | 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h，整机重量不超过1.7kg | 0 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 0
设备九、呼吸机，1套 （三类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。
二、主要技术参数
2.1 | 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，方便院内和短途转运。 |  | 2 | 是
2.2 | 为方便院内转运主机重量＜11kg |  | 2 | 是
2.3 | 屏幕显示：多至4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，支持波形、环图、监测值同屏显示；支持全参数显示界面和大字体界面；呼吸波形及环图可冻结，呼吸环图可存储、对比。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 6
三、一般技术参数
3.1 | 其他 | 屏幕与机器一体化，更精简。主机可从台车上无工具拆卸，方便移动。采用≥12英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率1280*800像素。 | 1 | 否
3.2 |  | 支持显示≥72小时的全部监测参数趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。 | 1 | 否
3.3 |  | 肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾。 | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 3
设备十、输血输液加温仪，1套（二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 在输液过程中对血液或液体进行加温的医疗设备,确保输注的液体接近体温,从而预防低体温相关的不良反应。
二、主要技术参数
2.1 | 温度调节：33-40度，1.0℃步进，温度显示精度：±0.1℃ |  | 0.5 | 是
2.3 | 过热保护：当温度为42℃±1℃时将触发过热保护，加温管停止工作，仪器发出声光报警 |  | 0.5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 1
三、一般技术参数
3.1 | 其他 | 加温模式：硅胶材质包裹式加热带加温 | 0 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 0
设备十一、深部静脉血栓防治系统，1套 （二类医疗器械注册证） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于手术后或者制动患者的深部静脉血回流,有效预防DVT肺拴塞和VTE静脉血栓。
二、主要技术参数
2.1 | 气泵可以智能识别同品牌所有肢体压力套，包括小腿套、全腿套、足套和全系列的梯度加压肢体压力套，并自动匹配所需的治疗参数。 |  | 0.5 | 是
2.2 | 设备可以支持所有同品牌肢体压力套组合应用，包括单个肢体压力套模式、异种肢体压力套模式。肢体压力套链接均可以在气泵运行状态下进行切换，气泵可以自动识别并根据不同类型压力套进行对应加压模式，医护人员无需对控制面板进行额外操作。 |  | 0.5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 1
三、一般技术参数
3.1 | 其他 | 设备内置电池≥2600mAh，气泵电池满电可以可以支持小腿套治疗时间≥24小时，电池预计使用寿命≥5年，可通过维修流程更换。 | 0 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 0
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 设备一、彩色超声多普勒诊断仪A 1套：至少包含主机一台，探头四把：二维腹部、三维腹部、二维腔内、三维腔内 设备二、彩色超声多普勒诊断仪B 1套：至少包含主机一台，探头三把：二维腹部、三维腹部、二维腔内 设备三、婴儿辐射保暖台1套 设备四、新生儿便携式心电血压监护仪2套 设备五、新生儿黄疸仪1套 设备六、新生儿光疗毯1套 设备七、输液泵6套 设备八、注射泵2套 设备九、呼吸机1套 设备十、输血输液加温仪1套 设备十一、深部静脉血栓防治系统1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供随机工具和辅助材料。软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案，可以在不更换硬件的情况下，提升其性能。终身软件免费升级。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
确保设备安全无损地运抵指定现场，及时安排专业工程师进行安装。
4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试。
5 | 提供技术援助 | 提供设备的技术文件，每年定期技术回访。
6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训。
7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级，提供详细配置清单，由厂家进行售后服务。
3 | 维保内容与价格 | 深部静脉血栓防治系统自货物按合同规定验收合格之日起不少于36个月，其余设备货物按合同规定验收合格之日起不少于60个月。质保期满后维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未不签订年度保修合同的维修服务，仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次，主要保养内容为设备整体维护，含硬软件调校与硬件清洁。以上均需提供原厂承诺。
4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格至少8折优惠，其他优惠内容自报。
第一类
第二类
第三类

## 采购清单
序号 | 拟购设备名称 | 数量 | 各设备最高限价（万元）
设备一 | 彩色超声多普勒诊断仪A | 1 | 220 | 核心产品
设备二 | 彩色超声多普勒诊断仪B | 1 | 120
设备三 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 11
设备四 | 新生儿便携式心电血压监护仪 | 2 | 4
设备五 | 新生儿黄疸仪 | 1 | 6
设备六 | 新生儿光疗毯 | 1 | 7
设备七 | 输液泵 | 6 | 1.8
设备八 | 注射泵 | 2 | 1.6
设备九 | 呼吸机 | 1 | 40
设备十 | 输血输液加温仪 | 1 | 4
设备十一 | 深部静脉血栓防治系统 | 1 | 4.5
419.9