## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 全数字化彩色多普勒超声诊断仪
采购编号： 预算总价： 1980000
预算单价： 1980000 采购数量： 1
所属医疗设备类别：¨第一类 √¨第二类 ¨第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、急诊及其它部位检查
二、关键技术参数
1 | ★全数字化、支持二维灰阶模式、彩色多普勒成像及频谱多普勒模式 |  | / | 是
2 | ★至少配备4个探头：血管和浅表1个，腹部1个，心脏1个，腔内1个 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 机型和版本为2020年及以后注册和生产，以首次注册证为准 |  | 4 | 是
2 | 支持网络连接，支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台，通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 |  | 4 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  | 8
四、一般技术参数
1 | ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器，≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调。控制面板可独立旋转、升降及平移 |  | 2 | 否
2 | 全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，图像上无焦点显示。 |  | 1 | 否
3 | 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 |  | 1 | 否
4 | 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示 |  | 1 | 否
5 | 多级信号处理系统,高倍波束并行处理系统 |  | 2 | 否
6 | 探头接口≥５个，接口大小一致，2D及3D探头接口通用，探头接口采用最新无针接口技术，提高信号传输信噪比，减少探头插拔损伤几率。 |  | 1 | 否
7 | 二维灰阶模式：全程动态聚焦，多倍信号并行处理 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 |  | 1 | 否
8 | 彩色多普勒成像：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 |  | 1 | 否
9 | 频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒，实现快速角度校正，支持频谱自动测量 |  | 1 | 否
10 | 支持谐波成像模式、 解剖M型模式、自由臂三维成像、宽景成像、空间复合成像、斑点抑制成像、频率复合成像、独立角度偏转、扩展成像、实时双幅对比成像、高分辨率血流成像、精细血流自动识别成像 |  | 1 | 否
11 | 支持一键自动优化，要求一键快速优化图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 |  | 1 | 否
12 | 全屏放大、局部放大（支持前端、后端放大） |  | 1 | 否
13 | 高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头；凸阵探头10cm深度，扫描角度60°，帧率可达30帧/秒及以上；；线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上 |  | 2 | 否
14 | 支持应变式弹性成像：具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具；具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 |  | 1 | 否
15 | 支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能：可以动态显示二维剪切波弹性成像图，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。 |  | 2 | 否
16 | UMA超微血流成像:其对微循环和新生血管的微细和低速血流，可提供超高空间分辨率及血流敏感度。 |  | 1 | 否
17 | 多参数脂肪肝定量分析:包括声衰减模式，肝肾比值，肝纹理值，多方面综合对脂肪肝进行量化分析，提升早期脂肪肝诊断的灵敏度、准确性和重复性。 |  | 2 | 否
18 | 弹性双工联合分析:同时结合两种弹性成像技术诊断病灶良恶性时，可以实现应变弹性与剪切波弹性成像在同一切面同屏显示，节省操作时间显著提升临床操作效率。 |  | 2 | 否
19 | 常规测量：自动频谱测量；全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、心脏、泌尿、小器官、血管、神经、急诊科等 |  | 2 | 否
20 | 所有模式下可用：支持手动、自动回放；支持4D 电影回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影；支持图像对比（动态、静态）；原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，进行参数调节 |  | 2 | 否
21 | 检查存储：≥1TB系统硬盘；内置超声工作站：多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 |  | 2 | 否
22 | 探头频率：超宽频带或变频探头；二维、彩色、多普勒均可独立变频；凸阵、线阵探头具备多角度穿刺引导功能 |  | 2 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  | 32
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 各类探头；视频/音频输入、输出；支持ECG/PCG信号；≥５个USB接口；实现远程报告，实现图像接口传输至医疗诊疗系统形成PACS系统
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装，并承担由此产生的全部费用。
4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入，提供技术支持，并承担由此产生的全部费用。
5 | 提供技术援助 | 乙方负责提供技术援助，直至该货物可以正常使用并且操作人员能熟练操作为止；负责提供货物的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册及电路原理图，并承担由此产生的全部费用。提供操作手册，每年定期技术回访≥2次
6 | 培训 | 1.提供2次以上的临床操作培训，旨在确保医护人员能够熟练掌握设备的基本操作流程和日常使用规范。如参与老师未能熟练掌握，会酌情再次组织，直至熟练掌握为止。 2.提供维修人员培训， 包括拆卸与组装、故障诊断、零部件更换、软件更新等。 3.提供产品原厂终身免费技术咨询服务。
7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，对货物进行检查验收。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有固定的售后服务机构。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 质保期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级。储备足够的零配件备库，并至少以市场价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。