## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院2025年医疗设备（三）（第1包）
设备名称：麻醉机1
采购编号：0025-W00009544 预算总价：3000000元
预算单价：500000元/台 采购数量：6台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 麻醉工作站：适用于诱导室、手术和复苏过程中，用于新生儿、心脏病人、危重病人以及常规病人的手术麻醉的通气支持
二、主要技术参数
2.1 | 气动电控呼吸机，外挂折叠式显示屏：≥15英寸彩色触摸显示屏幕，≥270度水平旋转，方便不同角度观看；具备双分屏显示功能。当触屏失灵,手动可调，具备RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口。（提供佐证材料） |  | 2 | 是
2.2 | 开机自检流程中包含挥发罐自检单独功能，图文同时显示，自动识别罐位，避免长期使用橡胶圈老化造成麻药泄露风险，（提供挥发罐自检截图证明） |  | 2 | 是
2.3 | 可选配术中单次膨肺和循环膨肺两种解决方案，可自定义循环法台阶数，用户可以预设每个步骤的具体呼吸参数。创建并保存最多4个肺复张操作程序，并且用户可编辑名称。膨肺完成可显示对应的顺应性，显示自动肺复张程序实施期间的实时顺应性结果数值。并可实现术中一键启动的肺复张应用程序。（提供软件截图） |  | 3 | 是
2.4 | 支持驱动压测量，可实时显示驱动压监测数值 |  | 2 | 是
2.5 | 预测体重计算功能，即通过输入患者身高计算显示理想体重，再基于理想体重计算值完成自动潮气量TV设定，可根据理想体重进行自动调节呼吸频率（RR）。 也可选择不依赖于患者身高独立设定PBW，再基于便于初始通气设置，以节省病例启动时间 |  | 2 | 是
2.6 | 具有回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力-容量环、流量-容量环和压力-流量环、回路顺应性和气体流速且实时监测吸入及呼出O2浓度，可冻结≥6个呼吸环，用于不同手术期间肺顺应性监测对比（提供佐证材料） |  | 2 | 是
2.7 | 机控通气状态下所有与患者呼出气体接触部分的呼吸回路（含流量传感器、风箱折叠皮囊）可耐受134℃高温高压消毒，避免院内交叉感染（提供图片证明） |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
3.1 | 后备电池 | 标配后备铅酸电池（非锂电池），使用时间≥90分钟 | 1 | 否
3.2 | 设备机架 | 吊塔悬吊式机架，具有≥2个抽屉，且工作台双层灯光亮度可调，内置（非外接）主动式麻醉废气排放装置(AGSS)，内置单宽度插件槽（仅用于麻醉气体模块） | 1 | 否
3.3 | 气源 | 至少支持氧气、空气气源；且具备安全保护装置，在供氧压＜260Kpa时报警 | 1 | 否
3.4 | 快速充氧 | 范围至少包含：25-75L/min | 1 | 否
3.5 | 流量计 | 电子流量计，流量通过呼吸机屏幕及数码管两种方式电子显示；流量范围至少包含:0.2-14 L/min | 1 | 否
3.6 | 备用机械流量管 | 具备，流量范围至少包含：1-10 L/min，保证在停电时能调节流量 | 1 | 否
3.7 | 挥发罐 | ≥2个挥发罐的位置，并具备互锁装置，标配一个七氟醚挥发罐。 | 1 | 否
3.8 | 呼吸回路 | 采用模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装；回路容积≤3.2L；且手动皮囊不参与机械通气，具备智能回路系统，能识别和显示：正在使用回路类型、正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态。 | 1 | 是
3.9 | 二氧化碳吸收罐 | 提供可重复使用的二氧化碳吸收罐，容积≥1000ml，具备二氧化碳旁路功能，可术中更换钠石灰 | 1 | 是
3.1 | 回路冷凝功能 | 具备内置冷凝功能，采用物理方式解决回路积水问题，采用水管理回路构造，智能引导水行进方向，保证回路不受积水影响。 | 1 | 否
3.11 | 风箱 | 外置可视上升式风箱，便于远距离观察病人实际呼吸状态，保证安全，成人、小儿不用更换风箱 | 1 | 否
3.12 | 辅助吸氧功能 | 具备，无需开机即可给病人吸氧 | 1 | 否
3.13 | 气流暂停功能 | 具备，适用于机械通气，通过一键式操作即可实现暂停新鲜气流和报警，方便术中吸痰，管位调整等操作，且暂停1分钟之后会自动跳转原工作状态，避免忘记操作的风险 | 1 | 否
3.14 | 通气模式 | 至少包含：VCV容量控制通气模式、PCV压力控制通气模式、PCV-VG压力控制容量保证通气模式、SIMV PCV-VG同步间歇指令压力控制容量保证通气模式、SIMV同步间歇指令通气模式、PSVPro带窒息保护的压力支持通气模式、手动通气、电子PEEP | 1 | 否
3.15 | 潮气量范围 | 至少包含5–1500 ml | 1 | 否
3.16 | 呼吸频率及吸呼比 | 呼吸频率至少包含4 - 90 次/分钟；吸呼比至少包含2:1-1:6 | 1 | 否
3.17 | 最大吸气流速 | ≥120 L/min + 新鲜气体流量 | 1 | 否
3.18 | 压力范围（压力模式） | 至少包含： 5 - 55 cmH2O | 1 | 否
3.19 | 压力限制范围 | 至少包含： 12 - 90 cmH2O | 1 | 否
3.2 | 呼气末正压范围 | 至少包含：0，4-20cmH2O | 1 | 否
3.21 | 工作模式 | 通气模式、待机模式和心脏手术模式 | 1 | 否
3.22 | VCV心脏旁路功能 | 具备，可在VCV模式下进行机械通气；容量、呼吸暂停、低浓度麻药、二氧化碳、低气道压和呼吸频率报警都暂停 | 1 | 否
3.23 | 数字和波形监测 | 具有30分钟迷你趋势显示，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示，监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP），实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示 | 1 | 是
3.24 | 智能报警限值设置功能 | 一键式限值设置功能，可以根据手术参数运行情况智能给出报警限值参考，智能节约操作，提高效率 | 1 | 否
3.25 | 气体监测功能 | 气体监测模块可热插拔，无需关机重启，开机状态下即可更换，具备5种麻药吸入、呼出浓度监测；麻药自动识别功能；混合不同浓度笑气麻药MAC值检测；吸入、呼出O2、CO2、N2O浓度监测，并描记CO2、O2或N2O波形 | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 25
技术参数总计分值 |  |  | 40 |  | 技术分合计40分
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.吊塔悬吊式主机： 6套 2.≥15英寸触摸显示屏: 6套 3.气体模块插槽： 6套 4. 手动皮囊支臂： 6套 5.AGSS废气组件： 6套 6.氧气、空气管路： 6套 7.通气模式： 6套 （至少包含 VCV、PCV、SIMV VCV、SIMV PCV、PCV-VG、SIMV PCV-VG、PSVpro） 8.肺复张程序软件 ： 6套 9.二氧化塘吸收罐： 6套 10.七氟醚挥发罐： 6套 11. 七氟醚加药器 ： 6套 12.辅助吸氧接口 ： 6套 13.氧电池 ： 6套 14.麻醉气体模块 ： 6套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于4次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费，如有日常使用的试剂耗材，需附报价清单供后续采购参考。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起≥36个月。