## Sheet1
中国福利会国际和平妇幼保健院医疗设备采购需求（第 包）
设备名称：电动手术床1
采购编号：0025-W00009543 预算总价：2750000元
预算单价：250000元/台 采购数量：11台
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 ¨第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
采购需求填写说明： 1、填写技术需求时，应避免出现歧视性、倾向性条款，避免出现生产厂家、品牌、型号、进口、专利、国外标准等要求，出现西文字符时要求附带中文解释。 2、本项目技术分总分为40分，为更有效地落实评标办法的量化与细化，填写各类技术要求时请逐条设置相应的评分分值，主要技术参数分值+一般技术参数分值=技术总分 3、下表所列伴随服务要求、售后服务要求及商务需求内容仅供参考，采购人可根据实际需要增减相关内容。
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于在手术过程中，调整病人体位，暴露手术视野。使用电动控制形式方便、快捷地调整到各种手术所需要的体位，帮助手术室医护人员提升手术的质量、节约时间及提高效率。
二、主要技术参数
2.1 | 床垫要求：采用特殊泡沫海棉芯制成，厚度≥80mm，上层为≥60mm记忆垫，下层为≥20mm减压垫，可依照病人体温和体形重新自然塑形，避免病人点受力，有效防止长时间手术病人褥疮形成。接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性（提供床垫材质剖析照片） |  |  | 3 | 是
2.2 | 夜光型遥控器，控制按钮带有背景灯，具有一键折刀位和一键反折刀位功能（提供遥控器操作指南） |  |  | 2 | 是
2.3 | 腿板外展为按钮式一键外展，按钮有明显颜色标记，非齿轮旋钮式操作。（提供产品说明书证明） |  |  | 3 | 是
2.4 | 两只腿板内侧角都有切面处理，外展时增加泌尿外科医生操作空间（提供腿板实拍照片） |  |  | 3 | 是
2.5 | 手术床在前后倾≥25度时，可同时进行左右倾斜≥15度的摆位（提供前后倾斜同时左右倾斜实拍图片并标记倾斜角度） |  |  | 2 | 是
2.6 | 每个麻醉屏架配两个水平转动收缩杆，单个长度≥300mm,通过旋转按钮固定于麻醉杆上，可以围绕麻醉杆360度旋转，180度打开，扩展麻醉单巾空间。（提供收缩杆安装实拍照片） |  |  | 4 | 是
2.7 | 气弹簧助力腿架配高分子凝胶材质脚靴护套，立式腿架搁置推车，通用二点式结构边轨固定器，构成线性固定。（提供实拍照片证明） |  |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 21
三、一般技术参数
3.1 | 腿板 | 腿板可实现外展功能180°的同时下折90°的功能，方便泌尿外科等科室使用(提供实拍图片证明) |  | 1 | 是
3.2 | 移动性 | 配有4个双盘大直径万向轮：直径≥120mm，万向轮可以调节到三个位置，可通过脚踏板实现万向脚轮与定向脚轮的切换、解锁和锁定，中央锁定机构确保手术床牢固稳定，同时不额外占用床下空间。（提供彩页或说明书证明） |  | 0.5 | 是
3.3 | 头脚互换 | 手术床带有头脚互换功能，并在遥控器上有正向和反向体位专用按钮（提供遥控器操作指南并标示对应按钮） |  | 0.5 | 是
3.4 | 背板 | 手术床背板由单独可拆卸的上、下背板（大小规格接近）组成，可以通过不同的组合方式，满足患者侧卧位时对泌尿外科手术暴露术野的要求。（提供图片并分别标示出上、下背板） |  | 0.5 | 是
3.5 | 床体材质 | 床面骨架和升降柱外壳及侧导轨为不低于18：10高含量镍铬合金材料制成，易清洁不生锈；液体渗入保护：达到IPX4或更高级别（提供彩页或产品说明书证明） |  | 1 | 是
3.6 |  | 底座外壳非金属高强度复合材料制成，非采用金属材质。（提供技术白皮书证明） |  | 1 | 是
3.7 | 手术床保护功能 | 一旦充电量低于10%，则电动液压手术床将自动关闭，避免蓄电池过度放电，影响手术床蓄电池使用寿命。（提供产品说明书证明） |  | 0.5 | 是
3.8 | 背板 | 背板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构（提供实拍图片证明） |  | 0.5 | 是
3.9 | 安全承重 | 安全承重：≥360kg（提供彩页证明）；手术台和传动装置在承受超过2倍以上安全工作负荷时不会发生失效或永久变形。（提供第三方检测机构出具的检验报告及检测报告在国家市场监督管理总局政务服务平台上备案截图） |  | 2 | 是
3.10 | 摆动量幅度 | 手术台稳定性能优异，呈水平最高位时，纵向摆动量不超过4mm，横向摆动量不超过2.5mm.水平侧向摆动量不超过6mm。（提供第三方检测机构出具的检验报告及检测报告在国家市场监督管理总局政务服务平台上备案截图） |  | 1.5 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 |  | 9
技术参数总计分值 |  |  |  | 30 |  | 技术分合计30分
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求（11台床一共） | 电动手术台底座 11台 头板 11个 延长板 11个 背板 11个 座板 11个 腿板，分体式 11套 80mm手术床垫 11 套 紧急操作面板 11个 有线遥控器（具有背景灯设计）：11个 手板（含垫子）：22个 分体式麻醉屏架、水平伸缩杆：11套 床体移动脚轮（带刹车系统） 11套 头垫（凝胶材质） 11个 足跟垫（凝胶材质） 11套 臀垫（凝胶材质）5套 肩托及肩托支架 11个 固力锁 12个 气弹簧助力腿架 5套 腿架（金属支撑、可拆卸记忆垫） 2套 身体绑带 22套 手术床遥控器1个（备用）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 所投产品是制造商推出的最新型号，提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于1次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费，如有日常使用的试剂耗材，需附报价清单供后续采购参考。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以8折的优惠价格提供所需配件
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市徐汇区华山路1961号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天内
6.3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
6.4 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起36个月。
七、送样清单要求
7.1 | 遥控器 | 1个 | 轻便可靠便于操作，具有头脚互换模式，一键0位，一键折刀位和一键反折刀位功能
7.2 | 脚靴护套 | 1个 | 材质是否类似凝胶，是否舒适，护套边缘带多余热合层，可直接套入气弹簧助力腿架脚靴板上
7.3 | 手术床腿板 | 1个 | 手术床腿板（含垫子）内侧角有切角处理（五边形），腿板为按钮式一键外展，非旋钮式操作
7.4 | 水平转动收缩杆 | 1个 | 采用金属杆，带圆孔及旋钮可旋转安装于麻醉杆上