## 新华重症监护仪
新华医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：重症监护仪
采购数量： 28台
所属医疗设备类别：□第一类 √第二类 √第三类
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于重症患者生命体征监护
二、主要技术参数
2.1 | ≥15.6英寸医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率 1366 x 768像素，具有屏幕快照功能，可最多存储400张长达15秒波形数据。支持ST数据快照（包括新生儿），999个事件，提供证明文件 |  | 5 | 是
2.2 | 标配参数：心电、心率、血氧饱和度、呼吸、脉率、双体温、双有创、疼痛应激水平监测（手术体积描计指数）、气体监测、能量代谢监测、心排量监测等 |  | 5 | 是
2.3 | 可通过数据传输显示麻醉机相关参数，实时显示该患者手术期间的呼气末二氧化碳变化曲线及数值、吸入二氧化碳和呼吸频率数值；呼气末氧气、吸入氧气和吸入呼出氧气浓度差数值；压力时间曲线及平均气道压、外源性呼气末正压力、气道峰值数值；流速时间曲线及分钟通气量、呼出潮气量数值，使用麻醉药物及最低肺泡有效浓度； 提供照片。ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿，可支持选配原厂注册新生儿附件（支持提供产品注册证，白皮书等证明材料） |  | 5 | 是
2.4 | 无创血压测量技术：采用双管路双脉冲步进式放气振荡法 |  | 5 | 是
2.5 | 可采用Masimo SET（迈心诺算法）血氧饱和度监测技术，抗运动干扰、防低灌注，可监测血红蛋白 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 配备临床决策支持系统，对患者状态进行预警，可将数据传输到第三方系统 | 2 | 是
3.1.2 |  | 在同一模块下，双有创压力与双体温可同时监测，监测同一个有创压力时，可同屏同时显示收缩压变异率和脉压变异率，需提供截图证明 | 2 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 通过无创的方式可实现连续疼痛应激水平监测，分析并转换得出能反映全麻术中镇痛效果的疼痛应激水平监测数值 | 2 | 是
3.2.2 |  | 疼痛应激水平监测数值和波形可同时显示，且该疼痛应激水平监测数值可以被手麻系统采集 | 2 | 是
3.2.3 |  | 具有新生儿氧心呼吸图界面，快速反映新生儿生命体征变化 | 2 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 支持报警灯360°可视，并可支持手势声音报警静音功能 | 1 | 是
3.3.2 |  | 无创血压适用于成人，小儿和新生儿，具备手动、序列、连续等多种测量模式，支持静脉阻滞功能。主界面同屏可显示6条测量记录 | 2 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 持3/5/12导心电监测，支持房颤心律失常分析功能。标配抗干扰心电缆线 | 1 | 是
3.4.2 |  | 氧气测量技术：标配采用顺磁氧技术，无需氧电池支持 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 监护仪主机 28台 气体模块 5个 SPI疼痛指数监测 28套 能量代谢模块 2套 呼末二氧化碳模块 10个 中央监护系统 2套 临床决策支持系统 1套 心排量监测模块 2套 心电导联线30套 血氧饱和度探头30套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
卖方确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。卖方还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：卖方应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，卖方应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.3 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.2 | 维保内容与价格 | 1、质保期≥60个月
2、卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能
3、质保期内提供每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 4、质保期后终身维修，卖方须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于市场价75折的优惠价供应维修零配件。