## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：病人监护仪
预算总价：2300000元
采购数量：160台
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 ■第三类
面向企业分类: ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 提供高敏锐度的连续监测、移动性和数据安全性等基本功能。具有灵活的趋势分析和显示能力、先进的报警管理和数据回顾功能，在各种临床环境中对病人生命体征的实时监测保障生命安全。提供性能全面和高性价比的临床诊断数据，灵活访问危重患者数据，提供先进的临床决策支持，加强护理管理并简化工作流程。
二、主要技术参数
2.1 | 显示屏幕比例为16:10的WXGA宽屏，高清显示，分辨率≥1280×800。 |  | 4 | 是
2.2 | 屏幕具有≥15度倾斜角，便于医护人员更好的观察屏幕数据。 |  | 4 | 是
2.3 | 屏幕使用电阻屏设计，支持用棉签操作，有效减少交叉感染。 |  | 4 | 是
2.4 | 标准配置：3/5导标配心电(ECG)，呼吸(RESP)，无创血压(NIBP)，血氧饱和度(SpO2)，脉率(PR)，双体温(2×TEMP)，锂电池。选配：双有创压力(2×IBP)，主流或微流呼末二氧化碳(EtCO2)、Masimo Rainbow 血氧，连续无创监测血红蛋白量 (SpHb)，总氧含量(SpOC)，碳氧血红蛋白(SpCO)，记录仪等。 |  | 4 | 是
2.5 | 多组NIBP测量结果，在监护主界面可以切换2种显示方式：“表格”和“图形”。 |  | 4 | 是
2.6 | 单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥10道波形的全息无压缩波形，上述10道以上的全息波形，同步存储时间均要求≥48小时。心电全息波形存储≥4通道。 |  | 4 | 是
2.7 | 可通过监护仪，实时显示电池的充电周期计数、设计容量、剩余电量、电量百分比等信息，准确反馈电池状态。电池续航时间 ≥9小时（全新电池充满，监护ECG、SpO2 和15 分钟NBP 间隔测量）。 |  | 3 | 是
2.8 | 标配锂电池，电池容量7800mAh |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 尺寸≥10英寸，观察波形通道≥8道。屏幕支持触摸屏操作, | 1 | 是
3.1.2 |  | 可进行监护的患者类型包括：成人、小儿、新生儿。 | 1 | 是
3.1.3 |  | 具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。 | 0.5 | 是
3.1.4 |  | 常规使用阻抗法进行呼吸 (RESP) 监测。 | 0.5 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 采用平层菜单设计，下拉式选项操作，使用快捷方便。 | 0.5 | 是
3.2.2 |  | 具有监护、手术（滤波）和诊断等3种以上的滤波模式。 | 0.5 | 是
3.2.3 |  | 具有心律失常分析和ST段分析功能. | 0.5 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 可选配“增强”心律失常分析功能，最多分析心律失常种类≥24种，包括“房颤”“房颤终止”等高级分析功能。 | 0.5 | 是
3.3.2 |  | 标配提供≥4种科室界面：包含OR、ICU、GW（住院病房）。 | 0.5 | 是
3.3.3 |  | 阻抗法监测呼吸，具有“自动”和“手动”两种检测模式：可通过”手动检测模式“调整检测水平，并将该水平以虚线在RESP通道显示，适用于呼吸率与心率接近、间断指令通气和呼吸微弱患者，提高呼吸检测准确性。 | 0.5 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 同屏可任意选择三道以上心电波形，并可同时显示血氧、呼吸、CO2和IBP的波形。 | 0.5 | 是
3.4.2 |  | 具有手动、自动、连续测量模式。 | 0.5 | 是
3.4.3 |  | 单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥200小时的数据趋势。 | 0.5 | 是
3.4.4 |  | 单台监护仪（无需连接中央站），可存储、查看≥180条报警事件。 | 0.5 | 是
3.5.1 | 其他 | 以“表格”显示，反馈每组结果的精确值：以时间先后为顺序，以三个数值（收缩压、舒张压、平均压）形式显示NIBP结果。 | 0.5 | 是
3.5.2 |  | 以“图形”显示，反馈各组结果的变化趋势：沿着水平的x-轴会出现一个时间范围，参数值沿着图形显示的y-轴垂直分布。 | 0.5 | 是
3.5.4 |  | 趋势数据，可手动输入时间进行数据检索。 | 0.5 | 是
3.5.5 |  | 趋势数据：15秒记录一组，可调整显示间隔，用于不同场景。 | 0.5 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 病人监护仪160台、心电附件包170套、血氧附件包170套、血压附件包170套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供安装所需工具及免费的软件系统等升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 ¨不需要
设备运输、现场搬运及产品安装所需工具的所有费用由供应商提供
4.4 | 调试 | 设备到场后按院方要求提供设备调试服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品说明书及保养手册
4.6 | 培训 | 提供产品使用培训、包括提供临床操作及维修人员培训（每年一次）、提供保修期限内免费技术咨询服务及原厂培训服务，设备首次培训需工程师上门培训，直至临床使用科室可以独立熟练操作设备为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院设备科组织临床使用科室及供应商三方协同验收，并签署设备验收单
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 要求2小时内给予响应，24小时内到达维修现场
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有原厂售后团队或固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 需提供原厂保修，对产品跟踪回访和维护，每年不低于4次上门维护和保养，保修期满后整机延保每年价格不高于整机的5%，不收取维修工时费
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单及报价，保修期满后以市场价8折的优惠价格提供所需配件