## Sheet1
医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：正电子发射计算机断层显像设备
采购编号：0025-W00015672 预算总价：22000000元
预算单价：22000000元 采购数量：1 台
所属医疗设备类别：□第一类 □ 第二类 R 第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 设备将应用于肿瘤、脑和心脏等领域重大疾病的早期发现和诊断。要求投标商提供PET和CT功能一体化的设备，为各家最优技术的设备，软件版本及功能最新，能满足临床诊治需求。
一、重要技术参数
1 | 探测器环数≥80环，晶体数量≥60000块 |  |  | 5 | 是
2 | 探测器晶体尺寸：长×宽≤3.2mm×3.2mm 且 晶体厚度≥18.1mm |  |  | 5 | 是
3 | PET单床位轴向视野≥300mm |  |  | 5 | 是
4 | PET扫描时间窗（纳秒）≥4.5 |  |  | 5 | 是
5 | CT每排探测器物理数目（个）≥700 |  |  | 5 | 是
| 重要技术参数分值小计 |  |  | 25
二、一般技术参数
1 | PET探测器
1.1 | 晶体材料：LYSO或LBS或LSO |  |  | 0.5 | 否
1.2 | 光电转换器类型：SiPM |  |  | 0.5 | 否
2 | CT探测器
2.1 | CT探测器物理排数≥64排 |  |  | 0.5 | 否
2.2 | 高压发生器功率≥72 KW |  |  | 0.5 | 否
2.3 | 最小管电压≤70 KV |  |  | 1 | 否
2.4 | 球管的阳极散热率≥1000 KHU/min |  |  | 1 | 否
2.5 | CT球管最大焦点尺寸≤1.0mm×1.0mm |  |  | 1 | 是
3 | 扫描床
3.1 | PET一次全身最大联合扫描范围≥2000mm |  |  | 1 | 是
4 | PET扫描参数
4.1 | 系统空间分辨率（NEMA标准，FBP算法）（mm）（不接受算法以及技术修饰）
4.1.1 | 横向距中心1cm，系统空间分辨率≤3.9 mm |  |  | 1 | 是
4.1.2 | 轴向距中心1cm，系统空间分辨率≤4.4 mm |  |  | 1 | 是
4.2 | 系统灵敏度（NEMA标准，3D采集）（不接受算法以及技术修饰）（每千贝克下的秒计数）≥8 cps/kBq |  |  | 1 | 是
4.3 | ToF时间分辨率（NEMA标准）（不接受算法以及技术修饰）≤220 ps |  |  | 1 | 是
5 | CT扫描参数
5.1 | 最薄扫描层厚（不接受算法以及技术修饰）≤0.625mm |  |  | 0.5 | 否
5.2 | 最大扫描速度（每转一圈的时间）（不接受算法以及技术修饰）≤0.35 s/圈 |  |  | 1 | 否
5.3 | 螺旋扫描能力（秒）≥100 s |  |  | 1 | 否
5.4 | 空间分辨率≥18 lp/cm |  |  | 0.5 | 否
6 | PET/CT门控系统
6.1 | 心电门控系统：提供 |  |  | 0.5 | 否
6.2 | 呼吸门控系统：提供 |  |  | 0.5 | 否
6.3 | 头部运动伪影校正功能：提供 |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 15
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 每套设备配置如下
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
|  | 1 | PET/CT整机系统 |  | 1套
|  | 1.1 | PET子系统 |  | 1套
|  | 1.2 | CT子系统 |  | 1套
|  | 1.3 | 一体化PET/CT机架 |  | 1套
|  | 1.4 | 检查床系统 |  | 1套
|  | 1.5 | 数据采集及重建系统 |  | 1套
|  | 1.6 | 质控校准系统 |  | 1套
|  | 1.7 | 辅助配件 |  | 1套
|  | 2 | PET应用软件 |  | 1套
|  | 2.1 | 图像采集软件 |  | 1套
|  | 2.2 | 图像处理（重建）软件 |  | 1套
|  | 2.3 | 图像显示软件 |  | 1套
|  | 2.4 | 定量分析软件（SUV、VOI等） |  | 1套
|  | 2.5 | 校正软件 |  | 1套
|  | 2.6 | 质量控制软件 |  | 1套
|  | 2.7 | 3D迭代重建软件 |  | 1套
|  | 2.8 | 肿瘤疗效评估软件 |  | 1套
|  | 2.9 | 神经分析软件 |  | 1套
|  | 2.1 | 心脏分析软件 |  | 1套
|  | 3 | CT应用软件 |  | 1套
|  | 3.1 | 图像采集软件 |  | 1套
|  | 3.2 | 图像处理（重建）软件 |  | 1套
|  | 3.3 | 图像显示软件 |  | 1套
|  | 3.4 | 图像分析软件 |  | 1套
|  | 3.5 | 校正软件 |  | 1套
|  | 3.6 | 质量控制软件 |  | 1套
|  | 3.7 | 辐射剂量计算软件 |  | 1套
|  | 3.8 | 低剂量软件 |  | 1套
|  | 3.9 | 自动剂量调节软件 |  | 1套
|  | 3.1 | 10mA肺部扫描技术 |  | 1套
|  | 3.11 | CT迭代降噪技术 |  | 1套
|  | 3.12 | 1024×1024大矩阵高清成像技术 |  | 1套
|  | 3.13 | 冠脉分析软件 |  | 1套
|  | 4 | PET/CT应用软件 |  | 1套
|  | 4.1 | 同机图像融合应用软件 |  | 1套
|  | 4.2 | 异机图像融合应用软件 |  | 1套
|  | 4.3 | 图像处理软件 |  | 1套
|  | 4.4 | 图像显示软件 |  | 1套
|  | 4.5 | 图像分析软件 |  | 1套
|  | 4.6 | 校正软件 |  | 1套
|  | 4.7 | 质量控制软件 |  | 1套
|  | 4.8 | 图像传输软件 |  | 1套
|  | 5 | 配套装置 |  | 1套
|  | 5.1 | 专用CT高压注射器 |  | 1套
|  | 5.2 | 防护≥0.5mmpb的无铅X线防护衣（全套） |  | 1套
|  | 5.3 | 监督区辐射监测系统 |  | 1套
|  | 5.4 | 个人辐射剂量仪 |  | 1套
|  | 5.5 | 注射器防护盒（带提手） |  | 1套
|  | 5.6 | 穿墙一体式防护注射台 |  | 1套
|  | 5.7 | 放射性药品保存箱（带双锁） |  | 1套
|  | 5.8 | 放射性废物储存桶 |  | 1套
|  | 5.9 | 铅屏风（8个铅当量） |  | 1套
|  | 5.10 | 铅屏风（5个铅当量） |  | 1套
|  | 5.11 | 注射器防护套 |  | 1套
|  | 5.12 | 12M医用显示器 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供切实可行的解决方案或有效措施。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的11%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海是云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于24个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
6.8 | 使用期限 | ★投标人所投PET/CT使用期限≥10年（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）
6.9 | 使用期限延长 | 投标人所投PET/CT使用期限在满足10年的情况下提供期限延长的优先考虑（须提供铭牌照片或产品说明书或制造商的承诺函）