## 1
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第1包）
项目名称：中央监护仪（床位）（2023）
采购编号：政采编号/ 0024-W00036581 预算总价： 5200000 元
预算单价： 50000 元/套 采购数量：104 套
所属医疗设备类别：√第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：√否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息 |  | / | /
1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  | / | /
1.3 | 用途：监测病人生理指标：包括心电图、血压、脉搏、呼吸等，在发现异常时能第一时间发出警报 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析 |  | 2
2.2 | 无创血压成人病人类型收缩压测量至少包含：25～290mmHg |  | 1
2.3 | 支持根据病人的参数趋势变化，自动推送推荐报警限 |  | 1
2.4 | 具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警 |  | 2
2.5 | 提供输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系 |  | 1
2.6 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥5个，主机支持有线网络及无线网络数据传输 |  | 3 | 是
2.7 | ≥18英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920×1080像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 |  | 3 | 是
2.8 | 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 |  | 3 | 是
2.9 | 支持呼吸率测量，测量范围至少包含：1～200rpm |  | 1
2.1 | 支持房颤及室上性心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常分析 |  | 1
2.11 | 提供ST段分析功能，至少适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 |  | 3 | 是
2.12 | 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级≥IPx7 |  | 1
2.13 | 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示 |  | 1
2.14 | 无创血压至少提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式 |  | 1
2.15 | 有创压测量范围至少包含：-50～360mmHg |  | 1
2.16 | 监护仪具备图形化报警指示功能，所有参数具备报警限自动设置功能 |  | 1
2.17 | 监护仪具备导联类型自动识别功能，导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护 |  | 1
2.18 | 监护仪屏幕具备根据环境光自动调节功能 |  | 1
2.19 | 工作模式至少包含：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式 |  | 1
2.2 | 具备呼末二氧化碳监测模块，进行呼末二氧化碳参数监测 |  | 2 | 是
2.21 | 具备脉搏指示连续心输出量监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，至少可监测胸腔内血容量、血管外肺水，肺毛细血管通透性指数参数，提供完整的血流动力学参数监测 |  | 2 | 是
2.22 | 具备脑氧模块，非连接肌松单机实现监测功能 |  | 2 | 是
2.23 | 具备BIS模块，非连接肌松单机实现监测功能 |  | 2 | 是
2.24 | 提供中央站可以将监护、除颤监护仪、输注工作站、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 |  | 3 | 是
主要技术参数及配置要求 总计分值 |  |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品配置要求 | 中央站*3套、监护仪（含心电、血氧、血压附件包）*104套、呼末CO2模块*30个、PICCO模块*12个、BIS模块*9个、rSO2模块*3个
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
3.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
3.4 | 安装 | √需要
装机方案：（另附页说明，注明所在页码） 提供投标产品的装机（/实施）方案，内容包括但不限于： 提供投标产品的配置清单（包括系统各组成部件品牌、型号、数量等。） 提供到货及装机时间安排，装机方案在实施前，必须通过医院认可。
投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，投标人须提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人需承诺中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，投标人应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
3.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
3.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
3.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
3.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：到通知后24小时内到达
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
4.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
4.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）： 提供整机年保修价格； 质量保证期满后整机年保修价格≤2%投标总价 且必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
4.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
4.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由制造商（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
五、商务要求
5.1 | 交付地址 | 上海市第一人民医院(北部/南部)上海市虹口区海宁路100号/上海市松江区新松江路650号,医院指定地点。
5.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 30 天
5.3 | 交付状态 | 投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，完成就位、安装、调试、培训直至验收合格。
5.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具，并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付100%全部货款。
5.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起 不少于60 个月。质量保证期，供方免费提供保修服务（包括各种原因引起的故障）。
5.6 | 质量保证金 | 不收取
5.7 | 履约保证金 | 不收取