## 2
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第2包）
项目名称：有创呼吸机（2023）
采购编号：0024-W00036584 预算总价： 4000000 元
预算单价：200000 元/套 采购数量：20 套
所属医疗设备类别：√第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：√否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息。所投标机型，能够在买方所在城市环境条件下正常操作使用，环境条件包括：电源、气候、温度、湿度等条件。 |  | / | /
1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  | / | /
1.3 | 用途：适用于成人、小儿的危重症机械通气治疗。 |  | / | /
二、主要技术参数
2.1 | 有创呼吸机A（10套）的主要技术参数要求 |  | / | /
2.1.1 | 具有一体化内置高流速氧疗功能，可以设置氧疗的吸气压力限值范围至少包括：4-55mbar |  | 3 | 是
2.1.2 | 具有关联参数设置功能：可以实现PEEP和吸气压力关联保持压差不变 |  | 3 | 是
2.1.3 | 具有高流速氧疗平均气道压力监测功能,监测范围至少包括：3-55 mbar |  | 3 | 是
2.1.4 | 具有肺复张趋势；表格趋势≥30天；图形趋势≥30天 |  | 3 | 是
2.1.5 | 内置全本中文操作指南，可检索模式、参数、报警处理等信息 |  | 3 | 是
2.1.6 | 通气模式至少包括： 间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制； 辅助间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制； 同步间歇指令通气，可容量控制或压力控制； 同步间歇指令通气+压力支持，可容量控制或压力控制； 持续气道正压+压力支持； 持续气道正压+容量支持； 压力限制通气； 叹息； 窒息通气； 具备自动流速调节/容量保证功能，自动流速调节叠加于容量控制模式，能根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸； 容量保证叠加于压力控制模式，能确保患者获得目标潮气量。 双水平气道正压通气； |  | 1
2.1.7 | 可自定义≥5种显示配置界面 |  | 1 | 是
2.1.8 | 采用顺磁式技术监测吸入氧浓度 |  | 1
2.1.9 | 可以显示呼吸环至少包括：压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环。三种环图可以放大、可设定参考环进行不同时间的比较以及可冻结环图 |  | 1 | 是
2.1.10 | 具有可以根据患者身高理想体重预设参数的功能 |  | 1 | 是
2.2 | 有创呼吸机B（10套）的主要技术参数要求 |  | / | /
2.2.1 | 采用一体化内置涡轮技术,峰流速≥250L/min （提供证明材料：说明书、Datasheet以及国家药品监督管理局出具并盖章的注册证附件《产品技术要求》并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
2.2.2 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式 |  | 3 | 是
2.2.3 | 趋势图≥10天；记事本≥500条 |  | 3 | 是
2.2.4 | 屏幕具有白天和夜间两种模式及快捷键，且可进行模式切换 |  | 3 | 是
2.2.5 | 呼出端采用非压差式流量传感器，通气过程中可随时标定，不需暂停通气治疗 |  | 3 | 是
2.2.6 | 通气模式至少包括： 间歇指令正压通气；辅助间歇指令正压通气，同步间歇指令通气，同步间歇指令通气+压力支持，持续气道正压+压力支持;压力限制通气；叹息；窒息通气;双水平正压通气；一体化高流速氧疗 |  | 1
2.2.7 | 呼吸频率（辅助控制通气模式和同步间歇指令通气模式下)：范围覆盖2-80次/分；吸气压力：范围覆盖1-99mbar |  | 1 | 是
2.2.8 | 使用无创通气模式可以提供≥250L/min的泄露补偿 |  | 1 | 是
2.2.9 | 流量传感器独立于呼出阀，可以和呼出阀分离，使用中可随时取下消毒 |  | 1 | 是
2.2.10 | 采用免维护长效氧电池 |  | 1
主要技术参数要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 有创呼吸机A均提供台车、湿化器及配件、重复性呼吸管路3套；有创呼吸机B均提供台车、湿化器及配件、重复性呼吸管路3套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | √需要
投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，投标人须提供具体安装方案，方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：接到通知后24小时内到达
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由制造商（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市第一人民医院(北部/南部)上海市虹口区海宁路100号/上海市松江区新松江路650号,医院指定地点。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 30 天内
6.3 | 交付状态 | 投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，完成就位、安装、调试、培训直至验收合格。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具，并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付100%全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起 不少于36 个月。质量保证期，供方免费提供保修服务（包括各种原因引起的故障）。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 不收取