## 3
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第3包）
项目名称：电动抢救病床（2023）
采购编号：政采编号/0024-W00036582 预算总价： 2960000 元
预算单价： 40000 元/套 采购数量： 74 套
电动抢救病床和床垫所属医疗设备类别：√第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：√否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息 |  | / | /
1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  | / | /
1.3 | 用途：用于医疗监护下的成年患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 电动抢救病床
2.1.1 | 整床尺寸：长≤2250mm，宽≤1080mm，床面尺寸：长≥1900mm，宽≥900mm。 |  | 0.5
2.1.2 | 能够实现各种体位，包括：背部升降范围：覆盖0-70°，可调；腿部升降范围：覆盖0-35°，可调；小腿板与床架夹角角度：覆盖0-20°，可调；整床升降范围：覆盖590-810mm，可调；整床前倾斜范围：覆盖0-12°，可调；整床后倾角度范围：覆盖0-12°，可调；具备一键设定心脏椅位功能 |  | 1 | 是
2.1.3 | 称重和离床报警功能：具备称重功能和离床报警功能，称重范围：覆盖0-250KG，误差≤0.1KG，具备去皮和数据存储功能 |  | 2 | 是
2.1.4 | 具备一键设定体位功能，包括但不限于：一键设定CPR体位、一键设定护理体位、一键设定垂头仰卧位、一键设定离床体位、一键设定心脏椅位。 |  | 2 | 是
2.1.5 | 一键设定CPR体位：一键电动操控，遇急救时，单键操作即可使整床电动速降放平。具备手动设定CPR体位功能：在电力不足的情况下，可以使床面靠背紧急归位，归位时具备缓冲装置可防止床面靠背瞬间跌落，手动设定CPR体位功能可单手操作实现。 |  | 0.1
2.1.6 | 双层稳固结构：床体+整体底座，稳固扎实；底座采用≥30*60*1.5mm矩形钢管，升降结构采用高精密轴承，平稳升降，床体安全静载荷≥400Kg，床体安全工作载荷≥240Kg |  | 0.5
2.1.7 | 床面背板采用双支撑卸力结构，最大限度减少螺管受力，有效延长螺管及病床使用寿命 |  | 0.2
2.1.8 | 床头尾板： 采用抗菌、环保HDPE材质吹塑成型，表面平顺易清洁，抗冲击性，耐热性，耐低温性，耐化学药品及电气性能优良。内置航空铝管，牢固结实，与床框锁定方式采用单步快速拆卸功能，偏心轮锁定结构，稳定可靠，床头尾板设计符合手腕活动角度，方便不同身高的护理人员轻松抓握和推行转运病床。 |  | 0.5 | 是
2.1.9 | 床尾配置工作台 ，插拔于床尾板上，可向病床内侧或外侧翻转使用，不用时可翻到与床尾板平行，台面材质同护栏材质，尺寸≥480*360mm（提供实物照片） |  | 0.1
2.1.10 | 病床配有防撞轮：床体四角配防撞轮， 可有效防止病床在运行使用过程中与电梯、门框等平面障碍物直接碰撞，平稳过渡，并且防撞轮不易损坏。 |  | 0.1
2.1.11 | 护栏：全包围四片分段式护栏，采用抗菌、环保HDPE材质吹塑成型，表面平顺易清洁，抗冲击性，耐热性，耐低温性，耐化学药品及电气性能优良。两侧护栏采用人体工程学设计，其造型和抓握位置很好的配合使用者双手和手腕的活动角度，无论背板处于任何活动角度，使用者都能轻松抓握护栏扶手，确保安全。 |  | 0.5 | 是
2.1.12 | 全包围四片分段式护栏外侧均配有滚珠式角度指示器，便于医护人员方便快捷直观帮助患者置于舒适位置（30°及45°具备特别标注）。 |  | 0.1
2.1.13 | 护栏距离床面高度≥400mm，且床垫充气状态下床垫上方与护栏顶部边缘的高度≥220mm，床头尾板与相邻护栏间间隙、护栏间间隙＜60mm；护栏升降配有阻尼器，底座采用航空铝材制作，具有承重能力；防夹手设计，操作方便安全；床头尾板与护栏间隙符合《医用病床的基本安全和基本性能专用要求》(YY9706.252-2021) |  | 2 | 是
2.1.14 | 标准护栏控制器内外侧按键位于背部护栏上，内外侧具备单独开关， 具备手动遥控器，具备护士控制器 |  | 0.1
2.1.15 | 床头尾板与两侧护栏多种颜色可选，根据医院需求定制 。定制颜色须与院方书面确认后，中标人方可下单定制。 |  | 1
2.1.16 | 床面:采用钣金工艺，≥1.2mm 的冷轧钢板一次性激光切割成型，多孔设计，具有防滑性和透气性；表面光洁，四角圆润；背板采用X光可透射材料（带X光片盒），可直接拍摄X光片。采用双支撑卸力结构，滚轮式升降，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计，各部位活动联接件采用冷轧钢板制作 |  | 0.5
2.1.17 | 床面背板从平卧调整至最高角度的过程中，自动向床头方向回退，床面在骨盆区自动延展，可降低骨盆和骶部区域所受的压力，有效的预防褥疮的发生，同时增加患者舒适度；同时减轻背部上升所导致的臀部摩擦及腹部压迫感。床面板两侧及脚部具备防滑挡，防止床垫左右侧滑。 |  | 0.2
2.1.18 | 电动推杆：采用直流安全电压电机驱动系统和控制盒，≥4电机，可以操控背部升降，膝部升降，整体升降，前后倾斜功能。产品防护等级≥IPX4，符合《医用病床的基本安全和基本性能专用要求》(YY9706.252-2021)。安全方便，运行低噪音，无故障运行＞8000小时， |  | 1
2.1.19 | 脚轮： 双面φ≥125mm中控脚轮，轮面采用TPR耐磨材料，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，内置全封闭自润滑轴承，静音耐磨，质地坚硬且轻盈；双侧刹车脚踏一脚制动，双边着地稳固牢靠，静音耐磨，防腐蚀、防缠绕 |  | 0.1
2.1.20 | 采用高精度焊接工艺，确保病床安全可靠，牢固结实 |  | 0.1
2.1.21 | 表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，表面静电喷塑材料具有美观、耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电。 |  | 0.5
2.1.22 | 床体四角均配置输液架插孔，提供≥3根不锈钢四爪输液架，能够实现多体位输液 |  | 0.1
2.1.23 | 床体两侧配置≥4个引流挂钩 |  | 0.1
2.1.24 | 具备多孔电源插排，能够满足床垫用电需要 |  | 0.1
2.1.25 | 标配蓄电池，在停电状态下，正常使用≥20次 |  | 0.1
2.2 | 床垫
2.2.1 | «床垫具备翻身功能，俯卧位模式。 |  |  | 是
2.2.2 | 床垫尺寸：长度≥190cm、宽度≥85cm， 床垫的长宽尺寸须根据床体尺寸进行定制，定制尺寸需与院方书面确认后，中标人方可下单定制。床垫最大高度≥15cm |  | 0.5
2.2.3 | 垫体材质:至少由可调节的气囊（动态支撑）和减压材料（静态支撑）组成，确保气囊泄气状态下患者可获得减压材料支撑，减压材料具有减压、透气、慢回弹记忆功能，能够预防和缓解压疮。 |  | 2 | 是
2.2.4 | 垫体：具备防侧滑功能，确保患者安全，防止坠床事件发生； |  | 0.1
2.2.5 | 床垫表面或内部具有气体流动功能，通过此功能能够起到除湿、透气作用， 保持患者皮肤干爽，提高患者卧床舒适度。 |  | 0.1
2.2.6 | 外罩需透气、防水、防污，可用含氯消毒液擦拭、可拆洗消毒。 |  | 0.1
2.2.7 | 翻身角度： ≥25° |  | 0.5
2.2.8 | 翻身模式至少可设定4种状态：左侧翻身，右侧翻身，循环翻身，静态（平卧）；可自主设定翻身模式及时间 。 翻身循环时间：最短循环时间≤30分钟，最长循环时间≤150分钟，可调 |  | 3 | 是
2.2.9 | 具备波动功能： 分段循环交替减压，波动循环时间可调 |  | 2 | 是
2.2.10 | 具备按摩功能 |  | 3 | 是
2.2.11 | 支持俯卧位辅助通气，患者俯卧位时气囊不会压迫胸部区域及生殖器（须通过主机设定实现该功能）。 |  | 2 | 是
2.2.12 | CPR快拔接口：床垫软管与主机连接部分具有明显标识的CPR，可快速插拔，紧急泄气时间＜30秒。与垫体分离的快拔接口，避免被床单包裹，难以操作。 |  | 0.2
2.2.13 | 主机尺寸：长度≤30cm、宽度≤15cm，主机可悬挂于床尾板上，方便医护操作。 |  | 0.1
2.2.14 | 显示方式;液晶显示屏 |  | 1.5
2.2.15 | 气压过载保护：监测充气气压，超压停止充气 |  | 0.1
2.2.16 | 主机工作噪音：主机噪音≤45dBA |  | 0.1
2.2.17 | 翻身/波动：充气时间可调、气压调节范围可根据患者体重选择 |  | 0.1
2.2.18 | 最大载重：≥135kg |  | 0.1
2.3 | 床头柜
2.3.1 | 规格尺寸：可以定制，具体尺寸满足医院现场实际使用需要。定制尺寸需与院方书面确认后，中标人方可下单定制。 |  | 0.2
2.3.2 | 柜面为ABS材质，柜体选用厚度≥1.0mm的优质冷轧钢板一次冲压成型，表面经酸洗、磷化后静电粉末喷涂，具有抗老化、不生锈的特点。 |  | 0.1
2.3.3 | 上部为抽屉一只，抽屉选用无声滑轨，推拉顺畅，牢固无滑落，底部柜门设计，内置屉板一块，存取方便，容量大； 柜体两侧带有不锈钢隐藏式毛巾架。底部为四个静音脚轮，防缠绕。 |  | 0.1
2.4 | 移动餐桌
2.4.1 | 餐桌尺寸：桌面长≥900mm；桌面宽≥400mm；桌面高度：覆盖755-1130mm，可调 |  | 0.1
2.4.2 | 餐桌支撑管采用铝合金型材制作，底座采用碳钢板一次成型，表面静电喷塑，抗老化，不生锈，外形美观 |  | 0.1
2.4.3 | 桌面升降采用气动辅助升降，高度调节范围：覆盖755-1130mm，可调节至范围内任意位置 |  | 0.1
2.4.4 | 配置4个静音脚轮，直径≥50mm，四轮带刹车。 |  | 0.1
2.4.5 | 餐桌面采用强化复合板，光滑、易清洁。 |  | 0.1
2.4.6 | 支撑管采用厚度为≥2.0mm的优质钢材，表面采用静电粉末喷涂工艺，抗老化，不生锈。整体由强化复合板桌面、餐桌架、脚轮、升降操作系统组成餐桌采用插床式设计，节省空间，使用方便。可插入病床底部根据病人需要调节高度，方便患者就餐。医护人员也可作为记录台使用 |  | 0.1
主要技术参数及配置要求 总计分值 |  |  | 30
三、伴随服务要求
3.1 | 产品配置要求 | 电动抢救病床 *74、手持控制器+护士操控台*74、称重系统*74、蓄电池*74、翻转辅助台*74、伸缩输液架*222、多孔插排*74、心肺复苏板*74、床垫*74、床头柜*74、移动餐桌*10
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
3.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
3.4 | 安装 | √需要
装机方案：（另附页说明，注明所在页码） 提供投标产品的装机（/实施）方案，内容包括但不限于： 提供投标产品的配置清单（包括系统各组成部件品牌、型号、数量等。） 提供到货及装机时间安排，装机方案在实施前，必须通过医院认可。
投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，投标人须提供具体安装方案，方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人需承诺中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，投标人应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
3.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
3.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
3.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
3.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：接到通知后24小时内到达
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
4.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
4.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）： 提供整机年保修价格； 质量保证期满后整机年保修价格≤2%投标总价 且必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
4.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
4.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
五、商务要求
5.1 | 交付地址 | 上海市第一人民医院(南部)上海市松江区新松江路650号,医院指定地点。
5.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 30 天内
5.3 | 交付状态 | 投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，完成就位、安装、调试、培训直至验收合格。
5.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具，并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付100%全部货款。
5.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起 不少于60 个月。质量保证期，供方免费提供保修服务（包括各种原因引起的故障）。
5.6 | 质量保证金 | 不收取
5.7 | 履约保证金 | 不收取
送样要求 见招标文件