## 5
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第5包）
项目名称：超声诊断仪（2023）
采购编号：0024-W00036583 预算总价：1600000 元
预算单价： 800000 元/套 采购数量：2 套
所属医疗设备类别：√第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：√否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能
1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息。所投标机型，能够在买方所在城市环境条件下正常操作使用，环境条件包括：电源、气候、温度、湿度等条件。 |  | / | /
1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  | / | /
1.3 | 用途：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 可支持左、右心室的组织追踪定量分析 |  | 5 | 是
2.2 | 可支持弹性成像及定量分析单元； 组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标； 支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析； 且提供投标机型能够配置所有软件功能。 |  | 5 | 是
2.3 | 内置固态硬盘≥ 240G |  | 5 | 是
2.4 | 提供专用台车：台车可升降，台车自带防盗锁功能,带探头扩展器； |  | 5 | 是
2.5 | 可支持造影成像及定量分析单元，用于腹部、浅表和微血管造影左室造影和心肌造影，支持时间强度分析曲线和运动追踪（请附图证明） |  | 5 | 是
2.6 | 二维灰阶模式：焦点：≥4个，动态可调；最大显示深度:≥39cm；TGC: ≥8段，LGC: ≥4段；动态范围: 覆盖30-190dB，可视可调； |  | 0.5
2.7 | 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100； |  | 0.5
2.8 | 扫描帧率：相控阵探头18cm深时，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深时，全视野二维帧频≥40帧/秒 |  | 0.5
2.9 | 彩色多普勒成像： 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； 扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒；支持B/C 同宽 |  | 0.5
2.10. | 频谱多普勒模式： 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等； PW最大速度: ≥9m/s；最小速度: ≤5mm/s； 取样容积: 覆盖0.5-20mm ； 零位移动：≥8 级 |  | 0.5
2.11. | 穿刺针增强技术：能够双屏实时对比显示增强前后效果；增强平面角度可调 |  | 0.5
2.12. | 实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转，高分辨率血流成像 |  | 0.5
2.13. | 具备一键自动优化功能（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影） |  | 0.5
2.14. | 具备图像放大技术：能够一键实现全屏放大；能够实现≥10倍的局部放大；支持前端、后端放大； |  | 0.5
2.15. | 具备超声教学功能，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。 |  | 0.5
2.16. | 内置超声工作站，支持同步存储，后台存储或导出图像数据的同时，前台可以完成实时扫描，不影响检查操作 |  | 0.5
2.17. | 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不会丢失 |  | 0.5
2.18. | 动态图像、静态图像能够以PC格式直接导出（支持单帧图像文件格式包含但不限于： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件格式包含但不限于：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。 |  | 0.5
2.19. | 外设数据模块：包含但不限于S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口 |  | 0.5
2.20. | 电影回放：所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影；支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态） |  | 0.5
2.21. | 具备二维灰阶模式：提供多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头；具备斑点噪声抑制成像 |  | 0.5
2.22. | 具备M型成像模式：解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像；支持彩色M型 |  | 0.5
2.23. | 具备组织多普勒成像及定量分析单元：至少支持TDI、TVI、TDI-PW、TDI-M四种模式；具备TDI速度、应变、应变率定量分析工具 |  | 0.5
2.24. | 具备≥15英寸彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度。探头接口≥1个，可扩展到≥3个。 |  | 0.5
2.25. | 支持探头类型：单晶体凸阵、线阵、腔内、单晶体相控阵探头； |  | 0.5
2.26. | 整机（含电池）重量≤7kg |  | 0.5
2.27 | 探头配置及性能要求 |  | / | /
2.27.1 | 单晶体凸阵探头，探头频率：覆盖1.0-6.0MHZ |  | 1.5
2.27.2 | 线阵探头，探头频率：覆盖3.0-13.0MHZ |  | 1.5
2.27.3 | 单晶体相控阵探头，探头频率：覆盖1.0-5.0MHZ |  | 1.5
主要技术参数要求 总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 每套超声诊断仪提供单晶体凸阵探头1套、提供线阵探头1套、单晶体相控阵探头1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | √需要
投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，投标人须提供具体安装方案，方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：接到通知后24小时内到达
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由制造商（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市第一人民医院(北部/南部)上海市虹口区海宁路100号/上海市松江区新松江路650号,医院指定地点。
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 30 天内
6.3 | 交付状态 | 投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，完成就位、安装、调试、培训直至验收合格。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具，并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付100%全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于60 个月。质量保证期，供方免费提供保修服务（包括各种原因引起的故障）。
6.6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | 不收取