## 6
上海市第一人民医院医教研项目采购需求（第6包）
项目名称：肢体血压治疗仪（2023）
采购编号：政采编号/0024-W00036585 预算总价： 1480000 元
预算单价： 20000 元/套 采购数量：74 套
所属医疗设备类别：√第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：√否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能
1.1 | 设备品牌型号：提供投标产品品牌型号信息 |  | / | /
1.2 | 生产地：提供投标产品生产地信息 |  | / | /
1.3 | 用途：用于防止深静脉血栓形成，预防肺栓塞、消除肢体水肿 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 屏幕采用≥ 4.3 英寸 TFT 显示屏、分辨率：≥480×272，可触摸操作 |  | 1
2.2 | 屏幕亮度 1-8 度可调节 |  | 0.5
2.3 | 具有屏幕锁屏功能 |  | 0.5
2.4 | 具有固定提手和床架，方便移动和固定 |  | 0.5
2.5 | 具有≥ 2 个四通道气路接口 |  | 2
2.6 | 主机重量≤2.0Kg |  | 0.5
2.7 | 锂电池≥2200mA ，可持续供电≥4 小时 |  | 2
2.8 | 压力范围 0-280mmHg 可调 |  | 2
2.9 | 治疗时间 0-600min 可调 |  | 3 | 是
2.1 | 静脉充盈时间 20～70 秒可调 |  | 1
2.4 | 充气速度 1-6 级可调 |  | 1
2.5 | 支持 ≥30 种治疗模式，包括梯度治疗、标准治疗、组合治疗和高级治疗模式 |  | 3 | 是
2.6 | 治疗部位支持手掌、手臂（又分为手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（又分为脚踝、小 腿、大腿）四个部位 |  | 2
2.7 | 具有治疗部位动态指示功能，未治疗部位常灭显示，已治疗部位常亮显示，正在治疗部位闪烁显示 |  | 0.5
2.8 | 治疗部位气囊连接自动识别 |  | 0.5
2.9 | 压力数值实时显示 |  | 1
2.10 | 压力精度：传感器测量精度：≤±3mmHg 附件加压压力精度：≤±5mmHg |  | 1
2.11 | 具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全 |  | 2
2.12 | 具有自动释压和手动释压功能 |  | 1
2.13 | 加压方式至少包含圆周等压加压和圆周梯度加压 |  | 1
2.14 | 正常工作时的噪声应≤60dB(A) |  | 1
2.15 | 具有自维护自诊断功能，至少包括压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测等 |  | 1
2.16 | 设备具备无线联网功能，可组成院内深静脉血栓防止系统 |  | 3 | 是
2.17 | 通过联网，中央监控软件，能够远程监控血栓泵的运行情况 |  | 3 | 是
2.18 | 支持以进度条呈现患者治疗进度，支持医护快捷查询当日完成治疗患者查阅 |  | 3 | 是
2.19 | 各气囊应满足气密性要求，满载循环充气寿命＞50000 次 |  | 0.5
2.20 | 魔术贴粘合 ＞20000 次 ，不蹦开 |  | 0.5
2.21 | 耐压测试：加压至 450mmHg，保持 1min，应不破裂，也不永久变形 |  | 0.5
2.22 | 面料耐清洁消毒擦拭 |  | 0.5
2.23 | 存储稳定性：存储不会变色或者退色老化（2 年内） |  | 0.5
2.24 | 加压套所有组成物料和辅料能通过生物相容性要求 |  | 0.5
主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品配置要求 | 主机*74台、导气延长管*74套、腿部加压套（双下肢，重复性使用，大/小腿各一套）*148套、 足底加压套（重复性使用）*148套、台车*74台、血栓设备管理工作站*2套
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
3.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
3.4 | 安装 | √需要
装机方案：（另附页说明，注明所在页码） 提供投标产品的装机（/实施）方案，内容包括但不限于： 提供投标产品的配置清单（包括系统各组成部件品牌、型号、数量等。） 提供到货及装机时间安排，装机方案在实施前，必须通过医院认可。
投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，投标人须提供具体安装方案，方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人需承诺中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，投标人应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
3.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
3.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
3.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
3.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：接到通知后24小时内到达
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
4.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
4.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；且必须在由制造商出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。(并注明投标文件中，由制造商出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
4.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
4.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由制造商（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 投标人须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。
五、商务要求
5.1 | 交付地址 | 上海市第一人民医院( 南部) 上海市松江区新松江路650号,医院指定地点。
5.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起 30 天
5.3 | 交付状态 | 投标人负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，完成就位、安装、调试、培训直至验收合格。
5.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具，并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付100%全部货款。
5.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于 60 个月。质量保证期，供方免费提供保修服务（包括各种原因引起的故障）。
5.6 | 质量保证金 | 不收取
5.7 | 履约保证金 | 不收取