## 术中超声
上海市老年医学中心医疗设备采购需求（第 包）
设备名称：术中彩色超声诊断系统
采购编号： 预算总价：180万元
预算单价：180万元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品： ¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于腹部、小器官、肝胆、术中开放及腹腔镜手术等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
二、主要技术参数
2.1 | 台式主机，支持高分辨率液晶显示器≥23.8英寸分辨率1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。操作面板具备液晶触摸屏≥15.6英寸。触摸屏可独立调节角度≥40度。触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。控制面板上可自定义按键≥6个，按键上可直接显示自定义的功能名称。 |  | 3 | 是
2.2 | 主机支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声检查。扫查时间≥240分钟。电池可徒手拆卸和安装。无需开机，即可在控制面板上显示电池的剩余电量 |  | 3 | 是
2.3 | 支持剪切波弹性成像，支持探头：凸阵探头，线阵探头，支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像，实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。 |  | 3 | 是
2.4 | 支持造影成像及定量分析功能，支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头，腹腔镜探头，支持微血管造影增强功能，造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。 |  | 3 | 是
2.5 | 探头接口≥5个，全激活、相互通用，可与同品牌部分便携式超声探头通用 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 二维灰阶模式：数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit，动态可调；最大显示深度:≥38cm；动态范围: ≥200dB，可视可调；增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100； | 1 | 否
3.1.2 |  | 彩色多普勒成像：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节，支持速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度 | 1 | 否
3.1.3 |  | 频谱多普勒模式：显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等；PW最大速度: ≥7.60m/s；最小速度: ≤1mm/s；取样容积: 0.5-20mm支持所有探头 ；零位移动：≥8 级 | 1 | 否
3.1.4 |  | TGC: ≥8段，LGC: ≥6段 | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit | 1 | 否
3.2.2 |  | 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 | 1 | 否
3.2.3 |  | 支持一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。 | 1 | 否
3.2.4 |  | 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示 | 2 | 是
3.2.5 |  | 斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持； | 1 | 否
3.2.6 |  | 具备穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度 | 1 | 否
3.2.7 |  | 具备组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 | 1 | 否
3.3.1 | 稳定性 | 复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像 | 1 | 否
3.3.2 |  | 可支持腹腔镜超声探头，探头采用凸阵探头设计，探头头端支持四方向弯曲运动 | 1 | 是
3.3.3 |  | 支持网络连接，可下载手机移动终端APP（与超声同品牌），将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台，支持苹果和安卓系统 | 1 | 否
3.3.4 |  | 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键 | 1 | 否
3.3.5 |  | 硬盘：≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G | 1 | 否
3.4.1 | 其他 | 扫描线：每帧线密度≥512超声线 | 1 | 否
3.4.2 |  | 可支持融合成像功能，实时将超声图像与CT/MR图像，通过融合导航精准定位病灶。可支持探头类型;凸阵，线阵，相控阵等探头 | 1 | 否
3.4.3 |  | 可支持探头类型：单晶体凸阵，线阵，单晶体相控阵，经食道，腹腔镜探头等 | 2 | 是
3.4.4 |  | 单晶体凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72° | 1 | 否
3.4.5 |  | 术中开放探头：带宽：3.0-9MHz，角度≥80° | 1 | 否
3.4.6 |  | 线阵探头：带宽: 3-13 MHz； | 1 | 否
3.4.7 |  | 腹腔镜探头：带宽：3-11MHz； | 1 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  | 25
技术参数总计分值 |  |  | 40
全部设备技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 台式主机1台 术中T型探头1把 凸阵探头1把 线阵探头1把 腹腔镜探头1把 造影成像等软件1套 微波消融3套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，供应商应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.3 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.2 | 维保内容与价格 | 1、质保期内提供每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，供应商须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于市场价75折的优惠价供应维修零配件。