## 基础要求
新华医院医疗设备采购需求（第1包）（手术器械）
采购编号：
预算总价：800万元
所属医疗设备类别：第一类、第二类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
一、主要功能与目标
1.1 | 见其他工作表
二、伴随服务要求
2.1 | 产品附件要求 | 随机
2.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 随机配置，无需特殊工具，免费产品软件升级（若有）
2.3 | 安装 | ■需要 □不需要
厂家按医院要求运送至指定收货地点，厂家自行携带安装所需工具及材料。
2.2 | 调试 | 提供调试方案
2.5 | 提供技术援助 | 要求针对主要产品提供产品技术支持材料,提供临床跟台服务
2.6 | 培训 | 提供原厂培训服务，终身提供免费技术咨询服务，提供临床操作培训直至临床掌握使用方式。
2.7 | 验收方案 | 要求针对本次采购所有产品，逐把验收
三、售后服务要求
3.1 | 售后服务响应时间 | 包括报修2小时内响应时间、24小时内到场现场
3.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的享有终身维修，厂家应有储备足够的零配件备库。需提供详细配置清单、需具有固定的售后服务机构
3.3 | 维保内容与价格 | 保修5年，保修期满后，厂家以优惠价仅收取零配件费，不收取人工费。周期维护保养计划1年1次。
3.4 | 备品备件供货与价格 | 无
3.5 | 其他 | 所选用材质的轻便性、耐用度等情况；设计方面所体现的人性化、易用性特征，加工工艺;功能上匹配采购人的实际使用场景与需要

## 主要产品
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 医疗器械类别 | 类别 | 示意图
1 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳，铝钛氮涂层，黑金哑光表面， 钳口长度X宽度≥10X1MM 角度≥130° 向上 薄脚板 长度≥230MM | 把 | 1 | 一类 | 其他器械
2 | 刮勺 | 刮勺， 勺径≥8.5MM 长度≥300MM | 把 | 2 | 一类 | 其他器械
3 | 骨凿 | 平骨刀，工作端宽度≥8MM 长度≥240MM | 把 | 2 | 一类 | 其他器械
4 | 横杆 | 横杆，直径≥8MM，长度≥110MM | 把 | 2 | 一类 | 其他器械
5 | 咬骨钳 | 双关节咬骨钳，常规型，弯口，钳口宽度≥4.6MM，长度≥180MM | 把 | 2 | 一类 | 其他器械
6 | 刮勺 | 刮勺，边缘锯齿，勺口宽≥15MM，长度≥300MM | 把 | 2 | 一类 | 其他器械
7 | 止血钳 | 动脉钳，无创齿，弯形,全长≥150 MM | 把 | 5 | 一类 | 其他器械
8 | 止血钳 | 动脉钳，无创齿，直形，全长≥160MM | 把 | 5 | 一类 | 其他器械
9 | 止血钳 | 动脉钳，无创齿，直形,细长式,全长≥140MM | 把 | 5 | 一类 | 其他器械
10 | 止血钳 | 动脉钳，无创齿，弯形,细长式,全长≥140MM | 把 | 5 | 一类 | 其他器械
11 | 显微镊 | 长度≥140mm,头部宽度≥0.15mm，由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用，用于夹持组织。 | 把 | 2 | 一类 | 特殊器械
12 | 椎板咬骨钳 | 长度≥230mm,头部刃宽≥1mm，头部角度≥130°，横向侧拆、DLC超硬膜镀层，钳由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成。头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。不在内窥镜下使用。用于咬取死骨或修整骨残端。 | 把 | 2 | 一类 | 特殊器械
13 | 椎板咬骨钳 | 长度≥360mm,头部刃宽≥3mm，头部角度≥130°，钳由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成。头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。不在内窥镜下使用。用于咬取死骨或修整骨残端。 | 把 | 2 | 一类 | 特殊器械
14 | 髓核钳 | 长度≥330mm,头部刃宽≥3mm，管式倒齿单开型，由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成。头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。不在内窥镜下使用，用于骨科手术中咬除组织或息肉。 | 把 | 2 | 一类 | 特殊器械
15 | 吸引管 | 长度≥260mm,头部直径≥3mm，平头直形，由冲吸管、管路和连接口组成。采用不锈钢材料制成。不含冲洗液。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌和消毒。不在内窥镜下使用，用于冲洗组织、吸液。 | 把 | 2 | 一类 | 特殊器械
16 | 鼻咬切钳 | 长度≥120mm,头部刃宽≥1.5mm，管式可旋转反切型，由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌和消毒。不在内窥镜下使用，用于钳夹组织。 | 把 | 2 | 一类 | 特殊器械
17 | 血管钳 | 长度≥300mm,下腔静脉多弯型，由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用，用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 把 | 2 | 一类 | 特殊器械
18 | 组织剪 | 长度≥180mm,弯型，手柄镀金精细剪，由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭茵和消毒。不在内窥镜下使用，用手剪切组织。 | 把 | 2 | 一类 | 特殊器械
19 | 血管扩张器 | 长度≥210mm,头部直径≥2mm，单头圆型，由头部、杆部、柄部组成。产品为非无菌产品，适用于非介入手术中，心胸外科或血管外科手术中扩大血管口径。 | 把 | 2 | 二类 | 特殊器械
20 | 咬骨钳 | 长度≥180mm,头部刃宽≥1mm，双关节直角弯型，由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成，头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌和消毒。不在内窥镜下使用，用于咬除死骨或软组织息肉或修整骨残端。 | 把 | 2 | 一类 | 特殊器械
21 | 单极分离钳 （神经探针） | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术3.根据头部形状可分为直分离钳，弯分离钳，直角分离钳等，且根据手术部位不同，头部又按照钳头长短、外形、角度等方面设计成多种型号来满足不同手术需要，例如 高绝缘分离钳（又称神经探针），接触面少，损伤小，可用于神经监测。 4.钳头张开角度大于等于50°，分离效果更好。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。 8.滑槽款暴露金属部位很少，电凝止血安全高效。 | 把 | 2 | 三类 | 腔镜器械
22 | 金属穿刺器 | 1.穿刺器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4kPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4kPa气压，冒出的气泡少于20个。 耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格有Ф3、Ф5、Ф10、Ф12.5、Ф15、Ф18，工作长度50-250mm，适合婴儿、成年和肥胖等各类型患者。 3.磁片、翻盖和十字硅胶帽等多种密封可选。 4.套管有普通款和带螺纹款，带螺纹款可防止术中穿刺器滑脱。 5.穿刺器穿刺针有锐头、钝头和保护头等多型可选。 6.耐高温永磁体阀门吸合穿刺器，不脏镜子镜头。 | 把 | 5 | 二类 | 腔镜器械
23 | 单极分离钳 | 1.分离钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450mm。 3. 钳头根据弯曲形状分直分离钳、弯分离钳和直角分离钳。 弯分离钳有多种弯曲角度，头部有钝头和精细头，直角分离钳直角弯有多种长度可选，可做各种粗细和角度的血管以及组织的分离。 4.1.2mm超精细头部，小间隙操作游刃有余。 | 把 | 58 | 二类 | 腔镜器械
24 | 幽门切开刀 | 1.切开刀的手柄向前推时，头端应露出并锁定；按下按钮时，头端应缩回。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5、Φ10，工作长度250-380mm。 3.可拆换头部设计，刀头保持最锋利状态，能顺利穿透2mm厚的硅胶膜。 4.刀头可伸缩设计，缩回刀头通过穿刺器进入腹腔，保护穿刺器密封瓣膜。 | 把 | 1 | 二类 | 腔镜器械
25 | 持针钳 | 1.持针钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。钳头采用ASTM F899-09种的630号钢制造，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格有Φ3、Φ5，工作长度180-450mm。 3.有弯头、直头、归位和弧形归位等多种头型，其中直头和弯头有常规型和精细型，其中精细型头型更小，缝合时视野更好，适用精细缝合。 4.手柄有O型、V型和枪型等，其中枪型手柄采用钛合金加工，轻盈且强度高。 5.O型手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定。 6.可选上解锁或者下解锁或临时不带锁功能。 | 把 | 33 | 二类 | 腔镜器械

## 参数要求-1-基础器械
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 总数量 | 医疗器械类别
1 | 髓核钳 | 工作长度≥180mm，头部刃宽≥3mm | 把 | 2 | 一类
2 | 髓核钳 | 工作长度≥180mm，头部刃宽≥3mm，头部上弯 | 把 | 2 | 一类
3 | 骨撬 | 工作长度≥240mm，头部宽度≥18mm，头部高度≥50mm，弯尖头 | 把 | 14 | 一类
4 | 不锈钢直型泡镊筒 | 直径≥100mm，高度≥180mm | 只 | 62 | 非医疗器械
5 | 不锈钢洗涤盆 | 直径≥360mm，高度≥100mm | 只 | 38 | 非医疗器械
6 | 不锈钢洗涤盆 | 直径≥220mm，高度≥65mm | 只 | 163 | 非医疗器械
7 | 腹腔吸引管 | 工作长度≥200mm，头部直径≥10mm，直形圆头 | 把 | 270 | 一类
8 | 组织拉钩 | AB两把哑光为一套，A把同向直角工作长度≥122mm，小头宽度9X20.5mm，大头宽度12x23.5mm，B把同向直角工作长度≥125mm，小头宽度9X23.7mm，大头宽度12x32.7mm | 把 | 454 | 一类
9 | 组织拉钩 | AB两把哑光为一套，A把同向直角/折角工作长度≥206mm，小头宽度16x26mm，大头宽度16x40mm，B把同向直角/折角工作长度≥210mm，小头宽度16x30mm，大头宽度16x44mm | 把 | 132 | 一类
10 | 组织拉钩 | AB两把哑光为一套，A把同向直角/折角(有孔) 工作长度≥206mm，小头宽度15x27mm，大头宽度15x43mm，B把同向直角/折角(有孔)工作长度≥210mm，小头宽度15x30mm，大头宽度15x46mm | 把 | 222 | 一类
11 | 组织拉钩 | AB两把哑光为一套，A把同向圆弯工作长度≥90.5mm，小头宽度10x16.5mm，大头宽度15x19.5mm，B把同向圆弯工作长度≥94.5mm，小头宽度10x17.5mm，大头宽度15x20.5mm | 把 | 6 | 一类
12 | 阴道拉钩 | 工作长度≥160mm，头部长度≥80mm，头部宽度≥38mm，板式凹型哑光 | 把 | 50 | 一类
13 | 静脉拉钩 | 工作长度≥200mm，哑光 | 把 | 4 | 一类
14 | 不锈钢碗 | 直径≥220mm，高度≥70mm | 只 | 2 | 非医疗器械
15 | 组织拉钩 | 双头拉钩，同向直角/直角 | 把 | 16 | 一类
16 | 取石钳 | 工作长度≥200mm，头部高度≥32mm，穿鳃式(胆) | 把 | 2 | 一类
17 | 胆道探条 | 7根为1套，直径≥2mm-8mm | 把 | 55 | 一类
18 | 肛门镜 | 双叶型 | 把 | 30 | 一类
19 | 钢尺 | 长度≥150mm | 把 | 12 | 非医疗器械
20 | 骨撬 | 工作长度≥240mm，头部宽度≥16mm | 把 | 4 | 一类
21 | 环形牵开器 | 工作直径≥240mm | 把 | 4 | 一类
22 | 压肠板 | 工作长度≥300mm | 把 | 16 | 一类
23 | 复位钳 | 工作长度≥200mm，球头 | 把 | 2 | 一类
24 | 组织拉钩 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥70mm，高度≥30mm | 把 | 6 | 一类
25 | 组织拉钩 | 工作长度≥210mm，直角 | 把 | 12 | 一类
26 | 扳手 | 六角型 | 把 | 8 | 非医疗器械
27 | 皮肤拉钩 | 工作长度≥210mm，头部四爪钝，圆柄 | 把 | 12 | 一类
28 | 喉钳 | 工作长度≥230mm，管式 | 把 | 30 | 一类
29 | 心室拉钩 | 工作长度≥180mm，双头角弯，A头部宽度≥6.5mm，头部深度≥24mm，B头部宽度≥4mm，头部深度≥7mm | 把 | 2 | 一类
30 | 心室拉钩 | 工作长度≥180mm，双头角弯，A头部宽度≥6.5mm，头部深度≥22mm，B头部宽度≥4mm，头部深度≥9mm | 把 | 8 | 一类
31 | 心室拉钩 | 工作长度≥180mm，双头角弯，A头部宽度≥6.5mm，头部深度≥18mm，B头部宽度≥6mm，头部深度≥16mm | 把 | 6 | 一类
32 | 心室拉钩 | 工作长度≥180mm，双头圆弯，A头部宽度≥6.5mm，头部深度≥8.5mm，B头部宽度≥5mm，头部深度≥7mm | 把 | 8 | 一类
33 | 流产吸引管 | 工作长度≥240mm，头部直径≥6mm，单腔 | 把 | 20 | 一类
34 | 流产吸引管 | 工作长度≥240mm，头部直径≥7mm，单腔 | 把 | 20 | 一类
35 | 流产吸引管 | 工作长度≥240mm，头部直径≥8mm，单腔 | 把 | 20 | 一类
36 | 子宫颈扩张器 | 12把为1套，头部直径≥4～9.5mm，圆形头 | 把 | 326 | 一类
37 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥4mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
38 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥4.5mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
39 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥5mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
40 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥5.5mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
41 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥6mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
42 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥6.5mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
43 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥7mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
44 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥7.5mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
45 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥8mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
46 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥8.5mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
47 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥9mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
48 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥9.5mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
49 | 子宫颈扩张器 | 头部直径≥10mm，圆形头 | 把 | 20 | 一类
50 | 子宫探针 | 工作长度≥280mm，头部直径≥3mm，直型 | 把 | 50 | 一类
51 | 双翼阴道扩张器 | 开口嘴型长度≥90mm，开口宽度≥34mm，手术用 | 把 | 40 | 一类
52 | 双翼阴道扩张器 | 开口嘴型长度≥100mm，开口宽度≥30mm，检查用 | 把 | 40 | 一类
53 | 子宫刮 | 工作长度≥280mm，头部宽度≥8mm， 柔性锐口六角柄 | 把 | 44 | 一类
54 | 子宫刮 | 工作长度≥280mm，头部宽度≥9mm， 柔性锐口六角柄 | 把 | 20 | 一类
55 | 阴道拉钩 | 工作长度≥180mm，头部长度≥80mm，头部宽度≥26mm，板式平型哑光 | 把 | 6 | 一类
56 | 阴道拉钩 | 工作长度≥220mm，头部长度≥110mm，头部宽度≥24mm，板式凹型哑光 | 把 | 4 | 一类
57 | 阴道拉钩 | 工作长度≥220mm，头部长度≥115mm，头部宽度≥14mm，板式平型哑光 | 把 | 6 | 一类
58 | 阴道拉钩 | 工作长度≥220mm，头部长度≥115mm，头部宽度≥26mm，板式平型哑光 | 把 | 6 | 一类
59 | 深部拉钩 | 工作长度≥360mm，叶片宽度≥25×180mm，板式 | 把 | 2 | 一类
60 | 子宫敷料钳 | 工作长度≥250mm，双弯型 | 把 | 40 | 一类
61 | 组织钳 | 工作长度≥220mm，头部宽度≥6mm，哑光普通型 | 把 | 36 | 一类
62 | 组织钳 | 工作长度≥240mm，头部宽度≥6mm，哑光普通型 | 把 | 10 | 一类
63 | 子宫颈钳 | 工作长度≥250mm，头部2×3齿，弯形 | 把 | 40 | 一类
64 | 子宫夹持钳 | 工作长度≥250mm，直型头部单爪 | 把 | 12 | 一类
65 | 子宫夹持钳 | 工作长度≥280mm，双弯型头部单爪 | 把 | 40 | 一类
66 | 剖宫产剪 | 工作长度≥180mm , 球头 | 把 | 8 | 一类
67 | 阴道环切剪 | 工作长度≥220mm，弯型 | 把 | 6 | 一类
68 | 骨科用螺丝刀 | 头部六角形骨科用螺丝刀，头部对径a≥2.5mm | 把 | 18 | 一类
69 | 骨科用螺丝刀 | 头部六角形骨科用螺丝刀，头部对径a≥3.5mm | 把 | 8 | 一类
70 | 断钉取出器 | 工作长度≥160mm，头部直径≥8mm | 把 | 3 | 一类
71 | 鼻镜 | 检查用直形，头部长度≥28mm，无柄花 | 把 | 11 | 一类
72 | 鼻镜 | 检查用直形，头部长度≥18mm | 把 | 3 | 一类
73 | 鼻镜 | 检查用直形，头部长度≥26mm | 把 | 2 | 一类
74 | 鼻镜 | 检查用直形，头部长度≥35mm | 把 | 7 | 一类
75 | 扁桃体拉钩 | 工作长度≥250mm , 双头带剥离子 | 把 | 22 | 一类
76 | 扁桃体圈断器 | 通过旋转或拉动的方式将扁桃体圈断，完成扁桃体的切除，直形 | 把 | 20 | 一类
77 | 压舌板 | 角形弯度≥93° | 把 | 31 | 一类
78 | 乳突牵开器 | 工作长度≥160mm，头部3×4钩钝，活动式 | 把 | 48 | 一类
79 | 耳用探针 | 工作长度≥160mm，直锐型 | 把 | 2 | 一类
80 | 鼻组织钳 | 工作长度≥120mm，头部宽度≥3.8mm，盖板式，直长圆头带齿 | 把 | 2 | 一类
81 | 鼻组织钳 | 工作长度≥120mm，头部宽度≥3.8mm，盖板式，直长圆头 | 把 | 4 | 一类
82 | 鼻咬切钳 | 工作长度≥120mm，头部宽度≥2mm，上弯≥30°，盖板式长圆头 | 把 | 2 | 一类
83 | 上颌窦止血钳 | 工作长度≥125mm，头部宽度≥4mm，齿口 | 把 | 2 | 一类
84 | 鼻刮匙 | 工作长度≥17mm，头部长度≥7mm，角弯≥30°，环形 | 把 | 2 | 一类
85 | 鼻刮匙 | 工作长度≥17mm，头部长度≥5.6mm，角弯≥15°，环形 | 把 | 2 | 一类
86 | 鼻刮匙 | 工作长度≥17mm，头部长度≥5.6mm，角弯≥30°，环形 | 把 | 2 | 一类
87 | 鼻腔吸引管 | 工作长度≥175mm，头部直径≥3mm，弯型 | 把 | 3 | 一类
88 | 鼻腔吸引管 | 工作长度≥175mm，头部直径≥4mm，弯型 | 把 | 1 | 一类
89 | 鼻中隔凿 | 工作长度≥160mm，头部刃宽≥3mm，鱼尾头枪形 | 把 | 4 | 一类
90 | 鼻中隔凿 | 工作长度≥160mm，头部刃宽≥4mm，圆头枪形 | 把 | 6 | 一类
91 | 气管扩张钳 | 工作长度≥140mm，头部二叶 | 把 | 3 | 一类
92 | 扁桃体止血钳 | 工作长度≥180mm，头部高度≥9mm，哑光弯半齿 | 把 | 16 | 一类
93 | 扁桃体止血钳 | 工作长度≥200mm，头部高度≥9mm，哑光弯半齿 | 把 | 8 | 一类
94 | 扁桃体钳 | 工作长度≥220mm，头部三爪钝 | 把 | 10 | 一类
95 | 鼻粘膜刀 | 工作长度≥170mm，圆头 | 把 | 6 | 一类
96 | 鼻剪 | 工作长度≥110mm，头部宽度≥3mm，哑光下介 | 把 | 12 | 一类
97 | 鼻剪 | 工作长度≥125mm，哑光中介 | 把 | 12 | 一类
98 | 鼻剪 | 工作长度≥160mm，哑光上介 | 把 | 4 | 一类
99 | 鼻咬切钳 | 工作长度≥120mm，头部宽度≥2mm，上弯≥50°，盖板式长圆头 | 把 | 2 | 一类
100 | 鼻组织钳 | 工作长度≥120mm，头部宽度≥3mm，盖板式，直长圆头 | 把 | 4 | 一类
101 | 鼻组织钳 | 工作长度≥120mm，头部宽度≥3mm，上弯≥45°，盖板式长圆头 | 把 | 2 | 一类
102 | 鼻剥离器 | 工作长度≥190mm，双头弯长圆形，头部宽度≥4/4mm | 把 | 31 | 一类
103 | 鼻剥离器 | 工作长度≥190mm，双头弯长圆形，头部宽度≥2.5/2.5mm | 把 | 15 | 一类
104 | 鼻剥离器 | 工作长度≥200mm，双头弯长圆形，头部宽度≥4/5mm | 把 | 8 | 一类
105 | 鼻异物钳 | 工作长度≥120mm，有钩型 | 把 | 2 | 一类
106 | 手术刀柄 | 工作长度≥125mm , 3号刀柄 | 把 | 90 | 一类
107 | 手术刀柄 | 工作长度≥140mm , 4号刀柄 | 把 | 216 | 一类
108 | 手术刀柄 | 工作长度≥160mm , 7号刀柄 | 把 | 373 | 一类
109 | 皮管钳 | 工作长度≥180mm | 把 | 16 | 一类
110 | 皮管钳 | 工作长度≥200mm | 把 | 12 | 一类
111 | 鼻用镊 | 工作长度≥160mm , 枪形有齿哑光 | 把 | 38 | 一类
112 | 鼻用镊 | 工作长度≥200mm , 枪形有齿哑光 | 把 | 4 | 一类
113 | 耳用膝状镊 | 工作长度≥110mm，膝状有齿哑光 | 把 | 10 | 一类
114 | 整形镊 | 工作长度≥140mm，头部宽度≥0.8mm，无钩哑光 | 把 | 2 | 一类
115 | 整形镊 | 工作长度≥140mm，头部宽度≥1mm，有钩哑光 | 把 | 6 | 一类
116 | 组织镊 | 工作长度≥125mm , 直形，头部1×2钩 | 把 | 320 | 一类
117 | 组织镊 | 工作长度≥140mm , 直形，头部1×2钩 | 把 | 47 | 一类
118 | 组织镊 | 工作长度≥160mm , 直形，头部1×2钩 | 把 | 2 | 一类
119 | 组织镊 | 工作长度≥200mm , 直形，头部1×2钩 | 把 | 20 | 一类
120 | 医用镊 | 工作长度≥125mm , 横齿敷料镊 | 把 | 192 | 一类
121 | 医用镊 | 工作长度≥140mm , 横齿敷料镊 | 把 | 57 | 一类
122 | 医用镊 | 工作长度≥160mm , 横齿敷料镊 | 把 | 40 | 一类
123 | 医用镊 | 工作长度≥180mm , 横齿敷料镊 | 把 | 8 | 一类
124 | 医用镊 | 工作长度≥200mm , 横齿敷料镊 | 把 | 122 | 一类
125 | 医用镊 | 工作长度≥220mm , 横齿敷料镊 | 把 | 16 | 一类
126 | 医用镊 | 工作长度≥250mm , 横齿敷料镊 | 把 | 80 | 一类
127 | 创口钩 | 工作长度≥220mm，头部双爪钝，扁柄 | 把 | 2 | 一类
128 | 创口钩 | 工作长度≥220mm，头部三爪钝，扁柄 | 把 | 18 | 一类
129 | 创口钩 | 工作长度≥220mm，头部四爪钝，扁柄 | 把 | 6 | 一类
130 | 探针 | 工作长度≥150mm，直型 | 把 | 4 | 一类
131 | 牙科开口器 | 麻醉式，左弯 | 把 | 120 | 一类
132 | 组织剪 | 工作长度≥200mm，弯窄头型，手柄镀金，精细剪 | 把 | 2 | 一类
133 | 组织剪 | 工作长度≥200mm，弯宽头型，手柄镀金，精细剪 | 把 | 3 | 一类
134 | 组织剪 | 工作长度≥250mm，弯窄头型，手柄镀金，精细剪 | 把 | 2 | 一类
135 | 组织剪 | 工作长度≥180mm，弯窄头型，精细剪 | 把 | 25 | 一类
136 | 组织剪 | 工作长度≥200mm，弯窄头型，精细剪 | 把 | 3 | 一类
137 | 组织剪 | 工作长度≥200mm，弯宽头型，精细剪 | 把 | 1 | 一类
138 | 组织剪 | 工作长度≥250mm，弯宽头型，精细剪 | 把 | 4 | 一类
139 | 组织剪 | 工作长度≥250mm，弯窄头型，手柄镀金，精细剪 | 把 | 5 | 一类
140 | 手术剪 | 工作长度≥125mm，弯尖型，解刨精细剪 | 把 | 4 | 一类
141 | 手术剪 | 工作长度≥140mm , 哑光直尖 | 把 | 9 | 一类
142 | 手术剪 | 工作长度≥180mm , 哑光直尖 | 把 | 30 | 一类
143 | 手术剪 | 工作长度≥180mm , 哑光直圆 | 把 | 12 | 一类
144 | 组织剪 | 工作长度≥160mm，哑光直型 | 把 | 4 | 一类
145 | 组织剪 | 工作长度≥160mm，哑光弯型 | 把 | 14 | 一类
146 | 组织剪 | 工作长度≥180mm，哑光直型 | 把 | 102 | 一类
147 | 组织剪 | 工作长度≥180mm，哑光弯型 | 把 | 146 | 一类
148 | 组织剪 | 工作长度≥200mm，哑光直型 | 把 | 9 | 一类
149 | 组织剪 | 工作长度≥200mm，哑光弯型 | 把 | 77 | 一类
150 | 组织剪 | 工作长度≥220mm，哑光弯型 | 把 | 8 | 一类
151 | 组织剪 | 工作长度≥250mm，哑光弯型 | 把 | 6 | 一类
152 | 眼用剪 | 工作长度≥100mm，直尖头哑光 | 把 | 8 | 一类
153 | 眼用剪 | 工作长度≥100mm，弯尖头哑光 | 把 | 15 | 一类
154 | 组织剪 | 工作长度≥160mm，哑光弯综合剪 | 把 | 2 | 一类
155 | 组织剪 | 工作长度≥180mm，哑光弯综合剪 | 把 | 28 | 一类
156 | 组织剪 | 工作长度≥200mm，哑光弯综合剪 | 把 | 83 | 一类
157 | 组织剪 | 工作长度≥220mm，哑光弯综合剪 | 把 | 38 | 一类
158 | 组织剪 | 工作长度≥250mm，哑光弯综合剪 | 把 | 12 | 一类
159 | 止血钳 | 工作长度≥125mm，哑光直全齿 | 把 | 264 | 一类
160 | 止血钳 | 工作长度≥125mm，哑光弯全齿 | 把 | 1774 | 一类
161 | 止血钳 | 工作长度≥140mm，哑光直全齿 | 把 | 24 | 一类
162 | 止血钳 | 工作长度≥140mm，哑光弯全齿 | 把 | 1064 | 一类
163 | 止血钳 | 工作长度≥160mm，哑光弯全齿 | 把 | 1054 | 一类
164 | 止血钳 | 工作长度≥160mm，哑光直有钩 | 把 | 18 | 一类
165 | 止血钳 | 工作长度≥180mm，哑光弯全齿 | 把 | 156 | 一类
166 | 止血钳 | 工作长度≥180mm，哑光直有钩 | 把 | 24 | 一类
167 | 止血钳 | 工作长度≥200mm，哑光直全齿 | 把 | 12 | 一类
168 | 止血钳 | 工作长度≥200mm，哑光弯全齿 | 把 | 54 | 一类
169 | 止血钳 | 工作长度≥200mm，哑光直有钩 | 把 | 74 | 一类
170 | 止血钳 | 工作长度≥200mm，哑光弯有钩 | 把 | 6 | 一类
171 | 止血钳 | 工作长度≥220mm，哑光弯全齿 | 把 | 161 | 一类
172 | 止血钳 | 工作长度≥220mm，哑光弯有钩 | 把 | 4 | 一类
173 | 止血钳 | 工作长度≥240mm，哑光弯全齿 | 把 | 53 | 一类
174 | 持针钳 | 工作长度≥180mm，哑光粗针 | 把 | 29 | 一类
175 | 持针钳 | 工作长度≥180mm，哑光细针 | 把 | 91 | 一类
176 | 持针钳 | 工作长度≥200mm，哑光粗针 | 把 | 16 | 一类
177 | 持针钳 | 工作长度≥200mm，哑光细针 | 把 | 81 | 一类
178 | 海绵钳 | 工作长度≥250mm，头部宽度≥8mm，哑光弯无齿 | 把 | 2 | 一类
179 | 海绵钳 | 工作长度≥250mm，头部宽度≥8mm，哑光弯有齿 | 把 | 104 | 一类
180 | 海绵钳 | 工作长度≥250mm，头部宽度≥8mm，哑光弯有齿 | 把 | 2 | 一类
181 | 海绵钳 | 工作长度≥250mm，头部宽度≥10mm，哑光弯有齿 | 把 | 226 | 一类
182 | 海绵钳 | 工作长度≥250mm，头部宽度≥12mm，哑光直无齿 | 把 | 16 | 一类
183 | 海绵钳 | 工作长度≥250mm，头部宽度≥12mm，哑光弯有齿 | 把 | 425 | 一类
184 | 海绵钳 | 工作长度≥250mm，头部宽度≥12mm，哑光直有齿 | 把 | 16 | 一类
185 | 帕巾钳 | 工作长度≥90mm，尖头哑光 | 把 | 2 | 一类
186 | 帕巾钳 | 工作长度≥100mm，尖头哑光 | 把 | 94 | 一类
187 | 帕巾钳 | 工作长度≥110mm，尖头哑光 | 把 | 28 | 一类
188 | 帕巾钳 | 工作长度≥140mm，尖头哑光 | 把 | 1003 | 一类
189 | 帕巾钳 | 工作长度≥160mm，尖头哑光 | 把 | 193 | 一类
190 | 组织钳 | 工作长度≥140mm，头部宽度≥5mm，哑光普通型 | 把 | 2 | 一类
191 | 组织钳 | 工作长度≥160mm，头部宽度≥5mm，哑光普通型 | 把 | 188 | 一类
192 | 组织钳 | 工作长度≥180mm，头部宽度≥5mm，哑光普通型 | 把 | 1186 | 一类
193 | 组织钳 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥5mm，哑光普通型 | 把 | 110 | 一类
194 | 止血钳 | 工作长度≥160mm，哑光弯直齿(罗-卡氏) | 把 | 52 | 一类
195 | 止血钳 | 工作长度≥200mm，哑光弯直齿(罗-卡氏) | 把 | 38 | 一类
196 | 组织钳 | 工作长度≥160mm，头部宽度≥9mm，巴氏型 | 把 | 8 | 一类
197 | 组织钳 | 工作长度≥210mm，头部宽度≥12mm，巴氏型 | 把 | 68 | 一类
198 | 分离结扎钳 | 工作长度≥200mm，头部长度≥44mm，高度≥14mm，全齿 | 把 | 3 | 一类
199 | 分离结扎钳 | 工作长度≥220mm，头部长度≥62mm，高度≥22mm，全齿 | 把 | 42 | 一类
200 | 分离结扎钳 | 工作长度≥180mm，头部长度≥38mm，高度≥12mm，半齿 | 把 | 5 | 一类
201 | 分离结扎钳 | 工作长度≥220mm，头部长度≥55mm，高度≥22mm，半齿 | 把 | 12 | 一类
202 | 分离结扎钳 | 工作长度≥220mm，头部长度≥65mm，高度≥23mm，半齿 | 把 | 4 | 一类
203 | 分离结扎钳 | 工作长度≥240mm，头部长度≥68mm，高度≥17mm，半齿 | 把 | 8 | 一类
204 | 分离结扎钳 | 工作长度≥260mm，头部长度≥50mm，高度≥14mm，半齿 | 把 | 4 | 一类
205 | 分离结扎钳 | 工作长度≥220mm，头部长度≥54mm，高度≥22mm，半齿弯柄 | 把 | 6 | 一类
206 | 分离结扎钳 | 工作长度≥180mm，头部角度≥70°，高度≥12mm，半齿 | 把 | 4 | 一类
207 | 分离结扎钳 | 工作长度≥220mm，头部角度≥80°，高度≥17mm，半齿 | 把 | 6 | 一类
208 | 分离结扎钳 | 工作长度≥240mm，头部角度≥90°，高度≥19mm，半齿 | 把 | 10 | 一类
209 | 分离结扎钳 | 工作长度≥220mm，头部长度≥55mm，高度≥22mm，全齿 | 把 | 44 | 一类
210 | 分离结扎钳 | 工作长度≥240mm，头部长度≥60mm，高度≥26mm，全齿 | 把 | 4 | 一类
211 | 分离结扎钳 | 工作长度≥240mm，头部长度≥68mm，高度≥17mm，全齿 | 把 | 12 | 一类
212 | 分离结扎钳 | 工作长度≥240mm，头部长度≥71mm，高度≥12mm，全齿 | 把 | 8 | 一类
213 | 分离结扎钳 | 工作长度≥180mm，头部长度≥41mm，高度≥14mm，全齿弯柄 | 把 | 6 | 一类
214 | 分离结扎钳 | 工作长度≥180mm，头部角度≥90°，高度≥15mm，全齿 | 把 | 4 | 一类
215 | 分离结扎钳 | 工作长度≥180mm，头部角度≥70°，高度≥12mm，全齿 | 把 | 14 | 一类
216 | 分离结扎钳 | 工作长度≥200mm，头部角度≥90°，高度≥18mm，全齿 | 把 | 2 | 一类
217 | 分离结扎钳 | 工作长度≥220mm，头部角度≥90°，高度≥14mm，全齿 | 把 | 16 | 一类
218 | 分离结扎钳 | 工作长度≥220mm，头部角度≥90°，高度≥18mm，全齿 | 把 | 16 | 一类
219 | 分离结扎钳 | 工作长度≥180mm，头部角度≥90°，高度≥16mm，直半齿 | 把 | 10 | 一类
220 | 分离结扎钳 | 工作长度≥180mm，头部角度≥90°，高度≥20mm，半齿 | 把 | 2 | 一类
221 | 分离结扎钳 | 工作长度≥220mm，头部角度≥90°，高度≥16mm，直半齿 | 把 | 4 | 一类
222 | 分离结扎钳 | 工作长度≥220mm，头部角度≥90°，高度≥16mm，半齿 | 把 | 4 | 一类
223 | 分离结扎钳 | 工作长度≥220mm，头部角度≥90°，高度≥20mm，半齿 | 把 | 6 | 一类
224 | 止血钳 | 工作长度≥180mm，头部高度≥15mm，哑光弯全齿 | 把 | 10 | 一类
225 | 止血钳 | 工作长度≥200mm，头部高度≥9mm，哑光弯全齿 | 把 | 16 | 一类
226 | 止血钳 | 工作长度≥200mm，头部高度≥15mm，哑光弯全齿 | 把 | 6 | 一类
227 | 止血钳 | 工作长度≥220mm，头部高度≥10mm，哑光弯全齿 | 把 | 116 | 一类
228 | 止血钳 | 工作长度≥250mm，头部高度≥15mm，哑光弯全齿 | 把 | 10 | 一类
229 | 止血钳 | 工作长度≥220mm，头部高度≥20mm，哑光弯全齿 | 把 | 10 | 一类
230 | 止血钳 | 工作长度≥250mm，头部高度≥9mm，哑光弯全齿 | 把 | 12 | 一类
231 | 止血钳 | 工作长度≥250mm，头部高度≥15mm，哑光弯全齿 | 把 | 33 | 一类
232 | 止血钳 | 工作长度≥250mm，头部高度≥22mm，哑光弯全齿 | 把 | 18 | 一类
233 | 持针钳 | 工作长度≥180mm，头部宽度≥0.5mm，直粗针镶片型 | 把 | 6 | 一类
234 | 持针钳 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥0.5mm，直粗针镶片型 | 把 | 110 | 一类
235 | 持针钳 | 工作长度≥220mm，头部宽度≥0.5mm，直粗针镶片型 | 把 | 124 | 一类
236 | 持针钳 | 工作长度≥250mm，头部宽度≥0.5mm，直粗针镶片型 | 把 | 6 | 一类
237 | 持针钳 | 工作长度≥180mm，头部宽度≥0.3mm，直细针镶片型 | 把 | 42 | 一类
238 | 持针钳 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥0.3mm，直细针镶片型 | 把 | 64 | 一类
239 | 持针钳 | 工作长度≥220mm，头部宽度≥0.3mm，直细针镶片型 | 把 | 46 | 一类
240 | 持针钳 | 工作长度≥220mm，头部宽度≥0.3mm，直细针镶片型 | 把 | 65 | 一类
241 | 持针钳 | 工作长度≥180mm，头部宽度≥0.3mm，直窄细针镶片型 | 把 | 10 | 一类
242 | 持针钳 | 工作长度≥180mm，头部宽度≥0.2mm，直窄细针镶片型 | 把 | 16 | 一类
243 | 持针钳 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥0.2mm，直窄细针镶片型 | 把 | 12 | 一类
244 | 持针钳 | 工作长度≥160mm，头部宽度≥0.3mm，直细针镶片圆鳃型 | 把 | 8 | 一类
245 | 持针钳 | 工作长度≥180mm，头部宽度≥0.3mm，直细针圆鳃型 | 把 | 23 | 一类
246 | 持针钳 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥0.3mm，直细针镶片圆鳃型 | 把 | 42 | 一类
247 | 持针钳 | 工作长度≥220mm，头部宽度≥0.3mm，直细针镶片圆鳃型 | 把 | 14 | 一类
248 | 三角肺叶钳 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥27mm，直有齿 | 把 | 4 | 一类
249 | 肠夹持钳 | 工作长度≥160mm | 把 | 86 | 一类
250 | 肠钳 | 工作长度≥160mm，弯形斜齿 | 把 | 8 | 一类
251 | 肠钳 | 工作长度≥250mm，直形斜齿 | 把 | 8 | 一类
252 | 肠钳 | 工作长度≥220mm，直形直齿 | 把 | 4 | 一类
253 | 肠钳 | 工作长度≥250mm，直形直齿 | 把 | 34 | 一类
254 | 肠钳 | 工作长度≥250mm，弯形直齿 | 把 | 2 | 一类
255 | 取石钳 | 工作长度≥220mm，头部高度≥22mm，迭鳃式有齿(胆) | 把 | 18 | 一类
256 | 取石钳 | 工作长度≥220mm，头部高度≥22mm，迭鳃式(肾) | 把 | 7 | 一类
257 | 取石钳 | 工作长度≥220mm，头部高度≥52mm，迭鳃式(肾) | 把 | 2 | 一类
258 | 取石钳 | 工作长度≥220mm，头部高度≥55mm，迭鳃式(肾) | 把 | 5 | 一类
259 | 血管钳 | 工作长度≥240mm，头部高度≥22mm，单弯 | 把 | 6 | 一类
260 | 支气管钳 | 工作长度≥220mm，直角 | 把 | 38 | 一类
261 | 肾蒂钳 | 工作长度≥250mm，头部半径R≥23mm，头部高度≥35mm，直型带刻线 | 把 | 1 | 一类
262 | 分离结扎钳 | 工作长度≥200mm，头部长度≥50mm，高度≥14mm，网纹半齿 | 把 | 2 | 一类
263 | 眼科镊 | 工作长度≥100mm，直型有齿哑光 | 把 | 8 | 一类
264 | 眼科镊 | 工作长度≥100mm，直型有钩哑光 | 把 | 4 | 一类
265 | 胸腔镊 | 工作长度≥200mm，直无钩有定位 | 把 | 51 | 一类
266 | 鼻用镊 | 工作长度≥200mm，枪形有齿 | 把 | 2 | 一类
267 | 深部拉钩 | 工作长度≥200mm，叶片宽度≥24×100mm，哑光板式 | 把 | 145 | 一类
268 | 深部拉钩 | 工作长度≥220mm，叶片宽度≥20×110mm，哑光板式 | 把 | 6 | 一类
269 | 深部拉钩 | 工作长度≥250mm，叶片宽度≥36×115mm，哑光板式 | 把 | 61 | 一类
270 | 深部拉钩 | 工作长度≥300mm，叶片宽度≥48×152mm，哑光板式 | 把 | 82 | 一类
271 | 深部拉钩 | 工作长度≥240mm，叶片宽度≥30×140mm，哑光板式 | 把 | 2 | 一类
272 | 腹壁拉钩 | 工作长度≥280mm，小头宽度≥37x48mm，大头宽度≥43x64mm，哑光同向圆柄式 | 把 | 29 | 一类
273 | 大腹钩 | 工作长度≥250mm，头部宽度≥86x66mm，伞柄 | 把 | 2 | 一类
274 | 阑尾拉钩 | 工作长度≥260mm，小头宽度20x36mm，大头宽度30x44mm，同向直角实心柄 | 把 | 2 | 一类
275 | 组织剪 | 工作长度≥180mm，哑光直刃口开齿型 | 把 | 33 | 一类
276 | 组织剪 | 工作长度≥180mm，哑光弯刃口开齿型 | 把 | 224 | 一类
277 | 组织剪 | 工作长度≥200mm，哑光直刃口开齿型 | 把 | 6 | 一类
278 | 组织剪 | 工作长度≥200mm，哑光弯刃口开齿型 | 把 | 9 | 一类
279 | 组织镊 | 工作长度≥160mm，头部宽度≥1.8×3mm，直形凹凸齿 | 把 | 16 | 一类
280 | 组织镊 | 工作长度≥180mm，头部宽度≥1.5×2.8mm，直形凹凸齿 | 把 | 2 | 一类
281 | 组织镊 | 工作长度≥180mm，头部宽度≥1.8×1.8mm，直形凹凸齿 | 把 | 30 | 一类
282 | 组织镊 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥1.2×2.6mm，直形凹凸齿 | 把 | 5 | 一类
283 | 组织镊 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥1.8×3mm，直形凹凸齿 | 把 | 3 | 一类
284 | 组织镊 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥2.4×3.2mm，直形凹凸齿 | 把 | 8 | 一类
285 | 组织镊 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥3.0×3.4mm，直形凹凸齿 | 把 | 3 | 一类
286 | 痔漏探针 | 工作长度≥180mm，球形两头部直径≥2/3mm，银质 | 把 | 12 | 一类
287 | 膀胱拉钩 | 工作长度≥230mm，头部月牙形 | 把 | 8 | 一类
288 | 无损伤阻断钳 | 工作长度≥125mm，头部长度≥10mm，角弯≥14°，1×2齿 | 把 | 1 | 二类
289 | 头皮夹钳 | 工作长度≥170mm，头部角度≥33° | 把 | 19 | 一类
290 | 头皮夹钳 | 工作长度≥170mm，头部角度≥0° | 把 | 1 | 一类
291 | 显微剪 | 工作长度≥180mm，头部高度≥4mm，弯型指圈柄 | 把 | 8 | 一类
292 | 脑外科线锯条 | 线锯用手柄，2把1套 | 把 | 4 | 一类
293 | 显微镊 | 工作长度≥200mm , 头部宽度≥1mm，枪形有齿 | 把 | 18 | 一类
294 | 吸引管 | 工作长度≥220mm，头部直径≥4mm，简式直型斜口 | 把 | 5 | 一类
295 | 吸引管 | 工作长度≥220mm，头部直径≥6mm，简式直型斜口 | 把 | 2 | 一类
296 | 吸引管 | 工作长度≥220mm，头部直径≥3mm，简式直型 | 把 | 16 | 一类
297 | 吸引管 | 工作长度≥220mm，头部直径≥4mm，简式直型 | 把 | 26 | 一类
298 | 吸引管 | 工作长度≥220mm，头部直径≥5mm，简式直型 | 把 | 28 | 一类
299 | 吸引管 | 工作长度≥260mm，头部直径≥2mm，弯型 | 把 | 2 | 一类
300 | 吸引管 | 工作长度≥260mm，头部直径≥1.5mm，直型 | 把 | 2 | 一类
301 | 吸引管 | 工作长度≥260mm，头部直径≥2mm，直型 | 把 | 14 | 一类
302 | 吸引管 | 工作长度≥260mm，头部直径≥2.5mm，直型 | 把 | 8 | 一类
303 | 吸引管 | 工作长度≥260mm，头部直径≥3mm，直型 | 把 | 26 | 一类
304 | 吸引管 | 工作长度≥260mm，头部直径≥3.5mm，直型 | 把 | 14 | 一类
305 | 吸引管 | 工作长度≥260mm，头部直径≥4mm，直型 | 把 | 24 | 一类
306 | 脑压板 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥2mm，板式单圆头带刻度 | 把 | 4 | 二类
307 | 脑压板 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥4mm，板式单圆头带刻度 | 把 | 4 | 二类
308 | 脑压板 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥8mm，板式单圆头带刻度 | 把 | 2 | 二类
309 | 脑压板 | 工作长度≥200mm，两头部宽度≥7/9mm，板式双圆头带刻度 | 把 | 8 | 二类
310 | 脑压板 | 工作长度≥200mm，两头部宽度≥11/13mm，板式双圆头带刻度 | 把 | 4 | 二类
311 | 脑压板 | 工作长度≥200mm，两头部宽度≥20/22mm，板式双圆头带刻度 | 把 | 8 | 二类
312 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥200mm，头部刃宽≥6mm，弯平刃型 | 把 | 4 | 一类
313 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥180mm，双头一弯型，一直型 | 把 | 27 | 一类
314 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥240mm，双头弯型 | 把 | 12 | 一类
315 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥200mm，双头弯型 | 把 | 2 | 一类
316 | 咬骨钳 | 工作长度≥180mm，头部刃宽≥3.5mm，角弯≥20°，双关节，无角柄 | 把 | 4 | 一类
317 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm，头部刃宽≥5mm，角弯≥40°，双关节，单弯单角柄 | 把 | 4 | 一类
318 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm，头部刃宽≥7mm，角弯≥40°，双关节，单弯单角柄 | 把 | 4 | 一类
319 | 咬骨钳 | 工作长度≥240mm，头部刃宽≥5mm，角弯≥40°，双关节，同向侧弯柄 | 把 | 4 | 一类
320 | 剥离器 | 工作长度≥200mm，头部长度≥1.5mm，直叶片头型 | 把 | 6 | 一类
321 | 骨科用神经根拉钩 | 工作长度≥110mm，头部角度≥90°，头部宽度≥6.8mm，角形方头 | 把 | 26 | 一类
322 | 吸引管 | 工作长度≥125mm，头部直径≥2.8mm，直型带刻线 | 把 | 4 | 一类
323 | 吸引管 | 工作长度≥125mm，头部直径≥3mm，直型带刻线 | 把 | 4 | 一类
324 | 吸引管 | 工作长度≥125mm，头部直径≥3.2mm，直型带刻线 | 把 | 6 | 一类
325 | 组织镊 | 工作长度≥120mm , 头部1×2钩 | 把 | 4 | 一类
326 | 手术刀柄 | 工作长度≥210mm , 3号加长刀柄 | 把 | 25 | 一类
327 | 牵开器 | 组合模块式为一套，Ⅱ型 | 把 | 4 | 一类
328 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥270mm，头部刃宽≥12X15mm，弯圆刃型 | 把 | 2 | 一类
329 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥6mm，直平刃，六角柄 | 把 | 2 | 一类
330 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥10mm，直平刃，六角柄 | 把 | 2 | 一类
331 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥12mm，直平刃，六角柄 | 把 | 10 | 一类
332 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥12mm，直平刃，六角柄 | 把 | 10 | 一类
333 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥20mm，直平刃，六角柄 | 把 | 2 | 一类
334 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥30mm，直平刃，六角柄 | 把 | 2 | 一类
335 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥15mm，弯圆刃，六角柄 | 把 | 4 | 一类
336 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥20mm，弯圆刃，六角柄 | 把 | 2 | 一类
337 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥25mm，弯圆刃，六角柄 | 把 | 2 | 一类
338 | 骨凿 | 工作长度≥140mm，头部刃宽≥2mm，直型单斜平刃，四方柄 | 把 | 4 | 一类
339 | 骨凿 | 工作长度≥140mm，头部刃宽≥4mm，直型单斜平刃，四方柄 | 把 | 8 | 一类
340 | 骨凿 | 工作长度≥170mm，头部刃宽≥6mm，直型双斜平刃，四方柄 | 把 | 8 | 一类
341 | 骨凿 | 工作长度≥170mm，头部刃宽≥4mm，直型圆刃，四方柄 | 把 | 8 | 一类
342 | 骨锤 | 工作长度≥220mm，重量≥140g，球平面 | 把 | 11 | 一类
343 | 骨锤 | 工作长度≥220mm，重量≥270g，球平面 | 把 | 10 | 一类
344 | 骨锤 | 工作长度≥220mm，重量≥450g，球平面 | 把 | 22 | 一类
345 | 骨剪 | 工作长度≥160mm，双关节， 弯尖 | 把 | 2 | 一类
346 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm，头部刃宽≥3mm，双关节，双角柄 | 把 | 6 | 一类
347 | 咬骨钳 | 工作长度≥200mm，角弯≥20°，双关节，尖头无角柄 | 把 | 2 | 一类
348 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm，角弯≥20°，双关节，尖头双角柄 | 把 | 4 | 一类
349 | 咬骨钳 | 工作长度≥180mm，头部刃宽≥2mm，角弯≥20°，双关节，无角柄 | 把 | 17 | 一类
350 | 咬骨钳 | 工作长度≥180mm，头部刃宽≥3mm，角弯≥20°，双关节，无角柄 | 把 | 2 | 一类
351 | 咬骨钳 | 工作长度≥200mm，头部刃宽≥4mm，角弯≥20°，双关节，无角柄 | 把 | 14 | 一类
352 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm，头部刃宽≥4mm，角弯≥20°，双关节，无角柄 | 把 | 2 | 一类
353 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm，头部刃宽≥3mm，角弯≥20°，双关节，双角柄 | 把 | 14 | 一类
354 | 咬骨钳 | 工作长度≥240mm，头部刃宽≥3mm，角弯≥20°，双关节，双角柄 | 把 | 6 | 一类
355 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm，头部刃宽≥3mm，侧角≥40°，双关节，单角柄 | 把 | 8 | 一类
356 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm，头部刃宽≥4mm，侧角≥40°，双关节，单角柄 | 把 | 6 | 一类
357 | 咬骨钳 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥7mm，侧角≥40°，双关节，单角柄 | 把 | 14 | 一类
358 | 骨刮匙 | 工作长度≥170mm，头部宽度≥3mm，头部直匙形 | 把 | 8 | 一类
359 | 骨刮匙 | 工作长度≥170mm，头部宽度≥4mm，头部直匙形 | 把 | 4 | 一类
360 | 骨刮匙 | 工作长度≥170mm，头部宽度≥5mm，头部直匙形 | 把 | 10 | 一类
361 | 骨刮匙 | 工作长度≥170mm，头部宽度≥6mm，头部直匙形 | 把 | 2 | 一类
362 | 骨刮匙 | 工作长度≥210mm，头部宽度≥3mm，头部直匙形 | 把 | 14 | 一类
363 | 骨刮匙 | 工作长度≥250mm，头部宽度≥6mm，前弯角度≥10°，匙形 | 把 | 6 | 一类
364 | 骨刮匙 | 工作长度≥230mm，头部宽度≥6mm，头部直匙形 | 把 | 6 | 一类
365 | 骨刮匙 | 工作长度≥230mm，头部宽度≥8mm，头部直匙形 | 把 | 6 | 一类
366 | 骨刮匙 | 工作长度≥270mm，头部宽度≥5mm，头部直匙形 | 把 | 4 | 一类
367 | 骨刮匙 | 工作长度≥180mm，双头碗形/匙形，头部宽度≥8/9mm | 把 | 2 | 一类
368 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥200mm，头部刃宽≥6mm，弯圆刃型 | 把 | 2 | 一类
369 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥200mm，头部刃宽≥8mm，弯圆刃型 | 把 | 14 | 一类
370 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥240mm，双头弯型，有弹性 | 把 | 16 | 一类
371 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥12mm，弯平刃型 | 把 | 4 | 一类
372 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥12mm，弯圆刃型 | 把 | 60 | 一类
373 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥16mm，弯圆刃型 | 把 | 48 | 一类
374 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≥20mm，弯圆刃型 | 把 | 38 | 一类
375 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥270mm，双头，A头部直角，B头部弯型，有弹性 | 把 | 46 | 一类
376 | 骨撬 | 工作长度≥240mm，头部宽度≥25mm，弯尖头，髋关节用 | 把 | 26 | 一类
377 | 骨撬 | 工作长度≥240mm，头部宽度≥25mm，弯平头，髋关节用 | 把 | 14 | 一类
378 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥180mm，头部刃宽≥2mm，角弯≥90°，超薄型 | 把 | 14 | 一类
379 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥180mm，头部刃宽≥4mm，角弯≥90°，超薄型 | 把 | 2 | 一类
380 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥180mm，头部刃宽≥5mm，角弯≥90°，超薄型 | 把 | 8 | 一类
381 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥210mm，头部刃宽≥2mm，角弯≥90°，超薄型 | 把 | 2 | 一类
382 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥210mm，头部刃宽≥4mm，角弯≥90°，超薄型 | 把 | 2 | 一类
383 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥210mm，头部刃宽≥3mm，角弯≥110°，超薄型 | 把 | 2 | 一类
384 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥210mm，头部刃宽≥5mm，角弯≥110°，超薄型 | 把 | 6 | 一类
385 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥210mm，头部刃宽≥4mm，角弯≥130°，超薄型 | 把 | 2 | 一类
386 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥210mm，头部刃宽≥4mm，角弯≥130°，超薄型 | 把 | 2 | 一类
387 | 髓核钳 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥3.5mm， 直型钳柄式 | 把 | 6 | 一类
388 | 髓核钳 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥4mm， 直型钳柄式 | 把 | 6 | 一类
389 | 髓核钳 | 工作长度≥160mm，头部宽度≥3mm， 直型指圈式 | 把 | 4 | 一类
390 | 髓核钳 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥3.5mm， 直型指圈式 | 把 | 2 | 一类
391 | 髓核钳 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥4.5mm， 直型指圈式 | 把 | 2 | 一类
392 | 复位钳 | 工作长度≥200mm，锁牙指圈式，弯型 | 把 | 3 | 一类
393 | 复位钳 | 工作长度≥140mm，锁牙指圈式，角弯带齿 | 把 | 28 | 一类
394 | 持骨钳 | 工作长度≥210mm，直形头部四齿 | 把 | 6 | 一类
395 | 持骨钳 | 工作长度≥190mm，弯形带调节锁 | 把 | 28 | 一类
396 | 持骨钳 | 工作长度≥240mm，弯形带调节锁 | 把 | 28 | 一类
397 | 椎板牵开器 | 工作长度≥150mm，齿条式，颈椎椎体 | 把 | 2 | 一类
398 | 骨克丝钳 | 工作长度≥180mm , 钳式 | 把 | 6 | 一类
399 | 钢丝剪 | 工作长度≥140mm，指圈式，角弯尖头 | 把 | 7 | 一类
400 | 钢丝剪 | 工作长度≥240mm，双关节，圆头双刃 | 把 | 20 | 一类
401 | 钢丝穿引器 | 工作长度≥250mm，高度≥30mm | 把 | 3 | 一类
402 | 钢丝结扎钳 | 工作长度≥150mm | 把 | 4 | 一类
403 | 钢丝结扎钳 | 工作长度≥180mm | 把 | 58 | 一类
404 | 持骨钳 | 直形多齿带锁 | 把 | 2 | 一类
405 | 钢丝剪 | 工作长度≥180mm，单关节，尖头 | 把 | 5 | 一类
406 | 钢丝剪 | 工作长度≥220mm，单关节，尖头 | 把 | 3 | 一类
407 | 钢丝剪 | 工作长度≥180mm，单关节，老虎头 | 把 | 5 | 一类
408 | 钢丝剪 | 工作长度≥220mm，单关节，老虎头 | 把 | 38 | 一类
409 | 椎板牵开器 | 工作长度≥300mm，头部4×4钩，角弯≥30°，固定式锐头 | 把 | 2 | 一类
410 | 椎板牵开器 | 工作长度≥300mm，头部4×4钩，角弯≥30°，固定式锐头 | 把 | 8 | 一类
411 | 椎板牵开器 | 工作长度≥300mm，头部5×5钩直钝，活动式 | 把 | 6 | 一类
412 | 不锈钢腰子盘 | 长度≥190mm，宽度≥116mm，高度≥25mm | 只 | 445 | 非医疗器械
413 | 不锈钢药杯 | 直径≥50mm，高度≥50mm | 只 | 923 | 非医疗器械
414 | 不锈钢纱布罐 | 直径≥120mm，高度≥120mm | 只 | 40 | 非医疗器械
415 | 不锈钢换药碗 | 直径≥142mm，高度≥52mm | 只 | 653 | 非医疗器械
416 | 清洗篮 | 长度≥340mm，宽度≥250mm，高度≥70mm | 个 | 423 | 非医疗器械
417 | 硅胶垫 | 长度≥365mm，宽度≥225mm，高度≥12mm | 张 | 2 | 非医疗器械
418 | 硅胶垫 | 长度≥490mm，宽度≥225mm，高度≥12mm | 张 | 2 | 非医疗器械
419 | 器械串 | 长度≥220mm，宽度≥70mm，单锁扣U型架 | 个 | 337 | 非医疗器械
420 | 女用金属导尿管 | 外周长≥15mm(D5)，鸡心 | 把 | 50 | 一类
421 | 骨科用螺丝刀 | 头部一字形骨科用螺丝刀杆，头部宽度≥3mm，对径a≥0.7mm | 把 | 5 | 一类
422 | 骨科用螺丝刀 | 头部梅花形骨科用螺丝刀杆，头部直径≥3.4mm | 把 | 8 | 一类
423 | 骨科用螺丝刀 | 头部梅花形骨科用螺丝刀杆，头部直径≥3.9mm | 把 | 8 | 一类
424 | 断钉取出器 | 工作长度≥200mm，头部直径≥4mm，上肢 | 把 | 8 | 一类
425 | 断钉取出器 | 工作长度≥200mm，头部直径≥5mm，下肢 | 把 | 8 | 一类
426 | 快装手柄 | 骨科用快装手柄，T型 | 把 | 5 | 一类
427 | 快装手柄 | 骨科用快装手柄，直型 | 把 | 8 | 一类
428 | 子宫刮 | 工作长度≥280mm，头部宽度≥8mm，锐口六角柄 | 把 | 26 | 一类
429 | 子宫刮 | 工作长度≥280mm，头部宽度≥9mm，锐口六角柄 | 把 | 20 | 一类
430 | 子宫刮 | 工作长度≥280mm，头部宽度≥10mm，锐口六角柄 | 把 | 20 | 一类
431 | 宫内节育器取出钩 | 工作长度≥280mm | 把 | 46 | 一类
432 | 显微剪 | 工作长度≥200mm，头部刃长≥14mm，弯型 | 把 | 4 | 一类
433 | 吸引管 | 工作长度≥180mm，头部直径≥3.2mm，弯形 | 把 | 6 | 一类
434 | 吸引管 | 工作长度≥180mm，头部直径≥4.5mm，弯形 | 把 | 12 | 一类
435 | 心房拉钩 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥10×14mm，柄式 | 把 | 4 | 一类
436 | 心房拉钩 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥15×18mm，柄式 | 把 | 4 | 一类
437 | 心房拉钩 | 工作长度≥200mm，头部宽度≥20×22mm，直柄式 | 把 | 4 | 一类
438 | 器械钳 | 工作长度≥150mm，双弯（套管） | 把 | 3 | 一类
439 | 肋骨骨膜剥离器 | 工作长度≥250mm，双头，平/圆 | 把 | 10 | 一类
440 | 胸骨牵开器 | 叶片宽度≥20mm，深度≥16mm，单叶转动式(小儿) | 把 | 4 | 一类
441 | 胸骨牵开器 | 叶片宽度≥30mm，深度≥18mm，单叶转动式(小儿) | 把 | 4 | 一类
442 | 胸骨牵开器 | 叶片宽度≥50mm，深度≥18mm，单叶转动式(小儿) | 把 | 4 | 一类
443 | 胸骨牵开器 | 叶片宽度≥40mm，深度≥35mm，单叶固定式(小儿) | 把 | 3 | 一类
444 | 无损伤主动脉钳 | 工作长度≥150mm，头部长度≥11mm，双角弯≥30°，单齿 | 把 | 4 | 二类
445 | 无损伤主动脉钳 | 工作长度≥150mm，头部长度≥15mm，双角弯≥30°，单齿 | 把 | 6 | 二类
446 | 无损伤主动脉钳 | 工作长度≥160mm，头部长度≥18mm，双角弯≥30°，单齿 | 把 | 4 | 二类
447 | 无损伤主动脉钳 | 工作长度≥160mm，直型1×2齿 | 把 | 2 | 二类
448 | 无损伤肺动脉钳 | 工作长度≥240mm，头部齿长度≥70mm，齿高度≥10mm，圆弯型1×2齿 | 把 | 10 | 二类
449 | 无损伤肺动脉钳 | 工作长度≥240mm，头部齿长度≥70mm，齿高度≥15mm，圆弯型1×2齿 | 把 | 4 | 二类
450 | 无损伤肺动脉钳 | 工作长度≥240mm，头部齿长度≥70mm，齿高度≥20mm，圆弯型1×2齿 | 把 | 4 | 二类
451 | 无损伤阻断钳 | 工作长度≥125mm，头部长度≥20mm，角弯≥30°，1×2齿 | 把 | 4 | 二类
452 | 无损伤阻断钳 | 工作长度≥160mm，头部长度≥38mm，角弯≥55°，1×2齿 | 把 | 4 | 二类
453 | 眼睑拉钩 | 工作长度≥130mm，头部宽度≥10mm | 把 | 2 | 一类
454 | 眼睑拉钩 | 工作长度≥140mm，头部宽度≥10mm | 把 | 16 | 一类
455 | 眼睑拉钩 | 工作长度≥140mm，头部宽度≥12mm | 把 | 12 | 一类
456 | 皮肤拉钩 | 工作长度≥150mm，头部双爪锐，方柄 | 把 | 8 | 一类
457 | 皮肤拉钩 | 工作长度≥160mm，头部宽度≥6mm，头部高度≥15mm，钩叶型 | 把 | 43 | 一类
458 | 鼻骨复位器 | 工作长度≥200mm，间隙≥1mm，钳式 | 把 | 2 | 一类
459 | 组织剪 | 工作长度≥120mm，弯窄头型，精细剪 | 把 | 3 | 一类
460 | 整形镊 | 工作长度≥120mm，头部宽度≥0.8mm，有钩 | 把 | 4 | 一类
461 | 整形镊 | 工作长度≥120mm，头部宽度≥0.8mm，无钩 | 把 | 4 | 一类

## 参数要求-2特殊器械
序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 总数量 | 医疗器械类别 | 提供技术材料 | 备注
1 | 扳手 | 六角 | 把 | 4 | 非医疗器械
2 | 鼻剥离器 | 19cm弯长圆形 头宽2.5/2.5 | 把 | 1 | 一类
3 | 鼻剥离器 | 19cm弯长圆形 头宽2.5/2.5 | 把 | 1 | 一类
4 | 鼻剥离器 | 18cm直铲形 头宽5带吸引 | 把 | 2 | 一类
5 | 鼻剥离器 | 20cm弯长圆形 头宽4/5 | 把 | 1 | 一类
6 | 鼻镜 | 手术 直 头长75 | 把 | 1 | 一类
7 | 鼻镜 | 检查 直 头长28(无柄花) | 把 | 1 | 一类
8 | 鼻镜 | 检查 直 头长35 | 把 | 1 | 一类
9 | 鼻窥器 | 8cm双内卷 | 把 | 1 | 一类
10 | 鼻窥器 | 9cm双内卷 | 把 | 1 | 一类
11 | 鼻窥器 | 7cm双外翻 | 把 | 1 | 一类
12 | 鼻窥器 | 8cm双外翻 | 把 | 1 | 一类
13 | 鼻窥器 | 9cm双外翻 | 把 | 1 | 一类
14 | 鼻腔撑开器 | 55×81 | 把 | 2 | 一类
15 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm弯φ3 | 把 | 2 | 一类
16 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm弯φ4 | 把 | 2 | 一类
17 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm直φ3 | 把 | 2 | 一类
18 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm直φ4 | 把 | 2 | 一类
19 | 鼻咬切钳 | 长度≥120mm,头部刃宽≥1.5mm，管式可旋转反切型，由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌和消毒。不在内窥镜下使用，用于钳夹组织。 | 把 | 2 | 一类 | 是 | 主要产品16
20 | 鼻咬切钳 | 13cm盖板式 直卵圆头 宽4 | 把 | 2 | 一类
21 | 鼻用镊 | 14cm 枪形有齿 WD | 把 | 1 | 一类
22 | 鼻中隔旋转刀 | 20cm枪形 刃宽3 | 把 | 2 | 一类
23 | 鼻中隔咬骨钳 | 对咬 刃宽4 | 把 | 1 | 一类
24 | 鼻组织钳 | 12cm盖板式 直尖头 宽3 | 把 | 1 | 一类
25 | 鼻组织钳 | 12cm盖板式 上弯45°尖头 宽3 | 把 | 1 | 一类
26 | 鼻组织钳 | 13cm盖板式 直尖圆头 宽3 | 把 | 2 | 一类
27 | 鼻组织钳 | 13cm盖板式 上弯30°尖圆头 宽3 | 把 | 2 | 一类
28 | 剥离器 | 21cm 直角弯 圆柱头φ0.6×3 | 根 | 4 | 一类
29 | 剥离器 | 25cm 双头 弯 长圆形 头宽4/5 | 根 | 11 | 一类
30 | 剥离器 | 25cm 双头 弯 长圆形 头宽3.5/4 | 把 | 3 | 一类
31 | 不锈钢盆 | 42cm | 个 | 5 | 非医疗器械
32 | 持骨钳 | 19cm弯形 调节锁 | 把 | 3 | 一类
33 | 持骨钳 | 24cm弯形 调节锁 | 把 | 3 | 一类
34 | 持骨钳 | 直形多齿带锁 | 把 | 6 | 一类
35 | 持针钳 | 25cm直 细针0.3 镶片 圆鳃 | 把 | 2 | 一类
36 | 持针钳 | 12.5cm 镶片0.4 | 把 | 1 | 一类
37 | 持针钳 | 15cm 镶片0.4 | 把 | 1 | 一类
38 | 持针钳 | 18cm 镶片0.4 | 把 | 2 | 一类
39 | 持针钳 | 20cm 镶片0.4 | 把 | 1 | 一类
40 | 持针钳 | 26cm 镶片0.4 | 把 | 2 | 一类
41 | 持针钳 | 22cm 管式Φ5 镶片 细针 | 把 | 1 | 一类
42 | 持砧钳 | 20cm | 把 | 4 | 一类
43 | 打结器 | 35cm 管式 | 把 | 1 | 一类
44 | 打孔器 | 20cm椎骨 | 把 | 5 | 一类
45 | 导光束 | Φ4×1800 插口 | 根 | 1 | 二类
46 | 蝶窦咬骨钳 | 18cm盖板式 90°刃宽2 | 把 | 1 | 一类
47 | 蝶窦咬骨钳 | 18cm盖板式 130°刃宽2 | 把 | 1 | 一类
48 | 耵聍钩 | 16cm角弯90°头宽1.5直形 | 把 | 2 | 一类
49 | 断钉取出器 | 工作长度≥200mm，头部直径≤4mm，上肢 | 把 | 4 | 一类
50 | 断钉取出器 | 工作长度≥200mm，头部直径≤5mm，下肢 | 把 | 4 | 一类
51 | 耳钳 | 8cm盖板式 直麦粒头0.5×4 | 把 | 2 | 一类
52 | 耳用探针 | 16cm直锐 | 把 | 2 | 一类
53 | 耳用吸引管 | 9cm直φ1.5 | 把 | 2 | 一类
54 | 耳用吸引管 | 9cm直φ2 | 把 | 2 | 一类
55 | 夹持钳 | 弯 | 把 | 4 | 一类
56 | 二尖瓣膜拉钩 | 24cm直角弯φ2.4×10 腱索 | 把 | 2 | 一类
57 | 防滑锤击器（弯） | 工作长度≥225mm 头部直径≤10mm | 把 | 5 | 一类
58 | 防滑锤击器（直） | 工作长度≥225mm 头部直径≤10mm | 把 | 5 | 一类
59 | 分离结扎钳 | 22cm 62×22 全齿 | 把 | 1 | 一类
60 | 分离结扎钳 | 18cm 90°×15全齿 | 把 | 2 | 一类
61 | 分离结扎钳 | 18cm 70°×12全齿 | 把 | 2 | 一类
62 | 分离结扎钳 | 22cm 90°×14全齿 | 把 | 7 | 一类
63 | 分离结扎钳 | 24cm 90°×14全齿 | 把 | 2 | 一类
64 | 分离钳 | 190mm 角弯 H14 全齿 有锁牙 | 把 | 1 | 一类
65 | 缝线结扎镊 | 1x2齿,头宽0.3mm，优质不锈钢材质，全长110mm | 把 | 13 | 一类
66 | 缝线结扎镊 | 长柄,1x2齿,头宽0.3mm，钛合金材质，全长110mm | 把 | 1 | 一类
67 | 缝线结扎镊 | 工作长度≥11cm直 钩深0.2(钛) | 把 | 1 | 一类
68 | 复位钳 | 17cm长锁牙指圈式 弯 | 把 | 3 | 一类
69 | 复位钳 | 工作长度≥200mm长锁牙指圈式 弯 | 把 | 5 | 一类
70 | 复位钳 | 工作长度≥390mm环式带球头 | 把 | 2 | 一类
71 | 复位钳 | 工作长度≥140mm,锁牙指圈式 ,角弯 | 把 | 2 | 一类
72 | 复位钳 | 工作长度≥200mm,锁牙指圈式 弯 | 把 | 2 | 一类
73 | 复位钳 | 工作长度≥140mm,锁牙指圈式, 角弯带齿 | 把 | 2 | 一类
74 | 腹壁牵开器 | 梗式 二叶 双方梗 | 把 | 1 | 一类
75 | 腹部推结器 | 33cm Y型推结器 杆径3mm | 把 | 2 | 一类
76 | 腹腔吸引管 | 20cm直形圆头φ10 | 根 | 2 | 一类
77 | 钢尺 | 15CM，不锈钢材质 | 把 | 9 | 非医疗器械
78 | 钢丝穿引器 | 直型 弧度R30 穿引直径φ3 | 把 | 1 | 一类
79 | 钢丝穿引器 | 直型左弯 弧度R30 穿引直径φ3 | 把 | 1 | 一类
80 | 钢丝穿引器 | 直型右弯 弧度R30 穿引直径φ3 | 把 | 1 | 一类
81 | 钢丝剪 | 14cm指圈式 角弯尖头 | 把 | 6 | 一类
82 | 钢丝剪 | 工作长度≥240mm,双关节 圆头 | 把 | 6 | 一类
83 | 钢丝剪 | 47cm双关节 圆头 | 把 | 2 | 一类
84 | 钢丝剪 | 工作长度≥17cm双关节 角弯圆头 | 把 | 1 | 一类
85 | 钢丝剪 | 工作长度≥24cm双关节 角弯圆头 | 把 | 3 | 一类
86 | 钢丝剪 | 22cm单关节 老虎头 | 把 | 5 | 一类
87 | 钢丝结扎钳 | 18cm | 把 | 3 | 一类
88 | 高分子消毒盒 | 工作长度≥260*160*44 | 个 | 1 | 非医疗器械
89 | 高分子消毒盒 | 390*260*22 | 个 | 1 | 非医疗器械
90 | 巩膜剥离子 | 扁柄,双头，全长182mm，不锈钢材质 | 把 | 1 | 一类
91 | 巩膜剥离子 | 圆柄,双头，全长200mm，不锈钢材质 | 把 | 1 | 一类
92 | 巩膜塞夹持镊 | 直纹反力式<夹钉镊>，头宽1.5mm，不锈钢材质，全长105mm | 把 | 2 | 一类
93 | 骨锤 | 22cm球平面 450g | 把 | 5 | 一类
94 | 骨锉 | 工作长度≥180mm弯形 节距≤5mm,双面齿 | 把 | 2 | 一类
95 | 骨锉 | 18cm弯/弯 节距1.0 | 把 | 2 | 一类
96 | 骨钩 | 工作长度≥170mm S形弯 扁柄（半月板） | 把 | 3 | 一类
97 | 骨钩 | 工作长度≥180mm 双弯小 扁柄（半月板） | 把 | 3 | 一类
98 | 骨钩 | 工作长度≥23mm 直角弯 扁柄（半月板） | 把 | 3 | 一类
99 | 骨钩 | 工作长度≥290mm，角式，头部高度≤124mm，伞柄 | 把 | 1 | 一类
100 | 骨钩 | 工作工作长度≥330mm，头部高度≤174mm，伞柄,角式 | 把 | 1 | 一类
101 | 骨钩 | 工作长度≥330mm,头部高度≤174mm伞柄,双角式 | 把 | 1 | 一类
102 | 骨刮匙 | 26cm直 匙形 头宽2胶木柄 | 把 | 2 | 一类
103 | 骨刮匙 | 30cm直 匙形 带齿 头宽4胶木柄 | 把 | 2 | 一类
104 | 骨刮匙 | 30cm直 匙形 带齿 头宽6胶木柄 | 把 | 2 | 一类
105 | 骨刮匙 | 30cm后弯90°匙形 头宽5 枪形 胶木柄 | 把 | 2 | 一类
106 | 骨刮匙 | 17cm直 匙形 头宽5 | 把 | 1 | 一类
107 | 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽3 | 把 | 1 | 一类
108 | 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽5 | 把 | 1 | 一类
109 | 骨刮匙 | 21cm直 匙形 头宽8 | 把 | 1 | 一类
110 | 骨刮匙 | 工作长度≥280mm, 头宽≤2mm,前弯≤30°,匙形 | 把 | 2 | 一类
111 | 骨刮匙 | 工作长度≥280mm.头宽≤3mm,前弯≤30°,匙形 | 把 | 2 | 一类
112 | 骨刮匙 | 工作长度≥280mm 头宽≤4mm.前.弯≤30°,匙形 | 把 | 2 | 一类
113 | 骨刮匙 | 工作长度≥280mm 头宽≤7mm,直 匙形 | 把 | 2 | 一类
114 | 骨刮匙 | 27cm直 匙形 头宽4 | 把 | 1 | 一类
115 | 骨剪 | 22cm双关节 直 | 把 | 5 | 一类
116 | 骨剪 | 18cm单关节 直 | 把 | 5 | 一类
117 | 骨剪 | 34cm单关节 肋骨无钩 | 把 | 1 | 一类
118 | 骨科用神经根拉钩 | 11cm角形90° 方头 头宽6.8 | 把 | 2 | 一类
119 | 骨克丝钳 | 18cm钳式 | 把 | 6 | 一类
120 | 骨克丝钳 | 20cm钳式 | 把 | 1 | 一类
121 | 骨膜剥离器 | 27cm 直角/弯 （弹性） | 把 | 7 | 一类
122 | 骨膜剥离器 | 220mm 弯/弯 5.5 | Pcs | 1 | 一类
123 | 骨膜剥离器 | 24cm弯/弯 | 把 | 5 | 一类
124 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≤12mm，弯圆刃型 | 把 | 4 | 一类
125 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≤16mm，弯圆刃型 | 把 | 4 | 一类
126 | 骨膜剥离器 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≤20mm，弯圆刃型 | 把 | 3 | 一类
127 | 骨膜剥离器 | 27cm直角/弯 弹性 | 把 | 1 | 一类
128 | 骨撬 | 工作长度≥380mm 宽度≤26mm 弯 凹U型头 | 把 | 3 | 一类
129 | 骨撬 | 15cm双弯 多齿头 髋关节 | 套X2把 | 6 | 一类
130 | 骨探针 | 直 圆头Φ2.2×330 | 把 | 2 | 一类
131 | 骨凿 | 28cm 直 双斜平刃 刃宽6 | 把 | 1 | 一类
132 | 骨凿 | 28cm 直 双斜平刃 刃宽8 | 把 | 1 | 一类
133 | 骨凿 | 28cm 弯 双斜平刃 刃宽8 | 把 | 1 | 一类
134 | 骨凿 | 28cm 直 双斜平刃 刃宽10 | 把 | 1 | 一类
135 | 骨凿 | 28cm 弯 双斜平刃 刃宽10 | 把 | 1 | 一类
136 | 骨凿 | 28cm 直 双斜平刃 刃宽12 | 把 | 1 | 一类
137 | 骨凿 | 28cm 弯 双斜平刃 刃宽12 | 把 | 1 | 一类
138 | 骨凿 | 28cm 直 双斜平刃 刃宽14 | 把 | 1 | 一类
139 | 骨凿 | 28cm 弯 双斜平刃 刃宽14 | 把 | 1 | 一类
140 | 骨凿 | 28cm 直 双斜平刃 刃宽16 | 把 | 1 | 一类
141 | 骨凿 | 28cm 弯 双斜平刃 刃宽16 | 把 | 1 | 一类
142 | 骨凿 | 20cm 直 双斜平刃 刃宽4 | 把 | 1 | 一类
143 | 骨凿 | 20cm 直 双斜平刃 刃宽6 | 把 | 1 | 一类
144 | 骨凿 | 12.5cm 直 双斜平刃 刃宽4 | 把 | 1 | 一类
145 | 骨凿 | 12.5cm 直 双斜平刃 刃宽6 | 把 | 1 | 一类
146 | 骨凿 | 12.5cm 直 双斜平刃 刃宽8 | 把 | 1 | 一类
147 | 骨凿 | 12.5cm 直 双斜平刃 刃宽10 | 把 | 1 | 一类
148 | 骨凿 | 12.5cm 直 双斜平刃 刃宽5 | 把 | 1 | 一类
149 | 骨凿 | 24cm 直 双斜平刃 刃宽11 | 把 | 1 | 一类
150 | 骨凿 | 工作长度≥140mm,头部刃宽≤4mm,直型 双斜平刃, ,四方柄 | 把 | 4 | 一类
151 | 骨凿 | 工作长度≥170mm，头部刃宽≤4mm，直型圆刃，四方柄 | 把 | 4 | 一类
152 | 骨凿 | 26cm直 双斜平刃 宽10(胶木柄) | 把 | 2 | 一类
153 | 骨凿 | 26cm直 双斜平刃 宽12(胶木柄) | 把 | 2 | 一类
154 | 骨凿 | 26cm直 圆刃 宽6（胶木柄） | 把 | 2 | 一类
155 | 骨凿 | 26cm弯 双斜平刃 宽8(胶木柄) | 把 | 2 | 一类
156 | 骨凿 | 26cm弯 双斜平刃 宽10(胶木柄) | 把 | 2 | 一类
157 | 骨折固定夹 | 成人180 | 把 | 2 | 一类
158 | 骨折固定夹 | 成人120 | 把 | 2 | 一类
159 | 刮匙 | 23cm 直 匙形无孔 微锐 刃2(钛） | 把 | 1 | 一类
160 | 刮匙 | 23cm 直 圈形侧刃 微锐 刃3(钛） | 把 | 1 | 一类
161 | 刮匙 | 23cm 直 圈形侧刃 微锐 刃4(钛） | 把 | 1 | 一类
162 | 刮匙 | 24cm 枪形上弯 圈形侧刃 微锐 刃2(钛） | 把 | 1 | 一类
163 | 刮匙 | 24cm 枪形上弯直角 圈形侧刃 微锐 刃2(钛） | 把 | 1 | 一类
164 | 刮匙 | 24cm 枪形下弯 圈形侧刃 微锐 刃2(钛） | 把 | 1 | 一类
165 | 辊轴取皮刀 | 8cm | 套 | 1 | 一类
166 | 辊轴取皮刀 | 16cm | 套 | 1 | 一类
167 | 海绵钳 | 35cm双关节DeBakey齿卵圆头 头宽8 弯有齿 杆径6mm | 把 | 2 | 一类
168 | 海绵钳 | 35cm双关节DeBakey齿卵圆头 头宽10 弯有齿 杆径6mm | 把 | 3 | 一类
169 | 海绵钳 | 35cm双关节蛇形头DeBakey齿 头宽6mm 弯有齿 杆径6mm | 把 | 2 | 一类
170 | 荷包成型器 | 26cm钳式 头长35 | 把 | 1 | 一类
171 | 荷包成型器 | 26cm钳式 头长42 | 把 | 1 | 一类
172 | 荷包成型器 | 工作工作长度≥260mm，钳式 ，头部长度≤55mm | 把 | 3 | 一类
173 | 喉镜支撑器 | 成人 | 把 | 2 | 非医疗器械
174 | 喉钳 | 23cm管式 直碗形 φ2 | 把 | 1 | 一类
175 | 喉钳 | 23cm管式 左弯碗形 φ2 | 把 | 1 | 一类
176 | 喉钳 | 23cm管式 右弯碗形 φ2 | 把 | 1 | 一类
177 | 喉钳 | 23cm管式 上弯碗形 φ2 | 把 | 1 | 一类
178 | 喉钳 | 23cm管式 直匙形 宽1.8 | 把 | 1 | 一类
179 | 喉钳 | 23cm管式 直左腰形 宽1.8 | 把 | 1 | 一类
180 | 喉钳 | 23cm管式 直右腰形 宽1.8 | 把 | 1 | 一类
181 | 喉显微手术器械手柄 | 10cm | 把 | 1 | 一类
182 | 后颅凹牵开器 | 25cm活动式 5×5钩钝 | 把 | 1 | 一类
183 | 环形颅骨牵引弓 | 140mm*215mm | 把 | 1 | 一类
184 | 甲状腺牵开器 | 活动式 4×4钩 | 把 | 4 | 一类
185 | 角膜环钻 | φ7.5 圆柱型，不锈钢材质 | 只 | 1 | 一类
186 | 角膜剪 | 弯钝头 | 把 | 7 | 一类
187 | 角膜剪 | 一体式 ,弯钝头，刃长12mm，优质不锈钢材质，全长125mm | 把 | 3 | 一类
188 | 结扎缝合引线器 | 37cm环形圆头φ2.5 | 把 | 2 | 一类
189 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≤10mm，直平刃，六角柄 | 把 | 5 | 一类
190 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≤12mm，直平刃，六角柄 | 把 | 5 | 一类
191 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm，头部刃宽≤12mm，直平刃，六角柄 | 把 | 5 | 一类
192 | 截骨刀 | 工作长度≥230mm,头部刃宽≤18mm,六角柄直 平刃 | 把 | 5 | 一类
193 | 晶状体线环 | 冲洗式,3x8，不锈钢材质，全长40mm | 只 | 3 | 一类
194 | 精细剪 | 32cm双关节 弯 头宽2.5mm 刃口金刚石嵌入 杆径8mm | 把 | 2 | 一类
195 | 静脉拉钩 | 20cm WD | 把 | 4 | 一类
196 | 开睑器 | 开口16mm(大号)，钛合金材质，全长75mm | 把 | 13 | 一类
197 | 开睑器 | 封口式，扩张杆长13mm，钛合金材质，全长70mm | 把 | 2 | 一类
198 | 开睑器 | 左式,露睫式,婴幼儿专用款，扩张杆长7mm和9mm，尾部钛合金头部不锈钢材质，全长75mm | 把 | 5 | 一类
199 | 肋骨骨膜剥离器 | 25cm平/圆 | 把 | 3 | 一类
200 | 肋骨骨膜剥离器 | 18cm左式 | 把 | 1 | 一类
201 | 肋骨骨膜剥离器 | 18cm右式 | 把 | 1 | 一类
202 | 肋骨合拢器 | 工作长度≥170mm | 把 | 2 | 一类
203 | 肋骨牵开器 | 单叶固定式40×34 | 把 | 1 | 一类
204 | 肋骨牵开器 | 单叶固定式60×52 | 把 | 1 | 一类
205 | 肋骨牵开器 | 单叶固定式75×65 | 把 | 1 | 一类
206 | 泪道探针 | 猪尾巴钩,6#双头弯，不锈钢材质，全长102mm | 把 | 1 | 一类
207 | 泪道探针 | 猪尾巴钩,7#双头弯，不锈钢材质，全长102mm | 把 | 1 | 一类
208 | 泪道探针 | 猪尾巴钩,8#双头直，不锈钢材质，全长150mm | 把 | 1 | 一类
209 | 泪道探针（套包） | 1x4 套装,直型,φ0.6mm,0.7mm,0.8mm,0.9mm, ，不锈钢材质，全长72mm | 套 | 1 | 一类
210 | 泪道探针（套包） | 1x5套装,直型双头,φ5-6,φ7-8,φ9-10,φ9-10有孔,φ11-12，头部不锈钢材质，尾部钛合金材质，全长140mm | 套 | 2 | 一类
211 | 泪点扩张器 | 单锥度式,短锥，锥长14mm，钛合金材质，全长100mm | 把 | 1 | 一类
212 | 泪囊拉钩 | 单齿,不锈钢材质，全长长180mm | 把 | 1 | 一类
213 | 淋巴结钳 | 35cm双关节 淋巴结钳 弯头径9mm 杆径6mm | 把 | 2 | 一类
214 | 六角梅花起子（硅胶） | 工作长度≥210mm Ø3.0 | 把 | 2 | 一类
215 | 六角梅花起子（硅胶） | 工作长度≥210mm Ø2.4 | 把 | 2 | 一类
216 | 六角梅花起子（硅胶） | 工作长度≥210mm Ø2.0 | 把 | 2 | 一类
217 | 膜状内障剪(囊膜剪) | 直尖,刃长16mm(囊膜剪)，不锈钢材质，全长125mm | 把 | 3 | 一类
218 | 膜状内障剪(囊膜剪) | 弯尖,刃长16mm(囊膜剪)，不锈钢材质，全长125mm | 把 | 1 | 一类
219 | 脑刮匙 | 21cm 直形 直匙形 长圆头1.6 | 把 | 1 | 二类
220 | 脑刮匙 | 21cm 直形 角弯匙形 长圆头1.6 | 把 | 1 | 二类
221 | 脑内剥离器 | 21cm直形 弯 叶片头 1.2×2 | 把 | 7 | 二类
222 | 脑内剥离器 | 21cm直形 弯 叶片头 1.2×4 | 把 | 7 | 二类
223 | 脑内剥离器 | 21cm直形 弯 叶片头 1.7×3 | 把 | 1 | 二类
224 | 脑内剥离器 | 21cm直形 弯 叶片头 2×2.5 | 把 | 1 | 二类
225 | 脑内剥离器 | 21cm直形 弯 叶片头 3×2.8 | 把 | 1 | 二类
226 | 脑内剥离器 | 21cm直形 弯 圆头 1.3 | 把 | 1 | 二类
227 | 脑内剥离器 | 21cm直形 弯 圆头 2.3 | 把 | 1 | 二类
228 | 脑内剥离器 | 21cm直形 弯 圆头 3.3 | 把 | 1 | 二类
229 | 脑内剥离器 | 21cm直形 直水滴头φ0.8 | 把 | 1 | 二类
230 | 脑内剥离器 | 21cm直形 角弯水滴头φ0.8×4 | 把 | 1 | 二类
231 | 脑内剥离器 | 21cm直形 角弯水滴头φ0.8×5.5 | 把 | 1 | 二类
232 | 脑内剥离器 | 21cm直形 直角弯水滴头φ0.8×3 | 把 | 1 | 二类
233 | 脑内剥离器 | 21cm直形 直角弯水滴头φ0.8×5 | 把 | 1 | 二类
234 | 脑内剥离器 | 21cm直形 直圆柱头φ0.6 | 把 | 1 | 二类
235 | 脑内剥离器 | 21cm直形 角弯圆柱头φ0.3×3.7 | 把 | 1 | 二类
236 | 脑内剥离器 | 21cm直形 直角弯圆柱头φ0.3×2.2 | 把 | 1 | 二类
237 | 脑内剥离器 | 21cm直形 直角弯圆柱头φ0.6×3 | 把 | 1 | 二类
238 | 脑内剥离器 | 24cm枪形 上弯 叶片头 2×2 | 根 | 6 | 二类
239 | 脑外科线锯条 | 手柄 | 套X2把 | 6 | 一类
240 | 内六角起子（硅胶） | 工作长度≥210mm SW2.0 | 把 | 2 | 一类
241 | 内六角起子（硅胶） | 工作长度≥260mm SW2.5 | 把 | 2 | 一类
242 | 内六角起子（硅胶） | 工作长度≥260mm SW3.0 | 把 | 2 | 一类
243 | 内六角起子（硅胶） | 工作长度≥260mm SW3.5 | 把 | 2 | 一类
244 | 内六角起子（硅胶） | 工作长度≥260mm SW4.0 | 把 | 2 | 一类
245 | 内六角起子（硅胶） | 工作长度≥210mm SW1.5 | 把 | 2 | 一类
246 | 内膜剥离器 | 18cm双头 0.7/1.2 | 把 | 1 | 一类
247 | 内膜剥离器 | 18cm双头1.0/2.0 | 把 | 1 | 一类
248 | 内膜剥离器 | 18cm双头2.0/3.0 | 把 | 1 | 一类
249 | 内膜剥离器 | 18cm双头3.0/4.0 | 把 | 1 | 一类
250 | 内膜剥离器 | 18cm双头3.3钩/2.0 | 把 | 1 | 一类
251 | 内膜剥离器 | 18cm双头2.0钩/2.0 | 把 | 1 | 一类
252 | 内膜剥离器 | 18cm双头1.2钩/0.7 | 把 | 1 | 一类
253 | 内膜剥离器 | 18cm双头1.5钩/1.3 | 把 | 1 | 一类
254 | 内膜剥离器 | 18cm单头2.0 | 把 | 1 | 一类
255 | 内膜剥离器 | 20cm单头2.0 | 把 | 1 | 一类
256 | 尿道扩张器 | 成人F15-F26 | 套 | 1 | 一类
257 | 尿道扩张器 | 小儿F5-F14 | 套 | 1 | 一类
258 | 帕巾钳 | 14cm尖头WD | 把 | 1 | 一类
259 | 皮肤拉钩 | 16cm双爪 钝 圆柄 | 把 | 4 | 一类
260 | 气管镜 | Ф3.5x220（带光纤 婴儿） | 支 | 1 | 二类
261 | 气管镜 | Ф4x250（带光纤 婴儿） | 支 | 1 | 二类
262 | 气管镜 | Ф5x270（带光纤 小儿） | 支 | 1 | 二类
263 | 气管镜 | Ф6x280（带光纤 小儿） | 支 | 1 | 二类
264 | 气管镜 | Ф7x280（带光纤 ） | 支 | 1 | 二类
265 | 器械钳 | 15cm双弯（套管） | 把 | 5 | 一类
266 | 器械台 | 不锈钢 | 把 | 3 | 非医疗器械
267 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 230×230×75 | 只 | 1 | 非医疗器械
268 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 370×230×75 | 只 | 3 | 非医疗器械
269 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 498×230×75 | 只 | 2 | 非医疗器械
270 | 器械装载篮(侧边冲孔型) | 498×230×100 | 只 | 3 | 非医疗器械
271 | 器械装载篮盖 | 230×230 | 只 | 1 | 非医疗器械
272 | 器械装载篮盖 | 370×230 | 只 | 3 | 非医疗器械
273 | 器械装载篮盖 | 498×230 | 只 | 5 | 非医疗器械
274 | 牵开器 | 双叶固定式30×40 | 把 | 1 | 一类
275 | 牵开器 | 21cm 固定式 单钩 直角弯 H60 | 把 | 6 | 一类
276 | 牵开器 | 13.5cm 活动式3×4钩钝 | 把 | 4 | 一类
277 | 牵开器 | 23cm 齿条式 叶片 100*40 | 套 | 5 | 一类
278 | 前列腺剪 | 22cm弯H10 | 把 | 5 | 一类
279 | 取石钳 | 工作工作长度≥220mm，头部高度≤22mm，迭鳃式有齿(胆) | 把 | 2 | 一类
280 | 乳突牵开器 | 14cm固定式3×3钩钝 | 把 | 4 | 一类
281 | 乳突牵开器 | 14cm固定式3×4钩钝 | 把 | 4 | 一类
282 | 乳突牵开器 | 16cm活动式3×3钩钝 | 把 | 4 | 一类
283 | 乳突牵开器 | 16cm活动式3×4钩钝 | 把 | 5 | 一类
284 | 三角肺叶钳 | 20cm直有齿 头宽12 | 把 | 2 | 一类
285 | 三角肺叶钳 | 20cm直有齿 头宽18 | 把 | 2 | 一类
286 | 深部拉钩 | 20cm板式 叶宽24×100WD | 把 | 2 | 一类
287 | 施夹钳 | 直 | 把 | 3 | 一类
288 | 施夹钳 | 弯 | 把 | 3 | 一类
289 | 十字起子（硅胶） | 工作长度≥210mm 十字 | 把 | 2 | 一类
290 | 手术放大镜 | 黄斑镜，φ14.5mm，用于精细剥膜，可高温消毒，水晶材质，可直接吸附角膜观察黄斑区域，无需缝线处理 | 套 | 2 | 一类
291 | 双头片铲 | 长18cm,大号，11.5*15mm和3*6mm，不锈钢材质 | 把 | 2 | 一类
292 | 双头片铲 | 小号双头，10*12mm和3*6mm，不锈钢材质，全长180mm | 把 | 2 | 一类
293 | 双头片铲 | 弧形板式<眼睑板>，不锈钢材质，全长100mm | 把 | 7 | 一类
294 | 撕囊镊 | 短柄双片结合式,弧形12mm，钛合金材质，全长86mm | 把 | 3 | 一类
295 | 髓核钳 | 180mm 刃宽3 | 把 | 2 | 一类
296 | 髓核钳 | 180mm 头上弯 刃宽3 | 把 | 2 | 一类
297 | 髓核钳 | 管式 330mm （匙形 单开）刃宽3.0mm | 把 | 1 | 一类
298 | 髓核钳 | 管式 330mm （锯齿 单开）刃宽3.0mm | 把 | 1 | 一类
299 | 髓核钳 | 长度≥330mm,头部刃宽≥3mm，管式倒齿单开型，由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成。头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。不在内窥镜下使用，用于骨科手术中咬除组织或息肉。 | 把 | 1 | 一类 | 是 | 主要产品14
300 | 髓核钳 | 管式 330mm (异物钳 单开)刃宽3.0mm | 把 | 1 | 一类
301 | 髓核钳 | 管式 330mm (匙形 上弯 单开)刃宽3mm | 把 | 1 | 一类
302 | 髓核钳 | 管式 330mm （匙形 单开）刃宽3.5mm | 把 | 5 | 一类
303 | 髓核钳 | 管式 330mm （匙形 上弯 单开）刃宽3.5 | 把 | 1 | 一类
304 | 髓核钳 | 18cm钳柄式 直 头宽3 | 把 | 3 | 一类
305 | 髓核钳 | 16cm钳柄式 上弯 头宽3 | 把 | 1 | 一类
306 | 髓核钳 | 18cm钳柄式 上弯 头宽3 | 把 | 3 | 一类
307 | 头皮拉钩 | 32cm | 套 | 4 | 一类
308 | 弯棒钳 | 31cm | 把 | 1 | 一类
309 | 无损伤肺动脉钳 | 22cm圆弯62×15 1×2齿 | 把 | 1 | 二类
310 | 无损伤肺动脉钳 | 24cm圆弯70×20 1×2齿 | 把 | 1 | 二类
311 | 无损伤腔静脉钳 | 22cm双角弯60°×26 1×2齿 | 把 | 2 | 二类
312 | 无损伤腔静脉钳 | 26cm双角弯60°×33 1×2齿 | 把 | 1 | 二类
313 | 无损伤止血钳 | 20cm角弯38°×19 双齿 | 把 | 1 | 二类
314 | 无损伤阻断钳 | 16cm直 单齿 | 把 | 1 | 二类
315 | 无损伤阻断钳 | 16cm角弯30°×18 1×2齿 | 把 | 1 | 二类
316 | 无损伤阻断钳 | 16cm角弯60°×32 1×2齿 | 把 | 1 | 二类
317 | 无损伤阻断钳 | 18cm角弯70°×70 2×3齿 | 把 | 1 | 二类
318 | 无损伤阻断钳 | 23cm角弯60°×55 1×2齿 | 把 | 4 | 二类
319 | 无损伤阻断钳 | 24cm角弯70°×73 2×3齿 | 把 | 1 | 二类
320 | 吸引管 | Ф3.5x320 | 支 | 1 | 二类
321 | 吸引管 | Ф3x320 | 支 | 1 | 二类
322 | 吸引管 | Ф4x320 | 支 | 1 | 二类
323 | 吸引管 | 工作工作长度30cm 六角柄 微弯 附吸头2只 杆径6mm | 把 | 2 | 一类
324 | 吸引管 | 22cm简式 直φ4 | 把 | 1 | 一类
325 | 吸引管 | 26cm直φ1.5 | 把 | 2 | 一类
326 | 吸引管 | 26cm直φ2 | 把 | 4 | 一类
327 | 吸引管 | 26cm直φ2.5 | 把 | 4 | 一类
328 | 吸引管 | 26cm直φ3 | 把 | 4 | 一类
329 | 吸引管 | 26cm直φ3.5 | 把 | 4 | 一类
330 | 吸引管 | 12.5cm 直φ2.8带刻线 | 把 | 2 | 一类
331 | 吸引管 | 12.5cm 直φ3.0带刻线 | 把 | 2 | 一类
332 | 吸引管 | 12.5cm 直φ3.2带刻线 | 把 | 2 | 一类
333 | 吸引管 | 22cm 直 φ2 | 把 | 2 | 一类
334 | 吸引管 | 22cm 直 φ2.5 | 把 | 2 | 一类
335 | 吸引管 | 22cm 直 φ3 | 把 | 2 | 一类
336 | 吸引管 | 26cm 平头 直 φ1.5 | 把 | 4 | 一类
337 | 吸引管 | 26cm 平头 直 φ2 | 把 | 4 | 一类
338 | 吸引管 | 26cm 平头 直 φ2.5 | 把 | 4 | 一类
339 | 吸引管 | 长度≥260mm,头部直径≥3mm，平头直形，由冲吸管、管路和连接口组成。采用不锈钢材料制成。不含冲洗液。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌和消毒。不在内窥镜下使用，用于冲洗组织、吸液。 | 把 | 6 | 一类 | 是 | 主要产品15
340 | 吸引管 | 26cm 平头 直 φ3.5 | 把 | 4 | 一类
341 | 吸引管 | 25cm弯φ4 | 把 | 3 | 一类
342 | 吸引管 | 25cm弯φ3 | 把 | 3 | 一类
343 | 吸引管 | 长拆卸式 | 套 | 3 | 一类
344 | 吸引管 | 18cm弯φ3.2 | 把 | 4 | 一类
345 | 吸引管 | 18cm弯φ4.5 | 把 | 1 | 一类
346 | 吸引管清洗器 | φ1.8x420mm | 支 | 2 | 非医疗器械
347 | 系线镊 | 直平台,长柄,头宽0.3mm，钛合金材质，全长110mm | 把 | 8 | 一类
348 | 系线镊 | 角平台,长柄，头宽0.3mm，钛合金材质，全长104mm | 把 | 3 | 一类
349 | 系线镊 | 工作长度≥10.5cm 直（钛） | 把 | 1 | 一类
350 | 下肢骨折整复器 | 工作长度≥300mm | 把 | 2 | 一类
351 | 显微持针钳 | 19cm 0.8 有锁 | 把 | 1 | 一类
352 | 显微持针钳 | 21cm 0.8 有锁 | 把 | 5 | 一类
353 | 显微持针钳 | 19cm 1.2 镶片 有锁 | 把 | 8 | 一类
354 | 显微持针钳 | 工作长度≥14cm直 头宽0.2 | 把 | 2 | 一类
355 | 显微持针钳 | 工作长度≥14cm弯 头宽0.2 | 把 | 2 | 一类
356 | 显微冲洗针 | 直 平头4# | 支 | 2 | 一类
357 | 显微刀 | 刀柄 枪型 24cm | 把 | 1 | 一类
358 | 显微喉刀 | 25cm三角刃 | 把 | 1 | 一类
359 | 显微喉剪 | 23cm管式 直 宽2.5 | 把 | 1 | 一类
360 | 显微喉剪 | 23cm管式 左弯 宽2.5 | 把 | 1 | 一类
361 | 显微喉剪 | 23cm管式 右弯 宽2.5 | 把 | 1 | 一类
362 | 显微喉剪 | 23cm管式 上弯45°宽2.5 | 把 | 1 | 一类
363 | 显微喉用冲洗吸引管 | 普通式φ2 | 根 | 1 | 一类
364 | 显微喉用冲洗吸引管 | 普通式φ3 | 根 | 1 | 一类
365 | 显微剪 | 22.5cm枪形 刃口开齿 弯窄尖头刃长11 | 把 | 11 | 一类
366 | 显微剪 | 22.5cm 枪形 刃口开齿 弯尖头 刃长11 | 把 | 9 | 一类
367 | 显微剪 | 工作长度≥21cm 侧弯 45°刃长10 陶瓷涂层 | 把 | 3 | 一类
368 | 显微剪 | 工作长度≥21cm 侧弯 60°刃长10 陶瓷涂层 | 把 | 2 | 一类
369 | 显微剪 | 18cm弯H4 指圈柄 | 把 | 5 | 一类
370 | 显微剪 | 工作长度≥14cm直 刃长11 | 把 | 2 | 一类
371 | 显微剪 | 工作长度≥14cm弯 刃长11 | 把 | 2 | 一类
372 | 显微镊 | 15cm 平台 0.4 带定位 | 把 | 1 | 一类
373 | 显微镊 | 18cm 平台 0.4 带定位 | 把 | 4 | 一类
374 | 显微镊 | 18cm 1×2齿 1.0 带定位 | 把 | 2 | 一类
375 | 显微镊 | 18cm 1×2齿 1.0 圆尾 带定位 | 把 | 2 | 一类
376 | 显微镊 | 22.5cm 枪形 碗口 头宽3.0 | 把 | 2 | 一类
377 | 显微镊 | 22.5cm 枪形 碗口 头宽5.0 | 把 | 4 | 一类
378 | 显微镊 | 枪形 22.5cm 长圆口 4 | 把 | 2 | 一类
379 | 显微镊 | 枪形 22.5cm 碗口 2 | 把 | 5 | 一类
380 | 显微镊 | 枪形 22.5cm 碗口 3 | 把 | 2 | 一类
381 | 显微镊 | 枪形 24cm 碗口 2 | 把 | 1 | 一类
382 | 显微镊 | 14cm直 头宽0.3 | 把 | 4 | 一类
383 | 显微镊 | 长度≥140mm,头部宽度≥0.15mm，由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用，用于夹持组织。 | 把 | 2 | 一类 | 是 | 主要产品11
384 | 显微镊 | 14cm直1×2钩 头宽0.4(钛) | 把 | 1 | 一类
385 | 显微外科器械消毒盒 | 长度*宽度*高度≥265mm×162mm×28 mm | 只 | 15 | 非医疗器械
386 | 显微眼用钩具 | 扁柄形,方头(眼深部拉钩)，方头8.5*18.5mm，全长160mm，不锈钢材质 | 把 | 1 | 一类
387 | 显微眼用钩具 | 冲洗式，角形（后囊膜抛光器)，抛光头长10mm，全长45mm，不锈钢材质，头部三孔出水 | 只 | 3 | 一类
388 | 显微眼用钩具 | 圆弯勾φ0.2mm(晶体定位钩)，头部不锈钢材质，尾部钛合金材质，全长118mm | 把 | 3 | 一类
389 | 显微眼用钩具 | 大(眼睑拉钩)，头宽12mm，不锈钢材质，全长130mm | 把 | 4 | 一类
390 | 显微眼用钩具 | 中(眼睑拉钩)头宽10mm，不锈钢材质，全长130mm | 把 | 4 | 一类
391 | 显微眼用剪 | 弯头(巩膜剪)，刃长14mm，不锈钢材质，全长130mm | 把 | 2 | 一类
392 | 显微眼用剪 | 弯头一体式(巩膜剪)，刃长14mm，不锈钢材质，全长130mm | 把 | 1 | 一类
393 | 显微眼用镊 | 直1x2齿,头宽0.8mm，钛合金材质，全长107mm | 把 | 3 | 一类
394 | 显微眼用镊 | 左弯1x2齿,<斜视镊>，头宽0.65mm，钛合金材质，全长105mm | 把 | 2 | 一类
395 | 显微眼用镊 | 右弯平台,0.5mm唇头钩<斜视镊>，不锈钢材质，全长105mm | 把 | 2 | 一类
396 | 显微止血夹 | 可调 弯 60mm 1×2齿 | 把 | 2 | 一类
397 | 显微止血夹 | 止血 方尾 直L15 | 只 | 3 | 一类
398 | 显微止血夹 | 止血 圆尾 直L18 | 只 | 4 | 一类
399 | 显微止血夹 | 弹簧式 小弯L50 横齿 | 把 | 2 | 一类
400 | 显微止血夹 | 可调式 直L65 1×2齿 | 把 | 2 | 一类
401 | 显微止血夹 | 可调式 弯L65 1×2齿 | 把 | 2 | 一类
402 | 显微止血夹 | 可调式 直L80 1×2齿 | 把 | 2 | 一类
403 | 显微止血夹 | 可调式 弯L80 1×2齿 | 把 | 2 | 一类
404 | 显微止血夹 | 可调式 直L100 1×2齿 | 把 | 2 | 一类
405 | 显微止血夹 | 可调式 双角弯L100 1×2齿 | 把 | 2 | 一类
406 | 显微止血夹 | 反力式 弯L80 横齿 | 把 | 2 | 一类
407 | 显微止血夹 | 反力式 弯L80 1×2齿 | 把 | 2 | 一类
408 | 消毒盒 | 350*120*70 | 只 | 4 | 非医疗器械
409 | 消毒盒 | 350*120*70 | 只 | 1 | 非医疗器械
410 | 消毒盒 | 350*120*70 | 只 | 2 | 非医疗器械
411 | 消毒盒 | 350*120*70 | 只 | 2 | 非医疗器械
412 | 消毒盒 | 长度*宽度*高度≥350mm*120mm*70mm | 个 | 4 | 非医疗器械
413 | 消毒盒 | 材质：316,350*120*70 | 只 | 4 | 非医疗器械
414 | 消毒盒 | 材质：316,350*120*70 | 只 | 2 | 非医疗器械
415 | 消毒盒 | 350*120*70 | 只 | 1 | 非医疗器械
416 | 消毒盒 | 耐高温塑料盒+硅胶垫 265x162x27mm | 套 | 9 | 非医疗器械
417 | 消毒盒 | 耐高温塑料盒+硅胶垫,285x180x45mm | 套 | 1 | 非医疗器械
418 | 消毒盒 | 铝合金盒+双层硅胶垫,265x165x52mm | 套 | 1 | 非医疗器械
419 | 消毒篮（显微剥离器） | 235×235×60 | 套 | 1 | 非医疗器械
420 | 小切口持针钳 | 33cm双关节 弯 头部金刚石嵌入 杆径6mm | 把 | 2 | 一类
421 | 小切口组织钳 | 36cm双关节DeBakey Allis钳 弯头宽8mm 杆径8mm | 把 | 3 | 一类
422 | 斜视钩 | 弯圆头,不带孔，头长12mm，钛合金材质，全长120mm | 把 | 2 | 一类
423 | 斜视钩 | 弯圆头,不带孔,头长10mm，不锈钢材质，全长120mm | 把 | 9 | 一类
424 | 斜视钩 | 扁平头，头长13mm，头部不锈钢材质，尾部钛合金材质，全长125mm | 把 | 2 | 一类
425 | 斜视钩 | 扁平头，头长11mm，头部不锈钢材质，尾部钛合金材质，全长125mm | 把 | 2 | 一类
426 | 斜视钩 | 弯钩，头部不锈钢材质，尾部钛合金材质，全长140mm | 把 | 2 | 一类
427 | 斜视钩 | 头长6mm，不锈钢材质，全长125mm | 把 | 2 | 一类
428 | 心房拉钩 | 20cm柄式 右弯30×42 | 把 | 2 | 一类
429 | 心房拉钩 | 20cm柄式 左弯30×30 | 把 | 2 | 一类
430 | 心房拉钩 | 22cm柄式 左弯40×30 | 把 | 2 | 一类
431 | 心房拉钩 | 20cm柄式 直15×18 | 把 | 2 | 一类
432 | 心房拉钩 | 20cm柄式 直20×22 | 把 | 2 | 一类
433 | 心室拉钩 | 18cm角弯6.5×22/角弯4×9 | 把 | 4 | 一类
434 | 心室拉钩 | 18cm圆弯6.5×8.5/圆弯5×7 | 把 | 3 | 一类
435 | 心室拉钩 | 22cm圆弯10×19 圆柄 | 把 | 2 | 一类
436 | 心室拉钩 | 22cm圆弯12×22 圆柄 | 把 | 2 | 一类
437 | 心室拉钩 | 22cm圆弯20×22 圆柄 | 把 | 2 | 一类
438 | 心室拉钩 | 22cm圆弯15×35 圆柄 | 把 | 2 | 一类
439 | 心血管钳 | 150mm 弯 H25 1×2齿 | 把 | 1 | 二类
440 | 心血管钳 | 160mm 弯 H30 1×2齿 | 把 | 1 | 二类
441 | 心血管钳 | 200mm 弯 H45 1×2齿 | 把 | 3 | 二类
442 | 心血管钳 | 220mm 弯 H10 1×2齿 | 把 | 6 | 二类
443 | 心血管钳 | 220mm 弯 H15 1×2齿 | 把 | 6 | 二类
444 | 心血管钳 | 240mm 弯 H10 1×2齿 | 把 | 8 | 二类
445 | 心血管钳 | 240mm 弯 H15 1×2齿 | 把 | 2 | 二类
446 | 心血管钳 | 260mm 弯 H25 1×2齿 | 把 | 1 | 二类
447 | 心血管钳 | 260mm 弯 H32 1×2齿 | 把 | 1 | 二类
448 | 心血管钳 | 260mm 弯 H36 1×2齿 | 把 | 1 | 二类
449 | 心血管钳 | 270mm 弯 H45 1×2齿 | 把 | 1 | 二类
450 | 心血管钳 | 290mm 弯 H45 1×2齿 | 把 | 1 | 二类
451 | 心血管钳 | 角弯 1*2齿 杆弯 120mm 60° | 把 | 3 | 二类
452 | 心血管钳 | 圆弯 1*2齿 160mm H30 | 把 | 1 | 二类
453 | 心血管钳 | 角弯 COOLEY 杆弯 15°145mm | 把 | 1 | 二类
454 | 心血管钳 | 角弯 COOLEY 杆弯 10°145mm | 把 | 1 | 二类
455 | 胸骨牵开器 | 双叶滑动式30×40(钛) | 把 | 1 | 一类
456 | 胸骨牵开器 | 多叶拆卸式 钛 | 把 | 2 | 一类
457 | 胸骨牵开器 | 单叶转动式30×18(小儿) | 把 | 1 | 一类
458 | 胸骨牵开器 | 单叶固定式45×25 | 把 | 1 | 一类
459 | 胸骨牵开器 | 双叶转动式28×43 | 把 | 1 | 一类
460 | 胸腔镊 | 工作长度≥200mm直有钩 有定位 | 把 | 10 | 一类
461 | 血管扩张器 | 工作长度≥140mm 单头 圆 1mm | 把 | 1 | 二类
462 | 血管扩张器 | 140mm 单头 圆 1.5mm | 把 | 1 | 二类
463 | 血管扩张器 | 140mm 单头 圆 2mm | 把 | 1 | 二类
464 | 血管扩张器 | 140mm 单头 圆 2.5mm | 把 | 1 | 二类
465 | 血管扩张器 | 140mm 单头 圆 3mm | 把 | 1 | 二类
466 | 血管扩张器 | 140mm 单头 圆 3.5mm | 把 | 1 | 二类
467 | 血管扩张器 | 140mm 单头 圆 4mm | 把 | 1 | 二类
468 | 血管扩张器 | 140mm 单头 圆 4.5mm | 把 | 1 | 二类
469 | 血管扩张器 | 140mm 单头 圆 5mm | 把 | 1 | 二类
470 | 血管扩张器 | 210mm 单头 圆 1mm | 把 | 1 | 二类
471 | 血管扩张器 | 210mm 单头 圆 1.5mm | 把 | 1 | 二类
472 | 血管扩张器 | 长度≥210mm,头部直径≥2mm，单头圆型，由头部、杆部、柄部组成。产品为非无菌产品，适用于非介入手术中，心胸外科或血管外科手术中扩大血管口径。 | 把 | 1 | 二类 | 是 | 主要产品19
473 | 血管扩张器 | 210mm 单头 圆 2.5mm | 把 | 1 | 二类
474 | 血管扩张器 | 210mm 单头 圆 3mm | 把 | 1 | 二类
475 | 血管扩张器 | 210mm 单头 圆 3.5mm | 把 | 1 | 二类
476 | 血管扩张器 | 210mm 单头 圆 4mm | 把 | 1 | 二类
477 | 血管扩张器 | 210mm 单头 圆 4.5mm | 把 | 1 | 二类
478 | 血管扩张器 | 210mm 单头 圆 5mm | 把 | 1 | 二类
479 | 血管钳 | 工作长度≥240mm ,高度≤28mm,单弯 | 把 | 2 | 一类
480 | 血管钳 | 长度≥300mm,下腔静脉多弯型，由中间连接的两片组成，头部为钳喙。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌或消毒。不在内窥镜下使用，用于钳夹血管、分离组织以止血。 | 把 | 2 | 一类 | 是 | 主要产品17
481 | 眼睑拉钩 | 工作长度≥130mm 头部宽度≤10mm | 把 | 4 | 一类
482 | 眼睑拉钩 | 工作长度≥140mm，头部宽度≤10mm | 把 | 22 | 一类
483 | 眼科镊 | 工作长度≥100mm，直型有齿哑光 | 把 | 1 | 一类
484 | 眼科镊 | 工作长度≥100mm，直型有钩哑光 | 把 | 1 | 一类
485 | 眼科镊 | 工作长度≥100mm,头部宽度≤头宽0.8mm，直齿 | 把 | 3 | 一类
486 | 眼科镊 | 工作长度≥100mm,头部宽度≤1.0mm.直头、1x2钩 | 把 | 9 | 一类
487 | 眼科手术刀柄 | 3号扁平式， | 把 | 7 | 一类
488 | 眼科手术辅助用钩 | 工作长度≥125mm刃长≤1.8mm,南氏勾, | 把 | 3 | 一类
489 | 眼科手术辅助用钩 | 工作长度≥115mmY型 | 把 | 3 | 一类
490 | 眼内膜铲 | 工作长度≥120mm,头宽≤1.2mm,单头手柄, | 把 | 8 | 一类
491 | 眼内膜铲 | 工作长度≥118mm,双头 | 把 | 1 | 一类
492 | 眼内膜钩 | 工作长度≥135mm，双头,圆柄 | 把 | 1 | 一类
493 | 眼内膜钩 | 工作长度≥135mm，双头宽度≤9.5mm/3.6mm圆柄,双头开窗器 | 把 | 1 | 一类
494 | 眼内膜钩 | 双头宽度≤10*18mm，工作长度≥135mm 扁柄,匙形带孔 | 把 | 2 | 一类
495 | 眼球固定器 | 工作长度≥45mm，头部直径≤18mm | 只 | 3 | 一类
496 | 眼球摘出剪 | 工作长度≥130mm，刃长≤45mm，大弯， | 把 | 1 | 一类
497 | 眼用测量尺 | 工作长度≥80mm，直形螺杆式带螺丝 刻度尺≤0.5mm | 把 | 11 | 一类
498 | 眼用剪 | 工作长度≥100mm 哑光,直尖头 | 把 | 2 | 一类
499 | 眼用剪 | 工作长度≥100mm,哑光，弯尖头 | 把 | 1 | 一类
500 | 眼用剪 | 工作长度≥100mm，刃长≤30mm，，直尖头 | 把 | 2 | 一类
501 | 眼用剪 | 工作长度≥100mm，刃长≤30mm，，弯尖头， | 把 | 13 | 一类
502 | 眼用显微持针钳 | 头部直径≤7mm，圆柄 弯头 | 把 | 10 | 一类
503 | 眼用显微持针钳 | 工作长度≥125mm ，头部直径≤8mm，网纹柄，弯头一体式 | 把 | 2 | 一类
504 | 咬骨钳 | 长度≥180mm,头部刃宽≥1mm，双关节直角弯型，由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成，头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌和消毒。不在内窥镜下使用，用于咬除死骨或软组织息肉或修整骨残端。 | 把 | 1 | 一类 | 是 | 主要产品20
505 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm，头部刃宽≤5mm，角弯≤40°，双关节，单弯单角柄 | 把 | 2 | 一类
506 | 咬骨钳 | 工作长度≥240mm,头部刃宽≤7mm,角弯≤40°,同向侧弯柄,双关节 | 把 | 2 | 一类
507 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm, 头部刃宽≤6mm,双角柄双关节 直 | 把 | 4 | 一类
508 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm， 头部刃宽≤8mm,双角柄 直双关节 | 把 | 2 | 一类
509 | 咬骨钳 | 工作长度≥180mm，头部刃宽≤2mm，角弯≤20°，双关节，无角柄 | 把 | 6 | 一类
510 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm,头部刃宽≤2mm角弯≤20°无角柄双关节 | 把 | 1 | 一类
511 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm，头部刃宽≤3mm，角弯≤20°，双关节，双角柄 | 把 | 2 | 一类
512 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm，头部刃宽≤4mm，侧角≤40°，双关节，单角柄 | 把 | 4 | 一类
513 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm, 头部刃宽≤5mm,侧角≤40°单角柄,双关节 | 把 | 2 | 一类
514 | 咬骨钳 | 工作长度≥220mm, 头部刃宽≤6mm，侧角≤40°,单角柄,,双关节 | 把 | 2 | 一类
515 | 咬骨钳 | 工作长度≥300mm，头部刃宽≤刃22mm,单角柄 直，双关节 (肋骨) | 把 | 1 | 一类
516 | 一字起子（硅胶） | 工作长度≥200mm, 宽度≤ 3mm | 把 | 2 | 一类
517 | 异物钳 | 工作长度≥360mm头部直径≤1.8mm.麦口单开 | 把 | 1 | 二类
518 | 异物钳 | 工作长度≥360mm,头部直径≤1.8mm鳄口单开 | 把 | 1 | 二类
519 | 异物钳 | 工作长度≥360mm,,头部直径≤1.8mm花生钳双开 | 把 | 1 | 二类
520 | 异物钳 | 工作长度≥360mm,头部直径≤2mm,三爪 | 把 | 1 | 二类
521 | 异物钳 | 工作长度≥320mmm ,头部直径≤2mm,麦口 | 把 | 1 | 二类
522 | 异物钳 | 工作长度≥320mm,头部直径≤2mm,鳄口 | 把 | 1 | 二类
523 | 阴道拉钩 | 工作工作长度≥240mm，柄式凹，重量≤1500g,带重锤 | 把 | 1 | 一类
524 | 支撑喉镜 | 固定式 大 | 把 | 1 | 一类
525 | 支撑喉镜 | 固定式 小 | 把 | 1 | 一类
526 | 支撑喉镜 | 拆卸式 大 | 把 | 1 | 一类
527 | 支撑喉镜 | 拆卸式 小 | 把 | 1 | 一类
528 | 支气管钳 | 工作长度≥220mm，直角 | 把 | 2 | 一类
529 | 止血钳 | 工作长度≥140mm,，哑光弯全齿 | 把 | 4 | 一类
530 | 止血钳 | 工作长度≥180mm,，哑光弯全齿 | 把 | 3 | 一类
531 | 止血钳 | 工作长度≥180mm,直型有钩，哑光 | 把 | 6 | 一类
532 | 止血钳 | 工作长度≥200mm，哑光直有钩 | 把 | 1 | 一类
533 | 止血钳 | 工作长度≥240mm，哑光弯全齿 | 把 | 2 | 一类
534 | 止血钳 | 工作长度≥240mm，哑光弯 有钩 | 把 | 2 | 一类
535 | 止血钳 | 工作长度≥300mm单关节DeBakey 弧弯高≤20mm 有锁牙 | 把 | 2 | 一类
536 | 止血钳 | 工作长度≥350mm,双关节DeBakey弧弯高≤20mm 有锁扣，杆径宽≤6mm | 把 | 2 | 一类
537 | 止血钳 | 工作长度≥350mm, 双关节DeBakey齿 弧弯高≤25mm 双开 杆径6mm | 把 | 2 | 一类
538 | 止血钳 | 工作长度≥350mm,双关节DeBakey,角弯高≤25mm 有锁扣 杆径宽≤6mm | 把 | 2 | 一类
539 | 止血钳 | 工作长度≥350mm,双关节DeBakey游离形 有锁扣 杆径宽≤6mm | 把 | 2 | 一类
540 | 止血钳 | 工作长度≥350mm,双关节DeBakey角弯高≤20mm 有锁扣杆径宽≤6mm | 把 | 2 | 一类
541 | 止血钳 | 工作长度≥125mm，弯型， | 把 | 3 | 一类
542 | 止血钳 | 工作长度≥100mm弯型， | 把 | 2 | 一类
543 | 止血钳 | 工作长度≥125mm，直型 | 把 | 2 | 一类
544 | 痔漏探针 | 工作长度≥180mm，球形两头部直径≤2/3mm，银质 | 根 | 5 | 一类
545 | 痔漏探针 | 工作长度≥180mm 球形两头部直径≤2.5mm/环 银质 | 根 | 5 | 一类
546 | 肿瘤摘除钳 | 工作长度≥160mm 头部直径 ≤2.5mm,盖板式 | 把 | 1 | 二类
547 | 肿瘤摘除钳 | 工作长度≥160mm 头部直径 ≤6,盖板式 | 把 | 1 | 二类
548 | 装载篮盖 | 长度*宽度≥350mm*120mm | 只 | 2 | 非医疗器械
549 | 装载篮盖 | 长度*宽度≥350mm*120mm | 只 | 2 | 非医疗器械
550 | 装载篮盖 | 长度*宽度≥350mm*120mm | 只 | 4 | 非医疗器械
551 | 装载篮盖 | 长度*宽度≥350mm*120mm | 只 | 2 | 非医疗器械
552 | 装载篮盖 | 长度*宽度≥350mm*120mm | 只 | 4 | 非医疗器械
553 | 椎板拉钩 | 板式,尖,头,高度*宽度≥60mm×23mm | 把 | 4 | 一类
554 | 椎板拉钩 | 板式,尖,头,高度*宽度≥80mm×32mm | 把 | 2 | 一类
555 | 椎板牵开器 | 工作长度≥180mm,固定式 单钩 弯 | 把 | 4 | 一类
556 | 椎板牵开器 | 工作长度≥300mm，头部4×4钩，角弯≥30°，固定式锐头 | 把 | 2 | 一类
557 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥200mm ,头部刃宽≤2mm,角弯≤90° | 把 | 1 | 一类
558 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥200mm 头部刃宽≤4mm,角弯≤90°, | 把 | 2 | 一类
559 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥200mm ,头部刃宽≤1mm,角弯≤130°, | 把 | 2 | 一类
560 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥200mm 头部刃宽≤2mm.角弯≤130° | 把 | 3 | 一类
561 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥200mm 头部刃宽≤3mm,角弯≤130°, | 把 | 2 | 一类
562 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥200mm 头部刃宽≤4mm,角弯≤130°, | 把 | 2 | 一类
563 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥200mm 头部刃宽≤5mm,角弯≤130°, | 把 | 2 | 一类
564 | 椎板咬骨钳 | 长度≥230mm,头部刃宽≥1mm，头部角度≥130°，横向侧拆、DLC超硬膜镀层，钳由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成。头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。不在内窥镜下使用。用于咬取死骨或修整骨残端。 | 把 | 3 | 一类 | 是 | 主要产品12
565 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥230mm 头部刃宽≤2mm 角弯≤130° | 把 | 3 | 一类
566 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥230mm头部刃宽≤3mm 角弯≤130° | 把 | 3 | 一类
567 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥230mm 头部刃宽≤4mm 角弯≤130° | 把 | 5 | 一类
568 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥230mm 头部刃宽≤5mm 角弯≤130° | 把 | 3 | 一类
569 | 椎板咬骨钳 | 长度≥360mm,头部刃宽≥3mm，头部角度≥130°，钳由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成。头部采用不锈钢材料制成。非无菌提供。不在内窥镜下使用。用于咬取死骨或修整骨残端。 | 把 | 1 | 一类 | 是 | 主要产品13
570 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥210mm，头部刃宽≤2mm，角弯≤90°，超薄型 | 把 | 2 | 一类
571 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥210mm，头部刃宽≤2mm，角弯≤90°，超薄型 | 把 | 4 | 一类
572 | 椎板咬骨钳 | 工作长度≥210mm，头部刃宽≤2mm，角弯≤90°，超薄型 | 把 | 2 | 一类
573 | 子宫颈活体取样钳 | 工作工作长度≥180mm，盖板式， 圆头 | 把 | 1 | 一类
574 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头 头端直径≥2mm | 把 | 1 | 一类
575 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头 头端直径≥3mm | 把 | 1 | 一类
576 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头 头端直径≥3.5mm | 把 | 1 | 一类
577 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头 头端直径≥4mm | 把 | 1 | 一类
578 | 子宫颈扩张器 | 尖圆头 头端直径≥2.5mm | 把 | 44 | 一类
579 | 组织剪 | 工作长度≥180mm 金圈 精细 | 把 | 2 | 一类
580 | 组织剪 | 工作长度≥180mm，哑光弯综合剪 | 把 | 2 | 一类
581 | 组织剪 | 长度≥180mm,弯型，手柄镀金精细剪，由中间连接的两片组成，头部有刃口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭茵和消毒。不在内窥镜下使用，用手剪切组织。 | 把 | 7 | 一类 | 是 | 主要产品18
582 | 组织剪 | 工作长度≥200mm 弯 金圈精细剪 | 把 | 4 | 一类
583 | 组织剪 | 工作长度≥ 230mm 弯 金圈精细剪 | 把 | 4 | 一类
584 | 组织剪 | 工作长度≥180mm弯圆 金圈解剖剪 | 把 | 1 | 一类
585 | 组织剪 | 工作长度≥ 170mm 凸圆头 杆弯精细手术剪 | 把 | 2 | 一类
586 | 组织剪 | 工作长度≥100mm弯窄头 精细 | 把 | 1 | 一类
587 | 组织拉钩 | AB两把哑光为一套，A把同向直角工作长度≥122mm，小头宽度9X20.5mm，大头宽度12x23.5mm，B把同向直角工作长度≥125mm，小头宽度9X23.7mm，大头宽度12x32.7mm | 套X2把 | 1 | 一类
588 | 组织镊 | 工作长度≥200mm，头部宽度≤1.8×3mm，直形凹凸齿 | 把 | 2 | 一类
589 | 组织镊 | 工作长度≥180mm,头部宽度≤1.8×3(钛) 直形 凹凸齿 | 把 | 2 | 一类
590 | 组织镊 | 工作长度≥200mm,头部宽度≤1.5×2.8(钛)直形 凹凸齿 | 把 | 2 | 一类
591 | 组织镊 | 工作长度≥250mm,,头部宽度≤2.4×3.2(钛),直形 凹凸齿 | 把 | 4 | 一类
592 | 组织镊 | 工作长度≥220mm,头部宽度≤2.6×2.8mm(钛) 窄直形 凹凸齿 | 把 | 4 | 一类
593 | 组织镊 | 工作长度≥230mm 圆口有齿 | 把 | 2 | 一类
594 | 组织镊 | 工作长度≥200mm ,无齿 带定位 | 把 | 3 | 一类
595 | 组织镊 | 工作长度≥220mm 头部 1×2齿 带定位 | 把 | 2 | 一类
596 | 组织钳 | 工作长度≥140mm头部宽度≤5 mm,哑光 | 把 | 1 | 一类
597 | 组织钳 | 工作长度≥200mm, 头部宽度≤3.8mm,普通(胸腔) | 把 | 15 | 一类
598 | 组织钳 | 工作长度≥350mm 管式 横齿 | 把 | 1 | 一类
599 | 组织压板 | 工作长度≥200mm 两头部宽度≤2/4mm，板式 直双圆头 带刻度 | 根 | 13 | 一类
600 | 组织压板 | 工作长度≥200mm 两头部宽度≤7/9mm，板式 直双圆头 带刻度 | 根 | 13 | 一类
601 | 组织压板 | 工作长度≥200mm 两头部宽度≤11/13mm，板式 直双圆头 带刻度 | 根 | 13 | 一类
602 | 组织压板 | 工作长度≥200mm 两头部宽度≤15/18mm，板式 直双圆头 带刻度 | 根 | 13 | 一类
603 | 组织压板 | 工作长度≥200mm 两头部宽度≤20/22mm，板式 直双圆头 带刻度 | 根 | 7 | 一类

## 参数要求-3腔镜器械
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 总数量 | 医疗器械类别 | 是否需要提供技术材料 | 备注
1 | 单极高频电缆线 | 1.规格Φ4×3000，电缆线材质可高温灭菌。 2.接口有4mm、6mm和8mm，可适配市场上大部分高频电刀主机。 | 根 | 35 | 三类
2 | 单极电凝钩 | 1.外表应光滑、无毛刺、无裂痕等缺陷，钳齿应完整，无缺齿、烂齿；刀头刃口应锋利，无卷刃、崩刃 2.器械与患者接触部位的材料是YY/T0294.1-2005 中 M 号钢、YY0672.1-2008中的05Cr17Ni4Cu4Nb，绝缘套管用聚亚苯基砜制造 3.器械头部硬度350HV0.2-700HV0.2 4.进入患者体内部分的表面粗糙度应不大于0.4μm | 支 | 35 | 三类
3 | 吸引器 | 1.吸引器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。吸引器内芯通常，无堵塞现象。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。器械的耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 2.吸引管可配Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450mm。 3.推杆式吸引器按阀体大小可分大号、中号和小号推杆式吸引器，阀体设有复位机构，使用中阀体卡滞时用力按压阀门盖“咔”一声即复位。 4.弹簧式吸引器密封良好，可方便实现点吸引。 枪式吸引器外形符合人体工程学，握感好。 | 把 | 35 | 二类
4 | 肠抓钳 | 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500mm。 3.钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、鸭嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、 中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳、幽门环切钳等。 4.可选配金属手柄和塑料手柄。 5.肠抓钳：双侧开释放槽，组织压力小，夹持稳定； 加长头型可达500mm。 | 把 | 9 | 二类
5 | 单极分离钳 | 1.分离钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450mm。 3. 钳头根据弯曲形状分直分离钳、弯分离钳和直角分离钳。 弯分离钳有多种弯曲角度，头部有钝头和精细头，直角分离钳直角弯有多种长度可选，可做各种粗细和角度的血管以及组织的分离。 4. 1.2mm超精细头部，小间隙操作游刃有余。 | 把 | 58 | 二类 | 是 | 主要产品23
6 | 抓钳 | 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500mm。 3.钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、鸭嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、 中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳、幽门环切钳等。 4.可选配金属手柄和塑料手柄。 5.哈巴狗抓钳所配的哈巴狗钳头根据头型形状可分直头和弯头，根据夹闭力大小可分动脉夹和静脉夹，工作长度25-60mm。 6.金手指抓钳有半钩、正钩、反钩等，部分款式带勾线槽。 7.肠抓钳：双侧开释放槽，组织压力小，夹持稳定； 加长头型可达500mm。 8.胃抓钳：双动/单动，2+2释放槽。 9.弹簧抓钳：被动式抓取组织，施术者不易疲劳。 | 把 | 64 | 二类
7 | 钛夹钳 | 1.钛夹钳夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。头部采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触的材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。钛夹钳硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格有Ф5、Ф10、Ф12.5，工作长度180-450mm，适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.可适配多种品牌的钛夹。 4.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 5.头部微弯曲设计，可以保证良好的手术视野。 6.单动、双动、直角等头型可选，满足不同需求。 | 把 | 20 | 二类
8 | 剪刀 | 1. 钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为478HV0.2-620HV0.2。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.剪刀刃口锋利，可顺利剪下四层21支脱脂纱布。 3.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-550mm。 4.根据钳头活动方式可分单动型剪刀和双动型剪刀，往下包含直头剪刀和弯头剪刀，另有剪管状组织的钩头剪刀，以及翘头剪刀。 5.剪刀采用高硬度材料，寿命长，使用时手感轻。 | 把 | 35 | 二类
9 | 弹簧抓钳 | 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500mm。 3.钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、鸭嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、 中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳、幽门环切钳等。 4.可选配金属手柄和塑料手柄 5.弹簧抓钳：被动式抓取组织，施术者不易疲劳。 | 把 | 15 | 二类
10 | 持针钳 | 1.持针钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格有Φ3、Φ5，工作长度180-450mm。 3.有弯头、直头、归位和弧形归位等多种头型，其中直头和弯头有常规型和精细型，其中精细型头型更小，缝合时视野更好，适用精细缝合。 4.手柄有O型、V型和枪型等，其中枪型手柄采用钛合金加工，轻盈且强度高。 5.O型手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定。 6.可选上解锁或者下解锁或临时不带锁功能。 | 把 | 33 | 二类 | 是 | 主要产品25
11 | 带电凝单级吸引器 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ5，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.根据吸引器头部可分为钩状、棒状、铲状，根据吸引器阀可分为推杆式、弹簧式、按压式、枪式等若干规格，以此来满足操作者的各种需求。 | 把 | 2 | 三类
12 | 靶式钳 | 1.靶式钳夹持性能：φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ10mm，工作长度180-450mm。 3.适配管型吻合器，夹持钉簪用。 | 把 | 2 | 二类
13 | 胃抓钳 | 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500mm。 3.钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、鸭嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、 中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳、幽门环切钳等。 4.可选配金属手柄和塑料手柄 5.胃抓钳：双动/单动，2+2释放槽。 | 把 | 7 | 二类
14 | 双极高频电缆线 | 1.规格Φ4×3000，电缆线可高温灭菌。 2.电插头为4mm，可适配市场上大部分高频电刀主机。 | 根 | 10 | 三类
15 | 双极电凝钳 | 1、头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。夹持力不小于20N。其硬度不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ5，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.根据钳头形状可分为直头、弯头，其中弯头精细电凝钳广受好评。 4.根据结构不同，又分为螺口、三拆以及铁柄双极，满足操作者的多种需求。 5.钳头张开角度大于等于35°，为手术最适宜角度。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 | 把 | 13 | 三类
16 | 穿刺针 | 1.穿刺针的针尖应光滑、锋锐、无毛刺等缺陷。刃口锋利，能顺利穿透2mm厚的硅胶膜。穿刺针硬度为：200HV0.2-400HV0.2，器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ5，工作长度180-450mm。 3.可选7#、9#、12#、16#、18#、20#、22#、25#针头。 | 支 | 3 | 二类
17 | 单极电凝棒 | 1.单极电凝棒头部采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，单极电凝刀头部采用YY/T 0294.1-2016中C号钢，绝缘套管用PEEK制造。进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3和Ф5两种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.头部形状包括钩状、棒状、铲状、刀状以及针状，满足手术中各种的需求。 4.手柄设计灵巧轻便，很大程度缓解了操作过程中的疲劳感。 5.简易款可搭配一次性电刀笔手柄，可手控操作。 | 把 | 3 | 三类
18 | 分离钳 | 1.分离钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450mm。 3. 钳头根据弯曲形状分直分离钳、弯分离钳和直角分离钳。 弯分离钳有多种弯曲角度，头部有钝头和精细头，直角分离钳直角弯有多种长度可选，可做各种粗细和角度的血管以及组织的分离。 4. 1.2mm超精细头部，小间隙操作游刃有余。 | 把 | 3 | 二类
19 | 鸭嘴抓钳 | 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500mm。 3.钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、鸭嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、 中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳、幽门环切钳等。 4.可选配金属手柄和塑料手柄 | 把 | 9 | 二类
20 | 肠抓钳 | 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500mm。 3.钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、鸭嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、 中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳、幽门环切钳等。 4.可选配金属手柄和塑料手柄 5.肠抓钳：分长和短两种规格，双侧开释放槽，组织压力小，夹持稳定； 加长头型可达500mm。 | 把 | 12 | 二类
21 | 金手指抓钳 | 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500mm。 3.钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、鸭嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、 中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳、幽门环切钳等。 4.可选配金属手柄和塑料手柄 5.金手指抓钳有半钩、正钩、反钩等，部分款式带勾线槽。 | 把 | 8 | 二类
22 | 直角分离钳 | 1.分离钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450mm。 3. 钳头根据弯曲形状分直分离钳、弯分离钳和直角分离钳。 弯分离钳有多种弯曲角度，头部有钝头和精细头，直角分离钳直角弯有多种长度可选，可做各种粗细和角度的血管以及组织的分离。 | 把 | 17 | 二类
23 | 剥离器（皮下分离器) | 1.剥离器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。器械的耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006 中 5.4b 级的规定。 2.规格Φ5、Φ11，工作长度180-450mm。 头部钝形，用于甲状腺手术切口与甲状腺腺体之间的皮下建腔。 | 把 | 2 | 二类
24 | 拉钩 | I型甲状腺拉钩小号左弯/右弯：YY/T 0294.1-2016标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8 μm,具有不小于50N的弹性拉力。头部宽度：40mm，头端弯曲角度：30度，钩身长：21cm，悬高：9cm，头端镂空。头宽40,拉钩头端尺寸小，进入人体容易，钩头部分与钩体角度为30度，符合人体生理结构，整个承托肌肉形成完美的暴露间隙，使甲状腺腔镜手术具有良好的操作空间，大大降低手术难度， 提高效率，可使手术时间接近传统开放手术。拉钩带有半埋式吸引管，不影响器械操作的同时可以有效吸引手术中能量器械产生的烟雾，术中无烟雾或水汽影响视野。 | 支 | 8 | 二类
25 | 单极高频电缆线 (配神经探针） | 1.规格Φ4×3000，电缆线材质可高温灭菌。 2.接口有4mm、6mm和8mm，可适配市场上大部分高频电刀主机。 | 根 | 2 | 三类
26 | 单极分离钳 （神经探针） | 1头部采用YY/T 0294.1-2016标准中的05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，钳杆及内芯采用YY/T 0294.1-2016中M号钢，绝缘套管用PEEK制造。单极电凝分离钳的夹持力不小于20N。其硬度为不小于350HV0.2，进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.包含Ф3、Ф5和Φ10三种规格，多种工作长度适合各种部位各种患者腔镜手术 3.根据头部形状可分为直分离钳，弯分离钳，直角分离钳等，且根据手术部位不同，头部又按照钳头长短、外形、角度等方面设计成多种型号来满足不同手术需要，例如 高绝缘分离钳（又称神经探针），接触面少，损伤小，可用于神经监测。 4.钳头张开角度大于等于50°，分离效果更好。 5.头部采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 6.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 7.包含两拆、三拆两种结构，安装简单方便，且清洗更彻底。 8.滑槽款暴露金属部位很少，电凝止血安全高效。 | 把 | 2 | 三类 | 是 | 主要产品21
27 | 金属穿刺器 | 1.穿刺器采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。 器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。 阀门旋转应灵活，在关闭姿态下，经4kPa气压，应无明显渗漏；穿刺器的阻气阀应有良好阻气功能，经4kPa气压，冒出的气泡少于20个。 耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格有Ф3、Ф5、Ф10、Ф12.5、Ф15、Ф18，工作长度50-250mm，适合婴儿、成年和肥胖等各类型患者。 3.磁片、翻盖和十字硅胶帽等多种密封可选。 4.套管有普通款和带螺纹款，带螺纹款可防止术中穿刺器滑脱。 5.穿刺器穿刺针有锐头、钝头和保护头等多型可选。 6.耐高温永磁体阀门吸合穿刺器，不脏镜子镜头。 | 把 | 5 | 二类 | 是 | 主要产品22
28 | 胆囊抓钳 | 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500mm。 3.钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、鸭嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、 中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳、幽门环切钳等。 4.可选配金属手柄和塑料手柄 | 把 | 5 | 二类
29 | 施夹器 （5*300mm、10*330mm、250mm） | 1.施夹器夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。施夹器硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格有Ф5.5、Ф10，工作长度180-450mm，适合各种部位各种患者腔镜手术。 3.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 4.头部多种弯曲角度，可以保证良好的手术视野以及不同角度走向的血管。 5.改良钳头，夹子固定更牢靠，术中不易掉夹。 6.可选单手可操作款，单手操作，角度可调，施夹角度灵活。 | 把 | 46 | 二类
30 | 哈巴狗抓钳 | 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500mm。 3.钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、鸭嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、 中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳、幽门环切钳等。 4.可选配金属手柄和塑料手柄 5.哈巴狗抓钳所配的哈巴狗钳头根据头型形状可分直头和弯头，根据夹闭力大小可分动脉夹和静脉夹，工作长度25-60mm。 | 把 | 3 | 二类
31 | 手柄 | 不同规格材质手柄。塑料手柄：三拆式、带锁卡式、不带卡式，金属手柄：自锁式、中带卡式、不带卡式 | 把 | 2 | 二类
32 | 推结器 | 1.器械采用YY/T0294.1-2016 中 M 号钢制造。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面 Ra 参数值的最大值为 0.2μm，亚光表面 Ra 参数值的最大值为0.8μm；其余部分的最大值为 1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5，工作长度150-550mm。 有金属头、塑料头、月牙形和V型等头型可选。 | 把 | 4 | 二类
33 | 一次性使用多功能手术解剖器（消极电融） | 一次性使用多功能手术解剖器（消极电融）：解剖器根据产品手柄形状不同分为A、B、C、D、E、F、G型号，其中E型为双极工作模式，A、B、C、D、F、G型为单极工作模式；根据插入部外径、有效工作长度和电极头形状不同分为若干规格。与高频手术设备连接，并可与负压吸引装置配套使用，供临床高频手适用范围术时止血以及对组纳进行消融、切割、电凝和吸引用 | 把 | 4 | 二类
34 | 5mm 45°分离钳 | 1.5mm 45°及5mm90° 2.φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-450mm。 3. 钳头根据弯曲形状分直分离钳、弯分离钳和直角分离钳。 弯分离钳有多种弯曲角度，头部有钝头和精细头，直角分离钳直角弯有多种长度可选，可做各种粗细和角度的血管以及组织的分离。 4. 1.2mm超精细头部，小间隙操作游刃有余。 | 把 | 2 | 二类
35 | 幽门切开刀 | 1.切开刀的手柄向前推时，头端应露出并锁定；按下按钮时，头端应缩回。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5、Φ10，工作长度250-380mm。 3.可拆换头部设计，刀头保持最锋利状态，能顺利穿透2mm厚的硅胶膜。 4.刀头可伸缩设计，缩回刀头通过穿刺器进入腹腔，保护穿刺器密封瓣膜。 | 把 | 1 | 二类 | 是 | 主要产品24
36 | 幽门环切钳 | 1.抓钳夹持性能：φ2mm外径的钳子夹持力应不小于5N,φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N，φ10mm外径钳子夹持力不小于40N。钳头采用YY0672.1-2008 标准中的 05Cr17Ni4Cu4Nb不锈钢，杆部与患者接触材料采用YY/T0294.1-2016中M号钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2（或29.8HRC-55.2HRC）。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，亚光表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm。耐腐蚀性能不低于YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 2.规格Φ3、Φ5和Φ10，工作长度180-500mm。 3.钳头种类多样，有大型抓紧钳、无损抓钳、无创抓钳、肠抓钳、胃抓钳、胃圆头抓钳、肝抓钳、吻合牵引钳、脾蒂血管抓钳、血管阻断抓钳、阑尾抓钳、鸭嘴抓钳、重型抓钳、倒齿抓钳、固定抓钳、鼠牙抓钳、胆囊抓钳、钝头抓钳、尖头抓钳、输卵管抓钳、系膜抓钳、中空横齿抓钳、O 型抓钳、V 型抓钳、 中空竖齿抓钳、弹簧抓钳、肺叶钳、粗齿固定抓钳、宽嘴无齿抓钳、长颌抓取钳、粗齿抓钳、卵圆抓钳、狼牙抓钳、板克钳、八爪抓钳、缝合抓钳、金手指抓钳、哈巴狗抓钳、输尿管抓钳、海豚抓钳、幽门环切钳等。 4.可选配金属手柄和塑料手柄。 | 套 | 1 | 二类

## 参数要求4-其他器械
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 总数量 | 医疗器械类别 | 是否需要提供技术支持材料
1 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳，铝钛氮涂层，黑金哑光表面，钳口长度X宽度≥10X1MM 角度≥130° 向上 薄脚板 长度≥230MM | 把 | 1 | 一类 | 是 | 主要产品1
2 | 刮勺 | 刮勺， 勺径≥8.5MM 长度≥300MM | 把 | 2 | 一类 | 是 | 主要产品2
3 | 骨凿 | 平骨刀，工作端宽度≥8MM 长度≥240MM | 把 | 2 | 一类 | 是 | 主要产品3
4 | 横杆 | 横杆，直径≥8MM，长度≥110MM | 把 | 2 | 一类 | 是 | 主要产品4
5 | 咬骨钳 | 双关节咬骨钳，常规型，弯口，钳口宽度≥4.6MM，长度≥180MM | 把 | 2 | 一类 | 是 | 主要产品5
6 | 刮勺 | 刮勺，边缘锯齿，勺口宽≥15MM，长度≥300MM | 把 | 2 | 一类 | 是 | 主要产品6
7 | 止血钳 | 动脉钳，无创齿，弯形,全长≥150 MM | 把 | 5 | 一类 | 是 | 主要产品7
8 | 止血钳 | 动脉钳，无创齿，直形，全长≥160MM | 把 | 5 | 一类 | 是 | 主要产品8
9 | 止血钳 | 动脉钳，无创齿，直形,细长式,全长≥140MM | 把 | 5 | 一类 | 是 | 主要产品9
10 | 止血钳 | 动脉钳，无创齿，弯形,细长式,全长≥140MM | 把 | 5 | 一类 | 是 | 主要产品10
11 | 骨凿 | 平骨刀，工作端宽度≥6MM 长度≥240MM | 把 | 2 | 一类 | 否
12 | 骨凿 | 平骨刀，工作端宽度≥10MM 长度≥240MM | 把 | 2 | 一类 | 否
13 | 骨凿 | 松质骨圆刀，弯曲，工作端宽度≥10MM，长度≥240MM | 把 | 2 | 一类 | 否
14 | 骨凿 | 骨凿，工作端平直，搭配横杆使用，宽度≥9MM 长度≥400MM | 把 | 2 | 一类 | 否
15 | 咬骨钳 | 双关节咬骨钳，精细型，弯口，钳口宽度≥3.8MM，长度≥180MM | 把 | 2 | 一类 | 否
16 | 咬骨钳 | 双关节咬骨钳，重型，弯口，钳口宽度≥5.5MM，长度≥180MM | 把 | 2 | 一类 | 否
17 | 骨剪 | 骨剪，带角度，22MM刃缘，长度≥180MM | 把 | 2 | 一类 | 否
18 | 刮勺 | 刮勺，边缘锯齿，勺口宽≥9MM，长度≥300MM | 把 | 2 | 一类 | 否
19 | 刮勺 | 刮勺， 勺径≥8.5MM 长度≥300MM | 把 | 2 | 一类 | 否
20 | 骨刀 | 弯骨刀，工作端带角度，宽度≥6MM，长度≥200MM | 把 | 2 | 一类 | 否
21 | 止血钳 | 动脉钳，无创齿，弯形，全长≥160MM | 把 | 5 | 一类 | 否
22 | 止血钳 | 止血钳(直头),齿型1*2，全长≥140mm | 把 | 5 | 一类 | 否
23 | 止血钳 | 止血钳, 弯形, 齿型1*2 , 全长≥140MM | 把 | 5 | 一类 | 否
24 | 止血钳 | 止血钳, 弯形, 全长≥185MM | 把 | 5 | 一类 | 否
25 | 止血钳 | 止血钳，蚊弯钳，全长≥125MM | 把 | 5 | 一类 | 否
26 | 止血钳 | 止血钳，小弯钳，全长≥140MM | 把 | 5 | 一类 | 否
27 | 止血钳 | 止血钳，中弯钳，全长≥180MM | 把 | 5 | 一类 | 否
28 | 刮勺 | 刮勺， 勺径≥5.2MM 长度≥300MM | 把 | 2 | 一类 | 否
29 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳，铝钛氮涂层，黑金哑光表面，钳口长度X宽度≥10X2MM 角度≥130° 向上 薄脚板 长度≥230MM | 把 | 1 | 一类 | 否
30 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳，铝钛氮涂层，黑金哑光表面，钳口长度X宽度≥10X3MM 角度≥130° 向上 薄脚板 长度≥230MM | 把 | 1 | 一类 | 否
31 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳，铝钛氮涂层，黑金哑光表面，钳口长度X宽度≥10X2MM 角度≥130° 向上 薄脚板 长度≥280MM | 把 | 2 | 一类 | 否
32 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳，铝钛氮涂层，黑金哑光表面，钳口长度X宽度≥10X3MM 角度≥130° 向上 薄脚板 长度≥280MM | 把 | 2 | 一类 | 否
33 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳，铝钛氮涂层，黑金哑光表面，钳口长度X宽度≥10X4MM 角度≥130° 向上 薄脚板 长度≥280MM | 把 | 2 | 一类 | 否
34 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳，铝钛氮涂层，黑金哑光表面，钳口长度X宽度≥10X5MM 角度≥130° 向上 薄脚板 长度≥280MM | 把 | 2 | 一类 | 否