## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第2包）
设备名称：耳鼻喉科手术导航系统
采购数量：1台
预算总价：
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于耳鼻喉和颅底手术的术前计划和术中引导。主要手术应用范围：FESS内镜鼻窦手术、颅底手术、侧颅底手术。（如：①修正性鼻窦手术；②发育、手术或外伤引起的鼻窦解剖结构扭曲；③广泛的鼻息肉；④涉及额窦、后筛窦和蝶窦的病变；⑤毗邻颅底、眼眶、视神经或颈动脉的病变；⑥脑脊液漏，或合并颅底缺损；⑦良性和恶性鼻窦肿瘤；⑧各类良性和恶性颅底病变和颅内外沟通性病变。）
二、主要技术参数
2.1 | 红外线定位仪：具备主动、无线、光学追踪技术。具有快速、敏感的三维空间定位功能，定位仪精度0.12mm。 |  | 3 | 是
2.2 | 导航精度：注册误差≤1.0mm，导航误差≤1.0mm，角度误差≤1.0°。 |  | 3 | 是
2.3 | 激光定位技术：定位仪具备激光定位装置，可引导光学定位系统快速锁定手术空间。视野范围：探测距离在950mm至3000mm之间；水平视角≥35°；垂直视角≥30°。 |  | 3 | 是
2.4 | 定位追踪技术：红外线光学跟踪定位，被追踪器械与追踪器间无需电线及电池，即可实现手术器械导航。采用动态参照定位系统，实时动态追踪参考架（及头戴式参考架）和导航工具位置，并有状态指示灯提示，不受病床移动或病人呼吸体位变化，乃至手术中头颅移动的影响，确保导航精准度。 |  | 3 | 是
2.5 | 注册方式：提供两种方式注册供临床灵活运用 点注册：基于标记点的空间注册，可手持探针逐一在病人的头部对应标记点完成点对点的注册，可不按顺序选点进行无序注册，方便医生操作。 划线注册：基于探针划线的半自动面注册，可手持探针沿病人面部皮肤划线，划线过程中系统自动采集一组或多组表面点完成注册，减少一次性标记物的使用，有助于节约医疗成本。 |  | 3 | 是
2.6 | 精度圈：具备显示精度圈功能，通过调整优化注册点信息可以实现病灶区定位精度<1mm。 |  | 3 | 是
2.7 | 系统工作站：采用配备八核CPU的专业图形一体机，内存≥16GB，硬盘≥1TB，机械硬盘≥1TB，配备固态硬盘≥256GB，软件运行更流畅。采用64位操作系统，运算速度快，稳定高效。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 21
三、一般技术参数
3.1 | 医用显示屏 | 高清专业医用触摸显示器≥19英寸，屏幕像素分辨率≥1280*1024，具有更高的灰阶，能够显示更清晰、信息量更丰富的医学图像。 | 2 | 是
3.2 | 数据接入输出 | 具有和CD/DVD R/W接口、USB接口≥4个，便于传输影像学数据。也可将病人数据、导航过程、截屏等录到U盘和刻录到光盘，方便快速的导入病人影像资料和手术计划。 | 1 | 是
3.3 | 网络传输方式 | 具有DICOM3.0协议标准接口，可连接医院局域网络传输标准影像。可配备无线网卡，支持无线传输数据。 | 1 | 是
3.4 | 断电恢复 | 具备断电恢复功能，导航过程中发生意外断电，恢复供电后可以继续进行导航，此前导航信息不丢失。 | 1 | 是
3.5 | 图像多模态融合技术 | 具有CT、MRI（T1/T2/MRA/MRV/FLAIR）、CTA、DTI、PET等多模态图像任意两种以上的融合功能。 | 2 | 是
3.6 | DTI的二维及三维显示 | 可以识别DTI数据并显示二维及三维信息，能够利用DTI数据对脑功能区及耳鼻喉科相关的大脑神经传导束的追踪显示，医生通过设定感兴趣区域后，软件自动重建纤维束显示。且全部操作可在手术导航系统上完成，无需另配计划工作站，方便临床使用。 | 2 | 是
3.7 | 血管类型的影像处理 | 能够识别并处理MRA、MRV、CTA、PCA等血管显影类的影像数据，并用MIP功能处理后进行导航。 | 1 | 是
3.8 | CTA图像处理 | 能够自动去除CTA图像中的颅骨，有助于MIP成像时对微小血管病变的观察。 | 1 | 是
3.9 | 三维重建 | 具有多模态影像三维重建功能，可根据不同条件重建皮肤、颅骨、脑组织、病灶、血管、及自定义等多种对象。可以使用虚拟切割操作，对三维重建图像进行手动编辑优化，并可以不同颜色分别表示，组合重建显示。 | 2 | 是
3.1 | 病灶分割 | 可使用阈值、手工勾画轮廓、框选重建范围等方式进行病灶或关键组织与正常组织的分割，并且以不同色调进行三维立体重建显示（包含测量其大小、直径，三维容积），直观透视其空间解剖位置。 | 1 | 是
3.11 | 测量技术 | 可自动进行任意关键组织和病灶的面积、体积/容积计算，随意测量区域（病灶、关键组织）的直径、深度等。 | 1 | 是
3.12 | 手术计划路径 | 手术计划模块可进行病灶定位，设计手术入路，能够多角度、多模式观察手术路径等。能够选择靶点和设置多条不同颜色的入路路径，并在图像上进行3D手术入路模拟。 | 1 | 是
3.13 | 导航多视角切换 | 术中导航时支持二维正交面（标准导航）、轨迹视图（轨迹导航）、前视视图（前视导航）、计划路径监控视图（监控导航），等多种导航模式，并可以自由切换，并在2D和3D视窗下同步显示。 | 1 | 是
3.14 | 信息记忆 | 具有导航信息记忆功能，能支持两台手术同时进行导航。 | 1 | 是
3.15 | 数据管理 | 具备导航数据及图像信息编辑管理功能，可快速添加删除导航影像数据，并可对关键图像及信息进行编辑保存。 | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 19
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1 手术导航软件 1套 2 红外线光学定位仪 1个 3 配备医用专业触屏液晶显示设备（19吋）的高性能一体机 1个 4 键盘鼠标 1套 5 脚踏开关 1个 8 头戴式参考架 2个 9 导航直线探针（3或4mm直径） 2个 10 导航平面探针 1个 11 手术器械适配器（孔形） 1个 12 手术器械适配器（钳形6-10mm） 1个 13 手术器械适配器（钳形10-15mm） 1个 14 手术器械适配器（卡扣形3点） 1个 15 手术器械适配器（卡扣形4点） 1个 16 鼻吸引管（Φ3/65°） 1个 17 鼻吸引管（Φ3/70°） 1个 18 鼻吸引管（Φ3） 1个 19 上颌窦探针（65°） 1个 20 上颌窦探针（直） 1个 21 主机电源线 1根 22 管状熔断器(保险管） 10只 24 一次性反光球 25个 25 成像标记物（多模式） 100个 26 消毒盒 1个 27 非消毒操作工具箱 1个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 免费软件升级
4.3 | 安装 | √□需要 □不需要
供货方免费负责送货至医院指定地点，免费安排卸货及安装
4.4 | 调试 | 提供供货安装调试方案。
4.5 | 提供技术援助 | 提供详细的操作指南，以及仪器维护的有关资料。
4.6 | 培训 | 提供原厂培训服务，终身提供免费技术咨询服务，提供临床操作培训直至临床掌握使用方式。
4.7 | 验收方案 | 针对该项目提供详尽的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、承诺及相关应对措施。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间≤1小时，工程师于2小时内到达现场给出解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 技术培训：投标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。 提供售后服务网点且具备售后服务维修工程师，提供有效证明文件（如网点详细地址、联系电话、工程师简介、本人技术职称或培训合格证书等复印件加盖公章 提供详细的配置清单，提供加盖制造商公章的产品软件终身免费软件升级的售后服务承诺。
5.3 | 维保内容与价格 | 整机保修≥5年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件，保修期自验收通过之日起计算。提供质保期后整机维修费用。质保期内，每年3次工程师免费上门进行保养、检测服务；质保期过后，也提供每年3次工程师免费上门进行保养、检测服务。每年的续保价格不超过成交总价的5%。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保质期满后，投标人对仪器应提供终身维修，免收任何人工费用，仅收取零件费用，零件价格在报价的基础上提供7折优惠。提供对设备终身维护及备品备件供应的方案
第一类
第二类
第三类