## Sheet1
新华医院医疗设备采购需求（第4包）
设备名称：手术显微镜
采购数量：1套
预算总价：1200000元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于眼科显微手术中照明与放大。
二、主要技术参数
2.1 | 镜体
2.1.2 | 光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），T*镀膜技术 |  | 4 | 是
2.1.3 | 目镜屈光补偿：-8D到+5D |  | 4 | 是
2.1.4 | 独立调焦变倍：助手镜系统3档变倍调节，独立调焦助手镜系统 |  | 4 | 是
2.2 | XY水平移动
2.2.1 | 平移范围：≥60mmX60mm，并具有自动复位功能 |  | 4 | 是
2.3 | 滤光片
2.3.1 | 滤光片至少包含 ： 视网膜保护滤光片（蓝光滤波片） 卤素灯-模式滤光片 CRI 滤光片 |  | 4 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 镜体
3.1.2 |  | 变倍系统：电动至少5档复消色差变倍器 | 2 | 否
3.1.3 |  | 变倍系数：0.4 / 0.6 / 1.0 / 1.6 / 2.5 放大倍数：4.3 /6.4 /10.6 /17.0 /26.6 （目镜12.5X） 视场直径：8.3 - 51.8mm（目镜12.5X） | 3 | 是
3.1.4 |  | 双目镜筒：45°倾斜镜筒，f = 170 mm | 2 | 否
3.1.5 |  | 目镜：12.5ⅹ | 1 | 是
3.1.6 |  | 物镜：F=200mm,复消色差光学 | 1 | 否
3.1.7 |  | 调焦：电动调焦，范围50mm | 1 | 否
3.2.1 | 灵敏度 | 照明系统
3.2.2 |  | 光源：带热传感器的LED照明光源 色温约4500 K（± 500 K） | 2 | 否
3.2.3 |  | 照明方式： 2度照明：提供高明亮、高对比的红光反射 6度照明：提供更具立体感的视野照明 | 3 | 是
3.3.1 | 稳定性 | XY水平移动
3.3.2 |  | 智能待机位置设计：智能环保设计，显微镜进入待机位置，可自动关闭光源，重新进入工作位置可自动启动照明系统，为连续工作提供便利 | 1 | 否
3.3.3 |  | 支架系统
3.3.4 |  | 支架系统：落地式支架，承重不小于9.5Kg | 1 | 否
3.4.1 | 耐用度 | 脚踏
3.4.2 |  | 脚踏：12功能防水脚踏 | 1 | 否
3.4.3 |  | 照明系统
3.4.4 |  | 超长寿命：不少于50，000小时后剩余约70 %亮度 | 1 | 否
3.4.5 |  | 备用光源：4组LED光源，无需额外备用光源 | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 用户手册、软件手册、合格证
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件免费升级
4.3 | 安装 | R需要 ¨不需要
供货方免费负责送货至医院指定地点，免费安排卸货及安装
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供中文操作手册及其他相关资料，对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务，同时提供相关研究检测项目的技术支持
4.6 | 培训 | 免费提供培训，直至用户完全掌握设备，并对用户的维修人员提供全方位培训。提供免费的技术咨询且无期限限制。提供厂家产品经理专业的讲课形式进行设备培训讲解
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥5年；终身维修。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 开机率≥95%，故障紧急叫修时，2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施。其他无法迅速解决的问题应提供与该设备相同的备用机，在一周内解决或提出明确解决方案。
5.2 | 服务内容与计划 | 终身提供现有软件免费升级； 提供详细配置清单； 国内有免费维修系统 厂方负责定期到用户现场维护、保养并指导使用人员的日常维护工作； 提供培训计划。
5.3 | 维保内容与价格 | 装机后5年内进行免费维保，含必要零件的免费更换。保修期满后，出保后2年内，维保价格不高于投标总价的5%，2年后整机年保修价格不超过投标总价的8%，不收取上门费、人工服务费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要零部件供应年限不少于8年，提供重要零部件及耗材、试剂的报价清单，价格有效期不少于3年
第一类
第二类
第三类