## Sheet2
上海市疾病预防控制中心医疗设备采购需求
设备名称：压力蒸汽灭菌器灭菌参数实时监测系统
采购编号：0024-00034655 预算总价： 200万元
预算单价：20万元/套 采购数量： 10套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 □第三类
面向企业分类：■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
购买压力蒸汽灭菌器灭菌参数实时监测系统10套，可实现压力蒸汽灭菌器温度、压力灭菌参数的实时监测，对消毒灭菌质量的直观、准确评价。 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 压力蒸汽灭菌器灭菌参数实时监测系统用于实时监测压力蒸汽灭菌温度、压力参数。
二、主要技术参数
2.1 | 温度测量范围：至少包括-85℃-+400℃ |  | 5 | 是
2.2 | 压力测量范围：至少包括1mbar~4000mbar。 |  | 5 | 是
2.3 | 数据传输：至少包括无线传输和IEEE802.15.4标准协定下2.4GHz频段的数据传输 |  | 5 | 是
2.4 | 探针：直径不大于Ø 1.5mm，铠装探针可自由弯曲调整，适合各种形状的灭菌锅腔体，方便定位。 |  | 5 | 是
2.5 | 监测系统配置：温度压力双通道不少于1个、温度单通道不少于3个。 |  | 5 | 是
2.6 | 智能信号转换器：附加无线信号接收功能，可编程监测程序及无线接收灭菌实时参数。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 温度精度：不低于±0.1℃。 |  | 1 | 是
3.2 | 温度分辨率：0.01℃ |  | 1 | 是
3.3 | 压力精度：不低于±10mbar。 |  | 1 | 是
3.4 | 测量时间间隔:设置范围至少包括250毫秒~24小时。 |  | 1 | 是
3.5 | 数据存储：不小于10万个。 |  | 1 | 是
3.6 | 外壳：需不锈钢/聚醚醚酮材质，耐腐蚀，IP68（全密封防水），耐高温高压，承压：20巴。 |  | 1 | 是
3.7 | 外尺寸：不大于Ø 50 x 25mm |  | 1 | 是
3.8 | 重量：不重于70g |  | 1 | 是
3.9 | 测量模式至少包括：循环测量；开始/停止测量;设定开始温度测量；立刻开始测量至存储容量使用完毕。 |  | 1 | 是
3.10 | 软件:配备中文版数据处理软件。至少可以实现曲线缩放、区域灰度选择、曲线扫描、报表、加注中文说明、存储、打印、计算AO值、F0值、FH值等功能。软件可以自动生成验证报告。所有采集数据均可存入EXCEL。 |  | 1 | 是
3.11 | 外接数据分析及处理设备:移动式数据终端处理： 配有不低于ultra7 155H处理器、14英寸显示设备、≥2.8K分辨率、内存≥32G、硬盘≥1T SSD、重量≤1.11kg |  | 1 | 是
3.12 | 溯源：为方便检定溯源，以及数据的比对，可以送至省级或国家级法定计量机构检定。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 需提供产品配置清单、质保期后维修配件清单及价格
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1.供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2.若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，供应商需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，无条件配合进行联网调试 3.货物送达用户指定地点后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 技术培训：中标人应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.6 | 培训 | 终身免费技术升级及培训，提供原厂培训服务方案。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，按国家标准及厂方标准进行质量验收，中标人应向招标人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2小时内电话响应，24小时内赶赴现场维修
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单，具有固定的售后服务机构，质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品五年内进行相应软件的升级（如有），并不另外加收费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、质保期内提供至少每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 2、质保期后终身维修，中标人须承诺质保期满后，供应商对仪器应提供终身维修，免收任何人工费用，仅收取零件费用。（或者质保期外的年度维保价格不得高于合同价格的5%，需提供具体的年度维保价格）
5.4 | 备品备件供货与价格 | 质保期满后以不高于75折的优惠价供应维修零配件。