## 心脏搭桥手术器械
上海交通大学医学院附属瑞金医院心脏搭桥手术器械采购需求
设备名称：心脏搭桥手术器械
采购编号：0025-W00008970 预算总价：1500000元
采购数量：3批
所属医疗设备类别：■第一类 □第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于心脏外科常规冠状动脉搭桥、微创小切口冠状动脉搭桥手术中组织的牵开、剪切及缝合等。
二、主要技术参数
2.1 | 参数要求为不锈钢或表面带特殊涂层处理的，以表面带特殊涂层处理优先 |  | 5 | 是
2.2 | 全动脉桥框架床边固定支架（含2个固定杆和1个固定螺丝），不锈钢材质,竖杆高度95-105cm，直径为15-20mm,横杆宽度55-65cm，数量1 |  | 3 | 是
2.3 | 可拆卸胸骨牵开器框架，不锈钢材质,带两个可转动手柄，可任意调整获取乳内动脉角度，数量1 |  | 5 | 是
2.4 | 血管探条，头端宽度1.0mm,总长170-190mm,记忆合金材质 ，数量2 |  | 4 | 是
2.5 | 血管探条，头端宽度1.5mm,总长170-190mm,记忆合金材质 ， 数量2 |  | 4 | 是
2.6 | 血管探条，头端宽度2.0mm,总长170-190mm,记忆合金材质 ， 数量2 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
3.1 | 全动脉桥框架床边固定器，不锈钢材质，数量1 |  | 0.4 | 是
3.2 | 取乳叶片导向螺纹杆，不锈钢材质,长度25-30cm，数量2 |  | 0.4 | 是
3.3 | 螺纹杆连接固定器，不锈钢材质，数量2 |  | 0.4 | 是
3.4 | 微创乳内动脉拉钩剑突叶片，(30-50)*45*20mm，不锈钢材质，数量1 |  | 0.4 | 是
3.5 | 微创乳内动脉拉钩叶片，(60-80)*40mm，不锈钢材质，数量1 |  | 0.4 | 是
3.6 | 微创乳内动脉拉钩叶片，(80-100)*30mm，不锈钢材质，数量1 |  | 0.4 | 是
3.7 | 微创乳内动脉拉钩叶片， (100-120)*30mm，不锈钢材质，数量1 |  | 0.4 | 是
3.8 | 牵开器叶片，（30-50）*35*60mm，不锈钢材质，数量1 |  | 0.4 | 是
3.9 | 牵开器叶片，（40-60）*35*60mm，不锈钢材质，数量1 |  | 0.4 | 是
3.10 | 微创平台镊，直头，头端1.2*8mm，轴直径3-4mmm，总长250-300mm,不锈钢或表面带特殊涂层处理，数量1 |  | 0.5 | 是
3.11 | 微创无损伤镊，直头，头端1.2*15mm，轴直径3-4mmm，总长250-300mm,不锈钢或表面带特殊涂层处理，数量1 |  | 0.5 | 是
3.12 | 微创无损伤镊，45°弯头，头端1.2*12mm，轴直径3-4mmm，总长250-300mm,不锈钢或表面带特殊涂层处理，数量1 |  | 0.5 | 是
3.13 | 微创搭桥专用钛夹钳（中号）总长320-380mm,轴直径3-5mmm，不锈钢材质，数量1 |  | 0.5 | 是
3.14 | 微创搭桥专用打孔器 直头， 打孔直径4.0mm，总长190-210mm,不锈钢或表面带特殊涂层处理，数量1 |  | 0.5 | 是
3.15 | 微创搭桥专用大血管侧壁钳 总长320-360mm,不锈钢材质，数量1 |  | 0.5 | 是
3.16 | 微创小切口搭桥多支桥专用稳定器夹持臂，夹持区间直径5-15mm，不锈钢材质，数量1 |  | 0.4 | 是
3.17 | 床旁夹持臂固定器，不锈钢材质，数量1 |  | 0.4 | 是
3.18 | 微创搭桥牵开器螺丝刀，不锈钢材质，数量1 |  | 0.4 | 是
3.19 | 精细弹簧针持，钳口钻石喷砂，夹持6/0 针，总长200-220mm 直头，不锈钢或表面带特殊涂层处理，数量2 |  | 0.4 | 是
3.20 | 精细弹簧针持，钳口钻石喷砂，夹持7/0 针，总长200-220mm 直头，不锈钢或表面带特殊涂层处理，数量2 |  | 0.4 | 是
3.21 | 精细圆柄无损伤镊，无损伤双排齿，1*2齿，头宽1.2mm,总长200-220mm,不锈钢或表面带特殊涂层处理，数量4 |  | 0.4 | 是
3.22 | 精细圆柄平台镊，钳口钻石喷砂，头宽1.0mm,总长200-220mm,，不锈钢或表面带特殊涂层处理，数量2 |  | 0.4 | 是
3.23 | 精细环把组织剪刀,尖头，总长170-190mm,不锈钢或表面带特殊涂层处理，数量2 |  | 0.4 | 是
3.24 | 精细弹簧冠脉剪刀，45°，刃长10mm,总长170-190mm,不锈钢或表面带特殊涂层处理，数量2 |  | 0.4 | 是
3.25 | 精细弹簧冠脉剪刀，125°，刃长10mm,总长170-190mm,不锈钢或表面带特殊涂层处理，数量2 |  | 0.4 | 是
3.26 | 精细血管夹，钳口长12mm，直头，扁齿，总长50-60mm，不锈钢材质 ，数量4 |  | 0.4 | 是
3.27 | 精细血管夹，钳口长12mm，弯头，扁齿，总长50-60mm，不锈钢材质 ，数量4 |  | 0.4 | 是
3.28 | 精细无损伤镊，无损伤双排齿，1*2齿，头宽1.5mm，弯头，扁柄，总长180-210mm，不锈钢材质 ，数量2 |  | 0.4 | 是
3.29 | 精细神经剥离子，总长180-210mm，头宽2mm，不锈钢或表面带特殊涂层处理 ，数量2 |  | 0.4 | 是
3.30 | 精细神经拉钩，总长220-240mm,头端90°，长5mm，不锈钢材质 ，数量2 |  | 0.4 | 是
3.31 | 主动脉侧壁钳，总长190-210mm，不锈钢材质 ，数量2 |  | 0.4 | 是
3.32 | 精细分离钳，总长220-240mm，不锈钢材质 ，数量2 |  | 0.4 | 是
3.33 | 心脏表面脂肪拉钩，3*3齿， 28×30MM（±5mm）， 小，不锈钢材质，数量4 |  | 0.4 | 是
3.34 | 乳内动脉牵开器，最大牵开宽度150-180mm，不锈钢材质，数量2 |  | 0.4 | 是
3.35 | 胸骨牵开器，臂长190-210mm，最大牵开宽度220-240mm,2个叶片40*100，不锈钢材质，数量2 |  | 0.4 | 是
3.36 | 尺寸未标明区间的允许偏离3%,角度未标明区间的允许偏离5度。 |  | 0.4 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 如有产品附件，请提供
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，24小时到达现场， 保修期内维修时间大于48小时，免费提供替代器械保证临床使用。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品10年以上维修服务, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 心脏瓣膜手术器械
上海交通大学医学院附属瑞金医院心脏瓣膜手术器械采购需求
设备名称：心脏瓣膜手术器械
采购编号：0025-W00008990 预算总价：1500000元
采购数量：3批
所属医疗设备类别：■第一类 □第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于心脏外科开胸、腔镜辅助下瓣膜的修复及更换手术。
二、主要技术参数
2.1 | 以下器械参数需提供原厂证明文件或权威机构检测文件，文件内容需覆盖所有要求参数。 |  |  | 4 | 是
2.2 | 医用镊B，Resano齿，双关节，长23-28cm，不锈钢材质 |  |  | 4 | 是
2.3 | 医用镊C，高尔夫手柄，双侧开口，无损伤双排齿，1*2齿，1.5-2毫米*15-18毫米，弯头5-10度，工作距离23-25厘米，管径5毫米，长34-37厘米，不锈钢材质 |  |  | 4 | 是
2.4 | 左房牵开器，包括叶片，挡板调节器，叶片支撑杆。叶片一侧带挡板，叶片需与挡板连接，可任意角度调节，叶片尺寸40*35毫米，不锈钢材质 |  |  | 6 | 是
2.5 | 链式阻断钳，弯头，工作端1*2齿，长8厘米，主体软链式，手柄可拆卸，整体长36厘米，不锈钢材质 |  |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 24
三、一般技术参数
3.1 | 精细弹簧针持A，钳口钻石喷砂，夹持6/0 针，总长200-220mm 直头，不锈钢或表面带特殊涂层处理 |  |  | 0.25 | 是
3.2 | 精细弹簧针持B，钳口钻石喷砂，夹持7/0 针，总长200-220mm 直头，不锈钢或表面带特殊涂层处理 |  |  | 0.25 | 是
3.3 | 精细圆柄无损伤镊，无损伤双排齿，1*2齿，头宽1.2mm,总长200-220mm,不锈钢或表面带特殊涂层处理 |  |  | 0.25 | 是
3.4 | 精细圆柄平台镊，钳口钻石喷砂，头宽1.0mm,总长200-220mm,，不锈钢或表面带特殊涂层处理 |  |  | 0.25 | 是
3.5 | 精细环把组织剪刀,尖头，总长170-190mm,不锈钢或表面带特殊涂层处理 |  |  | 0.25 | 是
3.6 | 精细弹簧冠脉剪刀A，45°，刃长10mm,总长170-190mm,不锈钢或表面带特殊涂层处理 |  |  | 0.25 | 是
3.7 | 精细弹簧冠脉剪刀B，125°，刃长10mm,总长170-190mm,不锈钢或表面带特殊涂层处理 |  |  | 0.25 | 是
3.8 | 血管探条A，头端宽度1.0mm,总长170-190mm,记忆合金材质 |  |  | 0.25 | 是
3.9 | 血管探条B，头端宽度1.5mm,总长170-190mm,记忆合金材质 |  |  | 0.25 | 是
3.1 | 血管探条C，头端宽度2.0mm,总长170-190mm,记忆合金材质 |  |  | 0.25 | 是
3.11 | 精细血管夹A，钳口长12mm，直头，扁齿，总长50-60mm，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.12 | 精细血管夹B，钳口长12mm，弯头，扁齿，总长50-60mm，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.13 | 精细无损伤镊，无损伤双排齿，1*2齿，头宽1.5mm，弯头，扁柄，总长180-210mm，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.14 | 精细神经剥离子，总长180-210mm，头宽2mm，不锈钢或表面带特殊涂层处理 |  |  | 0.25 | 是
3.15 | 精细神经拉钩，总长220-240mm,头端90°，长5mm，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.16 | 主动脉侧壁钳，总长190-210mm，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.17 | 精细分离钳，总长220-240mm，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.18 | 心脏表面脂肪拉钩，3*3齿， 28×30MM（±5mm） 小，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.19 | 乳内动脉牵开器，最大牵开宽度150-180mm，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.2 | 胸骨牵开器，臂长190-210mm，最大牵开宽度220-240mm,2个叶片40*100，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.21 | 持针器A，钨碳合金镶片钳口，粗头，长24-26厘米，夹持3-0针，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.22 | 持针器B，钨碳合金镶片钳口，粗头，长26-28厘米，夹持3-0针，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.23 | 医用镊A，扁柄，无损伤双排齿，齿宽2.0毫米，长24-26厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.24 | 手术剪A，黑柄，超锋利锯齿刃口，弯头，长23-25厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.25 | 手术剪B，锯齿刃口/镶片刃口，弯头，尾端闭合，长23-25厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.26 | 手术剪C，金柄，钨碳合金镶片刃口，弯头，长20-23厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.27 | 血管钳A，无损伤双排齿，工作长8厘米，长28-30cm，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.28 | 血管钳B，无损伤双排齿，1*2齿，工作端弧弯，手柄弧弯，长27-29厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.29 | 血管钳C，无损伤双排齿，1*2齿，工作端弧弯，手柄折弯，S型，长27-29厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.3 | 血管钳D，无损伤非常精细双排齿，弧弯手柄，工作端60-65度角，工作距离36-38毫米，长15-18厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.31 | 血管钳E，无损伤双排齿，1*2齿，工作端弯角30度，手柄折弯，长16-18厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.32 | 血管钳F，无损伤双排齿，1*2齿，工作端折弯45度，直手柄，长12-15厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.33 | 血管钳G，非常精细无损伤横齿，工作端弯头，手柄弧弯，长17-20厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.34 | 外科牵开器A，成人用，双页，叶片深30毫米*宽28毫米，最大撑开210-230毫米，臂长150-170毫米，不锈钢材质 |  |  | 0.5 | 是
3.35 | 外科牵开器B，长70-100毫米，直径6毫米，不锈钢材质 |  |  | 0.5 | 是
3.36 | 外科牵开器C，弯头，细螺纹防滑，拉钩宽35毫米，长23-25厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.5 | 是
3.37 | 外科牵开器D，弯头，细螺纹防滑，拉钩宽20毫米，长23-25厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.5 | 是
3.38 | 外科牵开器E，内镶金刚砂粉末防滑，孔径6毫米，不锈钢材质 |  |  | 0.5 | 是
3.39 | 持针器C，高尔夫手柄，单侧开口，钨碳合金镶片钳口，弯头，夹持4-0针，工作距离25厘米，管径5毫米，长34-37厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.5 | 是
3.4 | 医用镊D，高尔夫手柄，单侧开口，强力齿，2.9*16毫米，工作距离25-27厘米，管径5毫米，长34-37厘米 |  |  | 0.5 | 是
3.41 | 手术剪D，高尔夫手柄，双侧开口，工作端关节加厚加宽至7毫米，弯头30-35度角，工作距离25-27厘米，管径7毫米，长34-37厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.5 | 是
3.42 | 血管钳H，无损伤双排齿，1*2齿，弯头，齿长75毫米，工作距离24-26厘米，长34-37厘米 |  |  | 0.25 | 是
3.43 | 外科牵开器G，90度弯角，用于神经、血管，长35-38厘米（中号），不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.44 | 持针器D，高尔夫手柄 ，粗头，手柄闭合头端闭合，工作距离25-27厘米，管径5毫米，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.45 | 切口牵开器，双关节，配深30毫米，50毫米两对叶片，不锈钢材质 |  |  | 0.25 | 是
3.46 | 机械臂，直径12-14毫米，一键锁止，可抓持硬质器械，490*380毫米 |  |  | 0.25 | 是
3.47 | 机械臂底座，适配机械臂，不锈钢材质 |  |  | 0.5 | 是
3.48 | 辅助操作钳，弯头，60度角，长38.5厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.5 | 是
3.49 | 精细镊，头端钻石钳口，长20-23厘米，不锈钢材质 |  |  | 0.5 | 是
3.5 | 无损伤血管钳，成交型，1*2齿，长16-18厘米 |  |  | 0.25 | 是
3.51 | 无损伤侧壁钳，25*13毫米，长14-16厘米 |  |  | 0.25 | 是
3.52 | 两用刀柄，长15-18厘米 |  |  | 0.25 | 是
3.53 | 无损伤血管钳，成交型，弯头60度角，1*2齿，长16-18厘米 |  |  | 0.25 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 16
| 技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 配置清单、配置要求
| 序号 | 货物名称 | 数量
| 1 | 精细弹簧针持A | 2
| 2 | 精细弹簧针持B | 2
| 3 | 精细圆柄无损伤镊 | 4
| 4 | 精细圆柄平台镊 | 2
| 5 | 精细环把组织剪刀 | 3
| 6 | 精细弹簧冠脉剪刀A | 2
| 7 | 精细弹簧冠脉剪刀B | 2
| 8 | 血管探条A | 2
| 9 | 血管探条B | 2
| 10 | 血管探条C | 2
| 11 | 精细血管夹A | 4
| 12 | 精细血管夹B | 4
| 13 | 精细无损伤镊 | 2
| 14 | 精细神经剥离子 | 2
| 15 | 精细神经拉钩 | 2
| 16 | 主动脉侧壁钳 | 2
| 17 | 精细分离钳 | 2
| 18 | 心脏表面脂肪拉钩 | 2
| 19 | 乳内动脉牵开器 | 2
| 20 | 胸骨牵开器 | 2
| 21 | 持针器A | 2
| 22 | 持针器B | 1
| 23 | 医用镊A | 1
| 24 | 医用镊B | 1
| 25 | 手术剪A | 1
| 26 | 手术剪B | 1
| 27 | 手术剪C | 1
| 28 | 血管钳A | 1
| 29 | 血管钳B | 1
| 30 | 血管钳C | 1
| 31 | 血管钳D | 1
| 32 | 血管钳E | 1
| 33 | 血管钳F | 1
| 34 | 血管钳G | 1
| 35 | 外科牵开器A | 1
| 36 | 外科牵开器B | 1
| 37 | 外科牵开器C | 1
| 38 | 外科牵开器D | 2
| 39 | 外科牵开器F | 2
| 40 | 持针器C | 1
| 41 | 医用镊C | 1
| 42 | 医用镊D | 1
| 43 | 手术剪D | 1
| 44 | 血管钳H | 1
| 45 | 外科牵开器G | 1
| 46 | 持针器D | 1
| 47 | 切口牵开器 | 1
| 48 | 左房牵开器 | 1
| 49 | 机械臂 | 1
| 50 | 机械臂底座 | 1
| 51 | 链式阻断钳 | 1
| 52 | 辅助操作钳 | 1
| 53 | 精细镊 | 2
| 54 | 无损伤血管钳 | 1
| 55 | 无损伤侧壁钳 | 1
| 56 | 两用刀柄 | 4
| 57 | 无损伤血管钳 | 1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | □需要 ■不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套器械操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作器械的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 器械到货后，设备的各项参数、指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，24小时到达现场， 保修期内维修时间大于48小时，免费提供替代器械保证临床使用。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）出保后，年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取维修费，并按市场价格7折的优惠价格收取，不收取差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品10年以上维修服务, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及器械单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 神经外科手术器械
上海交通大学医学院附属瑞金医院神经外科手术器械采购需求
设备名称：神经外科显微器械
采购编号：0025-W00008985 预算总价：1000000元
采购数量： 一批
所属医疗设备类别：■第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于神经外科开展脊髓内、脑干肿瘤切除术等高难度术式。
二、主要技术参数
2.1 | 所有器械及载物篮均由同一品牌制造商原厂生产。 |  | 5 | 是
2.2 | 所有器械表面均刻有品牌标识、二维码及产品型号，方便识别及管理。 |  | 5 | 是
2.3 | 器械各项长度尺寸允许+/-3mm差。 |  | 4 | 是
2.4 | 铝钛氮涂层器械需要提供相关证明文件。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 18
三、一般技术参数
3.1 | 显微器械操作手柄1，铝钛氮涂层，直径：8MM，长度：100MM |  | 0.5 | 是
3.2 | 显微器械操作手柄2，铝钛氮涂层，直径：11MM，长度：100MM |  | 0.5 | 是
3.3 | 显微探针1，铝钛氮涂层，球头，直型，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.4 | 显微探针2，铝钛氮涂层，球头 45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.5 | 显微探针3，铝钛氮涂层，球头 90゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.6 | 显微钩1，铝钛氮涂层，钝 45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.7 | 显微钩2，铝钛氮涂层，钝 90゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.8 | 显微钩3，铝钛氮涂层，锐 90゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.9 | 显微刮勺1，铝钛氮涂层，工作端直径：2MM，角度：10゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.10 | 显微刮勺2，铝钛氮涂层，工作端直径：2MM，角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.11 | 显微刮勺3，铝钛氮涂层，长颈部，工作端直径：2MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.12 | 显微剥离子1，铝钛氮涂层，弯型，直径：1MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.13 | 显微剥离子2，铝钛氮涂层，弯型，直径：2MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.14 | 显微剥离子3，铝钛氮涂层，弯型，直径：3MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.15 | 显微刮匙1，铝钛氮涂层，工作端直径：4MM，工作端角度：0゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.16 | 显微刮匙2，铝钛氮涂层，工作端直径：4MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.17 | 显微刮匙3，铝钛氮涂层，工作端直径：4MM，工作端角度：90゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.18 | 显微刮匙4，铝钛氮涂层，长颈部，工作端直径：4MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.19 | 显微刮匙5，铝钛氮涂层，长颈部，工作端直径：4MM，工作端角度：90゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.20 | 显微刮匙6，铝钛氮涂层，工作端直径：6.5MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.21 | 显微刮匙7，铝钛氮涂层，工作端直径：6.5MM，工作端角度：90゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.22 | 显微骨锉1，铝钛氮涂层，直径：1MM，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.23 | 显微骨锉2，铝钛氮涂层，直径：2MM，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.24 | 显微骨锉3，铝钛氮涂层，直径：3MM，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.25 | 显微肿瘤刀1，铝钛氮涂层，直径：1.5MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.26 | 显微肿瘤刀2，铝钛氮涂层，直径：3MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.27 | 显微肿瘤刀3，铝钛氮涂层，直径：4.5MM，工作端角度：45゜，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.28 | 显微手术器械载物篮，长X宽X高：243 x 253 x 56 mm |  | 0.5 | 是
3.29 | 弹簧显微剪1，不锈钢材质，长度：225 MM，工作端：锐/锐，锯齿刃口 |  | 0.5 | 是
3.30 | 弹簧显微剪2，不锈钢材质，长度：245 MM，工作端：锐/锐，上弯，扁平 |  | 0.5 | 是
3.31 | 施加钳1，标准型钛合金脑动脉瘤夹施加钳，铝钛氮涂层，工作端长度：90MM，长度：220MM |  | 0.5 | 是
3.32 | 施加钳2，微型钛合金脑动脉瘤夹施加钳，铝钛氮涂层，工作端长度：90MM，长度：220MM |  | 0.5 | 是
3.33 | 施加钳3，标准型钛合金脑动脉瘤夹施加钳，可拆卸，工作杆可360°旋转，工作端长度：110MM，长度：240MM |  | 0.5 | 是
3.34 | 施加钳4，微型钛合金脑动脉瘤夹施加钳，可拆卸，工作杆可360°旋转，工作端长度：110MM，长度：240MM |  | 0.5 | 是
3.35 | 持针器，钻石涂层，适用缝线型号：5/0及以下，直型，长度：160MM |  | 0.5 | 是
3.36 | 分离钳，不锈钢材质，分离结扎钳，弯头， 长度：140MM |  | 0.5 | 是
3.37 | 牵开器，不锈钢材质，牵开器套件，钝齿牵开器，长度：170mm，中心叶片，长度：120mm |  | 0.5 | 是
3.38 | 解剖剪，不锈钢材质， 解剖分离剪，弯型，长度：175MM |  | 0.5 | 是
3.39 | 血管夹，不锈钢材质， 无损伤临时血管夹，带角度，重量：350 克 |  | 0.5 | 是
3.40 | 椎板咬骨钳1，铝钛氮涂层，薄脚板，工作端直径：3MM，130°向上，长度：180MM |  | 0.5 | 是
3.41 | 椎板咬骨钳2，铝钛氮涂层，薄脚板，工作端直径：2MM，130°向上，长度：180MM |  | 0.5 | 是
3.42 | 椎板咬骨钳3，铝钛氮涂层，薄脚板，工作端直径：1MM，130°向上，长度：180MM |  | 0.5 | 是
3.43 | 椎板咬骨钳4，不锈钢材质，椎板咬骨钳，上弯，工作端直径：3MM，长度：200MM |  | 0.5 | 是
3.44 | 椎板咬骨钳5，不锈钢材质，椎板咬骨钳，刺刀型，130゜向上，工作端直径：2MM，长度：240MM |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 22
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 显微器械操作手柄1：一把、显微器械操作手柄2：一把、显微探针1：一把、显微探针2：一把、显微探针3：一把、显微钩1 ：一把、 显微钩2 ：一把、显微钩3 ：一把、显微刮勺1：一把、显微刮勺2：一把、显微刮勺3：一把、显微剥离子1：一把、显微剥离子2：一把、显微剥离子3：一把 、显微刮匙1：一把、显微刮匙2：一把、显微刮匙3：一把、显微刮匙4：一把、显微刮匙5，一把、显微刮匙6：一把、显微刮匙7：一把、显微骨锉1；一把、显微骨锉2：一把、显微骨锉3：一把、显微肿瘤刀1：一把、显微肿瘤刀2：一把、显微肿瘤刀3：一把、显微手术器械载物篮，一把、弹簧显微剪1：两把、弹簧显微剪2：两把、施夹钳1，一把、施夹钳2 ，一把、施夹钳3 ，一把、施夹钳4 ，一把、持针器，一把、分离钳，一把、牵开器，一把、解剖剪，一把、血管夹，一把、椎板咬骨钳1：两把、椎板咬骨钳2：三把、椎板咬骨钳3：两把、椎板咬骨钳4：一把、椎板咬骨钳5：一把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品10年以上维修服务, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修