## sheet1
医用冷藏冷冻冰箱采购需求
设备名称：医用冷藏冷冻冰箱
采购编号：0024-00073655 预算总价：1044000元
预算单价：1044000元/项 采购数量：58台
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 □第三类
是否可以采购进口产品：□是 R否
医用冷藏冷冻冰箱（28台）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于周转存放各条线实验过程中且需要冷冻和冷藏的样本、试剂、实验中间体
二、主要技术参数
2.1 | 冰箱尺寸：外部尺寸≤800*800*2000mm 长*进深*高度；有效容积：冷藏室≥200L；冷冻室≥220L，提供证明文件； |  | 1 | 是
2.2 | 箱内温度控制在冷藏区 2℃~8℃/ 冷冻区 -20℃~-40℃范围内；具备数字温度显示，环境温度5℃~30℃下，显示精度不小于0.1℃；提供证明文件 |  | 2 | 是
2.3 | 内、外部材料：采用电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂；提供相关文件 |  | 1 | 是
2.4 | 耗电量：≤4.5kwh/日；提供相关文件 |  | 2 | 是
2.5 | 整机噪音≤55dB；提供相关文件 |  | 2 | 是
2.6 | 具有CMA认证的第三方出具的产品性能检测报告，报告内容需至少包含温度均匀性、开机恢复时间、噪音、耗电量；提供相关文件 |  | 1 | 是
2.7 | 采用双压缩机独立控制，可以单独控制上下室温度；风冷无霜系统，环保型制冷剂；提供相关文件 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | 上下箱独立全发泡外门，上箱标配钥匙锁且有观察窗，上下箱均配挂锁 |  | 1 | 是
3.2 | 检测孔2个，上下室各一个 |  | 1 | 是
3.3 | 配备4个万向脚轮，两个固定底角 |  | 1 | 是
3.4 | 配备备用温控传感器 |  | 1 | 是
3.5 | 具有显示屏关键参数密码保护机制。 |  | 1 | 是
3.6 | 具有自检功能 |  | 1 | 是
3.7 | 冷冻室制冷蒸发器采用箱体预埋结构 |  | 1 | 是
3.9 | 具有报警功能：至少包含高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝风机异常报警、冷凝器脏堵报警、传感器异常报警、风机寿命报警、电池寿命报警等，具备至少三种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警、远程报警节点） |  | 1 | 是
3.10 | 具备USB接口和U盘，可记录至少十年的温度数据 |  | 1 | 是
3.11 | 配备网架不少于5个（冷藏不少于2个、冷冻不少于3个），ABS材质抽屉盒不少于6个，除霜铲不少于1个 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 20
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 设备出场提供产品资料一套，包括但不仅限于产品质量证明书、产品图纸、设备使用说明书、产品合格证等
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供设备日常维保必备的工具一套
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等要求
4.4 | 调试 | 厂家专业工程师负责设备调试及调试后对使用人员的培训
4.5 | 提供技术援助 | 除了售后服务的技术支持人员要提供及时的技术咨询服务外，还有专门的技术工程师，可以随时解答用户方提出的各种技术问题
4.6 | 培训 | 提供操作培训和保养培训（不收取额外费用）
4.7 | 验收方案 | 设备安装调试结束后应通过电气安全、使用功能等各方面的验收测试。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障实验室安全运行
5.2 | 质保期内维保服务 | 响应供应商应制定完善的售后服务方案，包括但不限于售后服务体系 及服务内容、售后管理措施、故障解决方案、质量保证措施以及设备维修和更换等
5.3 | 质保期外维保价格 | 保修期满后提供两种维保方式 （1）整机保修；保修期满后整机维保价格不得高于合同价格的8%； （2）单次维修；质保期满后，不收取任何人工费用且零配件的报价不得高于市场价的8折
5.4 |  | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价
医用冷冻冰箱（30台）需求内容及描述（核心产品） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于周转存放各条线实验过程中且需要冷冻且数量较大的样本、试剂、实验中间体
二、主要技术参数
2.1 | 外部尺寸≤650*800*2000mm 长*进深*高度，有效容积：≥350L，提供证明文件； |  | 1 | 是
2.2 | 箱内温度控制在-20℃~-30℃范围内，具备数字温度显示，环境温度5℃~30℃下，显示精度不小于0.1℃；提供证明文件 |  | 2 | 是
2.3 | 耗电量：≤4kwh/日；提供相关文件 |  | 2 | 是
2.4 | 整机噪音≤45dB；提供相关文件 |  | 1 | 是
2.5 | 具有CMA认证的第三方出具的产品性能检测报告，报告内容需至少包含温度均匀性、开机恢复时间、噪音、耗电量；提供相关文件 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 7
三、一般技术参数
3.1 | 内、外部材料：采用喷涂钢板； |  | 1 | 是
3.2 | 采用双锁结构（机械锁和挂锁） |  | 1 | 是
3.3 | 具有显示屏关键参数密码保护机制。 |  | 1 | 是
3.4 | 具有自检功能 |  | 1 | 是
3.5 | 采用压缩机，风冷无霜系统，环保型制冷剂 |  | 1 | 是
3.6 | 至少具备6层可调搁架设计 |  | 1 | 是
3.7 | 具有报警功能：至少包含高低温报警、断电报警、冷凝风机故障报警、冷凝器脏堵报警、传感器故障报警等，具备至少三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警接点） |  | 1 | 是
3.8 | 制冷蒸发器采用箱体预埋结构 |  | 1 | 是
3.9 | 配备后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度至少24小时需求，一旦恢复供电，设备会恢复至断电前设置。 |  | 1 | 是
3.10 | 配备4个万向脚轮，两个固定底角 |  | 1 | 是
3.11 | 检测孔1个 |  | 1 | 是
3.12 | 具有显示屏关键参数密码保护机制 |  | 1 | 是
3.13 | 至少配备尼龙夹子不少于2个，网架不少于6个，ABS材质抽屉盒不少于6个 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 13
技术参数总计分值 |  |  | 20
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 设备出场提供产品资料一套，包括但不仅限于产品质量证明书、产品图纸、设备使用说明书、产品合格证等
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供设备日常维保必备的工具一套
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等要求
4.4 | 调试 | 厂家专业工程师负责设备调试及调试后对使用人员的培训
4.5 | 提供技术援助 | 除了售后服务的技术支持人员要提供及时的技术咨询服务外，还有专门的技术工程师，可以随时解答用户方提出的各种技术问题
4.6 | 培训 | 提供操作培训和保养培训（不收取额外费用）
4.7 | 验收方案 | 设备安装调试结束后应通过电气安全、使用功能等各方面的验收测试。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障实验室安全运行
5.2 | 质保期内维保服务 | 响应供应商应制定完善的售后服务方案，包括但不限于售后服务体系及服务内容、售后管理措施、故障解决方案、质量保证措施以及设备维修和更换等
5.3 | 质保期外维保价格 | 保修期满后应该有两种方式 （1）整机保修；保修期满后整机维保价格不得高于合同价格的8%； （2）单次维修；质保期满后，不收取任何人工费用且零配件的报价不得高于市场价的8折
5.4 |  | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价