## sheet1
医用冷藏冰箱采购需求
设备名称：医用冷藏冰箱
采购编号：0024-00073655 预算总价：1000000元
采购数量：58台
所属医疗设备类别：£第一类 R第二类 □第三类
是否可以采购进口产品：□是 R否
冷藏冰箱（单门）（30台）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于周转存放各条线实验过程中的样本、试剂、实验中间体
二、主要技术参数
2.1 | 冰箱尺寸：外部尺寸≤600*750*2000mm 长*进深*高度，提供证明文件；有效容积：有效容积≥460L，提供证明文件 |  | 1 | 是
2.2 | 箱内温度控制在2~8℃范围内，具备数字温度显示，显示精度不小于0.1℃；提供证明文件 |  | 1 | 是
2.3 | 风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度不小于1.5℃. 提供证明文件 |  | 1 | 是
2.4 | 采用钢化玻璃门体，在≤32℃、80%湿度的环境下无凝露；提供证明文件 |  | 1 | 是
2.5 | 玻璃门采用边框电加热结构，可自动控制受箱内温度和环境湿度，具备除露功能，日能耗≤1.8kw.h，提供证明文件 |  | 1 | 是
2.6 | 整机噪音≤35dB；提供证明文件 |  | 1 | 是
2.7 | 箱内具备照明灯，开门灯应自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制；提供证明文件 |  | 1 | 是
2.8 | 标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；提供证明文件 |  | 1 | 是
2.9 | 具有CMA认证的第三方出具的产品性能检测报告（耗电量、温度均匀度、温度波动度、噪声）；提供相关文件 |  | 1 | 是
2.10 | 产品具备CQC节能环保认证报告；提供相关文件 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 10
三、一般技术参数
3.1 | 具有1个测试孔设计 |  | 1 | 是
3.2 | 至少具备6层可调搁架设计 |  | 1 | 是
3.3 | 具有报警功能：至少包含高低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、冷凝风机故障报警、冷凝器脏堵报警、电源板故障报警、电池电量低报警、传感器故障报警等，具备至少两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警） |  | 1 | 是
3.4 | 应配备后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度至少24小时需求 |  | 1 | 是
3.5 | 至少包含7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿 |  | 1 | 是
3.6 | 具备USB接口，可记录至少十年的温度数据 |  | 1 | 是
3.7 | 具备RS485接口, 预设Modbus协议，可实现多台设备组网 |  | 1 | 是
3.8 | 具备针式打印机接口 |  | 1 | 是
3.9 | 采用双锁结构（机械锁和挂锁） |  | 1 | 是
3.10 | 配备4个万向脚轮，两个固定底角 |  | 0.5 | 是
3.11 | 配备物品标贴 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 20
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 设备出场提供产品资料一套，包括但不仅限于产品质量证明书、设备使用说明书、产品合格证等
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供设备日常维保必备的工具一套
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等要求
4.4 | 调试 | 厂家专业工程师负责设备调试及调试后对使用人员的培训
4.5 | 提供技术援助 | 除了售后服务的技术支持人员要提供及时的技术咨询服务外，还有专门的技术工程师，可以随时解答用户方提出的各种技术问题
4.6 | 培训 | 提供操作培训和保养培训（不收取额外费用）
4.7 | 验收方案 | 设备安装调试结束后应通过电气安全、使用功能等各方面的验收测试。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障实验室安全运行
5.2 | 质保期内维保服务 | 响应供应商应制定完善的售后服务方案，包括但不限于售后服务体系 及服务内容、售后管理措施、故障解决方案、质量保证措施以及设备维修和更换等
5.3 | 质保期外维保价格 | 保修期满后应该有两种方式 （1）整机保修；保修期满后整机维保价格不得高于合同价格的8%； （2）单次维修；质保期满后，不收取任何人工费用且零配件的报价不得高于市场价的8折
5.4 |  | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价
冷藏冰箱（双门）（28台）需求内容及描述（核心产品） |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于周转存放各条线实验过程中且数量较大的样本、试剂、实验中间体
二、主要技术参数
2.1 | 冰箱尺寸：外部尺寸≤1400*850*2000mm 长*进深*高度，提供证明文件；有效容积：有效容积≥1050L，提供证明文件 |  | 1 | 是
2.2 | 箱内温度控制在2~8℃范围内，具备数字温度显示，显示精度不小于0.1℃；提供证明文件； |  | 2 | 是
2.3 | 风冷无霜系统，箱体温度均匀度≤3℃，提供证明文件 |  | 1 | 是
2.4 | 整机噪音≤45dB；提供证明文件 |  | 1 | 是
2.5 | 采用钢化玻璃门体，在≤32℃、80%湿度的环境下无凝露；玻璃门采用边框电加热结构，可自动控制受箱内温度和环境湿度，具备除露功能；提供证明文件； |  | 1 | 是
2.6 | 箱内具备照明灯，开门灯应自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制；提供证明文件 |  | 1 | 是
2.7 | 具有CMA认证的第三方出具的产品性能检测报告（耗电量、温度均匀度、温度波动度、噪声）；提供相关文件 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 8
三、一般技术参数
3.1 | 具备USB接口，可记录至少十年的温度数据 |  | 1 | 是
3.2 | 采用双开门，材质为电加热玻璃门体，如采用发泡密封需无氟，外壳和内胆采用喷涂钢板 |  | 1 | 是
3.3 | 采用碳氢制冷剂； |  | 1 | 是
3.4 | 至少搭配3路传感器设计，至少包括显示传感器，控制传感器，环温传感器；具备至少两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警） |  | 1 | 是
3.5 | 具备RS485接口, 预设Modbus协议，可实现多台设备组网 |  | 1 | 是
3.6 | 具备针式打印机接口 |  | 1 | 是
3.7 | 产品配有2个测试孔 |  | 1 | 是
3.8 | 至少具备10层可调搁架 |  | 1 | 是
3.9 | 配备4个万向脚轮，两个固定底角 |  | 0.5 | 是
3.10 | 配备物品标贴 |  | 0.5 | 是
3.11 | 冷凝水汇集后可自动蒸发 |  | 1 | 是
3.12 | 配备后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度至少24小时需求 |  | 1 | 是
3.13 | 采用双锁结构（机械锁和挂锁） |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 20
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 设备出场提供产品资料一套，包括但不仅限于产品质量证明书、产品图纸、设备使用说明书、产品合格证等
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供设备日常维保必备的工具一套
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等要求
4.4 | 调试 | 厂家专业工程师负责设备调试及调试后对使用人员的培训
4.5 | 提供技术援助 | 除了售后服务的技术支持人员要提供及时的技术咨询服务外，还有专门的技术工程师，可以随时解答用户方提出的各种技术问题
4.6 | 培训 | 提供操作培训和保养培训（不收取额外费用）
4.7 | 验收方案 | 设备安装调试结束后应通过电气安全、使用功能等各方面的验收测试。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障实验室安全运行
5.2 | 质保期内维保服务 | 响应供应商应制定完善的售后服务方案，包括但不限于售后服务体系 及服务内容、售后管理措施、故障解决方案、质量保证措施以及设备维修和更换等
5.3 | 质保期外维保价格 | 保修期满后应该有两种方式 （1）整机保修；保修期满后整机维保价格不得高于合同价格的8%； （2）单次维修；质保期满后，不收取任何人工费用且零配件的报价不得高于市场价的8折
5.4 |  | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件和备品备件的清单报价